
OPTINIS KOHERENTINIS TOMOGRAFAS
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Prietaiso paskirtis
	Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais:
1. optinės koherentinės tomografijos (OKT);
2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto);
3. spalvotos akių dugno fotografijos.

	

	2. 
	Prietaiso technologinis išpildymas ir kompklektacija
	Prietaisas sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko.
	

	3. 
	OKT skenavimo greitis
	Ne mažiau 50000 A skenų per sekundę
	

	4. 
	OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje 
	Ne mažiau 12 mm
	

	5. 
	OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje
	Ne mažiau 9 mm
	

	6. 
	OKT skenavimo ašinė rezoliucija
	Ne daugiau 6 µm
	

	7. 
	OKT skenavimo šoninė rezoliucija
	Ne daugiau 20 µm
	

	8. 
	OKT skenavimo šablonai
	3D tūrinis skenavimas;
linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis);
	

	9. 
	Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui
	Ne daugiau 2,5 mm
	

	10. 
	Minimalus vyzdžio diametras akies dugno fotografijos tyrimui
	Ne daugiau 3,3 mm
	

	11. 
	Akies dugno fotografijų tipai
	Spalvota ir beraudė (Red-free), arba jiems lygiaverčiai dugno atvaizdavimo tipai.
	

	12. 
	Spalvoto akies dugno fotografavimo kampas
	Ne mažiau 45°
	

	13. 
	Paciento žvilgsnio vidinės fiksacijos taškų skaičius akies dugno periferijos fotografavimui
	Ne mažiau 8 taškai
	

	14. 
	Prietaiso valdymas
	Automatizuotas, naudojant tik lietimui jautrų monitorių arba lygiavertę automatinę valdymo sistemą
	

	15. 
	Lietimui jautraus monitoriaus pasukimo ir pasvirimo kampas
	Reguliuojamas apie vertikalią ir apie horizontalią ašį
	

	16. 
	Galimybė valdyti prietaisą stovint pacientui už nugaros
	Būtina
	

	17. 
	OKT ir spalvotos fotografijos tyrimų atlikimas
	Pilnai automatinis (vienu mygtuko paspaudimu)
	

	18. 
	Galimybė tyrimą atlikti pusiau automatiniu ir rankiniu režimu
	Būtina
	

	19. 
	Automatinė skenavimo pozicijos korekcija pacientams su katarakta, skenuojant per skaidresnius lęšiuko sluoksnius
	Būtina
	

	20. 
	Makulos analizės galimybės
	Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, aukštos rezoliucijos skenavimas.
	

	21. 
	Glaukomos analizės galimybės
	1. Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio apie optinį diską nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze;

2. Ganglinių ląstelių sluoksnio (angliškai: GCL+, GCL++) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze.

3. Pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥4 tyrimais).
4. Hood ataskaita.
	

	22. 
	Priekinio akies segmento tyrimo modulis
	Būtinas.
	

	23. 
	OKT angiografijos tyrimas
	Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles, nenaudojant kontrasto
	

	24. 
	Programinė įranga
	Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM.
	

	25. 
	Kompiuteris, tinkamas OCT ir spalvotų vaizdų apdorojimui ir kaupimui.
	Kompiuteris ir monitorius (HD raiškos) gali būti ir integruoti vienas su kitu; klaviatūra ir pelė (optinė) – atskirai.
	

	26. 
	Staliukas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti.
	Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas.
	

	27. 
	Maitinimas
	Iš ~220-240V, 50Hz elektros tinklo
	

	28. 
	Garantija
	≥12 mėn.
	

	29. 
	Atitiktis 93/42/EEC direktyvai/ ar lygiaverčiai
	Būtina
	



