Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija|“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas įsipareigoja, kad prekes instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus prekių gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.

2. Tiekėjas turi būti siūlomų prekių gamintojas arba oficialus siūlomų prekių gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (prekių katalogai, ar jų dalys, instrukcija, vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriuose aprašomos siūlomos prekės) anglų kalba arba lietuvių kalba, įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai pateikiami dokumentai turi būti atskirame faile.

1 pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieninė konsolė procedūriniam – 1 vnt. |  | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1 | Konsolės matmenys | ≤150 cm x ≤ 170 cm ilgio konsolė. Konkretūs matmenys su tiekėju bus suderinami užsakymo pateikimo metu. |  |  |
| 2 | Konsolės konstrukcijos tipas - horizontali konstrukcija, kurioje sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai | Būtina |  |  |
| 3 | Konsolėje sumontuota | 1. Palatos apšvietimo LED arba lygiaverčio tipo šviestuvas jungiamas iš konsolėje esamo jungiklio - 1 vnt, |  |  |
|  |  | 2. Kompiuterinio tinklo RJ45 arba lygiaverčio tipo jungtis - 2 vnt. |  |  |
| 4 | Deguonies tiekimo jungtis | 2 vnt. Jungtis atitinkanti DIN-CE arba lygiavertį standartą |  |  |
| 5 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu | Po 3 vnt., dviejų skirtingų spalvų su dangteliais (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A kiekviena) / konsolėje. Viso 6 vnt. |  |  |
| 6 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | 3 vnt. |  |  |
| 7 | Konsolės apatiniame krašte sumontuotas bėgelis, skirtas medicinos įrangos, lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui - per visą konsolės ilgį | Būtina |  |  |
| 8 | Konsolės komplektacija | 1. Deguonies drėkintuvas (su reguliatoriumi ir sterilizuojamu, plastikiniu 225 ml ± 25 ml talpos indu) - 1 vnt, |  |  |
|  |  | 2. Lašelinės stovas, kurio ilgis ≥ 1000 mm - 1 vnt, |  |  |
|  |  | 3. Med. įrangos laikiklis (infuzinėms pompoms) - 1 vnt. |  |  |
| 9 | Atitikimas standartams (visiems konkretiems standartams taikoma arba lygiavertis) | Konsolė turi turėti CE ženklą ir turi būti suprojektuota, pagaminta pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų, turi būti priskirta IIb klasės prietaisams. |  |  |
|  |  | Apsauga pagal EN 60529 ne blogesnė kaip IP20 elektromagnetinis suderinamumas (EMC) 36 straipsnis, EN ISO 11197. |  |  |
| 10 | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

2 pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dvivietė grindinė konsolė – 8 vnt. |  | (Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1 | Konsolės tvirtinimas | Tvirtinama prie grindų, leistina naudinga apkrova ne mažiau kaip 100 kg |  |  |
| 2 | Konsolės konstrukcijos tipas | Vertikali kolona pagaminta iš anoduoto aliuminio ar lygiavertės medžiagos, kurioje sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo ir dializės aparatų pajungimui įrengimai |  |  |
| 3 | Vertikalios kolonos gabaritai | 1200 mm ±10 % x 350 mm ±10 % x 250 mm ±10 % Aukštis/plotis/gylis |  |  |
| 4 | Balkyje sumontuoti apšvietimo prietaisai | Naktiniai LED ar lygiaverčiai šviestuvai (2 vnt.) sumontuoti konsolės viršutinėje dalyje. Su įjungimo jungtukais |  |  |
| 5 | Kolona pritaikyta dviem lovoms | Būtina |  |  |
| 6 | Dujų pajungimo lizdai | 2 vnt. – O2 DIN ISO32 ar lygiaverčio standarto po vieną kiekvienai lovai konsolės kairėje ir dešinėje pusėje |  |  |
| 7 | Elektros tiekimas | 10 vnt. – po penkias elektros rozetes su įžeminančiais kontaktais kiekvienai lovai konsolės kairėje ir dešinėje pusėje |  |  |
| 8 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | Po 2 vnt. kiekvienai lovai konsolės kairėje ir dešinėje pusėse |  |  |
| 9 | Apšvietimas jungiamas konsolėje | Būtina |  |  |
| 10 | Kompiuterinio ryšio jungtis RJ45 arba lygiaverčio tipo jungtis | 4 vnt. – po dvi kiekvienai lovai konsolės kairėje ir dešinėje pusėje |  |  |
| 11 | Konsolės turi turėti dvi 230 V maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos | Būtina |  |  |
| 12 | Kolonos apatinėje dalyje sumontuoti dializės vandens pajungimai | - Nerūdijančio plieno ar lygiaverčio metalo greito sujungimo lizdai po 2 kiekvienai lovai kairėje ir dešinėje konsolės pusėse. - Montuojami ne žemiau kaip 50 cm nuo grindų esančioje kolonos apatinės dalies ertmėje (Konkretūs atstumai su tiekėju bus suderinami užsakymo pateikimo metu) - Jungtys skiriasi nuo kanalizacijos jungčių, kad nesupainioti dializės aparato pajungimo. |  |  |
| 13 | Kolonos apatinėje dalyje sumontuoti dializės kanalizacijos pajungimai | - Nerūdijančio plieno ar lygiaverčio metalo greito sujungimo lizdai dviem dializės aparatams. - Montuojami ne aukščiau kaip 50 cm nuo grindų esančioje kolonos apatinės dalies ertmėje (Konkretūs atstumai su tiekėju bus suderinami užsakymo pateikimo metu) - Jungtys skiriasi nuo vandens jungčių, kad nesupainioti dializės aparato pajungimo. - Su sifonu. - Pajungimas į kanalizaciją ne ištisinis, pritaikytas dializės atlikimui. |  |  |
| 14 | Rankenėles / kabliukai tvarkingam žarnų laikymui | 4 vnt. – po 2 vnt. kiekvienai lovai konsolės kairėje ir dešinėje pusėje |  |  |
| 15 | Konsolės komplektacija | 1. Deguonies drėkintuvas (su reguliatoriumi ir sterilizuojamu, plastikiniu 225 ml ± 25 ml talpos indu) – 2 vnt., po 1 vnt, kiekvienai lovai. |  |  |
|  |  | 2. Med. įrangos laikiklis - 2 vnt., po 1 vnt, kiekvienai lovai. |  |  |
| 16 | Atitikimas standartams (visiems konkretiems standartams taikoma arba lygiavertis) | Konsolė turi turėti CE ženklą ir turi būti suprojektuota, pagaminta pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų, konsolės turi būti priskirtos IIb klasės prietaisams. |  |  |
|  |  | Apsauga pagal EN 60529 ne blogesnė kaip IP20 elektromagnetinis suderinamumas (EMC) 36 straipsnis, EN ISO 11197 |  |  |
| 17 | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

3 pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vienvietė grindinė konsolė – 4 vnt. |  | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1 | Konsolės tvirtinimas | Tvirtinama prie grindų, leistina naudinga apkrova ne mažiau kaip 100 kg |  |  |
| 2 | Konsolės konstrukcijos tipas | Vertikali kolona pagaminta iš anoduoto aliuminio ar lygiavertės medžiagos, kurioje sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, elektros, apšvietimo ir dializės aparatų pajungimui įrengimai |  |  |
| 3 | Vertikalios kolonos gabaritai | 1200 mm ±10 % x 350 mm ±10 % x 250 mm ±10 % Aukštis/plotis/gylis |  |  |
| 4 | Balkyje sumontuoti apšvietimo prietaisai | Naktinis LED ar lygiavertis šviestuvas 1 vnt. Su įjungimo jungtuku. |  |  |
| 5 | Kolona pritaikyta vienai lovai | Būtina |  |  |
| 6 | Dujų pajungimo lizdai | 1 vnt. – O2 DIN ISO32 ar lygiaverčio standarto. |  |  |
| 7 | Elektros tiekimas | 5 vnt. – elektros rozečių su įžeminančiais kontaktais |  |  |
| 8 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | 1 vnt. |  |  |
| 9 | Apšvietimas jungiamas konsolėje | Būtina |  |  |
| 10 | Kompiuterinio ryšio jungtis RJ45 arba lygiaverčio tipo jungtis | 2 vnt. |  |  |
| 11 | Kolonos apatinėje dalyje sumontuoti dializės vandens pajungimai | - Nerūdijančio plieno ar lygiaverčio metalo greito sujungimo lizdai – 2 vnt., - Montuojami ne žemiau kaip 50 cm nuo grindų esančioje kolonos apatinės dalies ertmėje (konkretūs atstumai su tiekėju bus suderinami užsakymo pateikimo metu), - Jungtys skiriasi nuo kanalizacijos jungčių, kad nesupainioti dializės aparato pajungimo. |  |  |
| 12 | Kolonos apatinėje dalyje sumontuoti dializės kanalizacijos pajungimai | - Nerūdijančio plieno ar lygiaverčio metalo greito sujungimo lizdas dializės aparatui, - Montuojamas ne aukščiau kaip 50 cm nuo grindų esančioje kolonos apatinės dalies ertmėje (konkretūs atstumai su tiekėju bus suderinami užsakymo pateikimo metu), - Jungtis skiriasi nuo vandens jungčių, kad nesupainioti dializės aparato pajungimo, - Su sifonu, - Pajungimas į kanalizaciją ne ištisinis, pritaikytas dializės atlikimui. |  |  |
| 13 | Rankenėles / kabliukai tvarkingam žarnų laikymui | 2 vnt. |  |  |
| 14 | Konsolė komplektacija | 1. Deguonies drėkintuvas (su reguliatoriumi ir sterilizuojamu, plastikiniu 225 ml ± 25 ml talpos indu) – 1 vnt., |  |  |
|  |  | 2. Lašelinės stovas, kurio ilgis ≥ 1000 mm - 1 vnt,, |  |  |
|  |  | 3. Med. įrangos laikiklis - 1 vnt. |  |  |
| 15 | Atitikimas standartams (visiems konkretiems standartams taikoma arba lygiavertis) | Konsolė turi turėti CE ženklą ir turi būti suprojektuota, pagaminta pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų, turi būti priskirtos IIb klasės prietaisams. |  |  |
|  |  | Apsauga pagal EN 60529 ne blogesnė kaip IP20 elektromagnetinis suderinamumas (EMC) 36 straipsnis, EN ISO 11197. |  |  |
| 16 | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

4 pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grindinės svarstyklės – 1 vnt. |  | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1 | Paskirtis | Svorio nustatymui sėdint paciento vežimėlyje arba stovint ant platformos |  |  |
| 2 | Tipas | Elektroninės |  |  |
| 3 | Pritaikymas | Užvažiavimo ir nuvažiavimo nuolydžiai iš dviejų šonų, patogiam naudojimui |  |  |
| 4 | Svarstyklių platformos kiekvienas matmuo ne didesni nei (plotis x gylis x aukštis) | 1200 x 1200 x 100 mm |  |  |
| 5 | LCD ar lygiavertis ekranas | Būtinas |  |  |
| 6 | Ekrane rodomos reikšmės, nemažiau kaip | Svoris, kg |  |  |
| 7 | Spausdintuvas | Atspausdina paciento svorį ir išduoda lapelį |  |  |
| 8 | Stovas | Ant stovo sumontuotas ekranas ir spausdintuvas |  |  |
| 9 | Svėrimo riba | ≥ 300 kg |  |  |
| 10 | Tikslumas | ≤ 100 g |  |  |
| 11 | Metrologinė patikra | Būtina |  |  |
| 12 | Atitikimas standartams | Svarstyklės turi turėti CE ženklą. |  |  |
| 13 | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |