1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SMULKIŲ GYVŪNŲ KAULŲ TANKIO IR KŪNO SANDAROS ANALIZĖS SISTEMA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu).

Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

*Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūloma charakteristika *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Siūlomos prekės modelis, gamintojas | Nurodyti |  |
| 2. | Paskirtis | Kaulų mineralų tankio ir kūno sudėties analizavimo sistema laboratoriniams gyvūnams, kurių svoris > 500 g |  |
| 3. | Veikimo principas | DXA (dvigubos energijos rentgeno spindulių absorbciometrija) |  |
| 4. | DXA rentgeno aparatas su apsauga nuo spinduliuotės | Uždara sistema – spintelės tipo |  |
| 5. | Tyrimo režimai | - Skaitmeninės rentgenografijos - DR - Densitometrijos - DXA |  |
| 6. | DXA tyrimo skenavimo paviršiaus plotas (atmetus skaitmeninio didinimo ploto praplėtimo funkciją, angl. Expandable) arba DXA detektoriaus paviršiaus plotas | ≥ 12 x 15 cm |  |
| 7. | Analizės parametrai | Ne mažiau kaip: - BMD - BMC - Kūno sandara (angl. Body composition) - FAT - LEAN |  |
| 8. | Greičiausio režimo DXA skenavimo trukmė | ≤ 1 min |  |
| 9. | Anestezijos dujų tiekimas į spintelės vidų per korpuso angą | Būtina |  |
| 10. | Tiriamųjų anatominių sričių (laukų (angl. ROI)) pasirinktys | ≥ 30 standartinių ROI |  |
| 11. | Duomenų eksportas bent vienu iš nurodytų formatų | - excel, - pdf, - txt |  |
| 12. | Sistemos svoris | ≤ 200 kg |  |
| 13. | *Garantija | ≥ 36 mėn. |  |
| 14. | Sistemos instaliacija ir įrangos montavimas | Sistemos instaliacija ir personalo mokymai ne mažiau kaip 2 darbuotojai. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas)“ pagal:

Tvarkos aprašo 4.4.4.2 papunktį, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 2 (tris) val.;

Tvarkos aprašo 4.4.4.4. papunktį, t.y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, remiantis techninės specifikacijos 12p. parametru, nes prekės galiojimas yra ≥ 36 mėn.