1 pirkimo dalis. Rentgeno apsauginių priemonių komplektas - 18 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rentgeno apsauginių priemonių komplektas: | Prijuostė ir skydliaukės apsauginė apykaklė, skirti apsaugai dirbant su C-lanku. |  |  |
| 2. | Dydis | 1. Būtina sudaryti galimybę pasirinkti apsaugos priemonių dydžius. 2. Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos. 3. Sudaryti galimybę apkeisti apsaugos priemonę į tinkamą ir/arba kokybišką (dydžio neatitikimo atveju ir/arba pateikus nekokybiškus gaminius, neatitinkančius standartus, vartotojų reikalavimų). |  |  |
| 3. | Prijuostė | Prijuostė suteikia priekinę ir šoninę apsaugą |  |  |
| 4. | Apsauginė apykaklė | Skirta skydliaukės apsaugai nuo rentgeno spindulių |  |  |
| 5. | Rentgeno apsaugos lygis: | 1. Prijuostės švino ekvivalentas ≥ 0.35 mmPb. 2. Apykaklės švino ekvivalentas ≥ 0.5 mmPb. |  |  |
| 6. | Užsegimas ir konstrukcija: | 1. Prijuostė suteikia priekinę ir šoninę apsaugą (nugara atvira/pusiau atvira), Velcro tipo arba analogiški laikikliai tvirtai prilaiko prijuostę, perskirstydami dalį svorio nuo pečių ant klubų ir juosmens. Yra kišenė. 2. Apykaklės užsegimas magnetinis ar Velcro (ar lygiaverčio) tipo, yra jungtis su prijuoste. |  |  |
| 7. | Prijuostė turi turėti pečių paminkštinimus | Būtina |  |  |
| 8. | Apsauginė vidinė medžiaga | Palengvinta, be švino arba su mažesniu švino kiekiu (Lead-light ar lygiavertė - ekvivalento 0.35 mmPb ne daugiau nei 4,40 kg/m2, ekvivalento 0.5 mmPb ne daugiau nei 6,30 kg/m2 ). |  |  |
| 9. | Išorinis sluoksnis | Patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga. (Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl apsauginių priemonių valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių.). |  |  |
| 10. | Spalva | Būtina galimybė pasirinkti spalvą (pateikti spalvų pasirinkimo lentelę). |  |  |
| 11. | Rentgeno apsauginės priemonės turi atitikti IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 ar lygiavertį standartą | Pateikiami dokumentai, atitikties liudijimai standarto ir švino ekvivalento atitikimui. |  |  |
| 12. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina |  |  |
| 13. | Pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą. | Būtina |  |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. |  |  |

2 pirkimo dalis. Rentgeno apsauginių priemonių komplektas - 10 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rentgeno apsauginių priemonių komplektas: | Dvipusė liemenė, dvipusis sijonas ir skydliaukės apsauginė apykaklė, skirti apsaugai dirbant su angiografijos aparatu. |  |  |
| 2. | Dydis | 1. Būtina sudaryti galimybę pasirinkti apsaugos priemonių dydžius. 2. Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos. 3. Sudaryti galimybę apkeisti apsaugos priemonę į tinkamą ir/arba kokybišką (dydžio neatitikimo atveju ir/arba pateikus nekokybiškus gaminius, neatitinkančius standartus, vartotojų reikalavimų). |  |  |
| 3. | Sijonas ir liemenė | Apsiaučiamas aplinkui, pilnai dengia abi kūno dalis |  |  |
| 4. | Apsauginė apykaklė | Skirta skydliaukės apsaugai nuo rentgeno spindulių |  |  |
| 5. | Rentgeno apsaugos lygis: | 1. Priekinės dalies švino ekvivalentas - ne mažiau 0,5 mm Pb 2. Nugaros švino ekvivalentas - ne mažiau 0,25 mm Pb 3. Apykaklės švino ekvivalentas - ne mažiau 0,5 mm Pb |  |  |
| 6. | Sijonas turi reguliuojamą diržą, kuris palengvina nugaros apkrovą | Būtina |  |  |
| 7. | Liemenė turi turėti pečių paminkštinimus | Būtina |  |  |
| 8. | Apsauginė vidinė medžiaga | Palengvinta, be švino arba su mažesniu švino kiekiu (Lead-light ar lygiavertė – ekvivalento 0.25 mmPb ne daugiau nei 3,15 kg/m2, ekvivalento 0.5 mmPb ne daugiau nei 6,30 kg/m2 ). |  |  |
| 9. | Išorinis sluoksnis | Patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga. (Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl apsauginių priemonių valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių.). |  |  |
| 10. | Visi užsegimai „Velcro“ tipo arba lygiaverčiai | Būtina |  |  |
| 11. | Spalva | Būtina galimybė pasirinkti spalvą (pateikti spalvų pasirinkimo lentelę). |  |  |
| 12. | Rentgeno apsauginės priemonės turi atitikti IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 ar lygiavertį standartą | Pateikiami dokumentai, atitikties liudijimai standarto ir švino ekvivalento atitikimui. |  |  |
| 13. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina |  |  |
| 14. | Pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą. | Būtina |  |  |
| 15. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 36 mėn. |  |  |