## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
BASONŲ PLOVIMO MAŠINOS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | Atskirais stovinti iš priekio pakraunama šlapimo indų ir basonų plovimo dezinfekavimo mašina | 4 | vnt.
1.1.1. | Įrenginio matmenys 450mmx580mmx1300mm (plotis x gylis x aukštis) ± 200 mm
1.1.2. | Dezinfekcijai atliekama tik terminiu būdu Būtina
1.1.3. | Reguliuojama dezinfekcijos temperatūra nuo 80°C iki 90°C±5 °
1.1.4. | Nepriklausoma temperatūros kontrolė Būtina
1.1.5. | Medžiaga: Rėmas, laikanti konstrukcija ir šoninės sienos pagaminti iš nerūdijančio plieno ASTM 304 arba geresnio, DIN 1.4301, kamera, be siūlių arba lygiavertė.
1.1.6. | Rakinama spintelė vandens nukalkinimo priemonei laikyti Būtina
1.1.7. | Nukalkinimo ir plovimo skysčio pompos ir lygio davikliai Būtina
1.1.8. | Daugiafunkcinis plaunamų dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje, kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais Ne mažiau 11 (vienuolikos) antgalių, iš kurių ne mažiau nei 2 besisukantys
1.1.9. | Plauti ir dezinfekuoti vienu metu galima ne mažiau nei vieną basoną ir vieną šlapimo indą arba ne mažiau nei tris šlapimo indus - Būtina
1.1.10. | Garo tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus Būtina
1.1.11. | Pilna vamzdynų dezinfekcijos sistema po kiekvieno proceso Būtina
1.1.12. | Maksimalus vandens suvartojimas Ne daugiau 13 l/ciklui ekonominėje programoje ir ne daugiau 20 l/ciklui naudojant standartinę programą
1.1.13. | Iš anksto užprogramuota ne mažiau dviejų programų: ekonominė ir standartinė: Plovimo dezinfekavimo programų laikas su džiovinimu ne daugiau 10 minučių.
1.1.14. | Nepriklausomos laboratorijos sertifikatas pativirtinantis atitikimą LST EN 13697 arba lygevertis bakterijos Clostridium difficile sporų nukenksminimui. Būtina
1.1.15. | Efektyvus džiovinimas elektriniu ventiliatoriumi su įmontuotu HEPA filtru, ne blogesniu nei H13 klasės Būtina
1.1.16. | Maksimali išorės temperatūra Ne daugiau 40°C
1.1.17. | Energijos suvartojimas Ne daugiau 0,2 kWh/ciklui
1.1.18. | Elektros pajungimas 230 V, 50 Hz ± 10%, L/N/PE
1.1.19. | Pilnai atitinka Europos standartą automatiniam plovimui ir dezinfekcijai LST EN ISO 15883:2009 ir Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) reikalavimus Būtina
1.1.20. | Su kiekviena plovimo mašina pateikiama po basonų komplektą, sudarytą iš ≥ 3 basonų ir ≥ 2 šlapimo indų
1.1.21. | Garantija ne mažiau 24 mėnesių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2783 2025-10-10 15:22:58