## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
RENTGENO IR TOMOGRAFIJOS ĮRANGA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | 2-JŲ VIETŲ STACIONARUS RENTGENO APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | 2-jų vietų stacionarus rentgeno aparatas
1.1. | Aukšto dažnio generatorius | 1 |  | vnt
1.1.1. | Maksimali galia ≥ 80 kW
1.1.2. | Įtampos diapazonas ≥ (40 - 150) kV
1.1.3. | Maksimali srovė ≥ 1000 mA
1.1.4. | Automatinis ekspozicijos valdymas ≥ 3 laukų
1.1.5. | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas Būtina
1.1.6. | Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje Būtina
1.2. | Rentgeno vamzdis | 1 |  | vnt
1.2.1. | Nurodyti modelį
1.2.2. | Besisukantis anodas Būtina
1.2.3. | Židinio dėmių skaičius ≥ 2
1.2.4. | Židinių dydžiai ≤ 0.6 mm ≤ 1.3 mm
1.2.5. | Mažojo židinio galia ≥ 35 kW
1.2.6. | Didžiojo židinio galia ≥ 80 kW
1.2.7. | Rentgeno vamzdžio įtampa ≥ 150 kV
1.2.8. | Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 400 kHU
1.3. | Rentgeno vamzdžio kolona | 1 |  | vnt
1.3.1. | Nurodyti modelį
1.3.2. | Montuojama prie lubų Būtina
1.3.3. | Motorizuotas kolonos išilginis judėjimas ≥ 3400mm
1.3.4. | Motorizuotas kolonos skersinis judėjimas ≥ 2500 mm
1.3.5. | Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas ≥ 1600 mm
1.3.6. | Motorizuotas vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį ne mažesnis nei 300°
1.3.7. | Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 115°
1.3.8. | Automatinis rentgeno vamzdžio kolonos pozicionavimas pagal užprogramuotą anatominę programą Būtina
1.3.9. | Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo imtuvo pozicijos Būtina
1.3.10. | Automatinis stalo imtuvo pozicijos keitimas priklausomai nuo rentgeno vamzdžio horizontalios/vertikalios padėties Būtina
1.3.11. | Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu Būtina, įstrižainė ≥ 10“
1.3.12. | Integruota 3D vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje. Valdoma technologo darbo vietoje. Būtina, su realaus laiko (angl. live streaming) ir AEV laukų peržiūros funkcija
1.4. | Kolimatorius | 1 |  | vnt
1.4.1. | Nurodyti modelį
1.4.2. | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas Būtina
1.4.3. | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas Būtina
1.4.4. | Automatinis ir rankinis valdymas Būtina
1.4.5. | Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) ≥ ± 45°
1.4.6. | Filtrų skaičius ≥ 3 vnt.
1.5. | Stalas rentgenografijai | 1 |  | vnt
1.5.1. | Nurodyti modelį
1.5.2. | Stalviršio ilgis ≥ 2220 mm
1.5.3. | Stalviršio plotis ≥ 800 mm
1.5.4. | Motorizuotas stalo aukščio keitimas Būtina
1.5.5. | Maksimali stalo apkrova ≥ 295 kg
1.5.6. | Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį Būtina
1.5.7. | Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating) Būtina
1.6. | Stovas rentgenografijai | 1 |  | vnt
1.6.1. | Nurodyti modelį
1.6.2. | Motorizuotas imtuvo aukščio keitimas Ne siauresnis kaip nuo 450 mm iki 1750 mm
1.6.3. | Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį Būtina
1.6.4. | Viršutinė rankena pacientui Būtina
1.6.5. | Šoninės rankenos pacientui Būtina
1.6.6. | Imtuvo pavertimo kampo keitimas Būtina, ≥ 110°
1.7. | Dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu | 1 |  | vnt
1.7.1. | Nurodyti modelį
1.8. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stalui | 1 |  | vnt
1.8.1. | Nurodyti modelį
1.8.2. | Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo imtuvo Būtina
1.8.3. | Būtina belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja
1.8.4. | Būtini detektoriai su integruota rankena arba pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais, skirtais laisvų ekspozicijų atlikimui
1.8.5. | Scinciliatoriaus tipas CsI
1.8.6. | Detektoriaus jautrios zonos dydis ≥ 420 x 420 mm
1.8.7. | Fizinis pikselio dydis ≤ 125 µm
1.8.8. | Skiriamoji geba ≥ 4,0 lp/mm
1.8.9. | Detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,7 kg
1.8.10. | Detektoriaus atsparumas drėgmei ≥ IPX6
1.8.11. | Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bitų
1.8.12. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 70 % prie 0,5 lp/mm
1.8.13. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 300 kg
1.8.14. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ≥ 7 val.
1.8.15. | Detektorių baterijos turi būti automatiškai kraunamos, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale ir stove esančius detektoriaus mazgus arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. Būtina
1.9. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stovui | 1 |  | vnt
1.9.1. | Nurodyti modelį
1.9.2. | Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stove, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stovo imtuvo Būtina
1.9.3. | Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja Būtina
1.9.4. | Detektoriai su integruota rankena arba pateikiami komplekte su rankeną turinčiais dėklais, skirtais laisvų ekspozicijų atlikimui Būtina
1.9.5. | Scinciliatoriaus tipas CsI
1.9.6. | Detektoriaus jautrios zonos dydis ≥ 420 x 420 mm
1.9.7. | Fizinis pikselio dydis ≤ 125 µm
1.9.8. | Skiriamoji geba ≥ 4,0 lp/mm
1.9.9. | Detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,7 kg
1.9.10. | Detektoriaus atsparumas drėgmei ≥ IPX6
1.9.11. | Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bitų
1.9.12. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 70 % prie 0,5 lp/mm
1.9.13. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 300 kg
1.9.14. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu≥ 7 val.
1.9.15. | Detektorių baterijos turi būti automatiškai kraunamos, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale ir stove esančius detektoriaus mazgus arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. Būtina
1.10. | Būtina kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga) | 1 |  | kompl.
1.10.1. | Informacijos iš detektorių nuskaitymas Būtina
1.10.2. | Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas Būtina
1.10.3. | Gautų vaizdų peržiūra Būtina
1.10.4. | Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas Būtina
1.10.5. | Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais Būtina
1.10.6. | Vaizdo manipuliacijos: padidinimas, apvertimas, pasukimas, pilkosios skalės inversija, pastūmimas, šviesumo/kontrasto keitimas Būtina
1.10.7. | Anotacijos: tekstiniai komentarai, skaitmeniniai žymekliai Būtina
1.10.8. | DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist, DICOM Radiation Dose Structured Report Būtina
1.10.9. | Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas Būtina
1.10.10. | Radiologijos technologo darbo vietos monitorius ≥ 23" ekrano įstrižainės
1.10.11. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis UPS Būtina
1.10.12. | Būtina automatinio rentgenografijos vaizdų sujungimo funkcija
1.10.13. | Maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stale ≥ 95 cm
1.10.14. | Maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stove ≥ 150 cm
1.10.15. | Specializuotas paciento stovas būtina
1.10.16. | Kiti reikalavimai (visai pirkimo daliai):
1.10.17. | Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėn. Garantija suteikiama visoms rentgeno aparato sistemos sudedamosioms dalims, kurios minimos šioje techninėje specifikacijoje, nerpiklausomai nuo apkrovos ir naudojimo intensyvumo. Garantija įsigalioja nuo prekių perdavimo dienos.
1.10.18. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams Būtina
1.10.19. | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina
1.10.20. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus Būtina
1.10.21. | Personalo apmokymas - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina
1.10.22. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu - Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas Būtina
1.10.23. | Paciento judesio aptikimas (sistema automatiškai identifikuoja paciento judesius ir informuoja personalą) |  | [Įrašyti Taip/Ne]
1.10.24. | "Glass free" technologijos detektorius. (Taikoma 1.8 ir 1.9 punktuose aprašytiems detektoriams) |  | [Įrašyti Taip/Ne]
1.10.25. | Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis) |  | [Įrašyti Taip/Ne]
1.10.26. | Fizinis pikselio dydis ≤ 100 µm (Taikoma 1.8 ir 1.9 punktuose aprašytiems detektoriams) |  | [Įrašyti Taip/Ne]
1.10.27. | Vidinė atmintis rentgenografinių vaizdų saugojimui, ≥ 90 vaizdų. (Taikoma 1.8 ir 1.9 punktuose aprašytiems detektoriams) |  | [Įrašyti Taip/Ne]
1.10.28. | Detektoriaus veikimo laikas vienų baterijos(jų) įkrovimu ≥ 15 val. (Taikoma 1.8 ir 1.9 punktuose aprašytiems detektoriams) |  | [Įrašyti Taip/Ne]
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Kompiuterinės tomografijos sistema
2.1. | Kompiuterinis tomografas | 1 |  | vnt.
2.1.1. | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis
2.1.2. | Paskirtis viso žmogaus kūno tyrimams
2.1.3. | Pagrindiniai skenavimo režimai: spektrinis (dviejų energijų) skenavimas, daugiapjūvis ašinis (angl. sequential/axial) skenavimas, perfuzijos tyrimai, topogramos, spiralinis skenavimas.
2.1.4. | Dviejų energijų spektrinių vaizdų tyrimų analizė: virtualūs bekontrasčiai vaizdai (angl. Virtual non contrast), jodo koncentracijos žemėlapiai, efektyvaus atominio skaičiaus žemėlapiai, kiekybinis jodo koncentracijos įvertinimas.
2.1.5. | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu ≥ 384
2.1.6. | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) ≥ 80 mm
2.1.7. | Skenavimo angos diametras ≥ 780 mm
2.1.8. | Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas ≤ 0.28 sek.
2.1.9. | Maksimali stalo apkrova ≥ 300 kg
2.1.10. | Paciento stalviršio horizontalauas judėjimo greitis ≥ 400 mm/s
2.1.11. | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas ≥ 2000 mm
2.1.12. | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) ≥ 108 kW
2.1.13. | Generatoriaus įtampos diapazonas ≥ (80-140) kV
2.1.14. | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) ≥ 20 - 1000 mA
2.1.15. | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa (neatmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtakos, t.y. nurodoma efektyvi rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa) ≥ 30 MHU
2.1.16. | Rentgeno vamzdžio fokuso taškų kiekis ≥ 2 fokuso taškai, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 2 kiekvienam rentgeno vamzdžiui
2.1.17. | Paciento apšvitą mažinančios technologijos automatinis mA nustatymas
2.1.18. | Būtina iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti (Safire, Admire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas)
2.1.19. | Būtini algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti ((iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas)
2.1.20. | Būtinas mažos dozės, prospektyviai EKG sužadinamas, ašinis skenavimo režimas
2.1.21. | Būtina dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys (1 vnt.)
2.1.22. | Paciento pozicionavimo priemonės: 1. galvos laikiklis; 2. Pagalv4l4s; 3. Atramos ir fiksavimo priemonės.
2.1.23. | Kasdienei (savaitinei) kokybės kontrolei (vaizdo kokybės įvertinimui kalibravimui) skirta įranga (fantomas).
2.1.24. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) dvigubos konversijos visai kompiuterinės tomografijos sistemaiBūtinas, ne trumpesnis nei 8 min veikimas nuo UPS.
2.2. | Automatinis boliusinis kontrastinio tirpalo injektorius | 1 |  | vnt
2.2.1. | Injektoriaus tipas - vienmomentinis, ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų;
2.2.2. | Injekcinio preparato temperatūros palaikymas - integruota injektoriuje arba atskira, pašildymo sistema;
2.2.3. | Naudojamų injekcinių talpų tūrio diapazonas ne mažesnis kaip - 200 ml.;
2.2.4. | Komplektuojama su vienkartinėmis priemonėmis, tyrimų atlikimui ne mažiau kaip 40 vnt.
2.3. | Technologo valdymo konsolė su programine įranga | 1 |  | vnt
2.3.1. | Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui
2.3.2. | Gautų vaizdų peržiūra
2.3.3. | Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius pajėgumus
2.3.4. | Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD)
2.3.5. | Komplektuojama su klaviatūra, optine pele
2.3.6. | Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send) arba lygiaverčiai
2.3.7. | Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist arba lygiaverčiai
2.3.8. | Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report arba lygiaverčiai
2.4. | Radiologo darbo vieta su programine įranga | 3 |  | vnt
2.4.1. | Radiologo darbo vietos kompiuteris turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinimą (tiekėjo arba gamintojo), kad siūlomas kompiuteris atitiks rekomenduotinus programinės įrangos parametrus): 1. komplektuojama su beviele ergonomine kompiuterio pele ir beviele klaviatūra
2.4.2. | Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius: 1. Bendra monitoriaus raiška ≥ 6 megapikseliai, 2. Įstrižainė ≥ 30", 3. Maksimalus skaistis ≥ 1000 cd/m2, 4. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1, 5. Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas, 6. Komplektuojama su dedikuota vaizdo plokšte; 7. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės)
2.4.3. | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai: 1. Įstrižainė ≥ 24", 2. Kontrastiškumas ≥ 1000:1, 3. Maksimalus skaistis ≥ 500 cd/m2, 4. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2, 5. VESA tvirtinimas, 6.USB jungtys ≥ 2 vnt, 7. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės), 8. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 80 mm.
2.4.4. | Radiologo darbo vietos programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai: 1. Virtuali tarnybinė stotis sukomplektuota su visa būtina technine įranga; 2. Konkurencinių darbo vietų skaičius ≥ 3 vnt.; 3. Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių, maksimalaus ir minimalaus intensyvymo projekcijų rekonstrukcijų programos; 4. Kraujagyslių tyrimų vertinimo programinė įranga su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu; 5. Multimodalinė vidaus organų peržiūros ir vertinimo programa; 6.Multimodalinė navikų sekimo programa; 7. Plaučių tyrimų vertinimo programinė įranga; 8. Perfuzijos vertinimo ir kvantifikacijos programa; 9. Kaulų - raumenų sistemos tyrimų vertinimo programa;
2.4.5. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis, skirtas radiologo darbo vietai (UPS) (3 vnt.)
2.5. | Tarnybinė stotis | 1 |  | vnt
2.5.1. | Serverio techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinimą (tiekėjo arba gamintojo), kad siūlomas serveris atitiks rekomenduotinus programinė
2.5.2. | Dedikuota vaizdo plokštė (1. Ne mažiau kaip 10 bitų; 2. Atminties dydis ≥ 8 GB; 3. Display port (arba lygiavertės) jungtys ≥ 4 vnt.)
2.5.3. | Būtinas nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) ne mažiau kaip 1800 VA (1 vnt.)
2.5.4. | Kiti reikalavimai (visai pirkimo daliai):
2.5.5. | Suteikiama garantija: ≥ 36 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo dienos. Garantija galioja KT aparatui ir visoms sistemos sudedamosioms dalims, kurios minimos šioje specifikacijoje. Neribojama tomografo apkrova ir galioja visiems komponentams įskaitant vamzdį ir detektorių. Garantijos laikotarpiu turi būti teikiamas nemokamas techninis aptarnavimas, įskaitant:• gedimų diagnostiką ir remontą,• atsarginių dalių tiekimą ir pakeitimą (dalys ir medžiagos įskaičiuotos į garantiją),• programinės įrangos atnaujinimą į naujausią gamintojo palaikomą versiją, jeigu toks atnaujinimas yra prieinamas,• gedimų diagnostika turi būti atliekama per ne ilgesnį kaip 24 val. laiką tarpą nuo gedimo pranešimo darbo dieną.
2.5.6. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams Būtina
2.5.7. | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina
2.5.8. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti kompiuterinės tomografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus Būtina
2.5.9. | Personalo apmokymas - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina
2.5.10. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu - Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas Būtina
2.5.11. | Garantija 60 mėnesių |  | [Įrašyti Taip/Ne]
2.5.12. | Rentgeno vamzdžio garantija 96 mėn. |  | [Įrašyti Taip/Ne]
2.5.13. | Automatinis kontrastinio tirpalo injektorius stūmoklinio išvirkštinio tipo |  | [Įrašyti Taip/Ne]
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
3. DALIS | MOBILUS SKAITMENINIS RENTGENOGRAFIJOS APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Mobilus skaitmeninis rentgenografijos aparatas
3.1. | Skaitmeninis rentgenografijos aparatas | 1 |  | vnt
3.1.1. | Teleskopinio tipo rentgeno vamzdžio kolona Būtina
3.1.2. | Aukštis transportavimo metu ≤ 1364 mm
3.1.3. | Plotis transportavimo metu ≤ 600 mm
3.1.4. | Rentgeno aparato motorizuotas judėjimas Būtina, maksimalus judėjimo greitis ≥ 5 km/h
3.1.5. | Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų Būtina
3.1.6. | Svoris ≤ 470 kg
3.1.7. | Kliūčių daviklis Būtina
3.1.8. | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso ≥ 2000 mm
3.1.9. | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso ≤ 680 mm
3.1.10. | Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį ≥ ±270°
3.1.11. | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu ≥ 120°
3.1.12. | Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ≥ 1200 mm
3.1.13. | Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ≤ 750 mm
3.1.14. | Integruota detektoriaus dėtuvė Būtina
3.1.15. | Rankinis užraktas užtikrinantis saugų detektoriaus laikymą dėtuvėje Būtina
3.2. | Rentgeno spindulių generatorius | 1 |  | vnt
3.2.1. | Maksimali galia ≥ 30 kW
3.2.2. | Įtampos diapazonas ≥ (40-130) kV
3.2.3. | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas ≥ (0,5-320) mAs
3.2.4. | Maksimali srovė ≥ 400 mA
3.2.5. | Anatominės programos Būtina
3.3. | Rentgeno vamzdis | 1 |  | vnt
3.3.1. | Židinio dėmių kiekis ≥ 2
3.3.2. | Besisukantis anodas Būtina
3.3.3. | Maksimalus anodo aušinimas ≥ 800 W
3.3.4. | Vamzdžio šiluminė talpa ≥ 1000 kHU
3.4. | Rentgeno spindulių kolimatorius | 1 |  | vnt
3.4.1. | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį ≥ ± 90°
3.4.2. | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas Būtina
3.5. | Rentgeno technologo darbo vieta | 1 |  | vnt
3.5.1. | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas Būtina
3.5.2. | Ekspozicijos parametrų valdymas Būtina
3.5.3. | Gautų vaizdų peržiūra Būtina
3.5.4. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) Būtina
3.5.5. | Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage) Būtina
3.5.6. | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) Būtina
3.5.7. | Apšvitos ataskaitos formavimas (DICOM SR) Būtina
3.5.8. | Belaidis rentgeno vaizdų siuntimas į vaizdų archyvavimo sistemą Būtina
3.5.9. | Lietimui jautraus ekrano įstrižainė ≥ 19" colių
3.6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius | 1 |  | vnt
3.6.1. | Ryšys su technologo darbo vieta Belaidis
3.6.2. | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena arba rankeną turintis dėklas). Būtina
3.6.3. | Scintiliatoriaus tipas CsI
3.6.4. | Detektoriaus jautrios zonos dydis ≥ (340 x 420) mm
3.6.5. | Fizinis pikselio dydis ≤ 125 µm
3.6.6. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm
3.6.7. | Apsaugos nuo drėgmės klasė ≥ IPX6
3.6.8. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 300 kg
3.6.9. | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui Būtina
3.6.10. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu ≥ 8 val.
3.6.11. | Detektoriaus svoris su baterija ≤ 3,1 kg
3.6.12. | Detektoriaus dėklas Būtina
3.7. | Dozimetrijos sistema | 1 |  | vnt
3.7.1. | Dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde. Būtina
3.7.2. | Kiti reikalavimai (visai pirkimo daliai):
3.7.3. | Belaidis rentgeno spindulių jungiklis Būtina
3.7.4. | Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėn. Garantija suteikiama visoms mobilios rentgenografijos sistemos sudedamosioms dalims, kurios minimos šioje techniėje specifikacijoje, nerpiklausomai nuo apkrovos ir naudojimo intensyvumo. Garantija įsigalioja nuo prekių perdavimo dienos.
3.7.5. | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams Būtina
3.7.6. | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina
3.7.7. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus Būtina
3.7.8. | Personalo apmokymas - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą Būtina
3.7.9. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu - Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas Būtina
3.7.10. | "Glass free" technologijos detektorius |  | [Įrašyti Taip/Ne]
3.7.11. | Pikselio dydis ≤ 100 µm |  | [Įrašyti Taip/Ne]
3.7.12. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 400 kg (įskaitant dėklą) |  | [Įrašyti Taip/Ne]
3.7.13. | Detektorius pagamintas iš antibakterinių medžiagų arba padengtas antibakteriniu sluoksniu |  | [Įrašyti Taip/Ne]
3.7.14. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu ≥ 15 val. |  | [Įrašyti Taip/Ne]
3.7.15. | Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis) |  | [Įrašyti Taip/Ne]
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3631 2025-10-08 18:22:26