## Hematolog
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BENDRIEMS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS SU LEUKOGRAMA ATLIKTI
Eil. Nr. | Privalomų pasiūlyti tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibracijas) per 36 mėnesius | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota ne mažiau 5-ių dalių leukograma | 84000
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai arba laboratorijoje esama įranga (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
2. | Punktatų ląstelių automatizuotas skaičiavimo ir diferencijavimo tyrimas | 600
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai laboratorijoje esama įranga (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
3. | Kiti kokybiškam darbui reikalingi reagentai, eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
3.1.
...
...
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM:
Bendras PVM Eur:
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM:
REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. | Siūlomos įrangos gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/.
1.1. | Įrangos paskirtis | Atlikti bendrąjį hematologinį tyrimą su automatizuota ne mažiau 5-ių dalių leukograma su dvikrypte duomenų perdavimo galimybe su laboratorijos informacine sistema
1.2. | Įrangos charakteristika | Autoamtinis analizatorius su automatiniu mėginių padavimu iš uždarų mėgintuvėlių, su ramkiniu mėginio padavimo galimybe ir su automatiniu mėginių išmaišymu. Jei eritrocitų nusėdimo greitis nėra integruotas į hematologinį analizatorių, būtina pateikti atskirą automatinį analizatorių šiems tyrimams atlikti ir kraujo paėmimo mėgintuvėlius pagal numatytą tyrimų skaičių siūlomai sistemai
1.3. | Reikalavimai komplektacijai | Analizatorius turi būti komplektuojamas su nepertraukiamos įtampos palaikymo sistema (UPS), išoriniu spausdintuvu ir kitomis priemonėmis, reikalingomis kokybiškam darbui pagal gamintojo reikalavimus
1.4. | Mėginių tipai | Visas kraujas, kapiliarinis kraujas, kūno skysčiai (pleuros, pilvaplėvės)
1.5. | Reikalavimai analizės metodams | Hemoglobino matavimo metodo reagentai be cianido. Leukocitų diferenciacija ir skaičiavimas, audinių skysčių diferencijavimas - fluorescentinė tėkmės citometrija, su subpopuliacijų sklaidos diagramomis..
1.6. | Reikalavimai skubiam mėginiui | Būtina skubaus mėginio ištyrimo galimybė
1.7. | Reikalavimai kalibracijai | Būtinos kalibracijos procedūros ne mažesniu dažniu kaip numato įrangos gamintojas
1.8. | Privalomos analitės kraujyje: leukocitai | Leukocitų skaičius, bazofilų skaičius, procentinis bazofilų skaičius, neutrofilų skaičius, procentinis neutrofilų skaičius, eozinofilų skaičius, procentinis eozinofilų skaičius, limfocitų skaičius, procentinis limfocitų skaičius, monocitų skaičius, procentinis monocitų skaičius, nesubrendusių granuliocitų skaičius, procentinis nesubrendusių granuliocitų skaičius
1.9. | Privalomos analitės kraujyje: eritrocitai | Eritrocitų skaičius, hemoglobino koncentracija, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose, eritrocitų pasiskirstymo plotis: variacijos koeficientas, eritrocitų pasiskirstymo plotis: standartinis nuokrypis, hematokritas, branduolėtų eritrocitų skaičius, eritrocitų histograma
1.10. | Privalomos analitės kraujyje: trombocitai | Trombocitų skaičius, vidutinis trombocito tūris, trombocitų pasiskirstymo plotis pagal tūrį, trombokritas, trombocitų ir didelių trombocitų santykis, trombocitų ir didelių trombocitų skaičius, trombocitų histograma
1.11. | Privalomos analitės kūno skysčiuose | Bendras branduolėtų ląstelių skaičius, leukocitų diferenciacija į monoklearus ir polimorfonuklearus, absoliutus kiekis mononuklearų, absoliutus kiekis polimorfonuklearų, kiekybinis eritrocitų įvertinimas
1.12. | Reikalavimai vidaus kokybės kontrolei | Turi būti kontrolinio mėginio matavimo galimybė, atpažįstant mėginį kaip kontrolinį. Statistinių duomenų skaičiavimas ir kokybės kontrolės rezultatų atvaizdavimas Levey-Jennings kreivėse yra privalomas. Turi būti elektroninė galimybė atlikti tarplaboratorinį vertinimą su tomis pačiomis kokybės kontrolės medžiagų serijomis ("peer group" funkcionalumas).
1.13. | Reikalavimai duomenų saugojimui analizatoriuje | Privaloma saugoti tam tikrą kiekį pacientų duomenų, pacientų rezultatus, VKK rezultatus ir kreives
1.14. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą | Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. Tiekėjas įsipareigoja pateikti įrangos instrukciją (vadovą), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai. Jei siūloma įranga perduoda duomenis RS232 sąsaja, tiekėjas įsipareigoja kartu su įranga suteikti RS232-LAN keitiklį reikalingą įrangos integracijai į įstaigos kompiuterinį tinklą.
1.15. | Reikalavimai įrangos priežiūrai | Privaloma pateikti planinės įrangos priežiūros procedūrų sąrašą pagal gamintojo įrangos vadovą.
1.16. | Analizatoriaus pagaminimo metai | Būtinas naujas analizatorius