## Šlapimo
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTIEMS JUOSTELINIAMS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI
Eil. Nr. | Privalomų pasiūlyti tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, kalibracinius, kontrolinius matavimus) per 36 mėnesius | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Automatizuoti juosteliniai šlapimo tyrimai | 30000
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 12 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai arba laboratorijoje esama įranga (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
2. | Kiti kokybiškam darbui reikalingi reagentai, eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
2.1.
...
...
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. | Siūlomos įrangos gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/.
1.1. | Įrangos paskirtis | Patikimai atlikti juostelinius šlapimo tyrimus su šiomis analitėmis: šlapimo spalva, skaidrumas, urobilinogenas, eritrocitai ir/arba hemoglobinas, baltymas, gliukozė, ketonai, bilirubinas, nitritai, leukocitai, santykinis tankis su dvikrypčiu duomenų perdavimu
1.2. | Įrangos charakteristika | Analizatorius su brūkšninių kodų skaitytuvu ir integruotu spausdintuvu
1.3. | Reikalavimai komplektacijai | Įranga turi būti komplektuojama su nepertraukiamos įtampos palaikymo sistema (UPS)
1.4. | Reikalavimai vitamino C (askorbo rūgšties) poveikiui | Būtina vitamino C neutralizacija arba vitamino C aptikimas juostelėje
1.5. | Reikalavimai matavimo vienetais | Privalomi matavimo vienetai: urobilinogenas (µmol/l), eritrocitai (10*6/L) , baltymas (g/l), gliukozė (mmol/l), ketonai (mmol/l), bilirubinas (µmol/l), leukocitai (10*6/L)
1.6. | Reikalavimai vidaus kokybės kontrolei | Vidaus kokybės kontrolės tyrimai ne mažiau dviejų lygių, rezultatai saugojami analizatoriaus atmintyje
1.7. | Reikalavimai kalibracijai | Privaloma automatinė kalibracija
1.8. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą | Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. Tiekėjas įsipareigoja pateikti įrangos instrukciją (vadovą), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai. Jei siūloma įranga perduoda duomenis RS232 sąsaja, tiekėjas įsipareigoja kartu su įranga suteikti RS232-LAN keitiklį reikalingą įrangos integracijai į įstaigos kompiuterinį tinklą.
1.9. | Reikalavimai įrangos priežiūrai | Privaloma pateikti įrangos priežiūros laboratorijoje veiksmų sąrašą
1.10. | Analizatoriaus pagaminimo metai | Būtinas naujas, nenaudotas analizatorius