TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Odontologinių kėdžių komplektai ir priedai

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos bei paženklintos identifikaciniu numeriu. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

- Tiekėjas turi įvertinti visas medicinos įrangos dalių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

- Kartu su medicinos įranga (toliau - įranga, prekės) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).

- Prekėms suteikiama garantija ne mažesnė nei nurodyta techninėje specifikacijoje:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pirkimo dalis – Odontologinės kėdės komplektas 1 vnt. (Kruopiai) |  |  |  |  |
| 1. | Odontologinės kėdės komplektas |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 1.1. | Paciento kėdė |  |  |  |
| 1.1.1. | Kėdės judėjimo mechanizmas | Kėdės valdymas ir kėlimo principas elektromechaninis arba elektrinis – hidraulinis |  |  |
| 1.1.2. | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |  |
| 1.1.3. | Kėdės (paciento) keliamoji galia | Vidutinė keliamoji galia ≥ 150 kg |  |  |
| 1.1.4. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 46 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 78 cm |  |  |
| 1.1.5. | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde | Būtina |  |  |
| 1.1.6. | Paciento kėdės apmušalo danga | Besiūlė Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 7 variantų (pateikti siūlomų dangos spalvų paletę per 3 d. d. po sutarties pasirašymo). |  |  |
| 1.1.7. | Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau kaip 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys |  |  |
| 1.1.8. | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų pulto, asistento instrumentų pulto ir kojiniu pedalu |  |  |
| 1.1.9. | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis |  |  |
| 1.1.10. | Porankiai | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nusukamas arba nulenkiamas |  |  |
| 1.1.11. | Kojūgalio apsauginė danga | Skaidri, lengvai nuimama ir lengvai nuvaloma apsauginė plėvelė |  |  |
| 1.1.12. | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos | 1.Suspausto oro padavimas; 2. atsiurbimas; 3. vandens tiekimas; 4. elektros pajungimai, susivedantys į integruotą komunikacijų dėžutę; |  |  |
| 1.1.13. | Elektros, vandens ir suspausto oro padavimo jungiklis | Vienas bendras jungiklis kartu atjungiantis/ įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą |  |  |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |  |
| 1.2.1. | Gydytojo instrumentai | Turi būti ne mažiau 5 (penkių) instrumentų valdymo pultas: 1 rankovė - pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2 rankovė - turbininiam antgaliui su pašvietimu; 3 rankovė - antrai turbinai su pašvietimu; 4 rankovė - elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 5 rankovė - ultragarsiniam skaleriui su šviesa; |  |  |
| 1.2.2. | Instrumentų stalelio tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. |  |  |
| 1.2.3. | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis | Būtinas |  |  |
| 1.2.4. | Įrangos valdymo elementai: | 1 - atskiras vandens reguliavimas kiekvienam instrumentui; 2 - kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 3 - programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai; |  |  |
| 1.2.5. | Instrumentai aktyvuojami automatiškai, pakėlus darbinį antgalį | Būtina |  |  |
| 1.2.6. | Instrumentų rankovių išvedimas | Instrumentai įstatomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos |  |  |
| 1.2.7. | Padėklas odontologo darbo priemonėms | 1) Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), |  |  |
| 1.2.8. | Automatinė švaraus vandens sistema odontologiniams angaliams su galimybe perjungti į osmosinę arba kitą švaraus vandens sistemą | 1) Su lengvai keičiamu, talpos indu; 2) Ne mažiau kaip 1 litro. |  |  |
| 1.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis |  |  |  |
| 1.3.1. | Asistento instrumentai | 1) švirkštas ne mažiau 3-jų funkcijų, kampinis, lengvai nuimamas snapelis, sterilizuojamas 2) seilių nusiurbimo rankovė su reguliatoriumi; 3) dulkių nusiurbimo rankovė su reguliatoriumi; Siurbimas aktyvuojamas automatiškai, pakėlus bet kurią iš nurodytų nusiurbimo rankovių |  |  |
| 1.3.2. | Spjaudyklės bloko tvirtinamas | Prie paciento kėdės, kilnojasi kartu su kėde |  |  |
| 1.3.3. | Asistento instrumentų laikiklis | ne mažiau kaip 3-jų lizdų |  |  |
| 1.3.4. | Asistento valdymo panelė | Valdymo elementai: 1) programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai; |  |  |
| 1.3.5. | Spjaudyklė | 1) Keraminė arba lygiavertės medžiagos, |  |  |
| 1.3.6. | Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras | Būtina |  |  |
| 1.3.7. | Seilių, dulkių ir spjaudyklės atliekos jungiasi į bendrą išmetimo sistemą | Būtina |  |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema |  |  |  |
| 1.4.1. | Apšvietimo lempa | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema |  |  |
| 1.4.2. | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų pusių, nuimamos dezinfekcijai |  |  |
| 1.4.3. | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 25000 Lux |  |  |
| 1.4.4. | Spalvos temperatūra | Ne mažiau 5000 K |  |  |
| 1.4.5. | Apšvietimo lempos montavimas | Tvirtinama prie spjaudyklės bloko kartu su instrumentų staleliu |  |  |
| 1.4.6. | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma ne mažiau trimis ašimis |  |  |
| 1.4.7. | Šviesos intensyvumo reguliavimas | Ne mažiau kaip 3-jų lygių arba tolygus reguliavimas |  |  |
| 1.5. | Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |
| 1.5.1. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu | 1) apsisukimų greitis ne siauresnėse ribose kaip 100-40000 aps./min.; 2) sterilizuojamas 135º C; 3) Su vidiniu oro/ vandens aušinimu; 4) LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu; |  |  |
| 1.6. | Ultragarsinis skaleris |  |  |  |
| 1.6.1. | Ultragarsinis skaleris su šviesa | 1) LED apšvietimu; 2) įmontuojamas prie odontologinio įrenginio; 3) ne mažiau 4 sterilizuojamų antgalių; |  |  |
| 1.7. | Polimerizacinė lempa |  |  |  |
| 1.7.1. | Polimerizacinė lempa | 1) Su įkraunama baterija 2) Galingumas ne mažiau 1000 mW/cm2; 3) Ne mažiau kaip 3 kieitimo režimai; 4) Ne mažiau kaip 4 kietinimo laikai. |  |  |
| 1.8. | Kampinis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |
| 1.8.1. | Kampinis antgalis mikrovarikliui su šviesa | 1) su šviesa; 2) aušinimas vandeniu ir oru; 3) grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; 4) apsisukimų perdavimo santykis 1:1; 5) apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; 6) Sterilizuojamas iki 135º C. |  |  |
| 1.9. | Turbininis antgalis su šviesa |  |  |  |
| 1.9.1. | Turbininis antgalis su šviesa | 1) aušinamas vandeniu ir oru ne mažiau nei iš 3 purkštukų; 2) apsukų skaičius ne mažiau nei 350000 aps./min.; 3) ne mažiau 25000lux šviesos intensyvumas; sterilizuojamas iki 135º C. |  |  |
| 1.10. | Gydytojo kėdutė |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 1.10.1. | Balninė kėdutė | 1) ne mažiau kaip 5 ratukų; 2) balno formos, vientisa 3) sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; 4) sėdimosios dalies aukščio reguliavimas, rankinis; 5) kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas; 6) identiška spalva paciento krėslo spalvai. |  |  |
| 1.11. | Integruota sodapūtė | Būtina |  |  |
| 1.12. | Šlapio siurbimo vakuuminis siurblys |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 1.12.1. | Maitinimas | 230 (± 10) 50 Hz |  |  |
| 1.12.2. | Galingumas | Ne mažiau kaip 0,55 kW |  |  |
| 1.12.3. | Vakuumo gylis | Ne mažiau 120 mbar |  |  |
| 1.12.4. | Siurbimo našumas | Ne mažiau 700 l/min |  |  |
| 1.12.5 | Skysčių siurbimo našumas | Ne mažiau 4 l/min. |  |  |
| 1.13. | Kompresorius su džiovintuvu |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 1.13.1. | Elektros maitinimas | Iš 230V 50Hz elektros tinklo |  |  |
| 1.13.2. | Naudojama galia | Ne daugiau 1,1 KW |  |  |
| 1.13.3. | Veikimo ribos | Darbinis slėgis ne daugiau 6-8 bar intervale |  |  |
| 1.13.4. | Membraninis oro sausintuvas | 1) Nepertraukiamo veikimo režimo, |  |  |
| 1.13.5. | Talpa suspaustam orui | Ne mažiau 10 litrų |  |  |
| 1.13.7. | Triukšmo lygis | Ne daugiau 67 dB |  |  |
| 1.13.8. | Suspausto oro našumas prie 5 atm | Ne mažiau 60 l/min |  |  |
| 1.14. | Garantinis laikotarpis kėdei | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 1.15. | Garantinis laikotarpis įrangai (išskyrus kėdę) | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 1.16. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Pirkimo dalis – Odontologinės kėdės komplektas 1 vnt. (Naujoji Akmenė) |  |  |  |  |
| 2. | Odontologinės kėdės komplektas |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 2.1. | Paciento kėdė |  |  |  |
| 2.1.1. | Kėdės valdymas | Kėdės valdymas ir kėlimo principas elektromechaninis arba elektrinis – hidraulinis |  |  |
| 2.1.2. | Elektros maitinimas | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |  |
| 2.1.3. | Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris) | Vidutinė keliamoji galia ≥ 150 kg |  |  |
| 2.1.4. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 46 cm 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 78 cm |  |  |
| 2.1.5. | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde | Būtina |  |  |
| 2.1.6. | Paciento kėdės apmušalo danga | Besiūlė Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 7 variantų (pateikti siūlomų dangos spalvų paletę per 3 d. d. po sutarties pasirašymo). |  |  |
| 2.1.7. | Paciento kėdės apmušalai | Paciento kėdės apmušalai turi būti itin minkšti, prisitaikantys prie paciento kūno formos, pagaminti iš minkštų poliuretano putų ar lygiavertės technologijos medžiagų. |  |  |
| 2.1.8. | Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys |  |  |
| 2.1.9. | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado arba pedalu |  |  |
| 2.1.10. | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažesnis kaip 1750 mm |  |  |
| 2.1.11. | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis |  |  |
| 2.1.12. | Porankiai | Pacientui iš kairės pusės ir iš dešinės pusės (dešinės pusės turi būti su galimybe nuimti/nusukti) |  |  |
| 2.1.13. | Kojūgalio apsauginė danga | Skaidri, lengvai nuimama ir lengvai nuvaloma apsauginė plėvelė |  |  |
| 2.1.14. | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos | 1. Suspausto oro padavimas; 2. Atsiurbimas; 3. vandens tiekimas; 4. elektros pajungimai, susivedantys į integruotą komunikacijų dėžutę; |  |  |
| 2.2. | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |  |
| 2.2.1. | Būtini gydytojo instrumentai | 1 rankovė - ne mažiau 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2 rankovė - turbinai su pašvietimu; 3 rankovė - elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4 rankovė - ultragarsiniam skaleriui su pašvietimu; 5 rankovė - antrai turbinai su pašvietimu; |  |  |
| 2.2.2. | Instrumentų bloko tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. |  |  |
| 2.2.3. | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis pneumatinis | Būtina |  |  |
| 2.2.4. | Įrangos valdymo elementai: | 1 - atskiras vandens reguliavimas kiekvienam instrumentui; 2 - kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 3 - programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai; |  |  |
| 2.2.5. | Instrumentai aktyvuojami automatiškai, pakėlus darbinį antgalį | Būtina |  |  |
| 2.2.6. | Instrumentų rankovių išvedimas | Instrumentai įstatomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos |  |  |
| 2.2.7. | Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms | Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio) |  |  |
| 2.3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis |  |  |  |
| 2.3.1. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės | Būtina |  |  |
| 2.3.2. | Asistento instrumentų staliukas | Ne mažiau 3 instrumentams: 1 – kietųjų dalelių siurbliukas; 2 – seilių siurbliukas; 3 – tiesus švirkštas 3 funkcijų (vanduo, oras, vanduo/oras; |  |  |
| 2.3.3 | Distiliuoto vandens sistema | ne mažiau 1l |  |  |
| 2.3.4. | Spjaudyklė | 1) Keraminė arba lygiavertės medžiagos, |  |  |
| 2.3.5. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo funkcija | Būtina |  |  |
| 2.3.6. | Separatorius su aktyviu atliekų ir skysčių išmetimu į kanalizaciją | Būtina |  |  |
| 2.4. | Apšvietimo sistema |  |  |  |
| 2.4.1. | Apšvietimo lempa | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema |  |  |
| 2.4.2. | Apšvietimo lempos montavimas | Prie spjaudyklės-vandens bloko |  |  |
| 2.4.3. | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma trimis ašimis |  |  |
| 2.4.4. | Šviesos spalvinė temperatūra | Ne mažiau 5000 K |  |  |
| 2.4.5. | Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas | Būtina |  |  |
| 2.4.6. | Šviesos intensyvumas | ne mažiau 25 000 Lux |  |  |
| 2.4.7. | Rankenos | Šviestuvas turi dvi rankenas |  |  |
| 2.4.8. | Lempos apšvietimo valdymas | įjungimas/išjungimas valdomas sensoriniu judesio davikliu. |  |  |
| 2.4.9. | Šviesos plotas | Šviesos plotas 65cm atstumu turi suformuoti ne mažiau kaip 8x15 cm plotą |  |  |
| 2.5. | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu |  |  |  |
| 2.5.1. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu | 1) apsisukimų greitis ne siauresnėse ribose kaip 100-40000 aps./min.; 2) sterilizuojamas 135º C; 3) Su vidiniu oro/ vandens aušinimu; 4) LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu; |  |  |
| 2.6. | Ultragarsinis skaleris su pašvietimu |  |  |  |
| 2.6.1. | Ultragarsinis skaleris su šviesa | 1) LED apšvietimu; 2) įmontuojamas prie odontologinio įrenginio; 3) ne mažiau 4 sterilizuojamų antgalių; |  |  |
| 2.7. | Polimerizavimo lempa |  |  |  |
| 2.7.1. | Polimerizacinė lempa | 1) Su įkraunama baterija 2) Galingumas ne mažiau 1000 mW/cm2; 3) Ne mažiau kaip 3 kieitimo režimai; 4) Ne mažiau kaip 4 kietinimo laikai. |  |  |
| 2.8. | Vakuuminis siurblys |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 2.8.1. | Maitinimas | 230 (±10) V, 50 Hz |  |  |
| 2.8.2. | Galingumas | ne daugiau 0,4 kW |  |  |
| 2.8.3. | Garso lygis | 63 dB +/- 5 dB |  |  |
| 2.8.4. | Srautas | ne mažiau 1250 l/min |  |  |
| 2.9. | Kampinis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |
| 2.9.1. | Kampinis antgalis mikrovarikliui su šviesa | 1) su šviesa; 2) aušinimas vandeniu ir oru; 3) grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; 4) apsisukimų perdavimo santykis 1:1; 5) apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; 6) Sterilizuojamas iki 135º C. |  |  |
| 2.10. | Turbininis antgalis su šviesa |  |  |  |
| 2.10.1. | Turbininis antgalis su šviesa | 1) aušinamas vandeniu ir oru ne mažiau nei iš 3 purkštukų; 2) apsukų skaičius ne mažiau nei 350000 aps./min.; 3) ne mažiau 25000lux šviesos intensyvumas; sterilizuojamas iki 135º C. |  |  |
| 2.11. | Kompresorius su džiovintuvu |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 2.11.1. | Elektros maitinimas | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |  |
| 2.11.2. | Naudojama galia | Ne daugiau 1,1 kW |  |  |
| 2.11.3. | Veikimo ribos | Darbinis slėgis ne daugiau 6-8 bar ribose |  |  |
| 2.11.4. | Membraninis oro sausintuvas | 1) Nepertraukiamo veikimo režimo, |  |  |
| 2.11.5. | Talpa suspaustam orui | Ne mažiau 10 litrų |  |  |
| 2.11.6. | Triukšmo lygis | Ne daugiau 67 dB |  |  |
| 2.11.7. | Suspausto oro našumas prie 5 atm | Ne mažiau 60 l/min |  |  |
| 2.11. | Gydytojo kėdutė | 1. ne mažiau 5 ratukų; 2. vientisa; 3. su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai; 4. kėdutės apmušalo danga lengvai valoma ir dezinfekuojama; 5. spalva identiška paciento kėdės spalvai. |  |  |
| 2.12. | Asistento kėdutė | 1) Laisva stumdoma su 5 ratukais. 2) Kėdutės apmušalo danga lengvai valoma ir dezinfekuojama 3) Spalva atitinkanti paciento kėdės spalvą. |  |  |
| 2.14. | Intraoralinė kamera su monitoriumi |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 2.14.1. | Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip 1024 x 768 pikselių |  |  |
| 2.14.2. | Jutiklio tipas | CMOS aukštos kokybės vaizdo jutiklis (mažiausiai 1 MP efektyvių taškų) |  |  |
| 2.14.3. | Apšvietimas | Ne mažiau kaip 4 integruoti LED (arba lygiaverčiai) šviesos šaltiniai |  |  |
| 2.14.4. | Kameros valdymas | Automatinis aktyvavimas pakėlus rankovę |  |  |
| 2.14.5. | Vaizdo perdavimas | Realiu laiku į monitorių |  |  |
| 2.14.6. | Vaizdo fiksavimas | Galimybė sustabdyti kadrą ir/arba įrašyti vaizdą į kompiuterį ar monitoriaus atmintį |  |  |
| 2.14.7. | Monitorius | 1) Ne mažiau kaip 17 colių, 2) spalvotas, 3) LED arba LCD technologijos ekranas. |  |  |
| 2.14.8. | Monitoriaus raiška | Ne mažesnė kaip 1920x1080 pikselių |  |  |
| 2.14.9. | Monitoriaus padėtis | Reguliuojama padėtis (pasukamas) |  |  |
| 2.14.10. | Sterilizacija | Kameros antgalis / galvutė turi būti apsaugota sterilizuojamu dangteliu arba vienkartine apsauga |  |  |
| 2.15. | Integruota sodapūtė | Būtina | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 2.16. | Garantinis laikotarpis kėdei | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 2.17. | Garantinis laikotarpis įrangai (išskyrus kėdę) | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 2.18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Pirkimo dalis – Odontologiniai antgaliai 10 vnt. (Naujoji Akmenė) |  |  |  |  |
| 3. | Turbininis antgalis |  | Įrašyti prekės pavadinimą ir modelį |  |
| 3.1. | Sujungimas | Būtina (Midwest standarto) |  |  |
| 3.2. | Apsisukimų greitis | Ne mažiau kaip 300 000 aps./min. |  |  |
| 3.3. | Aušinimo sistema | Daugtaškis purkštukas (bent 3 taškai) išoriniam aušinimui |  |  |
| 3.4. | Autoklavavimas | Tinkamas sterilizacijai autoklave iki 135 °C |  |  |
| 3.5. | Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 70 dB esant maksimaliam greičiui |  |  |
| 3.6. | CE ženklinimas | Privalomas, atitinkantis ISO 14457:2017 arba lygiavertį odontologinių instrumentų standartą |  |  |

________________