## Sheet1
Pirkimas: Vienkartinės medicininės priemonės
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Kateteriai umbilikaliniai
1.1 | Kateteriai umbilikaliniai | vnt. | 30
1.1.1 | Kateteriai umbilikaliniai CH4
1.1.2 | Sterilūs
1.2 | Kateteriai umbilikaliniai | vnt | 30
1.2.1 | Kateteriai umbilikaliniai CH5
1.2.2 | Sterilūs
1.3 | Kateteriai umbilikaliniai | vnt | 30
1.3.1 | Kateteriai umbilikaliniai CH6
1.3.2 | Sterilūs
1.4 | Kateteriai umbilikaliniai | vnt | 60
1.4.1 | Kateteriai umbilikaliniai CH8
1.4.2 | Sterilūs
2 | Zondas duodenalinis
2.1 | Zondas duodenalinis | vnt. | 1500
2.1.1 | Zondas duodenalinis CH14
2.1.2 | Rentgenokontrastis. Vienkartinis. Sterilus
2.1.3 | Zondo ilgis 120 cm (± 10 cm). Su ilgio atžymomis
2.1.4 | Be latekso, iš PVC ar lygiavertės medžiagos
2.1.5 | Su 4 skylutėmis šonuose. Zondas turi būti su kamšteliu
3 | Zondas duodenalinis | vnt | 3000
3.1 | Zondas duodenalinis
3.1.1 | CH16
3.1.2 | Rentgenokontrastis. Vienkartinis. Sterilus
3.1.3 | Zondo ilgis 120 cm (± 10 cm). Su ilgio atžymomis
3.1.4 | Be latekso, iš PVC ar lygiavertės medžiagos
3.1.5 | Su 4 skylutėmis šonuose. Zondas turi būti su kamšteliu
4 | Zondas duodenalinis | vnt | 1000
4.1 | Zondas duodenalinis
4.1.1 | CH18
4.1.2 | Rentgenokontrastis. Vienkartinis. Sterilus
4.1.3 | Zondo ilgis 120 cm (± 10 cm). Su ilgio atžymomis
4.1.4 | Be latekso, iš PVC ar lygiavertės medžiagos
4.1.5 | Su 4 skylutėmis šonuose. Zondas turi būti su kamšteliu
5 | Zondas maitinimo
5.1 | Zondas maitinimo | vnt. | 2600
5.1.1 | Rentgenokontrastiniai. Su ilgio atžymomis
5.1.2 | Su Luer Lock, piltuvėlio tipo formos jungtimi
5.1.3 | Poliuretaninai ar lygiavertės medžiagos
5.1.4 | Ilgis ne trumpesnis nei 100cm
5.1.5 | CH5 - CH15 (Dydžiai pasirinktinai užsakymo metu)
6 | Zondas nazogastrinis enterinei mitybai
6.1 | Zondas nazogastrinis enterinei mitybai | vnt. | 1400
6.1.1 | Pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos
6.1.2 | Be DEPH, be PVC
6.1.3 | Sterilus
6.1.4 | Su rentgeno kontrastine juostele kas 5cm arba kas 10cm
6.1.5 | Ilgis ne mažiau 100cm
6.1.6 | Be stileto
6.1.7 | Be svarelio
6.1.8 | ENFit tipo jungtis prie enterinės sistemos
6.1.9 | CH12-CH16 (Dydžiai pasirinktinai užsakymo metu)
7 | Zondas nazogastrinis enterinei mitybai
7.1 | Zondas nazogastrinis enterinei mitybai | vnt | 200
7.1.1 | Pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos
7.1.2 | Be DEPH, be PVC
7.1.3 | Sterilus
7.1.4 | Su rentgeno kontrastine juostele kas 5cm arba kas 10cm
7.1.5 | Ilgis ne mažiau 100cm
7.1.6 | Su stiletu
7.1.7 | Be svarelio
7.1.8 | ENFit tipo jungtis prie enterinės sistemos
7.1.9 | CH12-CH16 (Dydžiai pasirinktinai užsakymo metu)
8 | Zondas enterinio maitinimo
8.1 | Zondas enterinio maitinimo | vnt | 1700
8.1.1 | Ilgis ne trumpesnis nei 105 cm
8.1.2 | Su stiletu ir svareliu gale
8.1.3 | Vidinė zondo angos konstrukcija - apsauganti nuo užsikimšimo
8.1.4 | Poliuretaniniai arba tefloniniai, be DEPH
8.1.5 | Universalus konektorius enterinei sistemai
8.1.6 | CH12
9 | Enterinio maitinimo zondas į plonąją žarną
9.1 | Enterinio maitinimo zondas į plonąją žarną | vnt | 150
9.1.1 | Pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos
9.1.2 | Sterilus
9.1.3 | Su rentgeno kontrastine juostele kas 5cm arba kas 10cm
9.1.4 | Ilgis ne mažiau 120cm
9.1.5 | Turi būti stiletas, svarmuo zondo gale įvedimui
9.1.6 | EnFit konektorius enterinei sistemai
9.1.7 | CH12
10 | PEG arba lygiaverčio tipo rinkinys
10.1 | PEG arba lygiaverčio tipo rinkinys | vnt | 60
10.1.1 | Vienkartinis, sterilus, rentgenokontrastinis
10.1.2 | Rinkinį sudaro gastrostominis vamzdelis su integruota kilpa
10.1.3 | Gastrostomos vamzdelis į skrandį įvedamas taikant „traukimo techniką“, su pritvirtintu vidiniu fiksatoriumi, kuris sukrenta ir leidžia PEG kateterį pašalinti per pilvo sieną, nenaudojant endoskopo, išorine fiksavimo polkštele, fiksuojant gastrostominį kateterį prie pilvo sienos.
10.1.4 | Rinkinyje turi būti punkcinė adata, ritinys su traukimo siūlu, dvigubos kilpos jungtis tarp traukimo siūlo ir gastrostomos vamzdelio, skalpelis
10.1.5 | CH18 ir CH20 (Dydžiai pasirinktinai užsakymo metu)
11 | Zondai rektaliniai
11.1 | Zondai rektaliniai | vnt | 2000
11.1.1 | Sterilūs
11.1.2 | Zondo galiukas turi būti kūginis, užmaunamas
11.1.3 | Ilgis 40cm (± 2cm)
11.1.4 | CH28
12 | Zondai skrandžio
12.1 | Zondai skrandžio | vnt | 100
12.1.1 | Poliuretaniniai arba PVC (vinilo polichlorido)
12.1.2 | Skaidrūs
12.1.3 | Su rentgenokontrastine linija, uždaru galu
12.1.4 | Be DEHP
12.1.5 | Ilgis 90cm (±10cm)
12.1.6 | CH12
13 | Zondai skrandžio
13.1 | Zondai skrandžio | vnt | 700
13.1.1 | Poliuretaniniai arba PVC (vinilo polichlorido)
13.1.2 | Skaidrūs
13.1.3 | Su rentgenokontrastine linija, uždaru galu
13.1.4 | Be DEHP
13.1.5 | Ilgis 90cm (±10cm)
13.1.6 | CH14
14 | Zondai skrandžio
14.1 | Zondai skrandžio | vnt | 1000
14.1.1 | CH16
14.1.2 | Poliuretaniniai arba PVC (vinilo polichlorido)
14.1.3 | Skaidrūs
14.1.4 | Su rentgenokontrastine linija, uždaru galu
14.1.5 | Be DEHP
14.1.6 | Ilgis 90cm (±10cm)
15 | Zondai skrandžio
15.1 | Zondai skrandžio | vnt | 700
15.1.1 | CH18
15.1.2 | Poliuretaniniai arba PVC (vinilo polichlorido)
15.1.3 | Skaidrūs
15.1.4 | Su rentgenokontrastine linija, uždaru galu
15.1.5 | Be DEHP
15.1.6 | Ilgis 90cm (±10cm)
16 | Zondai skrandžio
16.1 | Zondai skrandžio | vnt | 200
16.1.1 | CH20
16.1.2 | Poliuretaniniai arba PVC (vinilo polichlorido)
16.1.3 | Skaidrūs
16.1.4 | Su rentgenokontrastine linija, uždaru galu
16.1.5 | Be DEHP
16.1.6 | Ilgis 90cm (±10cm)
17 | Zondai skrandžio
17.1 | Zondai skrandžio | vnt | 2500
17.1.1 | CH28
17.1.2 | Poliuretaniniai arba PVC (vinilo polichlorido)
17.1.3 | Skaidrūs
17.1.4 | Su rentgenokontrastine linija, uždaru galu
17.1.5 | Be DEHP
17.1.6 | Ilgis 90cm (±10cm)
18 | Zondai skrandžio
18.1 | Zondai skrandžio | vnt | 1600
18.1.1 | CH30
18.1.2 | Poliuretaniniai arba PVC (vinilo polichlorido)
18.1.3 | Skaidrūs
18.1.4 | Su rentgenokontrastine linija, uždaru galu
18.1.5 | Be DEHP
18.1.6 | Ilgis 90cm (±10cm)
19 | Zondai skrandžio
19.1. | Zondai skrandžio | vnt | 900
19.1.1 | CH32
19.1.2 | Poliuretaniniai arba PVC (vinilo polichlorido)
19.1.3 | Skaidrūs
19.1.4 | Su rentgenokontrastine linija, uždaru galu
19.1.5 | Be DEHP
19.1.6 | Ilgis 90cm (±10cm)
20 | Endoskopinės kaniulės
20.1 | Endoskopinės kaniulės | vnt | 50
20.1.1 | Tinkamas endoskopo kanalui: diametras 2,2 mm (±0,01mm)
20.1.2 | Taikoma su 0,035” styga – vedliu
20.1.3 | Dydis 1650-1950mm
20.1.4 | Distalinės dalies diametras 4 Fr dydžio
20.1.5 | Vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė
21 | Kaniulė deguonies vaikiška
21.1 | Kaniulė deguonies vaikiška | vnt | 300
21.1.1 | Vienkartinės, nesterilios.
21.1.2 | Gaminio sudėtyje nėra latekso
21.1.3 | Atšakos netraumuojančios gleivinės
21.1.4 | Deguonis į atšakėles paduodamas dviem vamzdeliais, apsaugai nuo višiško deguonies tiekimo užblokavimo
21.1.5 | Vamzdeli ilgis ne trumpesnis 180 cm
22 | Kvėpavimo kontūrai
22.1 | Kvėpavimo kontūrai | vnt | 100
22.1.2 | Kvėpavimo kontūrai CPAP sistemai. Vienkartinio naudojimo
22.1.3 | Vamzdelis ne mažiau 54 cm ilgio , jungtys F22/F22
22.1.4 | Vamzdelis ne mažiau 120 cm ilgio, jungtys F22/M7,4
22.1.5 | Generatoriaus slėgio matavimo vamzdelis ne mažiau 160 cm
22.1.6 | Drėgmės rinktuvas, termometras
23 | Žemo vakumo sistema žaizdų drenavimui
23.1 | Žemo vakumo sistema žaizdų drenavimui | vnt | 400
23.1.1 | Sistemą sudaro 500ml gofruotas plastikinis ar lygiavertis indas, komplektuojamas su Redon tipo drenu ir adata CH6 - CH18
23.1.2 | Drenas su skylutėm distaliniame gale
23.1.3 | Sterilus įpakavimas
24.1 | Elektrodai defibriliatoriui
24.1.1 | Elektrodai defibriliatoriui | vnt | 5
24.1.2 | Elektrodai defibriliatoriui Physio - Control, arba lygiaverčių savybių aparatui teikiamu Ligoninei panaudai.
24.1.3 | Pediatriniai
25 | Prailginimo linija
25.1 | Prailginimo linija | vnt | 10000
25.1.1 | Atlaiko 1200 Psi slėgį
25.1.2 | Lanksti, sterili
25.1.3 | Ilgis 25 cm - 30 cm
25.1.4 | Vidinis diametras 1,75mm (±0,1mm)
25.1.5 | Išorinis diametras 3,6mm - 4,9mm
25.1.6 | Tinka jungti prie „Ulrich medical“ prailginimo linijų
26 | Filtrai kvėpavimo naujagimiams
26.1 | Filtrai kvėpavimo naujagimiams | vnt | 400
26.1.1 | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, gaminio sudėtyje nėra latekso
26.1.2 | Elektrostatinis filtro veikimo principas
26.1.3 | Korpusas permatomas, skaidrus
26.1.4 | Monitoringo linijos anga turi fiksuotą dangtelį, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso
26.1.5 | Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99%
26.1.6 | Filtro parametrai: Tūris 10 ml-11 ml, pasipriešinimas ne daugiau kaip 1cm H2O (esant 11L/min srautui), drėgmės grąžinimas ne mažiau kaip 26 mg H2O/l, minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris tūris ≥ 35 ml.
26.1.7 | Svoris – ne daugiau kaip 12 g
26.1.8 | Supakuoti po 1 vnt.
27 | Parafinas bekvapis
27.1 | Parafinas bekvapis | kg | 120
27.1.1 | Skirtas profesionalioms parafino vonelėms pacientų reabilitacijai. Bespalvis, be nuosėdų, lengvai pašalinamas nuo odos
27.1.2 | Parafino lydimosi temperatūra 45°C (±1°C)
28 | Sistema infuzinė vienkartinė
28.1 | Sistema infuzinė vienkartinė | vnt | 2000
28.1.1 | Lašinės sistemos linijos skirtos Volumed PVP7000 chroma tūrinei pompai arba lygiaverčių savybių įrangos teikiamos Ligoninei panaudai*
29 | Didelės tėkmės priemonės taikant DPV su drėkintuvu
29.1 | Didelės tėkmės priemonės taikant DPV su drėkintuvu | vnt | 200
29.1.1 | Vienkartinis kvėpavimo kontūras didelės tėkmės deguonies terapijai su drėkinimo indu tinkantis vaikams ir suaugusiems
29.1.2 | Kliniškai švarus
29.1.3 | Suderinamumas su didelės tėkmės deguonies terapijos aparatu HFO-1 arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai*
29.1.4 | Tinkamas naudoti vienam pacientui ne mažiau 7 parų
29.1.5 | Be latekso, ftalatų ir bisfenolio sudėtyje
29.1.6 | Su kaitinimo laidu
29.1.7 | Kvėpavimo kontūro atšakos ilgis ne trumpesnis kaip 200 cm
29.1.8 | Kvėpavimo kontūro tūris (be rezervuaro) ne daugiau kaip 800 ml
29.1.9 | Drėkinimo/vandens rezervuaras su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata
29.1.10 | Drėkinimo/vandens rezervuaro tūris ne mažesnis kaip 500 ml
29.1.11 | Kvėpavimo kontūro elastingumas ne daugiau kaip 0,4 ml/cm H2O
29.1.12 | Pasipriešinimas esant tėkmei 30 l/min ne daugiau kaip 0,003 cm H2O/L/min
29.1.13 | Komplektuojamas su oro filtru deguonies terapijos aparatui
29.1.14 | Tinkantis LifeMed aparatams arba lygiaverčių savybių įrangai teikiamai Ligoninei panaudai*
29.2 | Vienkartinė nosinė kaniulė didelės tėkmės deguonies terapijai | vnt | 200
29.2.1 | Suaugusiems
29.2.2 | Kliniškai švari
29.2.3 | Suderinama su didelės tėkmės deguonies terapijos aparatu HFO-1 arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai*
29.2.4 | Tinkama naudoti vienam pacientui ne mažiau 7 parų
29.2.5 | Be latekso, ftalatų ir bisfenolio sudėtyje
29.2.6 | Nosies kaniulės pajungimo kontūro ilgis 30 cm (± 2 cm)
29.2.7 | Tinkantis LifeMed aparatams arba lygiaverčių savybių įrangai teikiamai Ligoninei panaudai*
30 | Infuzinė sistema
30.1 | Infuzinė sistema | vnt | 600
30.1.1 | Skirta prijungti prie manometro
30.1.2 | Sterili, vienkartinė infuzinė sistema
30.1.3 | Be latekso, be DEHP
30.1.4 | ISO plastikinė adata
30.1.5 | Ilgis 150 cm ( ±1 cm)
30.1.6 | Rutulinis dozatorius 20 lašų - 1ml
30.1.7 | Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru, 15 ym dalelių filtras
30.1.8 | Sistema atlaiko spaudimą iki 2 bar., Vamzdelio kietumas 77 (±1) shore
30.1.9 | Blister pakuotė, trišakis kranelis, papildoma atšaka manometrui. Atšakos ilgis 80cm (±1cm)
30.1.10 | Manometro skalė | vnt | 10
30.1.11 | Gradacija nuo +35cm iki -15 cm, daugkartinio naudojimo, atspari lūžiams.
31 | Prailginimo linija
31.1 | Prailginimo linija | vnt | 10000
31.1.1 | Atlaiko 1200 Psi slėgį
31.1.2 | Lanksti, sterili
31.1.3 | Ilgis 25 cm - 30 cm
31.1.4 | Vidinis diametras 1,75mm (±0,1mm)
31.1.5 | Išorinis diametras 3,6mm - 4,9mm
31.1.6 | Tinka jungti prie „Ulrich medical“ prailginimo linijų
32 | Kvėpavimo kontūrai
32.1 | Kvėpavimo kontūrai | vnt | 100
32.1.1 | Kvėpavimo kontūrai CPAP sistemai. Vienkartinio naudojimo
32.1.2 | Vamzdelis ne mažiau 54 cm ilgio , jungtys F22/F22
32.1.3 | Vamzdelis ne mažiau 120 cm ilgio, jungtys F22/M7,4
32.1.4 | Generatoriaus slėgio matavimo vamzdelis ne mažiau 160 cm
32.1.5 | Drėgmės rinktuvas, termometras
33 | Besirezorbuojanti kalcio fosfato pasta kaulų defektams gydyti
33.1 | Besirezorbuojanti kalcio fosfato pasta kaulų defektams gydyti | vnt | 200
33.1.1 | Sterilus, švirkščiamas, paruošimo laikas iki 2 min. Stingimo laikas po injekcijos 20-25 min.
33.1.2 | Rezorbcijos laikas 6-8 mėn.
33.1.3 | Pastos kietumas 12 Mpa (kaip žmogaus spongiozinio kaulo). Pakuotė vienetas: 5.0 CC
33.1.4 | Besirezorbuojanti kalcio fosfato pasta kaulų defektams gydyti | vnt | 200
33.1.5 | Sterilus, švirkščiamas, greitai paruošiamas (iki 2 min.). Stingimo laikas po injekcijos 20-25 min.
33.1.6 | Rezorbcijos laikas 6-8 mėn.
33.1.7 | Pastos kietumas 12 Mpa (kaip žmogaus spongiozinio kaulo). Pakuotė ne mažiau 2 vienetai: 8.0 CC
34 | Sintetinis kaulų transplantantas
34.1 | Sintetinis kaulų transplantantas | vnt | 50
34.1.1 | Su bio stiklu, skatinantis osteogenezę ir osteostimuliaciją, sukeliant regeneracinį bioskafoldų formavimąsi, kuris pilnai rezorbuojasi į kaulą per trumpesnį laiką
34.1.2 | Standartinis kiekis 2,5cc/ml – 10cc/ml. Ne mažiau trijų pasirinkimų.
35 | Sintetinis kaulų transplantantas
35.1 | Sintetinis kaulų transplantantas | vnt | 50
35.1.1 | Su bio stiklu, skatinantis osteogenezę ir osteostimuliaciją, sukeliant regeneracinį bioskafoldų formavimąsi, kuris pilnai rezorbuojasi į kaulą per trumpesnį laiką
35.1.2 | Kūginis kiekis 2,5cc/ml – 10cc/ml, ne mažiau trijų pasirinkimų
36 | Vėmimo maišeliai
36.1 | Vėmimo maišeliai | vnt | 1200
36.1.1 | Maišelio viduje esantis įdėklas sugeria skystį ne mažiau 600ml
36.1.2 | Sugeriančio įdėklo pagalba skystis virsta geliu
36.1.3 | Dydis ne mažiau 25 cm x 25 cm
36.1.4 | Vėmimo maišelių laikikliai | vnt | 30
36.1.5 | Daugkartinio naudojimo. Pagaminti iš medžiagos tinkamos sterilizavimui, atsparios dezinfekcinėm medžiagom
37 | Proksimalinis srauto matuoklis
37.1 | Proksimalinis srauto matuoklis | vnt | 400
37.1.1 | Naudojamas su Bellavista 1000 DPV aparatu arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai
37.1.2 | Skirtas naudoti: suaugusiems, vaikams. ≥ 6 kg kūno svorio
37.1.3 | Vienkartinio naudojimo su dviem plastikiniais PVC vamzdeliais (Be latekso, DEHP ir ftalatų)
37.1.4 | Įpūtimo tūris: ne siauresnės ribos kaip 40–2500 ml
37.1.5 | Negyvoji zona 10,3 mL (±0,2ml)
37.1.6 | Srauto greitis ne mažiau 200L/min
37.1.7 | Pajungimas į prietaisą: 22M/15F
37.1.8 | Pajungimas prie paciento: 15M
37.1.9 | Vamzdelių ilgis: ne mažiau 190 cm
37.1.10 | Komplekte: kalibravimo priedėlis 22F/15M su paciento kontūro uždarymo (užkimšimo) jungtimi.