KLAUSIMYNAS

OPERACINIS STALAS GINEKOLOGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

OPERACINIS STALAS GINEKOLOGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacinis stalas – 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Operacinis stalas pritaikytas chirurginėms intervencijoms Pastaba: Operacinis stalas bus naudojamas Akušerijos ir ginekologijos skyrių operacinėje |  |
| 1.2. | Stalo konstrukcija | - Stalas mobilus; - Su dvigubais ratukais; - Su centrine ratukų blokavimo sistema arba iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą naudojimo metu. - Stalas turi penktą ratuką su automatine pavara, kuris aktyvuojamas pulteliu prijungtu prie stalo arba specialiu perjungėju. |  |
| 1.3 | Stalo kolona nėra padengta gumine danga (armonikos tipo), todėl stalą lengva prižiūrėti ir valyti. | Būtina |  |
| 1.4. | Stalo reguliavimas | Su elektrohidrauline sistema stalviršio aukščiui, išilginiam poslinkiui, lateralinio pasvirimo kampui, išilginio pasvirimo kampui (Trendelenburgo / antiTrendelenburgo padėtims) ir nugaros sekcijos posvyrio kampui reguliuoti |  |
| 1.5. | Operacinio stalo valdymas: | - Laidiniu pultu kurį esant poreikiui galima atjungti ir naudoti kaip bevielį valdymo pultą; - Integruotu į stalą - Kojiniu pedalu (esant poreikiui įsigyjama papildomai) |  |
| 1.6. | Baterijos indikatorius rodomas rankiniame pultelyje ir stalo integruotame valdymo skydelyje | Būtina |  |
| 1.7. | Operacinis stalas turi atminties funkciją. Galima iš anksto užsistatyti stalo padėtį | ≥ 8 stalo pozicijų atmintyje |  |
| 1.8. | Didžiausia gamintojo leistina statinė stalo apkrova (keliamasis svoris) | Ne mažiau kaip 450 kg |  |
| 1.9. | Didžiausia gamintojo leistina dinaminė stalo apkrova | Ne mažiau kaip 250 kg Pastaba: tai saugi darbinė apkrova, esant priešingam stalo režimui (angl. reverse), įskaitant kojų sekcijas visoms pozicijomis, kai visi stalo judesiai įmanomi be apribojimų |  |
| 1.10. | Reikalavimai stalviršiui | - Stalviršis sudarytas iš bazinės sekcijos ir prie jos montuojamų modulinių sekcijų: - Galvos sekcijos; - Nugaros-sėdmenų arba apatinės nugaros sekcijos; - Dviejų dalių (padalinta) kojų sekcijos. - Montuojant modulines stalo dalis, galima pakeisti galvos-kojų kryptis (galvos pusės sekcijas sumontuoti kojų pusėje, o kojų sekciją – galvos pusėje); - Prie stalviršio kraštų iš abiejų pusių (šonų) primontuoti europinio tipo, nerūdijančio plieno (arba lygiaverčiai) bėgeliai papildomiems prietaisams tvirtinti. |  |
| 1.11. | Stalviršio išoriniai (gabaritiniai) matmenys | - Ilgis (įskaitant visas sekcijas) ne mažiau kaip 2040 mm; - Plotis (be šoninių bėgelių) ne mažiau kaip 540 mm; - Plotis (su šoniniais bėgeliais) ne daugiau kaip 590 mm. |  |
| 1.12. | Stalviršio padėties reguliavimas | - Trendelenburgo padėtis: ≥ 30°; - Atvirkštinė Trendelenburgo (antiTrendelenburgo) padėtis: ≥ 25°; - Pavertimas į šonus (lateralinis pasvyrimas: ≥ ±20°; - Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 600–1050 mm; - Motorizuotas išilginis (paralelinis) stalviršio paslinkimas (angl. sliding) į abi puses ne mažiau kaip 310 mm. |  |
| 1.13. | Motorizuotas stalviršio pozicijų keitimas | - Nulinės padėties „0“ nustatymas; - Nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas; - Pavertimo į šonus (lateralinio posvyrio) reguliavimas; - Stalviršio aukščio reguliavimas; - Trendelenburgo ir antiTrendelenburgo padėčių reguliavimas; - Stalviršio išilginis poslinkis. |  |
| 1.14. | Galvos sekcijos reguliavimas | Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -45° iki +25° |  |
| 1.15. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui | Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -40° iki +70° |  |
| 1.16. | Reikalavimai kojų sekcijos reguliavimui | - Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki 0°; - Kojų sekcijų padėtis reguliuojama atskirai kiekvienai kojai. |  |
| 1.17. | Reikalavimai čiužiniui | - Čiužinio storis 80 mm; ±2mm - Čiužinys nuimamas, tačiau darbinėje padėtyje stabiliai fiksuotas prie stalviršio; - Čiužinys atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. |  |
| 1.18. | Elektros maitinimas | - Iš 230V, 50Hz elektros tinklo; - Iš įkraunamo akumuliatoriaus. |  |
| 1.19. | Valymas ir dezinfekcija | Stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |
| 1.20. | Atsparumas drėgmei | Atsparumas drėgmei klasė – ne mažiau kaip IPX4 |  |
| 2. | Priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |  |
| 2.1. | Anestezijos rėmas – 1 vnt. | - Pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) - L formos; - Reguliuojamo aukščio ir ilgio |  |
| 2.2. | Rankos atrama – 2 vnt. | - Reguliuojamo aukščio; - Turinti konstrukcinį (-ius) elementą (-us) atramos pozicionavimui tiek horizontalioje, tiek vertikalioje plokštumose, t. y. pasukimo į šoną kampo reguliavimui bei pakėlimo aukštyn/nuleidimo žemyn kampo reguliavimui (galimybė reguliuoti atramos aukštį, nekeičiant jos pakėlimo kampo, pageidautina tačiau neprivaloma); - Su darbinio paviršiaus paminkštinimu; - Komplektuojama su rankos fiksavimo diržu. |  |
| 2.3. | Kojos atrama – 2 vnt. | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone nei –90° iki +80°; 3. Kojų sekcijų padėtis reguliuojama atskirai kiekvienai kojai. Reguliavimas - rankiniu, automatiniu arba pneumatiniu būdu; 4. Su abdukcija |  |
| 2.4. | Paciento tvirtinimo laikiklis – 2 vnt. | - Atrama skirta fiksuoti pacienta trendelenburgo pozicijoje - Ties pečiių zona - Pagalvėlės dydis (plotis × ilgis): 100 × 210 mm ± 10mm |  |
| 2.5. | Kojos laikiklis – 2 vnt. (po vieną kairei ir dešinei kojoms) | - Su pneumatiniu valdymo mechanizmu; - Laikiklis skirtas Bato tipo (arba lygiavertei) kojos atramai (žiūrėti 2.6 punktą); - Ilgis ≥ 1000 mm; - Tinkamas naudoti imtinai iki 200 kg svorio pacientams (pageidautina ir sunkesniems); - Nukreipimo žemyn / aukštyn reguliavimo ribos ne siauresnės negu nuo -30° iki +60°; - Abdukcijos reguliavimo ribos ne siauresnės negu nuo -8° iki +20°. |  |
| 2.6. | Batas suaugusiems – 2 vnt. (po vieną kairei ir dešinei kojoms) | - Turi jungtį tvirtinimui prie pneumatinio kojos laikiklio (žiūrėti 2.5 punktą); - Tinkamas vidutinio/didelio dydžio pėdoms; - Užsegamas plastikiniais fiksatoriais arba velcro juostomis arba lygiaverčiais konstrukciniais elementais; - Naudojamas su komplekte pateikiamais minkšto audinio dangalais. |  |
| 2.7. | Kopetėlė (laiptelis) chirurgui – 1 vnt. | - Skirtas geresniam priėjimui prie chirurginės zonos - 1 pakopa su neslystančia danga |  |
| 2.8. | Kopetėlė (laiptelis) chirurgui – 1 vnt. | - Operacinės laiptelis geresniam priėjimui prie chirurginės zonos - 2 pakopos su neslystančia danga |  |
| 2.9. | Mobili sukama taburetė operacinėje – 2 vnt. | - Apvalus paminkštintas sėdimosios dalies paviršius - 4 arba daugiau dvigubi ratukai stabilumui |  |
| 2.10. | Atrama, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 1 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Plokščia; 3. Padengtas minkšta danga; 4. Reguliuojamo aukščio, atstumo nuo stalviršio krašto. |  |
| 2.11. | Priedų tvirtinimo mazgai/adapteriai | - Skirti operaciniams priedams tvirtinti - Fiksuojami prie operacinio stalo šoninio bėgelio - 2 vnt. |  |
| 2.12. | Galvai padėti skirtas gelinis paminkštinimas | - Matmenys: aukštis 50 mm, skersmuo Ø 200 mm, tolerancija ±2 mm. - Medžiaga: silikoninis gelis - Kiekis: 1 vnt. |  |
| 2.13 | Kulnams skirtas gelinis paminkštinimas | - Matmenys: plotis 100 mm x aukštis 70 mm x ilgis 180 mm, tolerancija ±2 mm - Medžiaga: silikoninis gelis - Kiekis: 1 kompl. (2 vnt.) |  |
| 3. | Priedai ligonio fiksavimui prie operacinio stalo: |  |  |
| 3.1. | Diržas liemens fiksavimui – 1 vnt. | - Galima skalbti ≥ 60 °C temperatūros vandenyje; - Pagamintas iš poliesterio (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių; - Matmenys: - plotis 120 mm ± 20 mm; - ilgis 1350–1500 mm. |  |
| 3.2. | Diržas kojų fiksavimui – 1 vnt. | Skirtas kojos fiksacijai |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 36 mėnesiai operaciniam stalui; - ≥ 12 mėnesių priedams; - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų (medicininio personalo) apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija) - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
|  | Kokybiniai ir ekonominiai vertinimo kriterijai | Pateikta žemiau |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas operacinis stalas su priedais, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

Kokybiniai ir ekonominiai vertinimo kriterijai

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas (S) yra didžiausias.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybė (Q): | Wkokybė = 30 |

2.1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir kokybės kriterijų (Q) balus pagal formulę:

Kur,

Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4 - skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „MAX - max balų, min - 0 balų“ variantas (kokybės kriterijai ir atitinkamas balų skaičius nurodyti 1 lentelėje)).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pmažiausia – mažiausia konkurso pasiūlymo kaina;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM.

1 lentelė

Kokybės kriterijai (Q):

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijai | Balų skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1. | Komplekte su operaciniu stalu pateikiamas universalus valdymo pultas, atitinkantis šiuos reikalavimus: - Valdomas mygtukais ir/arba lietimui jautriu ekranu; - Pritaikytas naudoti tiek laidu prijungus prie operacinio stalo, tiek ir belaidžiu režimu; - Pulto maitinimo baterija gali būti įkraunama laidu nuo operacinio stalo arba mobiliu pulto įkrovikliu (abiem būdais). | Neatitinka | Atitinka |
|  |  | 0 | 5 |
| Q2. | Operacinio stalo kolona padengta metalinėmis plokštėmis, be guminių jungiamųjų "armonikos tipo" dalių. | Neatitinka | Atitinka |
|  |  | 0 | 5 |
| Q3. | Visų motorizuotai valdomų stalo padėčių elektrohidraulinis valdymas galimas stale integruotų akumuliatorių įkrovimo metu. | Neatitinka | Atitinka |
|  |  | 0 | 10 |
| Q4. | Integruotas avarinis stalo valdymo mechanizmas, leidžiantis valdyti stalo funkcijas rankiniu - mechaniniu būdu (be elektros). | Neatitinka | Atitinka |
|  |  | 0 | 10 |
| Maksimalus kokybės kriterijaus balų skaičius: |  |  | 30 |

Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:

Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:

a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui 1 lentelėje numatytą balų skaičių;

b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.

Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas (S) yra didžiausias.

Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas (S) yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.