ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIŲ PASTABAS

VšĮ Vilniaus rajono poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) įvykdė Urofluometro pirkimo rinkos konsultaciją, CVP IS Nr.3860364 ir pateikia atsakymus:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Rinkos dalyvių pastabos | PO atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peržiūrėjus specifikaciją iškilo bendras klausimas ar pasirinkta laidinė aparato versija, ar bevielė? Bevielė versija kur kas patogesnė pacientui. Tokiu atveju indas su matuokliu gali būti sumontuotas tualete, taip užtikrinant paciento privatumą bei tyrimo tikslumą. |  |  |  | Bevielė versija. |
| 2. | Srauto matavimo diapazonas | Ne mažiau kaip 0 -50 ml/s | Siūlome pakeisti reikalavimą į: “Ne mažiau kaip 0 - 300 ml/s“. Kuo didesnis diapazonas, tuo tikslesnis bus aparatas. | Siūlomas parametras apima PO nustatytą parametrą, todėl parametras nebus keičiamas, kad neriboti konkurencijos. |
| 6 | Skiriamoji geba | 16 Bit/1 kHz | Prašome sukonkretinti reikalavimą, kad 4 ir 6 punktai vienas kitam prieštarauja. Siūlome nurodyti: “Skaitmeninė skiriamoji geba” arba “Skaitmeninė rezoliucija” | Šis parametras pirkime bus panaikintas. |
| 9 | Maksimalus šlapimo kiekis, kurį prietaisas gali pamatuoti vieno tyrimo metu | Ne mažiau 1100 g. | Šlapimo kiekis, kaip ir kiti skysčiai dažniausiai matuojami ml arba litrais. Gramais matuojama masė. Tiekėjo siūlomi urofloumetrai gali pamatuoti iki 3000 ml tūrio, priklausomai nuo pasirinkto indo. | Šis parametras pirkime bus panaikintas. |
| 10 | Darbinė įtampa | 9 VDC | Tiekėjo siūlomo gamintojo yra 3,6 Voltai, o valdymo bloko 230 Voltų, todėl prašome pakeisti reikalavimą į: "9 VDC arba 3,6 Voltų ir 230 Voltų. | Šis parametras pirkime bus panaikintas. |
| 12 | Ne mažiau kaip 1 USB jungtis | Būtina | Tikeėjo siūlomo gamintojo urofloumetras, dėl duomenų saugumo, duomenų saugojimui naudojama SD kortelę, todėl siūlome pakeisti reikalavimą į: "Ne mažiau kaip 1 USB arba SD kortelės jungtis" | Šis parametras pirkime bus panaikintas. |