## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinamas kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas - tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Anestezijos aparatų kaina (K) | 50
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 34
| 3) Priedų kiekiai (P) | 4
| 4) Išplėstinė garantija (G) | 12
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Anestezijos aparatų kaina (K) |  |  |  |  | X = | 50
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 34
Priedų kiekiai (P) |  |  |  |  | Z = | 4
Išplėstinė garantija (G) |  |  |  |  | Q = | 12
Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | ﻿Anestezijos aparate integruotas vidinis avarinis maitinimo šaltinis, kurio veikimo laikas nuo jo aktyvavimo ≥ 120 min. užtikrinant visas anestezijos aparato funkcijas | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 | Mobilaus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 6". Keičiama vaizdo orientacija ekrane jį apvertus. | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 | ﻿Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 21" | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.35 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4 | ﻿Maksimalus minutinis tūris ≥ 90 l/min | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T5 | ﻿Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas ≥ 50 l/min | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
P1 | EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) | Palyginamasis: interpoliacinis | N1 = | 0.15 | Nurodyti siūlomą kiekį, vnt.
P2 | SpO2 matavimo daviklis (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) | Palyginamasis: interpoliacinis | N2 = | 0.25 | Nurodyti siūlomą komplektų kiekį, komplektais
P3 | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtos suaugusiems, skirtingų dydžių (s-m-l-xl) po 1 vnt.) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) | Palyginamasis: interpoliacinis | N3 = | 0.3 | Nurodyti siūlomą komplektų kiekį, komplektais
P4 | Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo Sensonor arba lygiaverčio tipo kabelis skirtais davikliams prijungti prie monitoriaus ir prie modulio | Palyginamasis: interpoliacinis | N4 = | 0.3 | Nurodyti siūlomą komplektų kiekį, komplektais
G | Tiekėjas siūlomam anestezijos aparatui suteikia 5 metų (60 mėnesių) išplėstinę garantiją* | Statinis: (yra/nėra) | W = | 1 | Įrašyti parametro vertę: Taip / Ne
* Garantinio laikotarpio sąlygos:
1. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
2. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
3. Nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
7. Garantinio gedimo atveju tiekėjas nemokamai suteikia pakaitinį anestezijos aparatą. Taikoma jei įrenginio negalima sutvarkyti per 48 val. Pakaitinis prietaisas suteikiamas visam sugedusio prietaiso remonto terminui. Pateikiamas pakaitinis prietaisas turi būti ne prastesnių parametrų nei sugedęs prietaisas.
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kiekio ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T), priedų kiekių (P) ir išplėstinės garantijos (G) balus:
E = K + T + P + G
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 ir T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.10, T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.35, T4 = L4 = 0.25, T5 = L5 = 0.10. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
4. Siūlomo objekto P1, P2, P3 ir P4 priedų kiekiai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi parametro P1, P2, P3 ir P4 didžiausią skaitinę vertę (Pmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: P1 = N1 = 0.15, P2 = N2 = 0.25, P3 = N3 = 0.30, P4 = N4 = 0.30. Mažiausią parametrų P1, P2, P3 ir P4 skaitinę vertę (Pmin) turintis objektas gauna 0 balų: P1 = N1 = 0, P2 = N2 = 0, P3 = N3 = 0, P4 = N4 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Pv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
Priedų kiekių (P) balai apskaičiuojami visų priedų keikių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš priedų kiekio lyginamojo svorio (Z):
5. Siūlomo objekto išplėstinė 3 metų garantinė priežiūra (G) aprašoma statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl garantinės priežiūros įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: W = 1, tuomet G = W x Q
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: W = 0, tuomet G = 0
kur W – parametro lyginamasis svoris, Q - garantinės priežiūros lyginamasis svoris.
* T2 techninio pranašumo paaiškinimas - Jei siūlomas anestezijos aparatas veikimui naudoja arba suspaustą orą tiekiamą iš magistralinio vamzdyno, arba dujų balionų tuomet toks pasiūlymas neatitinka nustatyto T2 techninio pranašumo reikalavimo. T2 techninis pranašumas įpareigoja pasiūlyti anestezijos sistemą, kuri gali užtikrinti priverstinę ventiliaciją aplinkos oru nutrūkus visų šviežių dujų tiekimui, t.y. nutrūkus dujų tiekimui tiek iš magistralinio vamzdyno, tiek ir iš dujų balionų. Anestezijos prietaisas atitinkantis T2 techninį pranašumą turi turėti turbiną, kuri gali generuoti reikiamą deguonį pacientui.
* T3 techninio pranašumo paaiškinimas - Lygiaverčiu technologiniu sprendiniu nėra laikoma atvirkštinio santykio slėgio valdymo ventiliacija (angliškai: Inverse Ratio Ventilation in PCV). Tiekėjui pasiūliusiam šį ar lygiavertį technologinį sprendinį nebus skiriamas papildomas balas už T3 techninį pranašumą.
𝑇=(∑_(𝑖=1)^5▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌
𝑃=(∑_(𝑖=1)^4▒𝑃_𝑖 )𝑥 𝑍
𝑷𝒊=(𝑷𝒗 −𝑷𝒎𝒊𝒏)/(𝑷𝒎𝒂𝒙 −𝑷𝒎𝒊𝒏) 𝒙 𝑵𝒊

## Pasiūlymas
1. Siūlomi Techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | ﻿Anestezijos aparate integruotas vidinis avarinis maitinimo šaltinis, kurio veikimo laikas nuo jo aktyvavimo ≥ 120 min. užtikrinant visas anestezijos aparato funkcijas
T2 | Mobilaus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 6". Keičiama vaizdo orientacija ekrane jį apvertus.
T3 | ﻿Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 21"
T4 | ﻿Maksimalus minutinis tūris ≥ 90 l/min
T5 | ﻿Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas ≥ 50 l/min
2. Siūlomi priedai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas priedas |  | Įrašyti siūlomą kiekį
P1 | EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo)
P2 | SpO2 matavimo daviklis (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo)
P3 | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtos suaugusiems, skirtingų dydžių (s-m-l-xl) po 1 vnt.) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms)
P4 | Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo Sensonor arba lygiaverčio tipo kabelis skirtais davikliams prijungti prie monitoriaus ir prie modulio
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Tiekėjas siūlomam anestezijos aparatui suteikia 5 metų (60 mėnesių) išplėstinę garantiją* |  |  | metai
* Garantinio laikotarpio sąlygos:
1. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
2. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
3. Nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
7. Garantinio gedimo atveju tiekėjas nemokamai suteikia pakaitinį anestezijos aparatą. Taikoma jei įrenginio negalima sutvarkyti per 48 val. nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis ir sąlygos:
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
3. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
4. Nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
5. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
6. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
7. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
8. Garantinio gedimo atveju tiekėjas nemokamai suteikia pakaitinį anestezijos aparatą. Taikoma jei įrenginio negalima sutvarkyti per 48 val. nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Pakaitinis prietaisas suteikiamas visam sugedusio prietaiso remonto terminui. Pateikiamas pakaitinis prietaisas turi būti ne prastesnių parametrų nei sugedęs prietaisas.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 10 anesteziologų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 10 slaugytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
Techninė specifikacija: Anestezijos aparatai su priedais - 4 vnt.
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Paskirtis | Anestezijos aparatas su gyvybinių funkcijų monitoriumi ir moduliais pritaikytas visų amžiaus grupių ligoniams
2 | Reikalavimai anestezijos aparatui
2.1 | Anestezijos aparato su gyvybinių funkcijų monitoriumi konstrukcija | Su integruotu mobiliu vežimėliu su keturiais blokuojamais ratais, ištraukiama ir / arba atlenkiama lentyna ir / arba stalviršiu, bei mažiausiai vienu stalčiumi.
2.2 | Anestezijos aparato maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas 220V±10%, 50 Hz,
2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo aktyvavimo ≥ 90 min. užtikrinant visas anestezijos aparato funkcijas.
2.3 | Potencialų išlyginimo kabelis | Po 1 vnt. kiekvienam aparatui atskirai
2.4 | Aparate integruotas dujų maišytuvas | Elektroninis
2.5 | Anestezijos aparato naudojamos dujos: suspaustas oras tiekiamas iš magistralinio vamzdyno, O2 ir N2O tiekiama iš magistralinio vamzdyno arba dujų balionų | Pajungimai turi būti suderinami su ligoninės/poliklinikos turima dujų sistema. Tikslūs pajungimai su ligoninės / poliklinikos naudojama dujų sistema bus derinami įrangos užsakymo metu.
2.6 | Greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys ir dujų tiekimo žarnos (O2, suspaustas oras) | Po 1 vnt. kiekvienam aparatui atskirai, ≤ 5 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys. Tikslūs jungčių tipai su ligoninės/poliklinikos naudojama dujų sistema bus derinami įrangos užsakymo metu.
2.7 | Atidirbusių dujų išmetimo žarna | ≥ 3 m, pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinta su ligoninės/poliklinikos naudojama sistema (AGFS, AGSS lizdams)
2.8 | Apsauga nuo neteisingo dujų pajungimo | Būtina
2.9 | Aparatas pritaikytas mažos tėkmės srauto anestezijai | Šviežių dujų minimalus tiekimas ne didesnis kaip 0,25 l/min
2.10 | Dujų mišinio, cirkuliuojančio kvėpavimo sistemoje, tūris (įskaitant absorberio tūrį, bet neįskaitant rankinės ventiliacijos maišo tūrio) priverstinės ventiliacijos režimuose | ≤ 3,6 l
2.11 | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | 1. Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms,
2. Procentinė O2 reikšmės pacientui tiekiamų dujų mišinyje indikacija,
3. Matavimo ribos ne blogiau kaip 0,2 – 15 l/min. diapazone.
2.12 | Darbinis tiekiamų dujų slėgio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 280 – 600 kPa
2.13 | Apsauga nuo hipoksinio dujų mišinio tiekimo pacientui | Būtina, ne mažiau nei 21% O2 pacientui teikiamų dujų mišinyje
2.14 | Apsauga nuo per didelio tiekiamų dujų slėgio | Būtina
2.15 | Aliarmo sistema informuojanti apie žemą O2 koncentraciją įkvėpime | Būtina
2.16 | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 25 l/min
2.17 | CO2 absorberio talpa | Ne mažiau 700 ml ir ne daugiau 1500 ml
2.18 | Galimybė prijungti sevoflurano ir desflurano garintuvus | Būtina. Abiejų tipų garintuvai vienu metu naudojami nebus
2.19 | Apsauga nuo dviejų anestetikų naudojimo vienu metu | Būtina
2.20 | Galimybė išvengti aparato testo skubiais atvejais | Būtina
2.21 | Būtini ventiliavimo režimai ir jų kombinacijos (arba lygiaverčiai) | 1. Kontroliuojama ventiliacija valdoma tūriu,
2. Kontroliuojama ventiliacija valdoma slėgiu,
3. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartiniu tūriu,
4. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija valdoma tūriu,
5. Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu,
6. Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup (apnėjos rezervinė kopija) funkcija,
7. Spontaninis / rankinis,
8. Pastovaus teigiamo slėgio kvėpavimo takuose su slėgio palaikymu ventiliacija.
2.22 | Anestezijos aparato ventiliacijos funkcijos, gerinančios plaučių būklę, ilgų operacijų metu | 1. Automatinis ir cikliškas teigiamo slėgio iškvėpimo gale didinimas, pagal gydytojo nustatytas reikšmes ir intervalus, nenutraukiant priverstinės plaučių ventiliacijos,
2. Plaučių alveolių atvėrimo funkcija (angl. Recruitment maneuvers),
3. Plaučių tamprumo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane.
2.23 | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus | 1. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris tūrinės ventiliacijos režime - ne siauresnėse kaip 20 – 1500 ml ribose,
2. Kvėpavimo dažnis (pasirenkamos ribos) - ne siauresnėse kaip 4-100 k/min ribose,
3. PEEP ribos - ne siauresnėse kaip 4 – 30 cmH2O ribose,
4. Tėkmės trigerio jautrumo diapazonas (pasirenkamos ribos) - ne siauresnėse kaip 0,3 – 10 l/min. ribose arba ne mažiau kaip nuo 10 iki 100% srauto per PEEP vožtuvą.
2.24 | Maksimalus minutinis tūris | ≥ 60 l/min
2.25 | Įkvėpimo slėgio nustatomos ribos | Ne siauresnės kaip 7 – 50 cmH2O ribose
2.26 | Ventiliacijos proceso ir dujų analizės atvaizdavimas spalvotame lietimui jautriame anestezijos aparate integruotame ekrane kreivėmis ir skaitmeninėmis reikšmėmis | Būtina
2.27 | Galimybė ekrane stebėti slėgio/tūrio arba tūrio/srauto kilpinius grafikus arba slėgio/srauto kilpinius grafikus (galima pasiūlyti vieną iš nurodytų reikalavimų) | Būtina
2.28 | Automatinis arba pusiau automatinis aparato patikrinimas | Būtina
2.29 | Monitoruojami parametrai: | 1. Įkvepiamo ir iškvepiamo oro tūris,
2. Iškvepiamo oro tūris per minutę,
3. Oro srauto slėgis,
4. Kvėpavimo dažnis,
5. PEEP,
6. Plato slėgis % arba cmH2O,
7. O2 /CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime,
8. MAC kalkuliacija atsižvelgiant į paciento amžiaus korekciją,
9. Naudojamų anestetinių dujų rūšies ir koncentracijos atvaizdavimas ventiliatoriaus ekrane,
10. Integruotas slėgio kvėpavimo takuose monitoravimas, leidžiantis įvertinti slėgį kvėpavimo takuose atliekant rankinę ventiliaciją,
2.30 | Garsinė ir vaizdinė apsaugos sistema (aliarmas) su aliarmo pranešimais | Būtina
2.31 | Anestezijos aparate integruotų duomenų perdavimo ir maitinimo jungčių tipai (arba lygiaverčiai): | 1. USB ≥ 1 vnt,
2. RS232 ≥ 1 vnt,
3. Kompiuterinio tinklo RJ45 ≥ 1 vnt,
4. Integruoti elektros prijungimo lizdai išorinių įrenginių maitinimui ≥ 4 vnt.
2.32 | Susikaupusios drėgmės šalinimo iš kvėpavimo sistemos funkcija arba techniniai prevenciniai sprendimai (pvz. mechaninis priedas susikaupusios drėgmės šalinimui iš kvėpavimo sistemos) neleidžiantys kauptis drėgmei anestezijos kvėpavimo sistemoje | Būtina
3 | Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo moduliui
3.1 | Ekrano maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas 220V ± 10 %, 50 Hz,
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) užtikrinantis monitoriaus veikimą ne mažiau kaip 60 min,
3. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai.
3.2 | Monitoriaus ekranas: | 1. Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus,
2. Įstrižainė ≥ 15",
3. Skiriamoji monitoriaus geba ≥ 1024 x 768 taškų,
4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6,
5. Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių.
3.3 | EKG monitoravimas | 1. EKG (derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V),
2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos,
3. Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min.
3.4 | Kvėpavimo registravimas | 1. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas,
2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min,
3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 kartas/min. visame matuojamajame diapazone.
3.5 | Temperatūros matavimas | 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 20 – 45°C,
2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C,
3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų išraiška.
3.6 | SpO2 matavimas | 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %,
2. Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu,
3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška.
3.7 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg,
2. Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 120 min,
3. Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis,
4. Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis.
3.8 | Invazinio ≥ 2-jų kanalų kraujospūdžio matavimas | 1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo -40 iki 300 mmHg,
2. Matavimo paklaida ne daugiau ± 1,5 mmHg arba ± 3 %.
3.9 | Raumenų relaksacijos matavimas | Stimuliacijos režimai: TOF, ST, PTC.
3.10 | Anestezijos gylio matavimas | 1. EEG duomenų registravimas, veido raumenų miografijos registracija ir analizavimas specialiu algoritmu,
2. Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu,
3. Būtina skaitmeninė parametrų išraiška,
4. Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai, ne mažiau 25 vnt. aparatui.
3.11 | Monitoruojamų parametrų nustatymas ir patvirtinimas vykdomas lietimui jautraus ekrano pagalba | Būtina
3.12 | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje | Būtina
3.13 | Gamykliškai sukurti parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonai | ≥ 4-ių variantų
3.14 | Galimybė susikurti ir išsaugoti ekrano atmintyje parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonus | Būtina
3.15 | Įvykių išsaugojimas | ≥ 100
3.16 | Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus įstatant į monitoriaus korpusą arba per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę | Būtina
3.17 | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai | 1. USB jungtis 1 vnt.;
2. Kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) .
3.18 | Monitoriaus ekranas tvirtinamas prie anestezijos aparato su pasukimo vertikalioje ašyje galimybe | Būtina
4 | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis
4.1 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas 220 V ± 10 %, 50 Hz prijungiamas per pakrovimo stotelę,
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 3 val.
4.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus,
2. Įstrižainė ≥ 5.5“,
3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3,
4.3 | Parametrų išsaugojimas modulio vidinėje atmintyje | 1. Grafinis ir skaitmeninis;
2. Ne trumpiau kaip 24 val. laikotarpį;
3. Intervalų atvaizdavimas grafine arba skaitine išraiška, ne mažiau kaip nuo 1 iki 24 val.
4.4 | Monitoruojami parametrai | 1. EKG (derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V),
2. Kvėpavimas,
3. Širdies susitraukimų dažnis,
4. Temperatūra,
5. Neinvazinis kraujospūdis,
6. SpO2,
7. Invazinis kraujospūdis ≥ 2-jų kanalų.
5 | Komplektacija (vieno anestezijos prietaiso) | 1. EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt,
2. SpO2 matavimo daviklis (guminis arba silikoninis (arba lygiaverčių medžiagų), daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - 2 kompl.,
3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtos suaugusiems, skirtingų dydžių (s-m-l-xl) po 1 vnt.) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - po 2 komplektus kiekvienam aparatui skirtingų dydžių,
4. Stemplinis / rektalinis temperatūros matavimo daviklis (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt,
5. Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo Sensonor arba lygiaverčio tipo kabelis skirtais davikliams prijungti prie monitoriaus ir prie modulio - 2 kompl.,
6. Odos paviršinis temperatūros matavimo daviklis (daugkartinio naudojimo) - 2 vnt,
7. Raumenų relaksacijos matavimo modulis arba išorinis monitorius su visais priedais reikalingais šiam matavimui atlikti - 1 vnt,
8. Parkavimo stotelė skirta mobilaus gyvybinių funkcijų modulio maitinimui, akumuliatorių pakrovimui, komunikaciniams kabeliams tarp paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo modulio ir mobilaus gyvybinių funkcijų modulio prijungti - 1 vnt,
9. Anestezijos gylio matavimo modulis arba išorinis monitorius - 1 vnt,

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Priedų kiekis P1 (P1n)
Priedų kiekis P2 (P2n)
Priedų kiekis P3 (P3n)
Priedų kiekis P4 (P4n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkkn - Tiekėjo n siūlomų anestezijos aparatų kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas anestezijos aparato garantinis laikotarpis (metais).
T1n - T5n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).
P1n - P4n - Tiekėjo n siūlomas priedų kiekis, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (vnt. arba komplektai).

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Techninių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
Priedų kiekių balas (Pn) | 0 | 0 | 0
P1n | 0 | 0 | 0
P2n | 0 | 0 | 0
P3n | 0 | 0 | 0
P4n | 0 | 0 | 0
Išplėstinės garantijos balas (Gn) | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne