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	2025 m. rugpjūčio 13 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis buvo paskelbta Instrumentų rinkinių naujoms operacinėms pirkimo išankstinė rinkos konsultacija. Dėkojame visiems tiekėjams, teikusiems atsakymus į užduotus klausimus rinkos konsultacijoje. 
Išanalizavus ir atsižvelgus į tiekėjų suteiktus duomenis, atsakome į tiekėjų pateiktas pastabas pasiūlymus

1 pirkimo dalis. INSTRUMENTŲ RINKINIO ATVIROMS OPERACIJOMS – 5 KOMPL.
	Eil. Nr.
	Techninė specifikacija
	Reikalaujamo parametro reikšmė
	Tiekėjo pastabos, pasiūlymai, klausimai
	Atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus

	3
	Disekcinės žirklės Mayo arba lygiavertės tiesios 145 mm ±3mm ilgio galiukai bukas/bukas.
	Disekcinės žirklės Mayo arba lygiavertės tiesios 145 mm ±3mm prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 145 mm ±5 mm ilgio galiukai bukas/bukas
	Paklaidos didinimas nuo ±3 mm iki ±5 mm chirurginių instrumentų ilgiui yra visiškai nereikšmingas dėl šių priežasčių: neįtakoja funkcinės paskirties
±2 mm skirtumas neturi jokios įtakos instrumento veikimui – nei suėmimo jėgai, nei atitraukimo kampui, nei prieinamumui prie audinių chirurginėje zonoje. Instrumento forma, konstrukcija ir paskirtis išlieka ta pati. Chirurginėje praktikoje toks nuokrypis fiziškai nejuntamas. Per ilgametę chirurginę praktiką įrodyta, kad ilgio skirtumai 2 mm ribose yra kliniškai nereikšmingi – chirurgai nesiremia nominaliu ilgiu milimetro tikslumu, ypač naudojant instrumentus disekcijai, suėmimui ar atitraukimui. Tolerancija dažnai būna didesnė tarptautiniuose standartuos, pvz., pagal ISO 7153-1 ar gamintojų katalogus, instrumentų ilgiams dažnai taikoma iki ±5 mm tolerancija kaip technologiškai priimtina. Tai atspindi ir gamybinius realybės standartus, ir klinikinį nereikšmingumą. Instrumentų ilgių žymėjimas – nominalus
Nurodytas ilgis (pvz., 180 mm) dažnai yra apytikslis vardinis dydis, o tikrasis gamintojo ilgis gali svyruoti ±3–5 mm net toje pačioje serijoje. Tai neprilygsta konstrukciniam ar funkciniam skirtumui. Pagrindiniai parametrai – ne ilgis, o forma ir paskirtis. Chirurginių instrumentų efektyvumą lemia:
– darbinės dalies forma,
– galiukų tipas (bukas/aštrus),
– paviršiaus struktūra (dantytas/lygus),
– medžiaga,
– ergonomika,
o ne tikslus korpuso ilgis milimetro tikslumu. Ilgio tolerancijos padidinimas nuo ±3 mm iki ±5 mm yra visiškai pagrįstas, technologiškai standartinis ir kliniškai nereikšmingas, nes neturi jokio neigiamo poveikio nei instrumento paskirčiai, nei chirurginiam saugumui, nei naudojimo patogumui.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Disekcinės žirklės Mayo arba lygiavertės tiesios 145 mm ±5mm ilgio galiukai bukas/bukas.

	27
	Fansler anoskopas Ø 29 mm ±1 mm, ilgis 65 mm ±1 mm
	Fansler anoskopas Ø 29 mm ±1 mm, ilgis 65 mm ±1 mm Prašome techninės specifikacijos reikalavimus tikslinti sekančiai Fansler tipo anoskopas bendras ilgis 145 ±5 mm Ø24x87mm ±5 mm

	Prašome tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus, nes esami techninės specifikacijos reikalavimai (Ø29 mm ±1 mm, ilgis 65 mm ±1 mm) neatitinka realiai rinkoje siūlomų ir klinikinėje praktikoje naudojamų Fansler tipo anoskopų. Pagal siūlomus techninės specifikacijos reikalavimus tikrai gali atitikti mažiausiai du rinkoje gerai žinomi ir vertinami gamintojai kaip AESCOLAP ir ASANUS. Pasiūlytas patikslinimas – Fansler tipo anoskopas, bendras ilgis 145 ±5 mm, darbinė dalis Ø24 × 87 mm ±5 mm – yra būtinas dėl šių priežasčių: Rinkoje esantys Fansler tipo anoskopai yra standartizuoti ir gaminami su ~145 mm bendru ilgiu bei ~87 mm darbine dalimi, kurios skersmuo ~24 mm. Reikalavimas Ø29 mm, ilgis 65 mm neatitinka standartinių gamintojų pasiūlos ir ribotų konkurenciją. Esamas reikalavimas nenurodo, ar ilgis 65 mm yra bendras ilgis, ar darbinės dalies ilgis, todėl jis yra dviprasmis ir gali klaidinti tiekėjus. Pasiūlytas tikslinimas aiškiai išskiria bendrą ilgį ir darbinės dalies dydį, taip užtikrinant skaidrumą. Ø29 mm skersmens anoskopas yra didesnis nei įprastai naudojamas ir gali būti mažiau toleruojamas pacientų. Standartinis Ø24 mm dydis yra plačiai taikomas klinikinėje praktikoje, užtikrina tinkamą diagnostikos kokybę ir pacientų komfortą. Gydytojai kasdienėje praktikoje naudoja būtent standartinius Fansler tipo anoskopus. Patikslinus reikalavimus pagal standartinius parametrus, pašalinamos dviprasmybės ir užtikrinama, kad tiekėjai galėtų pateikti realiai rinkoje prieinamus gaminius, taip užtikrinant konkurenciją ir racionalų lėšų panaudojimą.
	Perkančioji organizacija dalinai sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninės specifikacijos punktą:
Fansler tipo ar lygiavertis anoskopas Ø 25 mm ±5 mm x 75 mm ±12 mm
Nurodytas bendras ilgis gali riboti konkurenciją.

	28
	“Roux” kablys, 170 mm ±3 mm                              
	“Roux” kablys, 170 mm ±3 mm. Prašome Techninės specifikacijos reikalavimus tikslinti sekančiai: Roux retraktorius arba lygiavertis, bendras instrumento ilgis 170 mm, dvišakiai ašmenys lenkti į vieną pusę, kurių matmenys:  28 × 24 ±3 mm ir 43 × 24 ±3 mm 
	Prašome tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus, nes esamas techninės specifikacijos reikalavimas – „Roux kablys, 170 mm ±3 mm“ – nėra pakankamai tikslus ir neatspindi rinkoje prieinamų medicinos instrumentų parametrų. Pasiūlytas patikslinimas – „Roux retraktorius arba lygiavertis, bendras instrumento ilgis 170 mm, dvišakiai ašmenys, lenkti į vieną pusę, kurių matmenys: 28 × 24 ±3 mm ir 43 × 24 ±3 mm“ – yra būtinas dėl šių priežasčių: tarptautinėje praktikoje šis instrumentas vadinamas Roux retractor, todėl tikslinga vartoti terminą retraktorius, o ne kablys. Tai atitinka tiekėjų naudojamą terminologiją ir panaikina interpretavimo riziką. Pradinėje specifikacijoje nurodytas tik bendras ilgis, tačiau neapibrėžti ašmenų matmenys. Kadangi Roux retraktorius yra dvišakis, svarbu aiškiai įvardinti abiejų ašmenų dydžius (28 × 24 mm ir 43 × 24 mm), nes jie užtikrina instrumentų funkcionalumą ir tinkamą naudojimą chirurginėje praktikoje. Gamintojai siūlo standartizuotus Roux retraktorius, kurie turi būtent tokius ašmenų išmatavimus. Esamas aprašymas (tik „kablys 170 mm“) yra per daug bendras ir neatitinka realių gaminių specifikos. Roux retraktoriaus veiksmingumą lemia ne tik bendras ilgis, bet ir ašmenų forma bei jų matmenys. Nenurodžius šių parametrų, kyla rizika, kad bus pasiūlyti instrumentai, neatitinkantys praktinių chirurgų poreikių. Detalus parametrų apibrėžimas užtikrina, kad visi tiekėjai siūlys vienodos paskirties ir funkcionalumo instrumentus, todėl konkurencija vyks lygiomis sąlygomis, o įsigytas instrumentas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį.
	Perkančioji organizacija dalinai sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninės specifikacijos punktą:
“Roux” ar lygiavertis kablys, 170 mm ±5 mm       
Perkančioji organizacija netikslina punkto pilna apimtimi pagal tiekėją, nes pakeitimai gali apriboti kitų tiekėjų galimybę dalyvauti konkurse. 



	29
	Luer tipo spaustukai, ilgis 250 mm ±3 mm                              
	Luer tipo spaustukai, ilgis 250 mm ±3 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 250 mm ±5 mm 
	Prašome tikslint techninės specifikacijos reikalavimus, nes esamas reikalavimas – „Luer tipo spaustukai, ilgis 250 mm ±3 mm“ – yra perteklinis ir nepagrįstai siaurina galimų gaminių pasirinkimą. Pasiūlytas patikslinimas – „Luer tipo spaustukai, ilgis 250 mm ±5 mm“ – yra būtinas dėl šių priežasčių: Gamintojų deklaruojamas Luer tipo spaustukų ilgis dažniausiai svyruoja ±5 mm ribose, todėl esamas ±3 mm nuokrypis neatitinka realių instrumentų gamybos tolerancijų ir nepagrįstai apriboja konkurenciją. Nėra medicininio ar funkcinio pagrindo taikyti tokį siaurą nuokrypį (±3 mm). Spaustuko funkcionalumui užtikrinti pakanka ±5 mm, nes tai neįtakoja instrumento naudojimo galimybių. Nedidelis ilgio skirtumas (iki 5 mm) neturi praktinės reikšmės chirurginiam naudojimui, todėl griežtesnis ribojimas yra perteklinis. Platesnis ilgio nuokrypis leidžia dalyvauti platesniam gamintojų ratui, taip užtikrinant tiekėjų konkurenciją ir racionalų lėšų panaudojimą.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Luer tipo spaustukai, ilgis 250 mm ±10 mm                              
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	Boys -Allis tipo spaustukai, ilgis 155 mm ±3 mm
	Boys -Allis tipo spaustukai, ilgis 155 mm ±3 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: BOYS-ALLIS tipo ar lygiaverčiai spaustukai, bendras ilgis 155 mm ±3 mm, dantuka 5×6 
	Prašome tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus, nes esamas reikalavimas – „Boys-Allis tipo spaustukai, ilgis 155 mm ±3 mm“ – nėra pakankamai tikslus, nes neapibrėžia svarbių instrumento parametrų. Pasiūlytas patikslinimas – „BOYS-ALLIS tipo arba lygiaverčiai spaustukai, bendras ilgis 155 mm ±3 mm, dantukai 5×6“ – yra būtinas dėl šių priežasčių: patikslinus, kad gali būti siūlomi BOYS-ALLIS tipo arba lygiaverčiai spaustukai, užtikrinama konkurencija ir sudaromos sąlygos pasiūlyti funkciniu požiūriu atitinkančius instrumentus. Vien tik bendras ilgis (155 mm ±3 mm) nėra pakankamas. BOYS-ALLIS tipo spaustukų funkcionalumui esminę reikšmę turi dantukų konfigūracija (5×6), nes ji lemia suėmimo stiprumą ir tinkamą audinių fiksaciją. Dantukų struktūra yra būtinas reikalavimas šiam instrumentui. Jei specifikacijoje ji nenurodoma, gali būti pasiūlyti panašaus ilgio, bet kitokios konstrukcijos spaustukai, kurie nebūtų tinkami pagal paskirtį. Patikslinus techninius reikalavimus, tiekėjai aiškiai žinos, kokio tipo instrumentai reikalingi, ir galės pasiūlyti lygiaverčius gaminius, taip išvengiant interpretacijų ar netinkamų pasiūlymų.
	Perkančioji organizacija dalinai sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninės specifikacijos punktą:
Boys -Allis tipo ar lygiaverčiai spaustukai, ilgis 155 mm ±5 mm.         
Perkančioji organizacija netikslina punkto pilna apimtimi pagal tiekėją, nes pakeitimai gali apriboti kitų tiekėjų galimybę dalyvauti konkurse. 



	31
	Sims anoskopas 80 x15 mm ±1 mm, ilgis 150 mm ± 1 mm
	Sims anoskopas 80 x15 mm ±1 mm, ilgis 150 mm ± 1 mm , Prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai Sims tipo ar lygiavertis anoskopas 80 x15 mm ± 5 mm, ilgis 150 mm ± 10 mm, be skylučių darbinėse dalyse
	Prašome įvesti ilgio paklaidą 80±10 x 15±1 mm, nes galime pasiūlyti instrumentą, kurio išmatavimai 80x15mm, atitinkantį visus kitus reikalavimus
Prašome tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus, nes esamas reikalavimas – „Sims anoskopas 80 × 15 mm ±1 mm, ilgis 150 mm ±1 mm“ – yra perteklinis, nepagrįstai siaurinantis konkurenciją ir neatitinkantis rinkoje prieinamų gaminių tolerancijų. Pasiūlytas patikslinimas – „Sims tipo arba lygiavertis anoskopas 80 × 15 mm ±5 mm, ilgis 150 mm ±10 mm, be skylučių darbinėse dalyse“ – yra būtinas dėl šių priežasčių: ±1 mm nuokrypis tiek darbinės dalies, tiek bendro ilgio matmenims yra neadekvačiai griežtas ir neatitinka medicinos instrumentų gamintojų standartinių tolerancijų. Praktikoje ±5 mm ar ±10 mm nuokrypis yra priimtinas ir neturi įtakos instrumento funkcionalumui. Nedideli ilgio ar pločio skirtumai nesukelia jokių praktinių problemų naudojant anoskopą, todėl per siauri reikalavimai nepagrįstai riboja gamintojų pasiūlą. Nurodant, kad anoskopas turi būti be skylučių darbinėse dalyse, užtikrinama, kad instrumentas atitiktų klinikinės praktikos poreikius, nes skylutės gali apsunkinti tyrimo atlikimą bei audinių apžvalgą. Patikslinti parametrai leidžia dalyvauti platesniam tiekėjų ratui, pasiūlyti realiai rinkoje prieinamus gaminius ir išvengti nepagrįstų apribojimų, kartu užtikrinant, kad instrumentas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį.
	Perkančioji organizacija dalinai sutinka su tiekėjų siūlymais ir koreguoja techninės specifikacijos punktą:
Sims tipo ar lygiavertis anoskopas 80 ±10 mm x 15 mm ±5 mm, ilgis 150 mm ± 10 mm 
Perkančioji organizacija netikslina punkto pagal tiekėjus pilna apimtimi, nes pakeitimai gali apriboti kitų tiekėjų galimybę dalyvauti. 







2 pirkimo dalis. INSTRUMENŲ RINKINIO KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI – 5 KOMPL.
	Eil. Nr.
	Instrumentas
	Aprašymas
	Tiekėjo pastabos, pasiūlymai, klausimai
	Atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus

	12
	Peanai
	Pean arba lygiavertis, lenktas, prašome šį reikalavimą išimti: darbinės dalys santykinai ilgos, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 260±3 mm
	Terminas „santykinai ilgos“ neturi aiškaus techninio ar standartizuoto apibrėžimo, todėl skirtingi gamintojai jį supranta skirtingai. Ką vienas gamintojas ar chirurgas laiko „santykinai ilga“ darbine dalimi, kitas gali laikyti įprasta ar trumpa – tai neužtikrina objektyvaus vertinimo, o tiekėjai neturi galimybės aiškiai nustatyti atitikties. Instrumento proporcijos apibrėžiamos kitais aiškiais parametrais. Reikalavimas jau apima aiškius, tiksliai pamatuojamus kriterijus: lenktas, alyvuogės formos skersinė išpjova prieš šarnyrą, bendras ilgis 260 ± 3 mm. Šie parametrai tiesiogiai lemia darbinės dalies proporcijas ir instrumentų forma natūraliai atitinka Pean tipo konstrukciją – todėl papildomas subjektyvus terminas yra nereikalingas ir perteklinis. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 1 d. 1 p., techninės specifikacijos turi būti: aiškios, nedviprasmiškos, nepaliekančios interpretacijos laisvės nei tiekėjui, nei vertintojui. Reikalavimas „santykinai ilgos darbinės dalys“ prieštarauja šiam principui, nes neįmanoma tiksliai pamatuoti ar įvertinti, ar pasiūlytas gaminys atitinka šį kriterijų. Reikalavimas tampa dviprasmis, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas (ypač dėl pirkimo dokumentų aiškumo ir skaidrumo) tokia dviprasmybė gali tapti pagrindu tiekėjo pretenzijai. Jei bent vienas tiekėjas pateiktų pretenziją dėl šios dviprasmybės, konkursas būtų privalomai sustabdytas, o pirkimo procedūra – nutraukta ir skelbiama iš naujo.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Pean arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 260±8 mm

	13
	Peanai
	Pean arba lygiavertis, lenktas, prašome šį reikalavimą išimti: darbinės dalys santykinai ilgos, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 280±3 mm
	 Terminas „santykinai ilgos“ neturi aiškaus techninio ar standartizuoto apibrėžimo, todėl skirtingi gamintojai jį supranta skirtingai. Ką vienas gamintojas ar chirurgas laiko „santykinai ilga“ darbine dalimi, kitas gali laikyti įprasta ar trumpa – tai neužtikrina objektyvaus vertinimo, o tiekėjai neturi galimybės aiškiai nustatyti atitikties. Instrumento proporcijos apibrėžiamos kitais aiškiais parametrais. Reikalavimas jau apima aiškius, tiksliai pamatuojamus kriterijus: lenktas, alyvuogės formos skersinė išpjova prieš šarnyrą, bendras ilgis 260 ± 3 mm. Šie parametrai tiesiogiai lemia darbinės dalies proporcijas ir instrumentų forma natūraliai atitinka Pean tipo konstrukciją – todėl papildomas subjektyvus terminas yra nereikalingas ir perteklinis. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 1 d. 1 p., techninės specifikacijos turi būti: aiškios, nedviprasmiškos, nepaliekančios interpretacijos laisvės nei tiekėjui, nei vertintojui. Reikalavimas „santykinai ilgos darbinės dalys“ prieštarauja šiam principui, nes neįmanoma tiksliai pamatuoti ar įvertinti, ar pasiūlytas gaminys atitinka šį kriterijų. Reikalavimas tampa dviprasmis, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas (ypač dėl pirkimo dokumentų aiškumo ir skaidrumo) tokia dviprasmybė gali tapti pagrindu tiekėjo pretenzijai. Jei bent vienas tiekėjas pateiktų pretenziją dėl šios dviprasmybės, konkursas būtų privalomai sustabdytas, o pirkimo procedūra – nutraukta ir skelbiama iš naujo.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Pean arba lygiavertis, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 280±8 mm

	16
	Atraumatiniai moskitai
	Lenktas, darbinės dalys 20±0,5 mm ilgio prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai darbinės dalys 20±4 mm ilgio, su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125±3 mm
	Reikalavimas „darbinės dalys 20 ±0,5 mm“ yra nepagrįstas ir neatitinka realių medicinos instrumentų gamybos tolerancijų. Toks tikslumas (±0,5 mm) yra perteklinis, nes medicinos praktikoje kelių milimetrų skirtumas neturi jokios įtakos instrumento funkcionalumui, sugriebimo savybėms ar klinikiniam naudojimui. Pasiūlytas ±4 mm nuokrypis yra standartinis gamintojų taikomas tolerancijos intervalas, kuris užtikrina, kad instrumentas išliks visiškai tinkamas pagal paskirtį – su atraumatiniais De Bakey dantukais 1×2 bei alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą. Šie konstrukciniai elementai lemia klinikinę instrumento paskirtį ir saugumą, o ne kelių milimetrų ilgio skirtumas. Todėl specifikacijos tikslinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, išvengti nepagrįstų apribojimų ir gauti instrumentą, kuris savo funkcionalumu visiškai atitinka gydytojų poreikius.
	Perkančioji organizacija dalinai sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Lenktas, darbinės dalys 18±2 mm ilgio, su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 125±5 mm
Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo teiginiu, jog darbinės dalies ilgis neturi įtakos funkcionalumui. Perkančioji organizacija koreguoja paklaidą ir darbinės dalies ilgį taip, jog būtų užtikrintas perkančiosios organizacijos poreikis ir tiekėjas galėtų pasiūlyti minimą instrumentą.

	17
	Atraumatiniai moskitai
	Lenktas, darbinės dalys 27±0,5 mm ilgio, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai darbinės dalys 27±7,0 mm ilgio su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, prašome šį reikalavimą išimti:  su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą,bendras ilgis 165±3 mm
	Reikalavimas „su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą“ yra perteklinis ir ribojantis. Tokio tipo skersinė išpjova nėra privalomas funkcionalus elementas atraumatiniame moskite, ypač kai pagrindinę atraumatinę savybę užtikrina De Bakey dantukai ir bendras spaudimo mechanizmas. Ne visi gamintojai naudoja būtent „alyvuogės formos“ išpjovas – kai kurie naudoja alternatyvią konstrukciją (pvz., smailesnę ar apvalesnę formą), kurios: neturi jokios įtakos klinikinei funkcijai, atlieka tą pačią techninę paskirtį (užtikrina tikslų šakų užsidarymą ir slėgio paskirstymą). Šis reikalavimas dirbtinai apriboja gamintojų sprendimus, neatnešdamas jokios realios naudos chirurgui ar pacientui. Abu reikalavimai prieštarauja VPĮ principams. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 1 d. 1 ir 2 punktus, techninės specifikacijos turi būti: aiškios ir tiksliai apibrėžtos – o „alyvuogės formos“ nėra standartizuotas ar pamatuojamas kriterijus, proporcingos ir neperteklinės – nei 0,5 mm paklaida, nei konkreti išpjovos forma nėra būtinos instrumento funkcijai. Reikalavimai: „darbinės dalys 27 ± 0,5 mm ilgio“, „su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą“ yra: technologiškai nepagrįsti, neatitinka standartinių gamintojų praktikos, funkciškai nereikšmingi, dirbtinai ribojantys konkurenciją, todėl turi būti pašalinti arba tikslinami, užtikrinant skaidrų, proporcingą ir konkurencingą pirkimą be perteklinių ribojimų.
	Perkančioji organizacija dalinai sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Lenktas, darbinės dalys 23±4mm ilgio, su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, bendras ilgis 165±10 mm.
Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo teiginiu, jog darbinės dalies ilgis neturi įtakos funkcionalumui. Perkančioji organizacija koreguoja paklaidą ir darbinės dalies ilgį taip, jog būtų užtikrintas perkančiosios organizacijos poreikis ir tiekėjas galėtų pasiūlyti minimą instrumentą.
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	Anatominiai pincetai
	Standartinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 3,5±0,1 mm prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 3,5±0,3 mm, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 145±3 mm
	Prašomas techninės specifikacijos tikslinimas, kai darbinių galiukų plotis keičiamas iš 3,5 ± 0,1 mm į 3,5 ± 0,3 mm, yra visiškai nereikšmingas funkciniu ir klinikiniu požiūriu, nes:
· Skirtumas tarp 3,4 mm ir 3,6 mm yra mikroskopinis (0,2 mm) ir neturi jokios praktinės reikšmės instrumentui atliekant savo paskirtį.
· Chirurginėje praktikoje toks skirtumas nepastebimas nei akimi, nei jutimu, o įrankio darbas (laikymas, griebimas, perėmimas) nesikeičia.
· Gaminant chirurginius instrumentus, ±0,3 mm paklaida atitinka normalią gamybinę toleranciją, ypač kai kalbama apie mechaniniu būdu šlifuojamus ar poliruojamus paviršius.
· Toks tikslinimas leidžia dalyvauti platesniam gamintojų ratui, kurie pateikia instrumentus su standartinėmis, bet kiek platesnėmis paklaidomis, neprarandant kokybės ar tikslumo.
· Nė vienas tarptautinis standartas, pvz. ISO 7153-1, nereikalauja ±0,1 mm tolerancijos tokio tipo instrumentams.
· Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 1 d. 2 p. nurodo, kad techninė specifikacija turi būti proporcinga ir nevaržyti konkurencijos – pernelyg siauras reikalavimas dirbtinai apriboja tiekėjus, nors realios klinikinės priežasties tam nėra.
· nstrumento saugumas, tikslumas ir ergonomika nepriklauso nuo šio nežymaus nuokrypio.
· Chirurgai realioje praktikoje neturi galimybių ar poreikio diferencijuoti tokio mažo skirtumo, nes jis neturi įtakos nei kontakto paviršiui, nei fiksavimo stiprumui.
Reikalavimo tikslinimas iš 3,5 ± 0,1 mm į 3,5 ± 0,3 mm yra: kliniškai nereikšmingas, gamybiškai pagrįstas, teisėtai būtinas konkurencijos užtikrinimui. Todėl toks keitimas yra visiškai pagrįstas, nekeičiantis produkto funkcionalumo ar paskirties, ir turėtų būti įgyvendintas.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Standartinio stambumo, tiesus, darbinių galiukų plotis 3,5±0,3 mm, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 145±5 mm
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	Kraujagysliniai pincetai
	Mikropincetas, tiesus, darbinės dalys 0,6±0,05 mm pločio prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 0,6±0,1 mm, padengtos deimano dulkėmis, su platforma, rankenos apvalios, su išpjovomis,prašome šį reikalavimą išimti:  spalviškai pažymėtos, su centratoriumi, bendras ilgis 210±3 mm
	Skirtumas tarp 0,55 mm ir 0,65 mm (vietoj ankstesnio 0,575–0,625 mm) yra kliniškai nereikšmingas, bet gamybiškai reikšmingas: ±0,05 mm yra itin siaura tolerancija, kurią gali atitikti tik nedidelė dalis gamintojų – tai dirbtinai riboja konkurenciją. Gamybos normos (pvz., ISO 2768-m) mikromechanikoje šiam komponentui leidžia ±0,1 mm nuokrypį – tai yra pramonės standartas. Tokia pataisa leidžia dalyvauti tiekėjams, siūlantiems kokybiškus, lygiaverčius gaminius, kurių dokumentacijoje nurodomas 0,6 mm plotis be tokio siauro ±0,05 mm intervalo. Spalvinis žymėjimas yra gamintojo nuožiūra, jis dažnai priklauso nuo: rinkos (pvz., JAV rinkai – viena spalva, ES – kita), modelio ar serijos (pvz., tą patį modelį skirtingos serijos žymi skirtingai). Nėra nei vieno ISO standarto ar klinikinės gairės, kuri reikalautų būtinai naudoti spalvinį žymėjimą. Chirurginės funkcijos ar kokybės tai neveikia – todėl šis reikalavimas turėtų būti pašalintas. Pagal: VPĮ 17 str. 1 d. 2 p. – techninė specifikacija turi būti proporcinga ir nekurti dirbtinių kliūčių konkurencijai. VPĮ 17 str. 2 d. – nereikėtų reikalauti konkrečių estetinių ar gamintojo būdingų požymių, jei jie nesusiję su veikimu ar funkcija. Spalvinis žymėjimas ir neproporcingai siaura gamybinė tolerancija – būtent tokie ribojantys kriterijai, kurie neatitinka šių principų
Techninės specifikacijos tikslinimas iš: 0,6 ± 0,05 mm → 0,6 ± 0,1 mm
ir pašalinant perteklinį reikalavimą dėl „spalvinio žymėjimo“ yra: būtinas pagal realią gamybos praktiką, nekeičia gaminio funkcijos ar kokybės, užtikrina sąžiningą konkurenciją, atitinka VPĮ reikalavimus ir ISO gamybos standartus. Todėl prašomas tikslinimas yra visiškai pagrįstas ir būtinas.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Mikropincetas, tiesus, darbinės dalys 0,6±0,1 mm pločio, padengtos deimanto dulkėmis, su platforma, rankenos apvalios, su išpjovomis,  su centratoriumi, bendras ilgis 210±10 mm
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	Kraujagysliniai pincetai
	Mikropincetas, tiesus, darbinės dalys 0,6±0,05 mm pločio prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 0,6±0,1 mm, padengtos deimano dulkėmis, su platforma, rankenos apvalios, su išpjovomis, prašome šį reikalavimą išimti:  spalviškai pažymėtos, su centratoriumi, bendras ilgis 185±3 mm
	 Skirtumas tarp 0,55 mm ir 0,65 mm (vietoj ankstesnio 0,575–0,625 mm) yra kliniškai nereikšmingas, bet gamybiškai reikšmingas: ±0,05 mm yra itin siaura tolerancija, kurią gali atitikti tik nedidelė dalis gamintojų – tai dirbtinai riboja konkurenciją. Gamybos normos (pvz., ISO 2768-m) mikromechanikoje šiam komponentui leidžia ±0,1 mm nuokrypį – tai yra pramonės standartas. Tokia pataisa leidžia dalyvauti tiekėjams, siūlantiems kokybiškus, lygiaverčius gaminius, kurių dokumentacijoje nurodomas 0,6 mm plotis be tokio siauro ±0,05 mm intervalo. Spalvinis žymėjimas yra gamintojo nuožiūra, jis dažnai priklauso nuo: rinkos (pvz., JAV rinkai – viena spalva, ES – kita), modelio ar serijos (pvz., tą patį modelį skirtingos serijos žymi skirtingai). Nėra nei vieno ISO standarto ar klinikinės gairės, kuri reikalautų būtinai naudoti spalvinį žymėjimą. Chirurginės funkcijos ar kokybės tai neveikia – todėl šis reikalavimas turėtų būti pašalintas. Pagal: VPĮ 17 str. 1 d. 2 p. – techninė specifikacija turi būti proporcinga ir nekurti dirbtinių kliūčių konkurencijai. VPĮ 17 str. 2 d. – nereikėtų reikalauti konkrečių estetinių ar gamintojo būdingų požymių, jei jie nesusiję su veikimu ar funkcija. Spalvinis žymėjimas ir neproporcingai siaura gamybinė tolerancija – būtent tokie ribojantys kriterijai, kurie neatitinka šių principų
Techninės specifikacijos tikslinimas iš: 0,6 ± 0,05 mm → 0,6 ± 0,1 mm
ir pašalinant perteklinį reikalavimą dėl „spalvinio žymėjimo“ yra: būtinas pagal realią gamybos praktiką, nekeičia gaminio funkcijos ar kokybės, užtikrina sąžiningą konkurenciją, atitinka VPĮ reikalavimus ir ISO gamybos standartus. Todėl prašomas tikslinimas yra visiškai pagrįstas ir būtinas.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Mikropincetas, tiesus, darbinės dalys 0,6±0,1 mm pločio, padengtos deimanto dulkėmis, su platforma, rankenos apvalios, su išpjovomis,  su centratoriumi, bendras ilgis 185±10 mm
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	Atraumatiniai kraujagysliniai pincetai
	De Bakey, tiesus, darbinės dalys 1,5±0,1 mm pločio su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 150±3 mm prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 150±5 mm
	±3 mm nuokrypis ties 150 mm ilgiu yra neįprastai siauras chirurginių instrumentų gamybos kontekste. Pagal tarptautinius gamybos standartus (pvz., ISO 2768-m arba DIN normos), kai bendras ilgis siekia 150 mm, įprasta leidžiama nuokrypio riba yra ±5 mm arba net daugiau, priklausomai nuo gamintojo gamybos proceso. De Bakey tipo pincetams, skirtiems atraumatiniam audinių suėmimui, funkciją lemia: darbinės dalys (dantukai, jų forma ir išdėstymas), ergonomiškas suėmimas ir stabilumas, paviršiaus apdirbimas (pvz., rantytos rankenos). Nedidelis ilgio pokytis (iki ±5 mm) visiškai neturi įtakos šiems aspektams, nes: tokie pincetai naudojami paviršinėse ar vidutinio gylio srityse, chirurgai individualiai prisitaiko prie ilgio per laikyseną – 150 mm ir 155 mm ilgio pincetai yra praktiškai identiški naudojimo metu. Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 17 str. numato, kad specifikacijos turi būti proporcingos, o reikalavimai – pagrįsti būtinybe. Reikalavimas taikyti ±3 mm ribą vietoj ±5 mm: neturi medicininio ar techninio pagrindo, dirbtinai apriboja tiekėjų galimybes dalyvauti konkurse, neatitinka pirkimo tikslų (užtikrinti kokybišką, funkcionalų, saugų gaminį). rašomas specifikacijos tikslinimas Bendras ilgis: 150 ± 3 mm → 150 ± 5 mm yra: visiškai pagrįstas pagal tarptautinius gamybos standartus (ISO), neturi jokios įtakos instrumento funkcijai ar chirurginiam rezultatui, užtikrina konkurenciją ir atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo principus. Todėl toks tikslinimas yra būtinas ir proporcingas.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
De Bakey, tiesus, darbinės dalys 1,5±0,1 mm pločio su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 150±5 mm
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	Standartiniai adatkočiai
	Crile-Wood arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 16,5±0,5 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 16,0±2,0 mm su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 4/0-6/0 adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 185±3 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: bendras ilgis 185±5 mm
	 ±3 mm nuokrypis bendram 185 mm ilgiui yra labai siauras tolerancijos intervalas, kuris neatitinka įprastų instrumentų gamybos standartų. Pagal tarptautinius standartus (pvz., ISO 2768, DIN normos), esant 150–250 mm ilgiui, leistinas nuokrypis dažniausiai yra ±5 mm, ypač ne precizinei optikai, o chirurginiams instrumentams. Crile-Wood adatiniai laikikliai skirti smulkioms siūlėms (4/0–6/0), o jų efektyvumas priklauso nuo: volframo karbido įdėklų, dantukų išdėstymo (kryžminis 0,4 mm žingsniu), ergonomikos (pvz., nuopjovos prieš šarnyrą), siūlės stabilumo laikymo momento. 2 mm ilgio skirtumas (±5 mm vietoj ±3 mm) neturi jokios įtakos: nei adatos laikymui, nei ergonomikai, nei chirurginės technikos tikslumui. Kryžmiškai dantytos dalies ilgis (16,5 mm) – tai labai specifinis ir retai nurodomas parametras, kuris nėra standartinis techninis rodiklis gamintojo kataloguose ar tarptautiniuose standartuose (pvz., ISO 7153, DIN 58279 ar ASTM F899). Todėl prašome reikalavimą kryžmiškai dantytos dalies ilgis tikslinti taip, kad bent jau trys gamintojai galėtų sudalyvauti planuojamame pirkime.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Crile-Wood arba lygiavertis, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 16,0±2,0 mm, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 2/0-5/0 adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 185±10 mm.
Atkreipus tiekėjo pastabą 28 punkte, koreguojami tinkančių adatų dydžiai
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	Standartiniai adatkočiai
	Crile-Wood arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 12,5±0,5 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 12,5±2,0 mm su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 4/0-6/0 adatoms, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 185±3 mm ,  prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 185±5 mm
	 ±3 mm nuokrypis bendram 185 mm ilgiui yra labai siauras tolerancijos intervalas, kuris neatitinka įprastų instrumentų gamybos standartų. Pagal tarptautinius standartus (pvz., ISO 2768, DIN normos), esant 150–250 mm ilgiui, leistinas nuokrypis dažniausiai yra ±5 mm, ypač ne precizinei optikai, o chirurginiams instrumentams. Crile-Wood adatiniai laikikliai skirti smulkioms siūlėms (4/0–6/0), o jų efektyvumas priklauso nuo: volframo karbido įdėklų, dantukų išdėstymo (kryžminis 0,4 mm žingsniu), ergonomikos (pvz., nuopjovos prieš šarnyrą), siūlės stabilumo laikymo momento. 2 mm ilgio skirtumas (±5 mm vietoj ±3 mm) neturi jokios įtakos: nei adatos laikymui, nei ergonomikai, nei chirurginės technikos tikslumui. Kryžmiškai dantytos dalies ilgis (12,5 mm) – tai labai specifinis ir retai nurodomas parametras, kuris nėra standartinis techninis rodiklis gamintojo kataloguose ar tarptautiniuose standartuose (pvz., ISO 7153, DIN 58279 ar ASTM F899). Todėl prašome reikalavimą kryžmiškai dantytos dalies ilgis tikslinti taip, kad bent jau trys gamintojai galėtų sudalyvauti planuojamame pirkime.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Crile-Wood arba lygiavertis, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu, 12,5±2,0 mm su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 4/0-6/0 adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 185±10 mm.
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	Kraujagysliniai adatkočiai
	Adatkotis De Bakey arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 17±0,5 mm, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 185±3 mm,  prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 185±5 mm
	Dantytos dalies ilgis (17±0,5 mm) – perteklinis reikalavimas. Šis parametras nėra gamintojų kataloguose standartizuotas, todėl daugeliu atvejų jo nenurodo nei gamintojai, nei CE/FDA sertifikatai. Volframo karbido įdėklo tikslus ilgis neturi reikšmingos įtakos instrumentui, nes svarbiausi aspektai yra: griebimo stabilumas (žingsnis), volframo karbido danga, atitiktis adatų dydžiams (4/0–6/0). Todėl reikalavimas dėl 17 ± 0,5 mm dirbtinai riboja lygiaverčius gaminius, nors kliniškai instrumentas atlieka tą pačią funkciją. Žiedų paauksavimas yra kosmetinė, o ne funkcinė savybė. Gamintojai dažnai naudoja spalvinį žymėjimą (pvz., mėlyną, auksinį, juodą) pagal gamintojo sistemą. Spalvinis žymėjimas leidžia lengviau identifikuoti instrumentą pagal dydį, paskirtį ar gamintoją, todėl yra praktiškai lygiavertis arba net pranašesnis sprendimas. Reikalavimas būtent paauksuoti žiedus prieštarauja VPĮ proporcingumo principui, nes nelemia instrumentų kokybės ar funkcijos. 
Bendro ilgio ±3 mm paklaida tokio tipo instrumentui yra per siaura, atsižvelgiant į: kirtingas gamintojų normas, realias gamybines tolerancijas (standartuose dažnai leidžiama ±5 mm), instrumentų ergonomiką (pavyzdžiui, kai kurios rankos didesnės – ilgesnis adatkotis ergonomiškesnis). ±5 mm tolerancija yra visiškai pagrįsta ir neturi jokio neigiamo poveikio chirurginiam tikslumui. Siūlomas specifikacijos tikslinimas yra būtinas, proporcingas ir pagrįstas, nes: pašalinami pertekliniai reikalavimai, neturintys įtakos funkcijai, užtikrinama konkurencija, išvengiama dirbtinio lygiaverčių gaminių atmetimo. Todėl perkančioji organizacija privalo patikslinti specifikaciją, vadovaudamasi tiek teisės aktais, tiek praktiniu racionalumu. 
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Adatkotis De Bakey arba lygiavertis, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu  tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 185±10 mm.
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	Kraujagysliniai adatkočiai
	Tiesus, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,2 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 17±0,5 mm prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 17±3,0 mm, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 6/0-10/0 adatoms, arba 5/0 – 7/0 adatoms žiedai paauksuoti, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: žiedai spalviškai pažymėti bendras ilgis 180±3 mm. (Pateikti gamintojo rekomendacijas kokioms adatoms labiausiai tinka
	ASANUS gamintojo rekomendacijos: ASANUS nurodo, kad instrumentų, kurių darbinės dalys turi 0,2 mm žingsnį, paskirtis yra siūlams 6/0–10/0. Tačiau konkretaus adatkočio modelio (TC Nadelhalter) specifikacijoje aiškiai nurodoma, kad instrumentas tinka 5/0–7/0 adatoms. Tai reiškia, kad nors teorinė siūlų storio riba yra platesnė, praktikoje šis adatkotis optimizuotas būtent vidutinio storio adatoms (5/0–7/0), kad užtikrintų geriausią atraumatinį sukibimą ir adatos apsaugą Tai svarbu, nes adatkotis turi maksimaliai sumažinti adatos pažeidimus ir traumavimą, todėl tikslus siūlų ir adatų dydžių nurodymas yra kritinis. Paauksuoti žiedai tradiciškai laikomi kokybės ženklu, bet šiuolaikinėje praktikoje dažniau taikomas spalvinis žymėjimas, kuris padeda greitai identifikuoti instrumentus pagal funkciją ar paskirtį. Spalvinis žymėjimas yra pripažintas ISO standartų ir netgi dažnai pranašesnis dėl aiškumo bei prieinamumo. Todėl reikalavimas būtinai naudoti paauksuotus žiedus yra perteklinis ir gali apriboti konkurenciją, tuo tarpu spalvinis žymėjimas išlaiko funkcionalumą. Aesculap kataloguose dažnai pateikiami instrumentai su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,2 mm žingsniu, skirti panašiam siūlų diapazonui. Jų adatkočių aprašymai neretai nurodo platesnį taikymą, bet gamintojai rekomenduoja pasirinkti instrumentą pagal konkretų siūlų ir adatų dydį, kad išvengti traumų. Todėl techninė specifikacija, kuri apima platų diapazoną be aiškios paskirties, yra mažiau praktiška ir gali sukelti nesusipratimų. Tikslinant specifikaciją arba „tinka 5/0–7/0 adatoms“ užtikrinama, kad bus perkamas instrumentas, kuris praktiškai ir gamintojo rekomendacijomis atitinka kraujagyslių chirurgijos reikalavimus, užtikrinant optimalų atraumatinį adatos laikymą ir mažinant komplikacijų riziką. Spalvinis žymėjimas pakeičia paauksavimą be jokios funkcionalios prarajos ir sudaro platesnį instrumentų pasirinkimą. Šis tikslinimas taip pat užtikrina, kad pirkimas atitinka tiek ASANUS, tiek Aesculap praktikas ir rekomendacijas. Kryžmiškai dantytos dalies ilgis – perteklinis reikalavimas 17 ± 0,5 mm kryžmiškai dantytos dalies ilgis nėra pateikiamas daugumos gamintojų kataloguose. Tokia detalizacija neturi įtakos instrumentų funkcionalumui, kai atitinka: dantukų žingsnis (pvz., 0,2 mm), volframo karbido danga, siūlų diapazonas. Todėl reikalavimas dėl dalies ilgio dirbtinai riboja lygiaverčius sprendimus be jokios klinikinės ar techninės pridėtinės vertės.
	Perkančioji organizacija iš dalies sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Tiesus, su volframo karbido darbinėmis dalimis, 0,2 mm su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, tinka  adatoms,  5/0 – 7/0 adatoms žiedai spalviškai pažymėti bendras ilgis 180±10 mm.
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	Mikroadatkočiai "žuvytės"
	Tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 adatoms, prašome šį reikalavimą papildyti: arba >6/0 adatoms su nuopjovom prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, apvalios, išoriškai rantytos, su užrakinimu, bendras ilgis 180±3 mm
	 Techninis adatkočio reikalavimas, nurodantis tinkamumą tik 4/0–6/0 adatoms, yra pernelyg siauras, nes daugelis gamintojų, įskaitant pirmaujančius volframo karbido įdėklų tiekėjus, siūlo adatkočius, kurie efektyviai tinka ir didesniam adatoms diapazonui – >6/0.
1. Platesnis diapazonas užtikrina didesnį lankstumą klinikinėje praktikoje, leidžiant naudoti tą patį adatkotį skirtingų storio siūlų ir adatų kombinacijoms, kas svarbu operacijų metu kraujagyslių chirurgijoje.
2. Volframo karbido dantukai su 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantyti yra pakankamai universalūs ir mechaniniu požiūriu tinkami tvirtai, atraumatiškai fiksuoti adatas ne tik 4/0–6/0, bet ir plonesnėms >6/0 adatoms, kas patvirtina gamintojų specifikacijos ir rekomendacijos.
3. Gamintojų kataloguose dažnai nurodoma, kad adatkotiai su tokiais darbiniais parametrais gali būti naudojami siūlams nuo 4/0 iki plonesnių nei 6/0 dydžių (pvz., 7/0, 8/0), todėl ribojimas tik iki 6/0 yra dirbtinis ir nereikalingas.
4. Techninės specifikacijos tikslinimas – papildymas „arba >6/0 adatoms“ – leidžia apimti platesnį instrumentų panaudojimo spektrą, nekeičiant esminių techninių parametrų, ir užtikrina platesnį instrumentų suderinamumą su klinikinėmis situacijomis.
5. Bendras ilgis ir kiti techniniai parametrai lieka nepakitę, todėl šis tikslinimas neturi įtakos instrumentų kokybei, funkcionalumui ar saugumui, o tik didina jų pritaikomumą.
6. Standartiniai adatkočiai su 0,4 mm žingsniu yra pritaikyti siūlams dydžių diapazone nuo 4/0 iki 6/0, atitinkantys tarptautinius gamybos standartus. Šis žingsnis užtikrina optimalų atraumatinį adatos sukibimą ir saugų siūlų fiksavimą kraujagyslių chirurgijoje. Be to, dažnai gamintojai pateikia konkrečias rekomendacijas, kokioms adatoms (siūlų dydžiams) jų adatkočiai yra labiausiai tinkami, užtikrindami geriausią veikimą ir ilgaamžiškumą.
	Perkančioji organizacija iš dalies sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Tiesus, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 6/0-10/0 adatoms  su nuopjovom prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos spyruokliuojančios, apvalios, išoriškai rantytos, su užrakinimu, bendras ilgis 180±10 mm.
Perkančioji organizacija nurodo konkrečias tinkančias adatų dydžius, kurios patenkintų gydymo įstaigos poreikį.

	34
	Aortiniai adatkočiai
	Finochietto arba lygiavertis, lenktas, masyvus, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, prašome reikalavimą papildyti arba 3/0 – 6/0 adatoms, žiedai paauksuoti prašome tikslinti į žiedai splaviškai pažymėti, žiedai paauksuoti, bendras ilgis 265±3 mm
	Remiantis ASANUS gamintojo techninėmis rekomendacijomis, Finochietto adatkotis su 0,5 mm žingsniu yra pritaikytas siūlams iki 3/0 dydžio, tačiau konkrečioje gamintojo dokumentacijoje nurodoma, kad šis instrumentas efektyviai tinka siūlams diapazone nuo 3/0 iki 6/0. Todėl tikslinant specifikaciją į „tinka 3/0 – 6/0 adatoms“ užtikrinamas platesnis panaudojimo spektras, atitinkantis realias gamintojo rekomendacijas bei praktinius naudojimo poreikius. Be to, žiedų spalvinis žymėjimas yra dažniausiai naudojamas standartas, leidžiantis chirurgams greitai atpažinti instrumentų tipą ir paskirtį, todėl reikalavimą tikslinti į „žiedai spalviškai pažymėti“ siūloma siekiant suderinti su platesniais rinkos standartais ir naudotojų patogumu. Tokie pakeitimai yra būtini, kad specifikacija būtų realistiška, praktiška ir atitiktų tiek gamintojų, tiek klinikinių vartotojų poreikius, neapsiribojant pernelyg siauru reikalavimų ribojimu.
	Perkančioji organizacija iš dalies sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Finochietto arba lygiavertis, lenktas, masyvus, su volframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 265±15 mm.
Perkančioji organizacija nesutinka su adatos tinkamumo keitimu. Poreikis yra naudoti įrankį su 3/0 ir storesnėmis adatomis, o ne 3/0 ir plonesnėmis. Toks pakeitimas neatitiktų įstaigos poreikių.
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	Aortiniai adatkočiai
	Masson arba lygiavertis, tiesus, masyvus, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, prašome išimti šį reikalavimą  su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, , prašome reikalavimą papildyti arba 3/0 – 6/0 adatoms, žiedai paauksuoti prašome tikslinti į žiedai splaviškai pažymėti,  bendras ilgis 265±3 mm
	Remiantis ASANUS gamintojo techninėmis rekomendacijomis, Masson adatkotis su 0,5 mm žingsniu yra pritaikytas siūlams iki 3/0 dydžio, tačiau konkrečioje gamintojo dokumentacijoje nurodoma, kad šis instrumentas efektyviai tinka siūlams diapazone nuo 3/0 iki 6/0. Todėl tikslinant specifikaciją į „tinka 3/0 – 6/0 adatoms“ užtikrinamas platesnis panaudojimo spektras, atitinkantis realias gamintojo rekomendacijas bei praktinius naudojimo poreikius. Be to, žiedų spalvinis žymėjimas yra dažniausiai naudojamas standartas, leidžiantis chirurgams greitai atpažinti instrumentų tipą ir paskirtį, todėl reikalavimą tikslinti į „žiedai spalviškai pažymėti“ siūloma siekiant suderinti su platesniais rinkos standartais ir naudotojų patogumu. Tokie pakeitimai yra būtini, kad specifikacija būtų realistiška, praktiška ir atitiktų tiek gamintojų, tiek klinikinių vartotojų poreikius, neapsiribojant pernelyg siauru reikalavimų ribojimu.
Reikalavimas „su užapvalinimu prieš šarnyrinį sujungimą“ adatkočiui yra perteklinis dėl šių priežasčių: Standartinė konstrukcija: Dauguma adatkočių gamybos standartų ir specifikacijų numato šarnyrinį sujungimą be papildomų užapvalinimų, nes pats šarnyrinis mechanizmas jau užtikrina patikimą judėjimą ir ergonomiką. Funkcionalumo neturėjimas: Užapvalinimas prieš šarnyrinį sujungimą neturi tiesioginės įtakos instrumentų veikimui ar jų funkcionalumui, nes svarbiausia yra tiksli ir tvirta šarnyro konstrukcija. Gamybos variacijos: Skirtingi gamintojai gali naudoti šiek tiek skirtingas detalių formas prieš šarnyrinį sujungimą, tačiau tai neturi įtakos instrumento kokybei ar naudojimo patogumui, todėl toks reikalavimas yra nereikalingas ir ribojantis. Nėra standartų reikalavimo: Tarptautiniuose medicinos instrumentų gamybos standartuose nėra privalomos nuostatos dėl užapvalinimo būtent šioje vietoje, todėl reikalavimas nėra pagrįstas oficialiais normatyvais. Todėl šis punktas yra perteklinis, nes neapibrėžia jokios funkcijos ar kokybės privalomybės ir gali riboti gamintojų pasiūlą be jokios praktinės naudos.
	Perkančioji organizacija iš dalies sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Masson arba lygiavertis, tiesus, masyvus, su volframo karbido darbinėmis dalimis, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti,  bendras ilgis 265±15 mm.
Perkančioji organizacija nesutinka su adatos tinkamumo keitimu. Poreikis yra naudoti įrankį su 3/0 ir storesnėmis adatomis, o ne 3/0 ir plonesnėmis. Toks pakeitimas neatitiktų įstaigos poreikių.
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	Lopetėlė
	Mac Donald arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje buka, lenkta mentelė, užapvalinta, 5±0,1 mm pločio, kitoje pusėje buka, tiesi mentelė, užapvalinta, 5±0,1 mm pločio, bendras ilgis 185±5 mm
	Šį pakeitimą (nuo 5±0,1 mm į 5±0,5 mm abiejų mentelių pločiui) būtina patvirtinti dėl šių objektyvių priežasčių: funkcinis lygiavertiškumas. Mentelių paskirtis – buka audinių retrakcija/disegavimas. ±0,5 mm (4,5–5,5 mm) pločio sklaida nekeičia funkcijos, saugos ar klinikinio rezultato, nes briaunos yra bukos ir užapvalintos, o bendras ilgis (185±5 mm) išlieka identiškas. Rankiniu būdu baigiami nerūdijančio plieno instrumentai (ISO 7153-1 medžiagos, ISO 13485 kokybė) natūraliai turi kelių dešimtųjų mm geometrijos sklaidą dėl šlifavimo ir poliravimo. ±0,1 mm reikalavimas tokiam įrankiui yra neproporcingai griežtas ir nebūdingas šiai klasei; įprastai taikoma bendroji linijinių matmenų tolerancija apie ±0,5 mm (pvz., EN ISO 2768-1 m/k kl.) analogiškiems nepreciziniams profiliniams matmenims. Mentelės briaunos yra užapvalintos, todėl „plotis“ priklauso nuo matavimo vietos ir prispaudimo. Net naudojant 0,01 mm skiriamąją gebą, reali neapibrėžtis (operatorius + briaunos spindulys) gali viršyti ±0,1 mm. Tokia siaura tolerancija lemia nepagrįstus neatitikimus, nesusijusius su funkcija. 
±0,1 mm faktiškai privilegijuoja vieną gamintoją/modelį ir dirbtinai riboja tiekėjų ratą, kas prieštarauja viešųjų pirkimų proporcingumo ir nediskriminavimo principams. ±0,5 mm leidžia pateikti „Mac Donald arba lygiavertį“ realiai, nepaaukojant kokybės ar saugos. Pagal ISO 14971, platesnė ±0,5 mm tolerancija nesukuria naujų rizikų ir nekeičia numatytos paskirties; instrumentas išlieka saugus ir efektyvus.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Mac Donald arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje buka, lenkta mentelė, užapvalinta, 5±0,5 mm pločio, kitoje pusėje buka, tiesi mentelė, užapvalinta, 5±0,5 mm pločio, bendras ilgis 185±10 mm
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	Džiglio vielos ir kabliukai
	Vielos skersmuo 1,4±0,05 mm, prašome šį reikalavimą tiklsinti sekančiai: 1,4±0,4 mm supinta iš vielų, ilgis 400±3 mm, rankena T formos su kabliuku
	Nuokrypis ±0,05 mm reiškia, kad gaminys turi būti tarp 1,35–1,45 mm — tai itin siauras intervalas, kuris nėra būtinas šio tipo instrumentui.Tokie griežti tolerancijos reikalavimai paprastai taikomi mikrochirurginėms ar ortopedinėms sraigtinėms vieloms, bet ne rankinėms chirurginėms vieloms su rankena. Vielos, naudojamos chirurgijoje (pvz., kaulų fiksacijai ar minkštųjų audinių prilaikymui), dažniausiai neturi funkcinių skirtumų tarp 1,2 mm, 1,4 mm ar 1,6 mm skersmens. Svarbiausia yra panašus tvirtumas, elastingumas ir naudojimo būdas, todėl ±0,4 mm intervalas (nuo 1,0 mm iki 1,8 mm) užtikrina pakankamą lankstumą pasirinkimui, nepakenkiant funkcijai. Medicininės vielos dažniausiai gaminamos standartizuotais dydžiais: 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm, 1,8 mm ir pan. Todėl tiekėjai dažnai siūlo artimą, bet ne identišką dydį (pvz., 1,2 mm ar 1,6 mm vietoje 1,4 mm) – tokie gaminiai yra lygiaverčiai pagal paskirtį. Didesnė paklaida neužkerta kelio tiekėjams, kurių produktai atitinka funkciją, bet skiriasi nežymiai skersmeniu (pvz., 1,3 mm ar 1,5 mm). Tokiu būdu užtikrinama konkurencija ir išvengiama perteklinių ribojimų, kai nėra objektyvaus pagrindo. Specifikacijos tikslinimas į „1,4±0,4 mm“: funkcijos nekeičia, atitinka standartinę gamybinę praktiką, užtikrina konkurencingumą, neapriboja tiekėjų be būtinybės. Todėl reikalavimo tikslinimas yra visiškai pagrįstas ir nereikšmingas funkciniu požiūriu.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Džigli vielos supintos iš vielų, su dviem kabliukais, ilgis 400±3 mm, komplektuojama su dviem T formos rankenomis.
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	Nagetai
	Viendantis, aštrus, didelės lenkimo kreivės, darbinės dalies gylis 9,2±0,2 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 9,2±2 mm rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 165±3 mm
	Instrumento funkcija – bendro pobūdžio audinių atskyrimas ar prilaikymas, o ne matavimo tikslumas. Viendantis, aštrus, su didele lenkimo kreive yra naudojamas chirurginėje praktikoje audinių atitraukimui, švelniam atskyrimui ar eksponavimui.Toks instrumentas neturi būti matavimo įrankis, todėl ±0,2 mm tikslumo reikalavimas yra nepagrįstai siauras ir netikslingas. ±2 mm paklaida nepakeičia nei naudojimo būdo, nei efektyvumo. „Didelės lenkimo kreivės“ forma natūraliai sąlygoja gamybinį ir konstrukcinį variavimą, todėl labai tiksliai (pvz., ±0,2 mm) apibrėžti darbinį gylį nėra realistiška ar praktiška. Instrumentai gali turėti nežymiai skirtingą darbinę kreivę, bet būti funkciškai identiški. Tokio tipo instrumentams gamintojai dažnai nenurodo specifinio darbinio gylio, arba nurodo jį apytiksliai (pvz., 9–11 mm). Todėl reikalauti ±0,2 mm paklaidos reikštų atmesti funkciškai tinkamus, lygiaverčius instrumentus vien dėl simbolinės nuokrypos. Platesnė paklaida (±2 mm) atitinka realią rinkos pasiūlą ir neprieštarauja chirurginei praktikai. Darbinis gylis nuo 7,2 mm iki 11,2 mm (su ±2 mm paklaida) visiškai atitinka instrumentų klasę ir dažnai gamintojų nurodomas ribas. Pvz., gamintojai instrumentų kataloguose pateikia tik darbinės dalies „apytikslį dydį“ (pvz., „10 mm“), be siauro tolerancijos. Tikslinimas į 9,2±2 mm yra: technologiškai būtinas dėl gamybinių ir konstrukcinių tolerancijų, neturi jokios esminės įtakos instrumento paskirčiai ar naudojimui, išplečia konkurencines galimybes, nepažeidžiant funkcijos ar kokybės kriterijų. Todėl siaura paklaida ±0,2 mm yra perteklinė ir praktikoje neturi jokios kritinės reikšmės.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Viendantis, aštrus, didelės lenkimo kreivės, darbinės dalies gylis 9,2±2 mm, rankena lygaus paviršiaus, bendras ilgis 165±10 mm.
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	Plėtėjai
	Weitlaner arba lygiavertis, lenktas, su bukais kabliukais 3x3, prašome šį reikalavimą išimti: dantukų plotis 12±0,5 mm, atsidarymo plotis ne mažiau 50 mm,  savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 125±5 mm
	Weitlaner retraktoriai su bukais kabliukais ir savaiminio fiksavimo mechanizmu standartiškai suprojektuoti taip, kad atsidarytų pakankamai plačiai chirurginiams tikslams. Gamintojai net nenurodo atsidarymo pločio kaip techninio parametro – nes tai automatiškai išplaukia iš instrumento dizaino (kabliukų ilgio, šakų geometrijos ir lenkimo kampo). Kadangi fiksacijos padėtys dažnai reguliuojamos laipsniškai (ratchet mechanizmu), instrumentas gali būti užfiksuotas keliose atsidarymo padėtyse. Todėl „min. 50 mm“ tampa netiksliu ir priklausomu nuo naudotojo veiksmų bei poreikio operacijos metu. Instrumentai, kurie pagal visus kitus parametrus (kabliukai, ilgis, fiksacija, forma) yra visiškai tinkami, gali būti atmesti dėl kelių milimetrų skirtumo atsidarymo plotyje, kuris neturi reikšmės klinikinei funkcijai. Kai kurie gamintojai išvis nenurodo atsidarymo pločio kataloguose, todėl jo patikrinimas tampa spekuliatyvus ar išmatuojamas tik fiziškai. Weitlaner retraktoriai dažniausiai naudojami paviršiniams pjūviams, raumenims ar odai atitraukti – klinikinis poreikis yra dinamiškas, o ne matuojamas milimetrais. Todėl minimalus ar maksimalus atsidarymas nėra specifikuojamas kaip esminis kriterijus net chirurgų rekomendacijose. Reikalavimas „atsidarymo plotis ne mažiau kaip 50 mm“ yra perteklinis, nes: neatitinka realios gamintojų praktikos ir kataloginės informacijos, nėra kritiškai svarbus klinikinei funkcijai; priklauso nuo individualaus naudojimo ir gali skirtis, dirbtinai apriboja konkurenciją, nes vienintelis atsidarymo dydis neapibrėžia instrumento tinkamumo. Todėl toks reikalavimas rekomenduotinas šalinti iš techninės specifikacijos.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Weitlaner arba lygiavertis, lenktas, su bukais kabliukais 3x3, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 125±5 mm.
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	Plėtėjai
	Weitlaner arba lygiavertis, su bukais kabliukais 3x4, prašome šį reikalavimą išimti:  dantukų plotis 17±0,5 mm, gylis 17±0,5 mm, atsidarymo plotis ne mažiau 55 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 130±5 mm
	Weitlaner retraktoriai su bukais kabliukais ir savaiminio fiksavimo mechanizmu standartiškai suprojektuoti taip, kad atsidarytų pakankamai plačiai chirurginiams tikslams. Gamintojai net nenurodo atsidarymo pločio kaip techninio parametro – nes tai automatiškai išplaukia iš instrumento dizaino (kabliukų ilgio, šakų geometrijos ir lenkimo kampo). Kadangi fiksacijos padėtys dažnai reguliuojamos laipsniškai (ratchet mechanizmu), instrumentas gali būti užfiksuotas keliose atsidarymo padėtyse. Todėl „min. 55 mm“ tampa netiksliu ir priklausomu nuo naudotojo veiksmų bei poreikio operacijos metu. Instrumentai, kurie pagal visus kitus parametrus (kabliukai, ilgis, fiksacija, forma) yra visiškai tinkami, gali būti atmesti dėl kelių milimetrų skirtumo atsidarymo plotyje, kuris neturi reikšmės klinikinei funkcijai. Kai kurie gamintojai išvis nenurodo atsidarymo pločio kataloguose, todėl jo patikrinimas tampa spekuliatyvus ar išmatuojamas tik fiziškai. Weitlaner retraktoriai dažniausiai naudojami paviršiniams pjūviams, raumenims ar odai atitraukti – klinikinis poreikis yra dinamiškas, o ne matuojamas milimetrais. Todėl minimalus ar maksimalus atsidarymas nėra specifikuojamas kaip esminis kriterijus net chirurgų rekomendacijose. Reikalavimas „atsidarymo plotis ne mažiau kaip 55 mm“ yra perteklinis, nes: neatitinka realios gamintojų praktikos ir kataloginės informacijos, nėra kritiškai svarbus klinikinei funkcijai; priklauso nuo individualaus naudojimo ir gali skirtis, dirbtinai apriboja konkurenciją, nes vienintelis atsidarymo dydis neapibrėžia instrumento tinkamumo. Todėl toks reikalavimas rekomenduotinas šalinti iš techninės specifikacijos.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Weitlaner arba lygiavertis, su bukais kabliukais 3x4, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 130±5 mm.
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	Plėtėjai
	Adson-Baby arba lygiavertis, lenktas, su pusiau aštriais kabliukais 3x4, prašome šį reikalavimą išimti dantukų plotis 20±0,5 mm, abi kojelės su šarnyriniais lankstais, prašome šį reikalavimą išimti atsidarymo plotis ne mažiau 95 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 165±3 mm
	Dantukų plotis (pvz., 20±0,5 mm) nėra universalus parametras. Gamintojai, dažnai nenurodo dantukų pločio kaip standartinio parametro. Šis dydis dažnai šiek tiek skiriasi priklausomai nuo konstrukcijos, tačiau neįtakoja retraktoriaus funkcionalumo ar klinikinės paskirties. Todėl 20±0,5 mm mm tikslumu apibrėžtas plotis yra perteklinis ir dirbtinai ribojantis Atsidarymo plotis ≥ 95 mm – perteklinis ir nereikalingas reikalavimas Atsidarymo plotis priklauso nuo naudotojo, spaudimo jėgos ir fiksacijos padėties, o ne nuo fiksuoto gamintojo parametro. Kataloguose šis parametras beveik niekada nenurodomas, todėl objektyviai neįmanoma palyginti gaminių pagal šį kriterijų. Dėl trūkstamos arba nevienodos kataloginės informacijos, šis reikalavimas gali nepagrįstai atmesti lygiaverčius instrumentus, nors jų funkcinės savybės būtų identiškos. Gamybinė paklaida ir dizaino skirtumai nesutrukdo klinikiniam naudojimui. Minimalūs skirtumai kabliukų pločiuose ar atsidarymo amplitudėse neįtakoja nei audinių atitraukimo efektyvumo, nei paciento saugumo. Pagrindinė funkcija – efektyvus audinių pritraukimas su savaiminio fiksavimo mechanizmu – išlieka nepakitusi net ir esant nedideliems dizaino skirtumams. Ypač mažesni arba specializuoti chirurginių instrumentų gamintojai nekataloguoja visų milimetrinių matmenų, o specifikacijas formuoja pagal įprastinę klinikinę paskirtį. Tokie reikalavimai tampa formalia kliūtimi lygiaverčiams pasiūlymams, nors jų funkcija visiškai atitinka paskirtį. Reikalavimų patikslinimas, šalinant perteklinius matmenis (dantukų plotį ir atsidarymo ribą), yra techniškai pagrįstas, nes: tie matmenys neturi kritinės reikšmės klinikinei paskirčiai; jų trūksta ar jie įvairuoja tarp gamintojų; jie dirbtinai riboja konkurenciją, nors instrumentai būna lygiaverčiai funkcionalumu. Todėl rekomenduojama palikti esminius funkcinius parametrus (kabliukų konfigūraciją, fiksaciją, ilgį) ir šalinti dantukų plotį bei atsidarymo ribą kaip perteklinius.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Adson-Baby arba lygiavertis, lenktas, su pusiau aštriais kabliukais 3x4, abi kojelės su šarnyriniais lankstais, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 165±10 mm.
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	Plėtėjai
	Adson arba lygiavertis, su pusiau aštriais kabliukais 4x5, prašome šį reikalavimą išimti dantukų plotis 45±0,5 mm, abi kojelės su šarnyriniais lankstais, prašome šį reikalavimą išimti atsidarymo plotis ne mažiau 170 mm, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 320±10 mm
	Bendro ilgio paklaida ±10 mm yra visiškai priimtina pagal chirurginių instrumentų gamybos standartus. Gamybinė paklaida ±3 mm yra per griežta ilgiems instrumentams (>300 mm) ir neatitinka realių tolerancijų, taikomų tokiems gaminiams. Ilgis 320±10 mm neįtakoja nei funkcijos, nei saugumo – tai technologiškai pagrįstas tolerancijos diapazonas, užtikrinantis funkcionalumą, bet neeliminuojantis gaminių dėl menkų skirtumų. Dantukų plotis 45±0,5 mm – perteklinis ir funkcijai nereikšmingas reikalavimas. Dantukų plotis nėra standartiškai nurodomas gamintojo kataloguose ir gali keistis net tarp tos pačios serijos gaminių, priklausomai nuo dizaino. Dantukų forma (4x5), fiksavimo mechanizmas ir šarnyras yra esminiai funkciniai kriterijai, o ne absoliutus dantukų plotis milimetrais. Atsidarymo plotis ≥170 mm – perteklinis, nepagrįstas reikalavimas Atsidarymo plotis priklauso nuo naudojimo kampo, mechanizmo padėties, spyruoklių jėgos, todėl nėra standartizuotas parametras. Kataloguose dažniausiai nenurodomas, o jei nurodomas – labai apytiksliai (pvz., „large opening“). Tai nepagrįstai riboja lygiaverčius instrumentus, nes nei forma, nei funkcija dėl atsidarymo skirtumo nesikeičia. Instrumentų gamintojai dažnai nenurodo detalių matmenų arba pateikia apytikslę informaciją Net didieji gamintojai dažnai kataloguose nenurodo nei kabliukų pločio, nei atsidarymo ribos – tai labai priklauso nuo vizualinės formos, o ne nuo tiksliai nurodytų matmenų. Reikalavimai, kurių negali pagrįsti nei gamintojo katalogas, nei norma, trukdo pateikti objektyviai lygiaverčius instrumentus, nors jų paskirtis ir efektyvumas išlieka toks pats. Reikalavimų tikslinimas yra būtinas, nes: bendro ilgio tolerancija ±10 mm atitinka gamybos realijas ir neturi įtakos funkcionalumui; dantukų plotis ir atsidarymo ribos yra pertekliniai, praktiškai nepagrindžiami reikalavimai, neatitinkantys daugumos gamintojų pateikiamos techninės informacijos. Tokie pakeitimai leidžia objektyviai vertinti lygiaverčius instrumentus be nepagrįstų formalių kliūčių.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Adson arba lygiavertis, su pusiau aštriais kabliukais 4x5, abi kojelės su šarnyriniais lankstais, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 320±20 mm
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	Karotidės plėtėjas
	Allenberg arba lygiavertis, su bukais dantukais 3x4, su papildomai fiksuojama centrine mentele, dvipuse, lenktais kabliukais į priešingas puses, prašome šį reikalavimą išimti: vienos pusės mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (20x12)±1 mm, kitoje pusėje mentelės su išmatavimais (gylis x plotis): (35x10)±1 mm, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele,, bendras ilgis 170±10 mm
	Gylio ir pločio matmenys (pvz., 20x12 mm ir 35x10 mm) yra tipiniai orientaciniai dydžiai, tačiau jie gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo gamintojo dizaino (kampų apvalumo, lenkimo geometrijos). ±1 mm paklaida atrodo liberali, tačiau iš tikrųjų ribojamas visas spektras funkciškai identiškų instrumentų, nes kai kurie gamintojai šių tikslių matmenų apskritai nenurodo. Kabliukų funkcija priklauso nuo jų formos ir pasipriešinimo audiniams, o ne nuo tikslių gabaritinių dydžių – tai ne įrankis, kuriame reikalinga mikronų tikslumo geometrija.  Bendro ilgio paklaida ±10 mm yra visiškai priimtina chirurginiam instrumentui. 170 mm ilgio instrumentams paklaida ±3 mm yra per griežta ir nepagrįsta. Ilgio skirtumas ±10 mm neturi jokios įtakos instrumento veikimui ar ergonomikai, nes instrumentas naudojamas statinėje padėtyje (užfiksuotas), o ne nuolat judinamas. Be to, gamybos realybėje ±10 mm yra įprasta paklaida, ypač kai instrumentai gaminami rankiniu ar pusiau mechanizuotu būdu. Net patikimi chirurginių instrumentų gamintojai, retai pateikia tikslius mentelių (kabliukų) gylio ir pločio matmenis – dažnai nurodomas tik bendras ilgis arba bendra paskirtis („for neurosurgery“ ir pan.). Todėl šie matmenys negali būti objektyviai vertinami, jei tiekėjas neturi tikslių kataloginių duomenų. Instrumento efektyvumas grindžiamas: dantukų forma ir aštrumu/bukumu, užrakinimo mechanizmo veikimu, centrinės mentelės tvirtumu, mentelių lenkimo kampu, instrumento stabilumu įstatytame stovyje. Šių savybių neįmanoma nustatyti pagal 1 mm tikslumu nurodytą mentelės ilgį ar plotį. Mentelių gabaritų nurodymas (gylis x plotis) ±1 mm tikslumu yra technologiškai nepagrįstas ir funkcijai nereikšmingas; 
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Allenberg arba lygiavertis, su bukais dantukais 3x4, su papildomai fiksuojama centrine mentele, dvipuse, lenktais kabliukais į priešingas puses, savaime užsifiksuojantis dantukiniu mechanizmu, su atrakinimo ąsele, bendras ilgis 170±10 mm
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	Šuniukai
	Tolygiai išlenktas, prašome išimti šį reikalavimą kaip perteklinį: darbinės dalies ilgis 13±0,5 mm, su skersine išpjova, bendras ilgis 35±1 mm, prašome šį reikalavimą tiklsinti sekančiai: 35±4 mm  spyruoklinis
	Gamintojų praktika labai skiriasi – nėra vieningo „darbinės dalies ilgio“ apibrėžimo. Vienas gamintojas darbine dalimi laiko tik suspaudimo zoną tarp žandikaulių, kitas – visą lenktą žandikaulio dalį nuo spyruoklės iki galiuko, o kai kurie gamintojai išvis šio parametro nenurodo, pateikdami tik bendrą ilgį arba slėgį (pressure) – tai svarbiausias funkcinis parametras. Dėl šios priežasties reikalavimas, apibrėžtas milimetrų tikslumu (pvz., 13±0,5 mm), eliminuoja funkciškai tinkamus, tačiau skirtingai pateiktus gaminius. Daugelis gamintojų vietoje darbinio ilgio pateikia slėgio jėgą (pvz., 130–250 g), nes tai lemia: ar spaustukas pažeis audinius, ar tinkamai užspaus kraujagyslę, ar laikysis vietoje procedūros metu. T odėl funkcinę reikšmę turi ne darbinės dalies ilgis, o konstrukcijos forma, spyruoklės tipas, ir slėgis. Medicinos instrumentų gamybos standartai (pvz., DIN 58289, ISO 7153-1) nereikalauja nurodyti darbinės dalies ilgio spaustukams – tai nėra vertinimo kriterijus. Reikalavimas „darbinės dalies ilgis 13±0,5 mm“ turėtų būti išimtas, nes: jis neatspindi funkcinių parametrų, gamintojai jį interpretuoja skirtingai arba visai nenurodo, reikšmingesnis yra slėgio stiprumas, konstrukcija ir ergonomika, šis reikalavimas dirbtinai riboja tiekėjus ir mažina konkurenciją, nors instrumentai yra lygiaverčiai. Tokio tipo reikalavimai turi būti formuluojami taip, kad būtų aiškūs, pagrįsti, bet ne per siauri – ypač kai kalbame apie mikrochirurginius ar spyruoklinius instrumentus. 
Paklaidos didinimas neturi įtakos instrumento funkcionalumui, nes bendras ilgis buldogo spaustukui nėra kritinis parametras – svarbiausia yra darbinės dalies forma, spaudimo jėga ir veikimo mechanizmas. Ilgis ± 4 mm nekeičia nei taikymo paskirties, nei naudojimo ergonomikos.
	Perkančioji organizacija iš dalies sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas taip, kad tiekėjo siūlomas instrumentas atitiktų punktą, bet būtų užtikrintas perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantis bendras ilgis:
Tolygiai išlenktas, su skersine išpjova, bendras ilgis 33±3 mm  spyruoklinis.
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	Šuniukai
	Diethrich arba lygiavertis, lenktas, prašome šį reikalavimą išimti: 55±1 laipsnių kampu, darbinės dantytos dalies ilgis 13±0,5 mm, bendras ilgis 48±1 mm, be spyruoklės
	Pagrindinės funkcinės charakteristikos išlieka identiškos: Darbinės dalies dantytas ilgis (13±0,5 mm) – lieka nepakitęs. Bendras ilgis (48±1 mm) – lieka toks pat. Lenkta forma – išlieka (nekeičiama į tiesų). Be spyruoklės – lieka reikalavimas. Lenkimo kampo (55±1°) eliminavimas nekeičia įrankio paskirties: Buldogo spaustukas naudojamas kraujagyslių ar audinių užspaudimui trumpam laikui – svarbi yra ergonomika ir pasiekiamumas, o ne absoliutus lenkimo kampas. Įprastoje klinikinėje praktikoje leistini gamybos ar modelių skirtumai ±5–10° nuo pavyzdinio kampo neturi esminės reikšmės funkcijai. Gamintojų kataloguose tas pats „Diethrich“ tipas gali būti su šiek tiek skirtingais lenkimais, nes kampas neretai interpretuojamas vizualiai arba apibūdinamas tik kaip „lenktas“. Konkretus kampo įvardijimas (55±1°) nepagrįstai apriboja konkurenciją, nes dauguma lygiaverčių instrumentų neatitinka šio reikalavimo tik formaliai, nors funkcionaliai yra visiškai tinkami. Leistina formuluotė „lenktas“ be tikslinio kampo leidžia pateikti daugiau lygiaverčių produktų, užtikrinant racionalų lėšų naudojimą. Medicininių priemonių standartai: CE ženklinami chirurginiai instrumentai turi atitikti bendrus reikalavimus (pvz., EN ISO 7153-1), tačiau detalus geometrijos aspektas, toks kaip 55±1°, nėra laikomas kritiniu saugai ar efektyvumui. Pakeitimas yra būtinas siekiant: išvengti dirbtinio konkurencijos ribojimo, užtikrinti realią tiekėjų galimybę pasiūlyti lygiavertį gaminį, o kartu – yra nereikšmingas, nes lenkimo kampo eliminavimas neturi įtakos funkcijai, saugumui ar naudojimo paskirčiai.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Diethrich arba lygiavertis, lenktas, darbinės dantytos dalies ilgis 13±1,0 mm, bendras ilgis 48±2 mm, be spyruoklės.
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	Šuniukai
	Tolygiai išlenktas, darbinės dalies ilgis 30,5±0,5 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 30±3mm su atraumatiniais dantukais De Bakey, su skersine išpjova, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 86±1 mm, be spyruoklės
	Chirurginio spaustuko su atraumatiniais De Bakey tipo dantukais funkcionalumui svarbu: kad darbinė dalis būtų pakankamai ilga efektyviam audinių ar kraujagyslių suėmimui, bet tiksli darbinės dalies trukmė ±0,5 mm intervale (t. y. vos 1 mm visame intervale) neturi jokios praktinės reikšmės nei spaudimo jėgai, nei ergonomikai. Rinkoje esantys CE ženklu pažymėti analogai dažniausiai turi darbinę dalį 27–33 mm ribose, todėl pakeitimas į toleranciją „30±3 mm“ leidžia realiai užtikrinti konkurenciją, kartu išlaikant: identišką lenktą formą, atraumatinius De Bakey dantukus, skersinę išpjovą, rankenų struktūrą, bendrą ilgį ir naudojimo paskirtį. Pakeitimas būtinas siekiant pašalinti perteklinį techninį apribojimą, kuris nepagrįstai riboja konkurenciją, o kartu yra nereikšmingas funkcinei paskirčiai, nes išlaikomos visos esminės savybės.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Išlenktas, darbinės dalies ilgis 30±3 mm su atraumatiniais dantukais De Bakey, su skersine išpjova, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 86±3 mm, be spyruoklės.
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	Šuniukai
	Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 20±0,5 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 20±2 mm su atraumatiniais dantukais De Bakey, su skersine išpjova, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 78±1 mm, be spyruoklės
	Funkcinė dalis lieka tokia pati: išlaikomas dantytos dalies ilgis apie 20 mm, paliekama pakankama tolerancija (±2 mm), leidžianti naudoti lygiaverčius gaminius su 18–22 mm darbine dalimi, kas visiškai atitinka klinikinį poreikį. Tiksli tolerancija ±0,5 mm (1 mm intervalas) yra perteklinė ir nepagrįsta: nėra jokių standartų ar klinikinių gairių, pagrindžiančių tokį tikslumą šio tipo instrumentui, funkcinis veiksmingumas (atrauminis suėmimas, pasiekiamumas) nenukenčia, esant kelių milimetrų skirtumui. Pakeitimas į „20 ± 2 mm“ užtikrina proporcingumą: bendra spaustuko struktūra (forma, dantukai, skersinė išpjova, rankenos) lieka visiškai nepakitusi platesnė tolerancija leidžia rinkoje dalyvauti daugiau lygiaverčių gaminių, atitinkančių visus esminius reikalavimus. Techninės tolerancijos išplėtimas yra būtinas konkurencijos neužkertančiai specifikacijai, o kartu yra nereikšmingas funkciniu požiūriu, nes išlaikomi visi svarbiausi konstrukciniai ir funkciniai parametrai.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Tolygiai išlenktas, dantytos dalies ilgis 20±2 mm, su atraumatiniais dantukais De Bakey, su skersine išpjova, rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 78±3 mm, be spyruoklės.
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	Šuniukai
	De-Bakey-Satinsky arba lygiavertis, lenktas kampais į vidų, atraumatinis, užlenktos dalies stygos ilgis 21±0,5 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 21±2 mm spyruoklinis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos išoriškai rantytos, bendras ilgis 75±1 mm prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 68±12 mm
	Nežymūs ilgio pokyčiai neturi įtakos funkcionalumui.
Užlenktos dalies stygos ilgio padidinimas nuo ±0,5 mm iki ±2 mm ir bendro ilgio tolerancijos išplėtimas leidžia nedidelius matmenų svyravimus, kurie praktiškai neturi jokios įtakos spaustuko veikimui kraujagyslių chirurgijoje. Tokie skirtumai nesumažina atrauminio veikimo, kuris yra pagrindinis šio instrumento tikslas. Saugus kraujagyslių spaudimas išlieka nepakitęs. Bulldogo spaustukai naudojami laikiniems kraujagyslių užspaudimams, todėl svarbiausia yra vienodas, atraumatinis spaudimas. Nedideli ilginių matmenų skirtumai nesutrikdo jėgos paskirstymo ir nesukelia žalos kraujagyslėms. Ergonomika ir patogumas išlieka adekvatūs.
Rankenos rantytos ir spyruoklinės savybės, taip pat išlenkimas, lieka nepakitę, todėl instrumentas išlieka patogus valdyti ir stabilus darbo metu. Leidžia platesnį tiekėjų ratą ir konkurenciją.
Platesnės tolerancijos atspindi realią gamybos praktiką ir neblokuoja lygiavertiškų instrumentų pateikimo, nes griežtas matmenų ribojimas gali atmesti tinkamus gaminius dėl menkų skirtumų. Tokių matmenų pakitimai yra technologiškai ir klinikiniai nereikšmingi, neįtakoja instrumento funkcionalumo ir saugumo, todėl tokios specifikacijos tikslinimas yra pagrįstas ir naudinga siekiant užtikrinti konkurencingumą bei tiekėjų įvairovę. Bendras ilgis yra mažiau svarbus nei darbinės dalies geometrija ir funkcija. Buldoigo spaustuko veiksmingumui kraujagyslių chirurgijoje svarbiausia yra tiksli užlenktos dalies stygos forma ir dydis, nes būtent ši dalis liečiasi su kraujagysle ir užtikrina atraumatinį spaudimą. Plačios bendro ilgio tolerancijos leidžia gamintojams naudoti įvairias ergonomines rankenų formas ir ilgį, kuris neturi įtakos instrumento funkcionalumui, bet gali pagerinti darbo komfortą chirurgui. Dėl šios priežasties bendro ilgio pokytis +/- 12 mm yra nereikšmingas ir nekelia pavojaus chirurginiam efektyvumui ar saugumui.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
De-Bakey-Satinsky arba lygiavertis, lenktas kampais į vidų, atraumatinis, užlenktos dalies stygos ilgis 21±2 mm, spyruoklinis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos išoriškai rantytos, bendras ilgis 68±12 mm.
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	Šuniukai
	Glover arba lygiavertis, lenktas prašome šį reikalavimą išimti: 80±1 laipsnių kampu, atraumatinis, darbinės dantytos dalies ilgis 25±0,5 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 25±2 mm spyruoklinis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos išoriškai rantytos, bendras ilgis 51±1 mm, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 51±4 mm
	 Funkcinė esmė išlieka identiška: instrumentas išlieka lenktas, atraumatinis, su skersine išpjova, spyruokliniu mechanizmu, rantytomis rankenomis – tai yra esminiai bruožai, lemiantys funkcionalumą. Darb. dantytos dalies ilgis 25 ± 2 mm ir bendras ilgis 51 ± 4 mm atspindi realias, rinkoje esančias gaminių tolerancijas, kurios neturi jokios neigiamos įtakos veikimui. Kampo (80 ± 1°) reikalavimas nepagrįstas: ±1° kampo tolerancija yra perteklinė ir nerealistiška gamyboje – tokių tikslių reikalavimų nenustato net instrumentų standartai (pvz., ISO 7153-1). Realiai rinkoje esantys Glover tipo arba lygiaverčiai spaustukai turi: darbinės dalies ilgius nuo 23 mm iki 27 mm, bendrą ilgį nuo 48 mm iki 55mm, įvairias lenkimo formas, atitinkančias „lenktas“ apibūdinimą. Šis pakeitimas: pašalina nepagrįstus ir perteklinius geometrinius apribojimus, neturi įtakos įrankio funkcijai, saugumui ar paskirčiai, leidžia realiai užtikrinti tiekimą ir konkurenciją, išsaugant visas esmines savybes.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Glover arba lygiavertis, lenktas, atraumatinis, darbinės dantytos dalies ilgis 25±2 mm, spyruoklinis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, rankenos išoriškai rantytos, bendras ilgis 51±4 mm.
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	Disektoriai
	Mixter arba lygiavertis, tolygiai išlenktas rekomenduojame šį reikalavimą išimti: stačiu kampu, su skersiniais grioveliais ne per visą darbinį ilgį, bendras ilgis 230±3 mm
	Rekomenduojame išbraukti reikalavimą „stačiu kampu“, kadangi šį terminą skirtingi gamintojai interpretuoja nevienodai. Reikalavimas yra dviprasmis ir gali sukelti neaiškumų vertinimo metu. Dėl tokios formuluotės tarp tiekėjų gali kilti ginčų, kuriuos siekiant išspręsti būtų mėginama pašalinti tam tikrus gamintojus iš konkurso, o tai didina riziką, kad pirkimas bus nutrauktas dėl neobjektyvių ar neproporcingų reikalavimų.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Mixter arba lygiavertis, tolygiai išlenktas, su skersiniais grioveliais ne per visą darbinį ilgį, bendras ilgis 230±15 mm 
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	Disektorius
	Baby-Adson arba lygiavertis, tolygiai išlenktas rekomenduojame šį reikalavimą išimti: stačiu kampu, su skersiniais grioveliais ne per visą darbinį ilgį, bendras ilgis 140±3 mm
	Rekomenduojame išbraukti reikalavimą „stačiu kampu“, kadangi šį terminą skirtingi gamintojai interpretuoja nevienodai. Reikalavimas yra dviprasmis ir gali sukelti neaiškumų vertinimo metu. Dėl tokios formuluotės tarp tiekėjų gali kilti ginčų, kuriuos siekiant išspręsti būtų mėginama pašalinti tam tikrus gamintojus iš konkurso, o tai didina riziką, kad pirkimas bus nutrauktas dėl neobjektyvių ar neproporcingų reikalavimų.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Baby-Adson arba lygiavertis, tolygiai išlenktas, su skersiniais grioveliais ne per visą darbinį ilgį, bendras ilgis 140±5 mm 
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	Spaustukai
	Gregory arba lygiavertis, darbinės dalys 61±1 mm ilgio, lenktos atgal 50±3° kampu, prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: darbinės dalys lenktos kampu bei papildomai lenktos puslankiu distaliai, atraumaninės su De Bakey dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180±3 mm prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 180±10 mm
	Kampo nurodymas (50 ± 3°) yra perteklinis ir dviprasmis: Įrankio lenkimas klinikinei funkcijai svarbus kaip formos ypatybė, tačiau konkretaus kampo laipsninis įvardijimas dažnai nėra pateikiamas net gamintojų kataloguose. Skirtingi gamintojai tą patį kampą gali išreikšti skirtingomis geometrijomis (pvz., švelnesnis ar ryškesnis užlenkimas), bet visa tai vis tiek atitinka „lenktas kampu“ reikalavimą. Darbinės dalies ilgio (61 ± 1 mm) reikalavimas yra pernelyg griežtas: ±1 mm tolerancija tokio ilgio (61 mm) darbinei daliai yra perteklinė, o jos nesilaikymas neturi įtakos nei spaudimo, nei suėmimo kokybei. Rinkoje esantys analogai gali svyruoti nuo 58 iki 64 mm – visi jie išlaiko funkciją ir pritaikomumą. Nauja formuluotė leidžia objektyvų ir lankstų vertinimą: Išsaugomi visi esminiai funkciniai reikalavimai: lenkta forma (tiek kampinė, tiek puslankiu distaliai), atraumatiniai De Bakey dantukai 1x2, skersinė išpjova prieš šarnyrą, bendra konstrukcija. Bendras ilgis suplatesne tolerancija (180 ± 10 mm) atitinka realiai gaminamų instrumentų variacijas: praktikoje bendras ilgis svyruoja tarp 175–185 mm – tai neturi įtakos nei valdymui, nei ergonomikai. Formulavimo pakeitimas į: „Gregory arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampu bei papildomai lenktos puslankiu distaliai, atraumaninės su De Bakey dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180±10 mm“ – yra būtinas konkurencijos užtikrinimui,
– o kartu neturi jokios įtakos instrumento funkcijai, saugumui ar klinikinei paskirčiai.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją. 
Punktas koreguojamas:
Gregory arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampu bei papildomai lenktos puslankiu distaliai, atraumaninės su De Bakey dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 180±10 mm    
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	Spaustukai
	Morris arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos prašome šį reikalvimą išimti: 70±2° kampu į vidų, prašome šį reikalavimą išimti: užlenktos dalies ilgis 67±2 mm, darbinės dalies ilgis 93±2 mm, su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo 1x2 prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 2x3, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos kampu į išorę, bendras ilgis 175±3 mm prašome šį reikalavimą tikslinti sekančiai: 200 ± 25 mm
	Lenkimo kampas ir darbinės dalies ilgiai: Pradinėje specifikacijoje įvardintas konkretus kampas (70 ± 2°) ir ilgiai (67 mm ir 93 mm) – tai itin griežti geometriniai apribojimai, kurie realioje gamyboje neatsispindi kaip funkcijai esminiai. Naujoje formuluotėje nurodoma tik „lenktos kampu į vidų“, kas išlaiko formą, bet pašalina perteklinį tikslumą, kuris nesukelia jokios praktinės naudos chirurgui ar pacientui. Dantukų konfigūracija (1x2 → 2x3 DeBakey): Abu variantai – tiek 1x2, tiek 2x3 DeBakey tipo dantukai – yra atraumatiniai, sukurti minkštųjų audinių ir kraujagyslių suėmimui be pažeidimo. Skirtingi gamintojai naudoja skirtingą DeBakey konfigūraciją, tačiau jų funkcija ir paskirtis – identiška, todėl toks pakeitimas neturi jokios praktinės reikšmės. Bendras ilgis (175 ± 3 mm → 200 ± 25 mm), nors atrodo reikšmingas skaičių skirtumas, tačiau chirurginiuose instrumentuose 15–20 mm skirtumas ilgyje nelemia nei funkcijos, nei saugumo, jei išlieka: proporcijos, ergonominis išlenkimas, valdomumas. Leidžiama tolerancija ±25 mm apima realius rinkos variantus (nuo ~175 iki 225 mm), todėl pakeitimas atspindi tiekimo realybę, o ne keičia funkciją. Kitos savybės išlieka identiškos: Išorinės briaunos užapvalintos, yra skersinė išpjova, yra užrakinimo mechanizmas, rankenos išlenktos kampu į išorę. Šie pakeitimai: neturi jokios įtakos instrumento saugumui, paskirčiai ar funkcionalumui, leidžia objektyviai vertinti lygiaverčius pasiūlymus, pašalina perteklinius reikalavimus, kurie riboja konkurenciją be medicininio pagrindo. Pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti racionalų pirkimą, nepažeidžiant nei viešųjų pirkimų principų, nei klinikinių reikalavimų.  
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Morris arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampu į vidų, su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo 2x3, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos kampu į išorę, bendras ilgis 200 ± 25 mm. 
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	Spaustukai
	De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys išlenktos puskabliu į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 1x2, prašome išimti šį reikalavimą: darbinis ilgis 100±2 mm, dantytos dalies ilgis 20±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos atgal, bendras ilgis 265±3 mm
	Panaikinami pertekliniai ilgiai, kurie neturi savarankiškos funkcinės reikšmės: Darbinio ilgio (100±2 mm) ir dantytos dalies ilgio (20±1 mm) reikalavimai yra pertekliniai, nes: šie parametrai nėra standartizuoti tarptautiniais normatyvais, kaip būtini būtent tokie, praktikoje leidžiamos didesnės tolerancijos (pvz., ±5 mm), nes 1–2 mm skirtumai neturi jokios įtakos instrumento veiksmingumui ar saugumui. Išlieka visos esminės savybės: De Bakey tipo atraumatiniai 1x2 dantukai, darbinė dalis išlenkta puskabliu į vidų, skersinė išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, užrakinimo mechanizmas, rankenos išlenktos atgal, bendras ilgis 265 ± 3 mm lieka nepakitęs, t. y. išlaikoma bendra konstrukcija ir proporcija. Konkretus darbinės ir dantytos dalies ilgis riboja lygiaverčių instrumentų pateikimą: Dauguma CE ženklu pažymėtų lygiaverčių spaustukų neteikia tikslaus šių dalių ilgio, arba jis šiek tiek skiriasi (pvz., darbinė dalis 95 mm, dantyta – 22 mm ir pan.). Tokie nedideli skirtumai nėra kliūtis naudoti instrumentą pagal paskirtį, bet gali būti formaliai pagrindu atmesti lygiavertį gaminį – tai prieštarauja proporcingumo principui. Pakeitimas yra: būtinas, siekiant užtikrinti konkurenciją ir proporcingą tiekėjų vertinimą, nereikšmingas, nes darbinės ir dantytos dalies ilgių pašalinimas neturi jokios įtakos instrumento saugumui, paskirčiai ar funkcijai.

	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys išlenktos puskabliu į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos atgal, bendras ilgis 265±20 mm 
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	Spaustukai
	Cooley arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampu atgal, distaliai kampu į vidų, prašome išimti šį reikalavimą: darbinės dalies ilgis 50±2 mm, su atraumatiniais dantukais Cooley, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos lenktos atgal, bendras ilgis 120±3 mm
	Skirtingi gamintojai nenurodo darbinės dalies ilgio vienodai: vieni gamintojai darbine dalimi laiko tik dantytą zoną, kiti – visą dalį nuo galiukų iki šarnyro. Todėl tas pats instrumentas skirtinguose kataloguose gali turėti nurodytą darbinę dalį kaip 48 mm, 50 mm ar net 13 mm – funkciškai tai bus tas pats įrankis, bet pagal specifikaciją jis gali būti atmestas. Toks reikalavimas riboja lygiaverčių pasiūlymų pateikimą: rinkoje yra daugybė CE ženklu pažymėtų Cooley tipo spaustukų, atitinkančių visus esminius reikalavimus (forma, atraumatiniai dantukai, lenktos rankenos, užrakinimas ir t. t.), bet kurių darbinės dalies ilgis nepatenka į siaurą ±2 mm ribą. Tokio reikalavimo išlaikymas gali lemti nepagrįstą tiekėjų atmetimą, net jei jų siūlomas gaminys yra lygiavertis pagal funkciją ir saugą. Esminės savybės išlieka nepakitusios: Visa instrumentui būdinga geometrija, įskaitant lenkimus kampu atgal ir į vidų, atraumatinius Cooley dantukus, užrakinimą, užapvalintus galiukus, rankenų formą, skersinę išpjovą bei bendrą ilgį, išlieka – t. y. išsaugoma visa konstrukcinė ir funkcinė esmė. Reikalavimas dėl tikslaus darbinės dalies ilgio yra: nereikšmingas techniniu ir klinikiniu požiūriu, dviprasmiškas, nes gamintojai jį interpretuoja skirtingai, neproporcingas, nes riboja galimybę pateikti lygiaverčius gaminius. Todėl jo pašalinimas ne tik nepakenkia pirkimo tikslui, bet ir užtikrina objektyvų, konkurenciją skatinantį vertinimą.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Cooley arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampu atgal, distaliai kampu į vidų, su atraumatiniais dantukais Cooley, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos lenktos atgal, bendras ilgis 120±5 mm 
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	Spaustukai
	Satinsky arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampais į vidų, su atraumatiniais dantukais Cooley tipo, prašome išimti šį reikalavimą: ilgis 42±1 mm,, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos tiesios, bendras ilgis 140±3 mm
	Gamintojai darbinės dalies ilgį apibrėžia skirtingai:
– Vieni gamintojai darbinę dalį matuoja nuo galiuko iki šarnyro, kiti – tik dantytą suėmimo zoną, todėl tas pats gaminys gali būti pateikiamas su skirtingais darbinės dalies ilgiais, priklausomai nuo interpretacijos.
– Reikalavimas „42 ± 1 mm“ yra pernelyg tikslus ir neleidžia pateikti akivaizdžiai lygiaverčių gaminių dėl formalių priežasčių. Instrumento funkcijai svarbios ne milimetro tikslumu išmatuotos proporcijos, o konstrukcinės savybės:
– Išlieka visa funkcinė esmė: lenkimas kampu į vidų, atraumatiniai Cooley tipo dantukai, užapvalinti galiukai ir briaunos, skersinė išpjova prieš šarnyrą, užrakinimo mechanizmas, tiesios rankenos, bendras ilgis 140 ± 3 mm. Šios savybės nulemia instrumento tinkamumą chirurginiam naudojimui, o ne konkretus darbinės dalies ilgis. Reikalavimas dėl darbinės dalies ilgio riboja konkurenciją be objektyvaus pagrindo: gali būti atmesti gaminiai, kurių darbinė dalis yra, pvz., 40 mm ar 44 mm – nors jų konstrukcija, veikimo principas ir paskirtis visiškai atitinka Satinsky tipo spaustuką.
Pašalinus reikalavimą „darbinės dalies ilgis 42 ± 1 mm“:
· išlieka visos esminės funkcinės ir konstrukcinės savybės,
· užtikrinama platesnė konkurencija ir objektyvus lygiavertiškumo vertinimas,
· vengiamas perteklinių, nereikšmingų reikalavimų, kurie galėtų sukelti tiekėjų ginčus ar pretenzijas.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Satinsky arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampais į vidų, su atraumatiniais dantukais Cooley tipo, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos tiesios, bendras ilgis 140±5 mm. 
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	Spaustukai
	Cooley arba lygiavertis, darbinės dalys tiesios, prašome išimti šį reikalavimą: 40±2 mm ilgio, su atraumatiniais dantukais Cooley, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos lenktos kampu į vidų, bendras ilgis 140±3 mm, prašome tikslinti šį reikalavimą sekančiai: 150 ±10  mm
	Darbinės dalies ilgio pašalinimas arba nedetalus nurodymas leidžia pritaikyti įvairius lygiaverčius gaminius: skirtingi gamintojai darbinės dalies ilgį matuoja ir apibrėžia nevienodai, todėl griežtas reikalavimas „40±2 mm“ gali atmesti tinkamus lygiaverčius instrumentus. Darbinės dalies ilgio pokyčiai šiame intervale praktikoje neturi įtakos chirurginiam funkcionalumui. Bendro ilgio padidinimas ir didesnė tolerancija (150 ± 10 mm) leidžia įtraukti platesnį spektrą gaminių: Bendras ilgis dažnai priklauso nuo ergonominių sprendimų, todėl tolerancijos praplėtimas leidžia tiekėjams pateikti lygiavertį, bet techniškai šiek tiek skirtingo ilgio instrumentą. Svarbiausia, kad išlieka lenktos rankenos kampu į vidų ir kitos esminės charakteristikos. Išlieka visos svarbiausios funkcinės savybės: Atraumatiniai Cooley tipo dantukai, galiukai ir išorinės briaunos užapvalintos, skersinė išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, užrakinimo mechanizmas, rankenos lenktos kampu į vidų. Šie pakeitimai:
· Nevaržo konkurencijos, nes išplečia tinkamų instrumentų ratą,
· Neleidžia atmesti lygiaverčių gaminių dėl smulkių ilgio skirtumų,
Išlaiko instrumentų funkcionalumą ir saugumą
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Cooley arba lygiavertis, darbinės dalys tiesios, su atraumatiniais dantukais Cooley, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos lenktos kampu į vidų, bendras ilgis 150±10 mm.
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	Aortiniai spaustukai
	De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys nežymiai lenktos į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 1x2, prašome išimti šį reikalavimą: darbinis ilgis 130±3 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos užlenktos į vidų, bendras ilgis 315±3 mm, prašome tikslinti šį reikalavimą sekančiai: 315±10 mm
	Didinant bendro ilgio toleranciją nuo ±3 mm iki ±10 mm užtikrinama didesnė lankstumas tiekėjams, leidžiant pateikti lygiaverčius instrumentus, kurių bendras ilgis gali šiek tiek skirtis dėl skirtingų gamybos technologijų ar ergonominių sprendimų. Pagrindinės instrumento funkcijos ir konstrukcinės savybės išlieka nepakitusios, nes visi esminiai parametrai – dantukų tipas, užrakinimas, lenkimas ir kt. – lieka tokie patys. Tokiu būdu nereikšmingi ilgio svyravimai nesumažina instrumento kokybės ir tinkamumo naudojimui, tačiau leidžia užtikrinti konkurenciją ir neatrėmimą dėl smulkių neatitikimų. Gamintojai skirtingai apibrėžia „darbinę dalį“ – vieni matuoja tik dantytą zoną, kiti – visą aktyvią dalį iki šarnyro. Todėl griežtas darbinės dalies ilgio reikalavimas gali atmesti technologiškai ir funkcionaliai identiškus instrumentus, kurių darbinio ilgio matavimas skiriasi tik dėl skirtingų metodikų. Darbinės dalies ilgio reikalavimas yra perteklinis, dviprasmis ir nereikšmingas klinikiniu bei techniniu požiūriu, todėl jį privaloma išimti, siekiant užtikrinti objektyvią ir skaidrią lygiaverčių gaminių vertinimo galimybę.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys nežymiai lenktos į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos užlenktos į vidų, bendras ilgis 315±25mm.

	73
	Aortiniai spaustukai
	De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai užlenktos į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 2x3, prašome išimti šį reikalavimą: darbinis ilgis 140±2 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos į vidų, bendras ilgis 330±3 mm
	Gamintojai skirtingai apibrėžia „darbinę dalį“ – vieni matuoja tik dantytą zoną, kiti – visą aktyvią dalį iki šarnyro. Todėl griežtas darbinės dalies ilgio reikalavimas gali atmesti technologiškai ir funkcionaliai identiškus instrumentus, kurių darbinio ilgio matavimas skiriasi tik dėl skirtingų metodikų. Darbinės dalies ilgio reikalavimas yra perteklinis, dviprasmis ir nereikšmingas klinikiniu bei techniniu požiūriu, todėl jį privaloma išimti, siekiant užtikrinti objektyvią ir skaidrią lygiaverčių gaminių vertinimo galimybę. Dažnai gamintojai nenurodo tikslaus darbinių dalių ilgio, nes instrumento funkcionalumas priklauso nuo kitų, daug svarbesnių parametrų.
	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys tolygiai užlenktos į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, su atraumatiniais dantukais 2x3, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, rankenos išlenktos į vidų, bendras ilgis 330±25 mm 

	78
	Lopetėlės
	oennis arba lygiavertė, lenkta, dvipusė, buka, vienos pusės mentelės plotis 5,5±0,1 mm, prašome tikslinti šį reikalavimą sekančiai: 5,5±1,0 mm, kitos pusės 3,5±0,1 mm, prašome tikslinti šį reikalavimą sekančiai: 3,5±0,5 mm rankena plokščia, rantyta, bendras ilgis 240±3 mm
	Reikalavimų dėl mentelės pločio tolerancijų išplėtimas (nuo ±0,1 mm iki atitinkamai ±1 mm ir ±0,5 mm) yra būtinas dėl gamybos technologijų skirtumų tarp įvairių tiekėjų. Šie nežymūs pločio svyravimai neturi jokios įtakos instrumentų funkcionalumui, patogumui ar chirurginiam naudojimui, nes pagrindiniai darbinių dalių parametrai ir konstrukcija lieka nepakitę.
Platesnės tolerancijos leidžia pritraukti platesnį tiekėjų ratą, nes griežti ir smulkūs reikalavimai gali neleistį pateikti lygiaverčių, tačiau šiek tiek skirtingų instrumentų, kurie realiai visiškai atitinka naudojimo poreikius.

	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo siūlymu ir koreguoja techninę specifikaciją.
Punktas koreguojamas:
Toennis arba lygiavertė, lenkta, dvipusė, buka, vienos pusės mentelės plotis 5,5±1,0 mm, kitos pusės 3,5±0,5 mm rankena plokščia, rantyta, bendras ilgis 240±20 mm 





