## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ŠVIRKŠTINĖS -INFUZINĖS POMPOS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ŠVIRKŠTINĖS POMPOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Švirkštinės pompos
1.1. | Švirkštinių pompų sistema | 1 | vnt
1.1.1. | Naudojamų švirkštų dydžiai - 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml.
1.1.2. | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai - Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų
1.1.3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas)Nuo 0,01 ml/val. iki 1800 ml/h0,01 mL/h ... 99.99 mL/h žingsnis kas 0,01 mL/h 100,0 mL/h ... 999,9 mL/h žingsnis kas 0,1 mL/h 1000 mL/h ... 1800 mL/h žingsnis kas 1 mL/h
1.1.4. | Integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu - būtina
1.1.5. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis - būtina
1.1.6. | Vaistų dozės skaičiavimas pasirinktinai šiais mato vnt. mg, μg, IU or mmol, paciento svorį ir/ar laiką pvz. (mg per kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h)
1.1.7. | Istorijos protokolas:1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi; Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija
1.1.8. | Programuojant infuziją galima pasirinkti - Vaistą, Paciento profilį, Vaisto koncentraciją, Infuzijos profilį
1.1.9. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: Bolusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu, Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį), Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ,ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1500 ml/val., Boliusas: mg, μg, TV, mmol / kg ir (arba) laiko vienetais (min.)automatiškai apskaičiuojant vienos boliuso infuzijos boliuso greitį
1.1.10. | Antiboliuso funkcija - būtina
1.1.11. | Vizualinis bei akustinis įspėjimas (pre-aliarmas), nenutraukiantis infuzijos: Švirkštas beveik tuščias, Tūris beveik suleistas, Infuzijos laikas beveik pasibaigė, Baterija beveik tuščia
1.1.12. | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija:Švirkštas tuščias, Tūris suleistas, Švirkšto laikiklis atidarytas, Švirkšto likutinis tūris, Spaudimas per aukštas, Neteisingai įstatytas švirkštas, Pavara blokuota
1.1.13. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos:Ne siauresnės kaip 0,1 - 1,2 bar Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai
1.1.14. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)Būtina, ne mažiau 3 lygių: - normali būsena (vyksta infuzija); - perspėjimas, esant darbo sutrikimams; - aliarmas, esant kritinei situacijai.
1.1.15. | Wi-Fi sąsajaSaugumo standartai:Wireless Equivalent Privacy (WEP)Wi-Fi Protected Access (WPA)IEEE 802.11i (WPA2)
1.1.16. | Pompos maitinimo galimybės:Nuo vidinio akumuliatoriausIš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinkloIš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) 100-240V el. Įtampa
1.1.17. | Darbo iš akumuliatoriaus trukmėNe mažiau kaip 13 h, esant 100ml/h greičiui išjungus Wi-Fi. Ir ne mažiau kaip 11 h, esant infuzijos greičiui 25 ml/h naudojant 50ml švirkštą įjungus Wi-Fi
1.1.18. | Ekranas - Ne mažesnis kaip 5 colių, spalvotas, lietimui jautrus ekranas
1.1.19. | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu - būtina
1.1.20. | Pompos priedų jungtis
1.1.21. | Infraraudonųjų spindulių sąsaja
1.1.22. | Vaistų biblioteka Vaistų pasirinkimas pradiniame meniu: - 5000 vaistų, įskaitant visus vaistų bibliotekos parametrus - ne mažiau kaip 30 vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų
1.1.23. | Pauzės režimas - Budėjimo laikas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min. iki 24 val
1.1.24. | Duomenų užrakinimo galimybė Būtina: - Vaistų lygyje - Numatytam laikui
1.1.25. | Galimybė sujungti kelias pompas tarpusavyje (be papildomų priedų) ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi - būtina
1.1.26. | Prietaiso svoris - Ne daugiau 2 kg.
1.1.27. | Prietaiso klasifikacija Atsparus defibriliacijai II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės arba lygiavertė)
1.1.28. | PKA mygtuko komplektas - būtina
1.1.29. | CE ženklinimas - būtina
1.1.30. | Garantija 24 mėnesiai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | INFUZINĖS POMPOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Infuzinės pompos
2.1. | Infuzinių pompų sistema | 1 | vnt
2.1.1. | Pompos darbo režimai:Enterinės mitybos Nuolatinės infūzijos Transfūzijos
2.1.2. | Oro burbulų detekcija Galimybė aptikti ≥ 0.01 mL oro burbulus
2.1.3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas)Nuo 0,01 ml/val. iki 1200 ml/h - 0,01 mL/h ... 99.99 mL/h žingsnis kas 0,01 mL/h - 100,0 mL/h ... 999,9 mL/h žingsnis kas 0,1 mL/h - 1000 mL/h ... 1200 mL/h žingsnis kas 1 mL/h
2.1.4. | Integruotas prieš srovinis slėgio daviklis - būtina
2.1.5. | Infuzijos greičio paklaida - Ne daugiau 3 %
2.1.6. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus vaisto koncentraciją, vaisto dozę ir paciento duomenis - būtina
2.1.7. | Vaistų dozės skaičiavimas pasirinktinai šiais mato vnt.mg, μg, IU or mmol, paciento svorį ir/ar laiką pvz. (mg per kg / min; mg / kg / h; mg / kg / 24h)
2.1.8. | Istorijos protokolas1000 istorijos įrašų, seniausi įrašai perrašomi100 įvykių sistemos diagnostikaiIstorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija
2.1.9. | Infuzijos metu ekrane rodomi sekantys parametraiLigoninės skyrių Likęs suleisti vaisto tūrisLikęs infuzijos laikasVaisto pavadinimasInformacija apie vaistąPaciento profilisPaciento duomenysInfuzijos profilį KVO Baterijos būsena
2.1.10. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai:Bolusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimuBoliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį)Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.Boliusas: mg, μg, TV, mmol / kg ir (arba) laiko vienetais (min.) automatiškai apskaičiuojant vienos boliuso infuzijos boliuso greitį
2.1.11. | Vizualinis bei akustinis įspėjimas, nenutraukiantis infuzijos Netinkama įtampa Pompa per šalta Baterija defektuota arba nėra baterijos Klaidingas kodas Pauzės laikas beveik pasibaigė Temperatūros daviklio defektas Pompa per karšta
2.1.12. | Programuojant infuziją galima pasirinkti (naudojant vaistų biblioteką) Ligoninės skyriųPompos tikslią vietąVaistąPaciento profilįVaisto koncentracijąInfuzijos profilį
2.1.13. | Vizualinis bei akustinis prie - aliarmas nenutraukiantis infūzijosInfuzija beveik baigtaBaterija beveik tuščia
2.1.14. | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcijaTūris suleistasPompa per karštaReikalingas kodasBaterija tuščiaBaigėsi KVOSpaudimas per aukštasPrieš srovinis aliarmasOras sistemoje aliarmasPompa per šaltaNetaisyklingai įdėta sistemaAtidarytos priekinės durelėsBlokuota pavara
2.1.15. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribosNe siauresnės kaip 0,1 - 1,1 barNe mažiau kaip 9 nustatymo lygiai
2.1.16. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai)Būtina, ne mažiau 3 lygių: - normali būsena (vyksta infuzija); - perspėjimas, esant darbo sutrikimams; - aliarmas, esant kritinei situacijai.
2.1.17. | Wi-Fi sąsajaSaugumo standartai: - Wireless Equivalent Privacy (WEP) - Wi-Fi Protected Access (WPA) - IEEE 802.11i (WPA2)
2.1.18. | Pompos maitinimo galimybės:Nuo vidinio akumuliatoriausIš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinkloIš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) 100-240V el. įtampa
2.1.19. | Darbo iš akumuliatoriaus trukmėNe mažiau kaip 11 h, esant 100ml/h greičiui išjungus Wi-Fi. Ir ne mažiau kaip 4,5 h, esant infuzijos greičiui 1200 ml/h ir įjungus Wi-Fi.
2.1.20. | Ekranas - Ne mažesnis kaip 5 colių, spalvotas, lietimui jautrus ekranas
2.1.21. | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu - būtina
2.1.22. | Pompos priedų jungtisBūtina, skirta - Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui (PKA mygtukas) - Personalo iškvietimui
2.1.23. | Infraraudonųjų spindulių sąsaja - būtina
2.1.24. | Vaistų bibliotekaVaistų pasirinkimas pradiniame meniu: - 10 000 vaistų, įskaitant visus vaistų bibliotekos parametrus - Ne mažiau kaip 31 vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų - Ne mažiau kaip 32 vartotojo nustatytų pacientų profilių.
2.1.25. | Pauzės režimasBudėjimo laikas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min. iki 24 val
2.1.26. | Duomenų užrakinimo galimybėBūtina: - Vaistų lygyje - Numatytams grupėms
2.1.27. | Galimybė sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi.Būtina - nenaudojant papildomų dalių ar įrenginių
2.1.28. | Prietaiso svoris Ne daugiau 2 kg.
2.1.29. | Prietaiso klasifikacija Atsparus defibriliacijai II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė)Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės arba lygiavertė)
2.1.30. | CE ženklinimas - būtina
2.1.31. | Komplektacija Enterinės mitybos sistema atitinkanti šiai specifikacijai ne mažiau kaip 4 vnt Paranterinės mitybos sistema atitinkanti šiai specifikacijai ne mažiau kaip 5 vnt Transfūzinė sistema atitinkanti šiai specifikacijai ne mažiau kaip 6 vnt.
2.1.32. | Garantija 24 mėnesiai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3635 2025-09-29 13:37:54