## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | 1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis ir sąlygos:
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
3. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
4. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 5 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 1 akademinė valanda),
2. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 1 akademinė valanda).
3. Mokymai organizuojami perkančiosios organizacijos patalpose.
4. Mokymai organizuojami Lietuvių kalba.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
2.3 priedas "3 p. o. d. techninė specifikacija"
3 p. o. d. techninė specifikacija: Morceliatorius
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Sistemą sudaro | 1. Morceliatoriaus rankena – 1 vnt.
2. Morceliatoriaus valdymo įrenginys – 1 vnt.
3. Siurbimo valdymo įrenginys – 1 vnt.
4. Pedalas – 1 vnt.
5. Žarnelė – 1 vnt. daugkartinė arba ne mažiau 200 vnt. vienkartinių (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų)
6. Kolektorius – ne mažiau 200 vnt.
7. Morceliatoriaus teleskopas – 1 vnt.
8. Rotacinis morceliatoriaus peilis Nr. 1 – 3 vnt.
9. Rotacinis morceliatoriaus peilis Nr. 2 – 3 vnt. (daugkartiniai) arba ne mažiau kaip 20 vnt. vienkartiniai sterilūs (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų)
10. Teleskopas – 1 vnt.
11. Šviesolaidis – 1 vnt.
12. Išorinis vamzdelis – 1 vnt.
13. Darbinis elementas – 1 vnt.
14. Lazerio pravedėjas Nr. 1 – 1 vnt.
15. Lazerio pravedėjas Nr. 2– 1 vnt.
16. Vežimėlis – 1 vnt.
2. | Reikalavimai morceliatoriaus rankenai | 1. Rotacinė
2. Darbas osciliuojant
3. Rankenos svoris ne daugiau 350g.
4. Sukimosi greičio diapazonas nuo ≤ 500 iki ≥ 3000 aps/min.
5. Laido ilgis 300 cm ± 10 cm
6. Ne mažiau nei 4 greičio pakopų pasirinkimai
7. Ne mažiau nei 4 osciliacijos dažniai
8. Minimalus dažnis ≤ 0,5 aps./min, maksimalus ≥ 2,0 aps./min.
9. Su sterilizavimo dėklu.
3. | Reikalavimai morceliatoriaus valdymo įrenginiui | 1. Grafinis valdymo LCD ekranas arba lygiavertis
2. Darbo režimai: sukimas ir osciliacija.
4. | Reikalavimai siurbimo valdymo įrenginiui | 1. Grafinis valdymo LCD ekranas,
2. Režimai:
2.1 Morceliavimo su siurbimu režimas
2.2 Tik siurbimo režimas.
3. Integruotas siurblys
4. Indas skysčio surinkimui 2,0 ltr. ± 0,1 ltr.
5. | Reikalavimai pedalui | Dvigubas
6. | Reikalavimai žarnelei | Siurbimo
7. | Reikalavimai kolektoriui | Audinių surinkimui
8. | Reikalavimai morceliatoriaus teleskopui | 1. Apžvalgos kampas 0° - 6° (galima siūlyti fiksuotą kampą esantį nurodytame diapazone)
2. Integruotas darbinis kanalas
3. Galima naudoti 26±0,5 Fr. išorinį tubusą
4. Komplekte: sterilizavimo dėklas, išorinis tubusas.
9. | Reikalavimai rotaciniam morceliatoriaus peiliui Nr. 1 | 1. Daugkartinis
2. Dvipusiai ašmenys
3. Diametras ≥ 4,0 mm
10. | Reikalavimai rotaciniam morceliatoriaus peiliui Nr. 2 | 1. Sterilus arba daugkartinis
2. Keturbriauniai arba dvipusiai ašmenys (galima siūlyti vieną iš nurodytų)
3. Diametras ≥ 4,0 mm
11. | Reikalavimai teleskopui | 1. Skersmuo 4 mm ± 0.5mm
2. 30° ± 1° matymo kampas
3. Autoklavuojamas
4. Su plovimo ir sterilizavimo krepšeliu.
12. | Reikalavimai šviesolaidžiui | 1. Ilgis ne mažiau 2,3 m
2. Skersmuo 3,0 mm ± 1,0 mm.
13. | Reikalavimai išoriniam vamzdeliui | 1. Skersmuo ≤ 26 Fr
2. 2 vožtuvai skysčiui įtekėti ir ištekėti
3. Uždedamas tiesiai ant morceliatoriaus teleskopo.
14. | Reikalavimai darbiniam elementui | Skirtas lazerio enukliacijoms
15. | Reikalavimai lazerio pravedėjui Nr. 1 | Tiesus
16. | Reikalavimai lazerio pravedėjui Nr. 2 | Su distaliniu žiedu prostatos atstūmimui
17. | Reikalavimai vežimėliui | 1. Skirtas įrangai sudėti
2. Su krepšiu ar stalčiumi priedams susidėti
3. Su rankena stumdymui
4. Su 4 ratukais, bent 2 turi būti su stabdžiais.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne