## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | 1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis ir sąlygos:
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
3. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
4. Nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
5. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
6. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
7. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 5 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).
3. Mokymai organizuojami perkančiosios organizacijos patalpose.
4. Mokymai organizuojami Lietuvių kalba.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
2.7 priedas "7 p. o. d. techninė specifikacija"
7 p. o. d. techninė specifikacija: Portatyviniai dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Portatyvinis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, skirtas naudojimui paciento transportavimo metu | Būtina
2 | Pagrindiniai techniniai parametrai: | 1. Aparato be priedų, su vidine baterija, svoris – ≤ 6,5 kg;
2. Išoriniai matmenys be rėminės konstrukcijos transportinio krepšio, nevertinant rankenos (IxAxG): ≤ 345x270x220 mm;
3. Darbinis naudojamų dujų slėgio diapazonas nuo 2.8 iki 6.0 bar (ne siauresnis už nurodytą);
4. Maitinimo šaltinis – 230 V ± 10%, 50 Hz;
5. Integruota vidinė baterija, darbo laikas iš jos ≥ 4 val.
6. Aparato korpuse integruotas ekranas – įstrižainė ≥ 11 cm.
3 | Ventiliatoriaus valdymui naudojamo deguonies sąnaudos: | ≤ 0,5 l/min. Jeigu prietaisas su turbina, reikalavimas netaikomas
4 | Ventiliacijos režimai: | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija;
2. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija;
3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija;
4. Slėgiu kontroliuojama bifazinė ventiliacija;
5. Tūrį užtikrinanti, slėgiu reguliuojama ventiliacija;
6. Slėgio palaikomoji (PS) ir CPAP ventiliacija;
7. Neinvazinė ventiliacija
5 | Pagrindiniai ventiliatoriaus darbo parametrai: | 1. Kvėpavimo dažnis 5 – 55 k/min. (ne siauresnėse ribose);
2. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris – 50 iki 2000 ml (ne siauresnėse už nurodytas ribas)
3. Įkvėpimo laikas 0,2 iki 10 s (ne siauresnėse už nurodytas ribose);
4. PEEP ribos – 0 iki 20 cmH2O (ne siauresnės už nurodytas);
5. I:E santykis 1:4 iki 4:1 (ne siauresnėse ribose);
6. Palaikymo slėgiu nustatymas 0 – 35 cmH2O (ne siauresnės už nurodytas ribas);
7. Slėgio įkvėpime nustatymo ribos – 5 – 55 cmH2O (ne siauresnės už nurodytas)
7. 100 % koncentracijos O2 tiekimo pasirinkimas;
8. Maksimalus nustatomas įkvėpimo srautas ne mažiau kaip iki 80 l/min;
9. Reguliuojamos tėkmės trigerio ribos – 1 iki 15 l/min. (ne siauresnės už nurodytas)
6 | Monitoriaus ekrane pateikiamos skaitinės šių parametrų reikšmės: | 1. Minutinis tūris;
2. Pikinis slėgis;
3. Vidutinis slėgis;
4. Plato slėgis;
5. PEEP;
6. Kvėpavimo dažnis;
7. Spontaninio kvėpavimo dažnis;
8. Įkvėpiamo deguonies koncentracija;
9. Išmatuota etCO2 koncentracijos reikšmė;
10. Akumuliatoriaus pakrovimo lygis.
7 | Monitoriaus ekrane stebėjimui pasirenkamos ventiliacijos kreivės: | Slėgio, srauto ir CO2
8 | Garsinė apsauga (aliarmas) | 1. Įspėjimas apie per žemą tiekiamų dujų slėgį;
2. Per aukštas/žemas slėgis kvėpavimo takuose;
3. Minutinis tūris per aukštas/žemas;
4. Per didelis kvėpavimo dažnis;
5. Nuotėkis
9 | Komplektacija: | 1. Paciento kontūras: ne mažesnis kaip 1,5 m ilgio, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas;
2. etCO2 matavimo modulis su daugkartinio naudojimo kiuvete suaugusiems;
3. Rėminės konstrukcijos transportinis krepšys DPV aparato ir deguonies baliono su reduktoriumi tvirtinimui;
4. Deguonies reduktorius su srauto nustatymo deguonies tiekimui į kaukę galimybe;
5. Akumuliatoriaus pakrovimo laidas;
6. Deguonies prijungimo žarnelė su sienine jungtimi (sieninės jungties tipą tikslinti prieš užsakant prekes).
7. Prietaiso tvirtinimo reanimobilyje platforma
8. Transportinio DPV prietaiso laikiklis skirtas pritvirtinti prietaisą ant lovos krašto
9. Reikalingi priedai prijungti prietaisą prie deguonies baliono. Tipai derinami užsakymo metu.
10 | Sertifikatai, standartai | 1. Atitiktis (ES) 2017/745 reglamentui dėl medicinos priemonių ar lygiavertis
2. Vandens atsparumas ne mažesnis nei IPX4

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne