KLAUSIMYNAS
INFUZUOJAMŲ TIRPALŲ ŠILDYTUVAS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



INFUZUOJAMŲ TIRPALŲ ŠILDYTUVAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai 
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlymai/pastabos

	1. 
	Paskirtis
	Infuzuojamų tirpalų šildytuvas, skirtas infuzijos metu pašildyti kraują ir skysčius.
	

	2. 
	Šildymo principas
	Skystis šildomas jam tekant iš talpos link paciento per aktyviu šildymo profiliu apgaubtą infuzijų liniją.
	

	3. 
	Maksimalus tėkmės greitis
	≥ 2000 ml/val.
	

	4. 
	Veikimas ir valdymas
	1. Mikroprocesorinis valdymas;
2. Veikimo režimas – nuolatinis;
3. Ekrane atvaizduojama esama ir nustatoma temperatūra.
	

	5. 
	Temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
	33C - 43C, žingsnis ≤ 1C
	

	6. 
	Saugumas
	1. Temperatūros paklaida ≤ ±1 C;
2. Garsiniai ir vizualiniai aliarmai;
3. ≥ 2 nepriklausomos apsaugos nuo perkaitimo sistemos. 
	

	7. 
	Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui
	1. Tinkamas naudoti su standartinėmis 4-5 mm diametro infuzinėmis linijomis.
2. Nereikalingos specialios infuzinės linijos;
3. Profilio ilgis ≥ 180 cm;
4. Su ≥ 2 davikliais temperatūros kontrolei.
	

	8. 
	Tvirtinimas
	Tinkamas tvirtinti prie infuzinio stovo ir medicininių bėgelių.
	

	9. 
	Maitinimas
	230 V, 50 Hz
	

	10. 
	Skiriamieji bruožai
	Standartinių pailgintų bet kurio gamintojo infuzijos linijų naudojimas

	

	11. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją).
	

	12. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	

	13. 
	Žalieji reikalavimai
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
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