Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ANESTEZIJOS APARATO PRITAIKYTO NAUDOTI MRT APARATO APLINKOJE IR PACIENTO GYVYBINIŲ PARAMETRŲ MONITORIAUS PRITAIKYTO NAUDOTI MRT APARATO APLINKOJE  PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas |  |
| Adresas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Įmonės telefonas |  |
| Įmonės el. paštas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas |  |

Jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS

„Anestezijos aparatas pritaikytas naudoti MRT aparato aplinkoje“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos aparatas pritaikytas naudoti MRT aparato aplinkoje |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

II PIRKIMO DALIS

„Paciento gyvybinių parametrų monitorius pritaikytas naudoti MRT aparato aplinkoje“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paciento gyvybinių parametrų monitorius pritaikytas naudoti MRT aparato aplinkoje |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

# Pirma pirkimo dalis. Anestezijos aparatas pritaikytas naudoti MRT aparato aplinkoje - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymas | Aparatas pritaikytas įvairių amžiaus grupių pacientams: naujagimiams, vaikams, suaugusiems |  |
| 2. | Pritaikymas darbui magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) aparato aplinkoje | Anestezijos aparatas pritaikytas darbui MRT aparatų, kurių magnetinio lauko stiprumas siekia 3 T, aplinkoje |  |
| 3. | Anestezijos aparate integruotas magnetinio lauko stiprumo monitorius | Pageidautinas |  |
| 4. | Magnetinio lauko stiprumo aliarmas | Būtinas garsinis per didelio magnetinio lauko stiprumo aliarmas |  |
| 5. | Aparato maitinimo šaltinis | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, aparato veikimo laikas nuo jo - ne trumpiau kaip 45 min. |  |
| 6. | Anestezijos aparato naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno |  |
| 7. | Aparato dujų srauto matuokliai | Pritaikyti mažos tėkmės ventiliacijai |  |
| 8. | Paduodamų dujų srauto reguliavimo ribos automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas) | 0,1 l/min - 10 l/min |  |
| 9. | Apsauga nuo hipoksinio dujų mišinio tiekimo pacientui | Būtina, ne mažiau 23% O2 pacientui tiekiamų dujų mišinyje |  |
| 10. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | Būtinas, ne mažiau 35 l/min |  |
| 11. | Absorbento talpa | Talpinanti ne mažiau kaip 900 g absorberio |  |
| 12. | Tvirtinamų garintuvų pozicijos | Ne mažiau kaip 2 (dviems garintuvams) |  |
| 13. | Reikalavimai anestezijos aparato ventiliatoriui: |  |  |
| 13.1 | Ventiliavimo režimai: | 1. Priverstinė valdoma tūriu 2. Priverstinė valdoma slėgiu 3. Slėgiu palaikoma ventiliacija, pageidautina su „Apnea BackUp“ funkcija 4. Sinchronizuota intermituojanti ventiliacija |  |
| 13.2 | Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos | Vienu jungikliu arba vienu klavišo/mygtuko paspaudimu |  |
| 13.3 | Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas | Būtinas, reguliuojamas ne siauresnėse kaip 5,1-70 cmH2O ribose |  |
| 13.4 | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): |  |  |
| 13.4.1 | Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime | 20-1400 ml |  |
| 13.4.2 | Slėginės ventiliacijos ribos | 10,2-60 cmH2O |  |
| 13.4.3 | Ventiliacijos dažnis | 4-60 k/min |  |
| 13.4.4 | Nustatomas tėkmės trigerio jautrumas | 2,0 -4,0 l/min |  |
| 13.4.5 | Aliarmų sistema | Įdiegta ventiliacijos parametrų aliarmų sistema |  |
| 14. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Maksimalus slėgis (Ppeak) 2. Vidutinis slėgis (Pmean) 3. Minimalus slėgis (Pmin) - pageidaujamas parametras 4. PEEP 5. Kvėpavimo takų slėgio kreivė 6. Iškvėpimo minutinis tūris 7. Iškvėpimo kvėpuojamasis tūris 8. Deguonies koncentracija (ne siauresnėse kaip 10-100% ribose) 9. I:E santykis - pageidaujamas parametras 10. Kvėpavimo dažnis |  |
| 15. | Anestetinių dujų šalinimas | Panaudotos anestetinės dujos šalinamos per komplekte su anestezijos aparatu pateikiamą ne mažiau kaip 5 m ilgio žarnelę su jungtimi, skirta pajungimui prie ligoninės panaudotų anestetinių dujų šalinimo sistemos lizdo (jungties tipas suderinamas užsakant įrangą). |  |
| 16. | Reikalavimai anestezijos aparato komplektavimui (išskyrus anestetiko garintuvą, kurį pateiks anestetiko tiekėjas): | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas funkcijas |  |
| 16.1 | Aparato elektros maitinimo kabelis | Ne trumpesnis kaip 5 m. |  |
| 16.2 | Aparatui tiekiamų dujų vamzdeliai | Skirtingų spalvų (pagal DIN standartą), ne trumpesni kaip 5 m, sukomplektuoti su jungtimis (jungčių tipai patikslinami užsakant įrangą), skirtomis aparato pajungimui prie magistralinio vamzdyno |  |
| 16.3 | Papildomas deguonies išvadas | 1 vnt. |  |
| 16.4 | Integruota siurbimo sistema, jungiama prie ligoninėje esančios centrinės vakuumo tiekimo sistemos | 1 vnt. |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Įrangai (neįskaitant eksploatacinių priedų) suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 36 mėn., įrangos eksploataciniams priedams suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 22. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 23. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Antra pirkimo dalis. Paciento gyvybinių parametrų monitorius pritaikytas naudoti MRT aparato aplinkoje - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymas | Paciento gyvybinių parametrų monitorius pritaikytas įvairių amžiaus grupių pacientams: naujagimiams, vaikams, suaugusiesiems |  |
| 2. | Pritaikymas darbui magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) aparato aplinkoje | Paciento gyvybinių parametrų monitorius pritaikytas darbui MRT aparatų, kurių magnetinio lauko stiprumas siekia 3 T, aplinkoje |  |
| 3. | Magnetinio lauko stiprumo matavimas | Monitoriuje integruotas magnetinio lauko stiprumo indikatorius |  |
| 4. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - 230V, 50 Hz elektros tinklas; - Yra vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 6 val. |  |
| 5. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Ekrano dydis ≥ 15 colių (≥ 38 cm); - Raiška ne mažesnė negu 1024 × 768 taškų; - Spalvotas; - Liečiamas ekranas. |  |
| 6. | Stebimi (monitoruojami) parametrai | - Elektrokardiograma (EKG); - Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2); - Neinvazinis kraujospūdis (NIBP); - CO2 matavimas; - Kvėpavimo dažnis; - O2 įkvepiamame dujų mišinyje; - Anesteziologinių dujų monitoravimas – garinio anestetiko koncentracija įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje. |  |
| 7. | Reikalavimai stebimų (monitoruojamų) parametrų kanalams: |  |  |
| 7.1. | EKG | - EKG derivacijos: I, II, III; - Širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimo ribos ne siauresnės negu 30–300 k/min. |  |
| 7.2. | SpO2 | - SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis negu 30–100%; - Matavimo paklaida: ≤ ± 3% arba ≤ ± 2 Arms (diapazone 70–100%). |  |
| 7.3. | Neinvazinio kraujospūdžio | - Matavimo metodas: oscilometrinis arba lygiavertis; - Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės negu 15–255 mmHg; - Darbo režimai: rankinis, automatinis (arba intervalinis). |  |
| 7.4. | CO2 | - Matavimo diapazonas ne siauresnis negu 5-75 mmHg; - Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4–100 k/min. |  |
| 8. | Vaizduojamų kreivių skaičius ekrane | Didžiausias vaizduojamų kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 4 |  |
| 9. | Parametrų įrašymo atminties trukmė | Stebimų (monitoruojamų) parametrų įrašymo atminties trukmė ne mažesnė negu 8 val. |  |
| 10. | EKG ir SpO2 matavimas | EKG ir SpO2 matavimo jutikliai jungiami prie monitoriaus beviele technologija |  |
| 11. | Pavojaus signalai (aliarmai) | Garsiniai ir vizualiniai |  |
| 12. | Monitoriaus priedų pritaikymas dirbti MRT aplinkoje | Visi komplektuojami monitoriaus priedai yra pritaikyti dirbti MRT aparato aplinkoje |  |
| 13. | Komplektacija (kartu su monitoriumi pateikiami priedai): |  |  |
| 13.1. | EKG bevielis modulis su kabeliu | 1 komplektas (su priedais pritaikytais naujagimiams, vaikams ir suaugusiems – po 1 vnt.) |  |
| 13.2. | SpO2 matavimo bevielis modulis su davikliu | Saturacijos daviklių adapteriai naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų saturacijai matuoti – po 1 vnt. kiekvieno |  |
| 13.3. | Žarnelė su manžetėmis neinvaziniam AKS matuoti | - Žarnelė pritaikyta įvairaus amžiaus grupių (naujagimių, kūdikių, vaikų, suaugusiųjų) neinvazinio AKS matavimo manžečių prijungimui; - Naujagimių manžečių komplektas ≥ 3 dydžiai; - Vaikų manžečių komplektas ≥ 2 dydžiai; - Suaugusiųjų manžečių komplektas ≥ 3 dydžiai (tarp kurių: mažas, vidutinis, didelis); - Manžetės prijungimo žarnelės ilgis ≥ 3 m. |  |
| 13.4. | CO2 kaniulės | Su paciento gyvybinių parametrų monitoriumi pateikiamos CO2 kaniulės – po 1 komplektą: - Kaniulė/-ės naujagimiams; - Kaniulė/-ės vaikams; - Kaniulė/-ės suaugusiems. |  |
| 13.5. | Mobilus stovas arba vežimėlis monitoriui su specialia vieta priedams laikyti arba stalčiumi monitoriaus priedams sudėti | 1 vnt. |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 18. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Įrangai (neįskaitant eksploatacinių priedų) suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 36 mėn., įrangos eksploataciniams priedams suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 19. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 20. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos: Grafoje „Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų  atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SVARBU: Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad <…> “informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą turint ir tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai. Prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus. Konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |  |  |  |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).