Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti Ekscelencijos centrų programos projektą ,,Vilniaus universiteto pažangiųjų šviesos technologijų ekscelencijos centras“ (PĮP Lietuvos mokslo Tarybos registracijos Nr. P-AE-UEI-23-14), numato įsigyti toliau nurodytą prekę.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Radioaktyvių izotopų aktyvumo dozės kalibratorius (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al.10, LT-10223, Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (sav.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Radioaktyvių izotopų aktyvumo dozės kalibratorius | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne daugiau kaip 6 savaitės |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.5.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Pastebėjimai, rekomendacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| Radioaktyvių izotopų aktyvumo dozės kalibratorius. Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Paskirtis* | Įranga turi būti skirta radioaktyvių izotopų aktyvumui matuoti, dozių kontrolei prieš naudojimą (suleidimą), kokybės užtikrinimui, radiofarmacijos procesų palaikymui. Nurodyti modelį, gamintoją Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas |  |
| 2. | Bendrieji parametrai | Matmenys: išoriniai ≤ Ø 170 mm × A 430 mm; vidinis ≥ Ø 52 mm Masė ≤ 13kg; |  |
| 3. | Apsauga nuo spinduliuotės | Įmontuotas ≥ 3 mm švino sluoksnis fono spinduliuotės mažinimui |  |
| 4. | Matavimo galimybės | - Ne siauresnėse ribose nei 25 keV-3MeV; - Aktyvumo diapazonas (18F): ne siauresnėse ribose nei nuo 4 kBq iki 4 TBq - Matavimo stabilumas: ≥ 99% - Matavimo tikslumas: ≥ 95% - Bendrasis tikslumas: ± 2% |  |
| 5. | Veikimo parametrai | - Linijiškumas: < 5% visame darbinio diapazono ruože; - Atsako laikas: nuo 1 iki 5 sekundžių - Pakartojamumas (RSD/vidurkis): ≤ ± 0,2% - Atkartojamumas: ≤ ± 1% |  |
| 6. | Programinė įranga* | - Patogi, balsu valdoma aplikacija, skirta kasdieniam naudojimui; - Įtraukti moduliai: matavimo, reguliacinės kokybės kontrolės, pagalbiniai įrankiai ir nustatymai; - Galimybė kalibruoti kelis izotopus, matuoti pagal pakuotę, integruoti su radiofarmacijos sistemomis, užtikrinant geresnį atsekamumą; |  |
| 7. | Standartinė komplektacija* | - Jonizacijos kamera, pripildyta 99% argono; - ≥ 15 colių jutiklinis ekranas (16:9 formato santykis); - Etikečių spausdintuvas; - Integruota balso valdymo sąsaja; |  |
| 8. | Kiti reikalavimai* | Turi būti galimybė su įranga komplektuoti pneumatinę mėginių įdėjimo sistema, sumažinančią rankų poveikį apšvitos zonoje. |  |
| 9. | Garantinis terminas* | Ne mažiau nei 24 mėnesiai |  |
| 10. | Žymėjimas CE ženklu* | Turi būti CE ženklinimas pagal ES galiojančius teisės aktus |  |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas* | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Vartotojų apmokymas* | Dviejų pirkėjo atstovų (vartotojų) apmokymas naudotis įranga turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

*Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis - darbo dieną – nuo 10 val. iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Sutarties Specialiųjų sąlygose nurodyto dydžio bauda.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.