Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUTOMOBILIO, PRITAIKYTO MOBILIOMS AMBULATORINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Kartu su pasiūlymu, pateikiama siūlomos mobilios ambulatorijos ir įrangos techninėje specifikacijoje nurodyti sertifikatai, techninius parametrus pagrindžiantys dokumentai (bandymo protokolai, techniniai aprašymai/bukletai ar kita techninė dokumentacija) ir gamintojo/ų įgaliojimai.

3. Pirkimo objektas – mobili ambulatorija (elektromobilis su medicinine įranga). Numatoma įsigyti transporto priemonė bus naudojama mobilios ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Tam būtina, kad automobilis būtų iš karto pritaikytas specifinei medicininei įrangai, tokiai kaip apžiūros kušetė, svarstyklės, kabinetinė įranga ir pan. Įrangos sumontavimas reikalauja specialių sprendimų, tokių kaip elektros instaliacija, tvirtinimo sistemos ir saugos reikalavimai, todėl svarbu, kad tiek automobilis, tiek įranga būtų įsigyjami kaip vieningas, iš anksto suderintas komplektas.

Kadangi pirkimo objektas yra viena funkcinė sistema, kurios atskiros dalys turi būti tarpusavyje suderintos tiek techniškai, tiek funkciškai, pirkimo objekto skaidymas į dalis būtų neproporcingas, nenaudingas ir galėtų sukelti rizikų sutarties vykdymui.

Siūlomi automobiliai, pritaikyti mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, visiškai atitinka funkcinius ir įrengimo reikalavimus, išdėstytus techninės specifikacijos lentelėje žemiau:

| Eilės Nr. | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai* (užpildo tiekėjas nurodydamas siūlomus parametrus) |  |  | Techninius parametrus pagrindžiantys dokumentai (nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOMOBILIS, PRITAIKYTAS MOBILIOMS AMBULATORINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI |  |  |  |  |  |
|  | Bendra informacija: |  |  |  |  |
|  | Automobilis, pritaikytas mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, kuris susideda iš automobilinės važiuoklės su vairuotojo kabina ir kėbulo, kurio viduje teikiamos ambulatorinės paslaugos. Ambulatorinės paslaugos teikiamos automobiliui stovint. |  |  |  |  |
|  | Nurodyti siūlomo bazinio automobilio markę ir modelį (bazinio automobilio masė ne mažiau 4,0 t). |  |  |  |  |
|  | Bazinio automobilio bei automobilio perdirbėjas privalo turėti techninio aptarnavimo autorizuota centrą Lietuvoje arba turėti sutartį su aptarnavimo centru Lietuvoje. |  |  |  |  |
|  | Nurodyti automobilio kėbulo gamintoją (perdirbėją). |  |  |  |  |
|  | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, neregistruotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos, pagaminimo metai ne vėlesni kaip 2024. |  |  |  |  |
|  | Mažiausiai 36 mėn. automobilio su įranga garantija arba 150000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. |  |  |  |  |
|  | Pristatymas – per 18 mėnesių po sutarties pasirašymo. |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos. |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai kėbului: |  |  |  |  |
|  | Automobilio kabinos ir kėbulo spalva balta (RAL9010). Medicininio skyriaus vidinės sienos ir lubos baltos. |  |  |  |  |
|  | Uždaro tipo kėbulas, pagamintas iš termoizoliacinių plokščių, sujungtų aliuminio profiliais. Plokštės sandara: išorėje siena iš plastiko arba aliuminio plokštės, viduje poliuretanas ne mažesnio kaip 30-40 mm storio, iš vidaus plastikas arba aliuminis. Plokštės viduje sustiprintos aliuminiais profiliais. |  |  |  |  |
|  | Šoninės ir galinės durys su atidaromais stiklais. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |  |  |  |  |
|  | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau kaip 1200 mm. |  |  |  |  |
|  | Durys kėbulo dešinėje pusėje su langu. Durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau kaip 700-900 mm. |  |  |  |  |
|  | Durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |  |  |  |
|  | Prie šoninių durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg. |  |  |  |  |
|  | Medicininio skyriaus vidiniai matmenys: |  |  |  |  |
|  | Ilgis ne mažiau kaip 4500 mm |  |  |  |  |
|  | Plotis ne mažiau 1900 mm |  |  |  |  |
|  | Aukštis ne mažiau 1950 mm |  |  |  |  |
|  | Galinių durų angos plotis atidarius duris – 1300-1500 mm. |  |  |  |  |
|  | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – 1600-1700 mm. |  |  |  |  |
|  | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – 700-900 mm. |  |  |  |  |
|  | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – 1600-1700 mm. |  |  |  |  |
|  | Vairuotojo kabina: |  |  |  |  |
|  | Ant kabinos šonų ir viršaus aerodinaminiai aptakai, vizualiai sujungiantys kabiną su kėbulu |  |  |  |  |
|  | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |  |  |  |  |
|  | Automobilyje yra integruotas radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje. |  |  |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė vairuotojo kabinoje. |  |  |  |  |
|  | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |  |  |  |
|  | Elektrinis šalto oro šildytuvas |  |  |  |  |
|  | Multifunkcinis, odinis vairas |  |  |  |  |
|  | Vairo aukščio ir gylio nustatymas |  |  |  |  |
|  | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |  |  |  |
|  | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |  |  |  |
|  | Automobilyje turi būti priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema. |  |  |  |  |
|  | Galinio vaizdo kamera |  |  |  |  |
|  | Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje. |  |  |  |  |
|  | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |  |  |  |
|  | Apšvietimo lemputė su ne trumpesne nei 300-400 mm lanksčia jungtimi, montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo. |  |  |  |  |
|  | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |  |  |  |  |
|  | Vairuotojo sėdynė: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |  |  |  |
|  | Šalia vairuotojo patogi viena sėdima vieta: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Pasukama 180 laipsniu kampu. |  |  |  |  |
|  | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  |  |  |  |
|  | Automobilio ilgis ne daugiau kaip 7500 mm. |  |  |  |  |
|  | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau kaip 2200 mm. |  |  |  |  |
|  | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3000 mm. |  |  |  |  |
|  | Automobilio ratų bazė nuo 4000 mm iki 4500 mm |  |  |  |  |
|  | Automobilio prošvaistė ne mažiau kaip 195 mm. |  |  |  |  |
|  | Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |  |  |  |
|  | Dyzelinis variklis. |  |  |  |  |
|  | Atitikimas ne mažiau kaip Euro 6 reikalavimams |  |  |  |  |
|  | Gamyklinė galia ne mažiau 130 kW |  |  |  |  |
|  | Kuro bako talpa ne mažiau 70 litrų. |  |  |  |  |
|  | Metalinė variklio karterio apsauga |  |  |  |  |
|  | Transmisija ir pakaba: |  |  |  |  |
|  | Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai. |  |  |  |  |
|  | Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 7+1 pavaromis (septynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal) |  |  |  |  |
|  | Gale ir priekyje viengubi arba sudvejinti ratai ne mažiau kaip R 16. |  |  |  |  |
|  | Sumontuotos padangos pagal sezoną ir papildomas padangų komplektas – 4 padangos, skirtingam sezonui. Papildomas padangų komplektas neturi būti montuojamas ant automobilio. |  |  |  |  |
|  | Saugumas: |  |  |  |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema. |  |  |  |  |
|  | Elektroninė stabilizavimo sistema. |  |  |  |  |
|  | Ratų antiprabuksavimo sistema. |  |  |  |  |
|  | Vairo stiprintuvas. |  |  |  |  |
|  | Padangų slėgio kontrolės sistema |  |  |  |  |
|  | Įranga: |  |  |  |  |
|  | Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia ne mažiau 5.0 kW. |  |  |  |  |
|  | Pastovaus greičio palaikymo sistema |  |  |  |  |
|  | Automobilyje turi būti gamyklinis variklio užvedimo imobilizatorius. |  |  |  |  |
|  | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |  |  |  |  |
|  | Priekiniai rūko žibintai. |  |  |  |  |
|  | Ne mažiau 250 A galios generatorius. |  |  |  |  |
|  | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti. |  |  |  |  |
|  | Automobiliui pritaikytas atsarginis ratas su nuleidimo/pakėlimo gamykliniu mechanizmu. |  |  |  |  |
|  | Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |  |  |  |
|  | Du akumuliatoriai, kiekvienas ne mažesnės kaip 90Ah talpos. |  |  |  |  |
|  | Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo. |  |  |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |  |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė. Distancinis valdymo pultas. Šaldymo galingumas ne mažiau 2000W pagal ISO 5151, šildymo galingumas ne mažiau 2500W pagal ISO 5151. |  |  |  |  |
|  | Medicininiame skyriuje įrengtas ne mažiau 4 kW šildytuvas, veikiantis nuo variklio aušinimo skysčio. |  |  |  |  |
|  | Medicininiame skyriuje yra įrengtas elektrinis, skirtas transporto priemonėms, 220 V įtampos šildytuvas, kurio galia ne mažiau 1.0 kW. |  |  |  |  |
|  | Autonominis programuojamas dyzelinis “sausas” oro šildytuvas, galia ne mažiau kaip 4.0 kW. |  |  |  |  |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau 500m3/val. |  |  |  |  |
|  | Atskiras cirkuliacinis dyzelinis vandens šildytuvas, kuro sąnaudos ne daugiau 110ml/val. prie 1000W galingumo. Maksimali galia 6000W. Maitinimo įtampa 12V. Šildymo greitis – 10 litrų nuo 150C iki 600C ne daugiau kaip per 20 min. |  |  |  |  |
|  | Šaldytuvas, ne mažiau 35 litrų. Skaitmeninis temperatūros displėjus. Temperatūros režimas +10oC iki minus 15oC arba platesnis. |  |  |  |  |
|  | Elektrinė instaliacija: |  |  |  |  |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip penki 12 V lizdai. |  |  |  |  |
|  | 220V instaliacija, t.y. automobilio viduje yra ne mažiau kaip šeši 220V kištukiniai lizdai. Automobilio išorėje yra vienas išorinis 220V 20A pajungimo kištukinis lizdas. Lizdo korpusas ir dangtelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. Ne mažiau kaip 7 m 220V išorinio pajungimo kabelis. LED indikacija, kai pajungta įtampa. |  |  |  |  |
|  | Automobilyje turi būti įrengti papildomi 12V ličio jonų akumuliatoriai, bendra energijos talpa ne mažiau 7500 Wh prie 12.8V, bendras svoris ne daugiau kaip 100 kg, pajungti prie automobilio elektros sistemos. Skirti medicininio skyriaus įrangos maitinimui. |  |  |  |  |
|  | Ličio jonų akumuliatorių automatinis pakrovėjas nuo 220 V ne mažiau kaip 100 A. Temperatūros kompensacija, automatinis įtampos kompensavimas. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, trumpo jungimo. Tinkantis ličio tipo akumuliatorių baterijoms. |  |  |  |  |
|  | Sinusinis įtampos keitiklis iš 12 V į 220 V, ne mažiau kaip 3000 VA nominalios galios. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. |  |  |  |  |
|  | Off-grid hibridinis inverteris arba lygiavertis, ne blogesnių parametrų kaip: Išėjimo galia, ne mažiau kaip 5000W, taisyklingo sinuso ne prastesnio kaip 230V 50Hz; Ličio baterijų krovimas, krovimo įtampa iki 59V; Krovimas nuo saulės modulių, ne mažiau kaip 3000W galia, iki 100A, efektyvumas ne mažiau kaip 98%; Ličio baterijų krovimas nuo išorinės 230V įtampos ne mažiau kaip 60A; Svoris ne daugiau 15 kg; Matmenys ne didesni kaip 600x400x150 mm; Valdymo monitorius; Komunikacija CAN ir RS485 arba lygiavertė; Ryšys Wifi / GPRS. |  |  |  |  |
|  | Ličio baterijų blokas, ne mažiau kaip 10 kWh talpos, įtampa ne mažesnėse kaip 40 – 55 V ribose, iškrovimo srovė ne mažiau kaip 100A, svoris ne daugiau kaip 90 kg, išmatavimai ne didesni kaip 1000x700x300 mm, tūrinis energijos tankis ne mažiau kaip 120 Wh/l. Ne mažiau kaip 12 mėnesių saugomas - 10_+350C temperatūroje. Iškrovimo temperatūra ne mažesnėse kaip -20_+650C ribose. |  |  |  |  |
|  | Saulės moduliai ant stogo: Ne mažiau kaip 4 saulės moduliai sumontuoti ant stogo. Kiekvieno modulio galia ne mažiau kaip 400W. Efektyvumas ne mažiau kaip 22%. Degradacija pirmais metais ne daugiau kaip iki 98%. Antrų ir kitų metų degradacija ne daugiau kaip 0.25% per metus. Darbo temperatūra ne mažesnė kaip -40+850C. Vieno modulio išmatavimai ne didesni kaip 1850x1050x40 mm. Kiekvienas modulis turi turėti optimizatorių arba lygiavertį sprendimą. |  |  |  |  |
|  | Medicininis skyriuje valdymo pultas. Turi šias funkcijas: - medicininis skyriaus apšvietimo valdymas – ne mažiau kaip dvi padėtys; - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės. - ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - 12V baterijos įtampų indikacija. |  |  |  |  |
|  | Dubliuojantis valdymo pultas vairuotojo skyriuje, turintis šias funkcijas: • medicininis skyriaus apšvietimo valdymas – ne mažiau kaip dvi padėtys; • perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės. • ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; • abiejų baterijos indikacija. |  |  |  |  |
|  | Išorinis apšvietimas, apipavidalinimas |  |  |  |  |
|  | Automobilyje turi būtu įrengtas apšvietimas - integruoti žibintai į automobilio šonus ir automobilio galą. LED prožektorių komplektas: turi būti įrengti ne mažiau kaip po 2 prožektoriai iš galo, po 2 prožektorius automobilio kairėje ir dešinėje. Kiekvieno prožektoriaus šviesos srautas ne mažesnis kaip 1700 lm. Ilgis: nuo 200 iki 250 +/- 20 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau kaip 45 mm. Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10 arba lygiavertį. Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7 arba lygiavertis. |  |  |  |  |
|  | Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki ne mažiau kaip 20 % šviesos laidumo, bei 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele. |  |  |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšvietimas: |  |  |  |  |
|  | Į medicininio skyriaus lubas per visą ilgį integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Ne mažiau kaip 6 LED lempų, kiekviena ne mažiau kaip 1000 lm. Žibintai privalo turėti naktinio apšvietimo funkciją. |  |  |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 taškiniai LED žibintai virš kušetės. Bendras srautas ne mažiau 400 lm |  |  |  |  |
|  | Ne mažiau kaip keturi taškiniai LED žibintai virš darbo stalų. |  |  |  |  |
|  | Medicininio skyriaus įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. Izoliuotos ne mažiau kaip 40 mm izoliacine medžiaga. |  |  |  |  |
|  | Medicininis skyrius turi būti pasiekiamas iš vairuotojo skyriaus neišlipant iš automobilio. |  |  |  |  |
|  | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus plastiko, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. |  |  |  |  |
|  | Šoninių sienų šilumos ir garso izoliacija ne mažiau kaip 30 mm, sienos lygios, vertikalios be išlinkimo. |  |  |  |  |
|  | Karšto ir šalto vandens sistema, dvi ne mažiau 40 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas. Vandens slėgis magistralėje ne mažiau 1,5 bar, debitas ne mažiau 10 l/min. |  |  |  |  |
|  | Kairėje ir dešinė sienos sustiprintos aliuminio bėgeliais, ant kurių montuojasi ne mažiau kaip dvi plokštės pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. |  |  |  |  |
|  | Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pusine pertvara. |  |  |  |  |
|  | Medicininiame skyriuje turi būti dvi M1 klasės sėdynės. Sėdynės naudojamos ir automobiliui važiuojant. |  |  |  |  |
|  | Visose M1 sėdynėse turi būti integruoti tritaškiai saugos diržai. Sėdynės turi būti apsiūtos aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia trinčiai, drėgmei, cheminėms medžiagoms. |  |  |  |  |
|  | Kairėje sienoje viršuje, prie lubų turi būti įrengtos ne mažiau kaip keturios spintelės. Spintelių viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas. |  |  |  |  |
|  | Pagrindinis darbo stalas medicininiame skyriuje. Ne mažesnių kaip 1000x600x400 mm išmatavimų ir keturiais fiksuojamais stalčiais. |  |  |  |  |
|  | Darbo kėdė turi būti su reguliuojamu atlošu, apsisukanti 360 laips. kampu, reguliuojama išilginė pozicija, apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia trinčiai, cheminėms valymo medžiagoms, vandeniui. Kėdė įtvirtinta išilgai grindyse sumontuotose 300+/-10 mm ilgio bėgeliuose. Turi turėti greito demontavimo mechanizmą. Kėdė skirta tiek darbui, tiek važiavimui. Kiekis – ne mažiau kaip 4 kėdės. |  |  |  |  |
|  | Automobilyje turi būti įrengtas perkančiosios organizacijos pateiktų kompiuterinių ir ryšio priemonių tvirtinimas bei pajungimas į el. sistemą. |  |  |  |  |
|  | Automobilyje turi būti spintelės, lentynos, numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - medikamentams; - medicinos krepšiui; - kardiografui; - tvarsliavai; - slaugos priemonėms; - asmens apsaugos priemonėms; - šlapimo analizatoriui - CRB analizatoriui - automatiniam hematologiniam analizatoriui - elektroninėms kūdikių svarstyklėms su ūgio matuokliu: - medicininei kušetei - suaugusiųjų elektroninėms svarstyklėms - ūgio matuokliui - defibriliatoriui - baktericidinei lempai - centrifugai |  |  |  |  |
|  | Automobilyje turi būti rakinama spintelė medikamentams. |  |  |  |  |
|  | Automobilyje turi būti pasilaikymo rankenos, turėklai prie sėdynių ir dešinės pusės durų. |  |  |  |  |
|  | Medicininiame skyriuje ratų arkos turi būti apdengtos šilumos izoliacijos ir apdailos paketu. Apdailos medžiaga turi būti tokia kaip ir sienų. Forma turi būti taisyklingo stačiakampio, kad būtų galimybė panaudoti arkas kaip lentynas. |  |  |  |  |
|  | Ne mažiau kaip keturi kabliukai rūbams pasikabinti. |  |  |  |  |
|  | Lašinės sistemos laikikliai lubose, ne mažiau trijų kabliukų ties kušetės viduriu. |  |  |  |  |
|  | Dvi spintelės - darbastaliai. 700-900 mm ilgio. |  |  |  |  |
|  | Antrame skyriuje ne mažiau kaip trys rakinami stalčiai 600-800x200x400 mm. Viršuje ne mažiau kaip keturios rakinamos spintelės 400x400x300 mm. |  |  |  |  |
|  | Smulkiems daiktams susidėti turi būti spintelė, kurios išmatavimai 1200x600x300 mm +- 50 mm. Judėjimo metu spintelė neturi skleisti pašalinio garso, durelės su „push to close“ arba lygiaverčiu užraktu. |  |  |  |  |
|  | Visų spintelių, baldų medžiaga turi būti ypač atspari agresyvioms medžiagoms: azoto, druskos rūgščiai, tirpikliams turi būti neporėta, ją turi būti galima dezinfekuoti ir pasiekti sterilia aplinką. |  |  |  |  |
|  | Automobilio galinių ir šoninių durų įlipimo laiptelių LED apšvietimas automatiškai įsijungia atidarius duris. |  |  |  |  |
|  | Automobilyje turi būti papildomos fiksavimo vietos visai išvardintai įrangai ir priemonėms. |  |  |  |  |
|  | Dešiniame šone, virš kušetės signalinės spalvos pasilaikymo turėklas. |  |  |  |  |
|  | Krovinių skyriuje grindyse turi būti integruoti keturi ne mažesni kaip 2400 mm ilgio bėgeliai (bėgelių aukštis ir grindų dangą viename aukščio lygyje) su ne mažiau kaip 24 vnt. laisvai fiksuojamomis krovinių tvirtinimo kilpomis Laikiklių dinaminė apkrova nemažiau kaip 500 daN. |  |  |  |  |
|  | WC kabina su durimis. Tualetas pasukamas 180 laipsnių kampu. Užpildymo indikatorius. Elektrinis nuplovimas. Aptarnavimo talpa. Patalpoje apšvietimas, ventiliacija. Kabinos viduje kriauklė su karštu ir šaltu vandeniu. Aptarnavimas vykdomas iš lauko. |  |  |  |  |
|  | Automobilio šoninių durų įlipimo laiptelių LED apšvietimas automatiškai įsijungia atidarius duris. |  |  |  |  |
|  | Prie automobilio šoninių durų įlipimo turi būti įrengti laikikliai rankų dezinfekcijai |  |  |  |  |
|  | Kita įranga: |  |  |  |  |
|  | Du 2 l gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje. |  |  |  |  |
|  | Plaktukas avariniam langų išdaužymui bei peilis diržų perpjovimui vairuotojo ir medicininiame skyriuose – 2 vnt. |  |  |  |  |
|  | Įspėjamasis trikampis (žibintas) – 2 vnt. ir transporto priemonės pirmosios medicinos pagalbos rinkinys (vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais). |  |  |  |  |
|  | Laiptelis gale. Pagamintas iš aliuminio ir kompozicinių medžiagų. Apsaugo automobilį statymo, parkavimo metu nuo silpnų smūgių, priimdamas apkrovą ant savęs. Su amortizatoriais. |  |  |  |  |
|  | Darbo įranga: |  |  |  |  |
|  | 5G, 4G maršrutizatorius, ne blogesnių parametrų kaip: Darbinė temperatūra ne prastesnėse ribose: nuo -40 iki 60 laipsnių C Apsaugos klasė ne mažiau IP30 SIM kortelės: dvi SIM ir viena eSIM Dviejų dažnio juostų bevielis ryšys Saugumo funkcijos: VPN ir ugniasienė Procesorius ne mažiau 880Mhz, dviejų branduolių Flash atmintis ne mažiau 16MB Vidinė atmintis ne mažiau 256MB Galios suvartojimas ne daugiau 9W Ethernet jungtys: 2 lizdai (WAN ir LAN), 10/100/1000 MBPS, IEEE802.3; 802.3u; 802.3az WiFi: 802.11b/g/n/ac |  |  |  |  |
|  | Įrengta darbo vieta nešiojamam kompiuteriui prijungti, tinklo kabelis LAN |  |  |  |  |
|  | # Įrengta darbo vieta Spausdintuvui/Kopijuokliui/Skeneriui prijungti ne prastesnių parametrų kaip: Procesoriaus dažnis 800 MHz Vidinė atmintis 256 MB Jutiklinis ekranas Taip Maksimali raiška 1200x1200 dpi Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis A4 Maksimali kopijavimo rezoliucija 600 x 600 DPI Spausdinimo technologija Lazeris WiFi Taip AC įvesties įtampa 220 - 240 V Palaikomi dokumentų formatai PDF Usb 2.0 jungtis Mobilios spausdinimo technologijos Apple AirPrint, Google Drive Energijos sąnaudos (vidutinis veikimas) 490 W Ethernet LAN duomenų perdavimo sparta 10,100 Mbit/s Wi-Fi standartai 802.11 |  |  |  |  |
|  | Neįgaliųjų įranga: |  |  |  |  |
|  | Užvažiavimo rampa arba teleskopiniai bėgeliai, kuriais neįgalieji vežimėliuose įvežami/išvežami iš automobilio. Rampa arba teleskopiniai bėgeliai pagaminta iš lengvo metalo lydinio, su neslidžia danga. Išskleistos rampos arba ištrauktų bėgelių ilgis ne mažiau 3,0 metrai. Nenaudojamus takelius galima sulankstyti ir pritvirtinti automobilio salone. |  |  |  |  |
|  | Markizė prie slankiojančių durų: |  |  |  |  |
|  | Markizė prie slankiojančių durų. Ne mažesnių išmatavimų kaip 3750x2500 mm. Medžiaga atspari UV spinduliams. Susideda į išorinę kasetę virš slankiojančių durų. Automatinis elektrinis – rankinis valdymas. Variklis su avarinio atidarymo galimybe, nuotolinio valdymo pulteliu. |  |  |  |  |
| ĮRANGA SKIRTA MONTAVIMUI Į AUTOMOBILĮ, PRITAIKYTĄ MOBILIOMS AMBULATORINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI |  |  |  |  |  |
| 1. | Medicininė kušetė automobiliui |  |  |  |  |
| 1.1. | Metalinis karkasas su tvirtinimu automobilyje. Rėmas baltos spalvos. Gulima dalis aptraukta medicinine oda atsparia dezinfekcinėms priemonėms, šalčiui. |  | Būtina |  |  |
| 1.2. | Nugaros atlošas reguliuojamas pulteliu, elektros variklio pagalba |  | Būtina |  |  |
| 1.3. | Sėdimoji dalis reguliuojama pulteliu, elektros variklio pagalba |  | Būtina |  |  |
| 1.4. | Aukštis reguliuojamas pulteliu, elektros variklio pagalba |  | Būtina |  |  |
| 1.5. | Rankinis pultelis |  | Būtina |  |  |
| 1.6. | Nuimama kojų dalis |  | Būtina |  |  |
| 1.7. | Pagalvėlė galvai |  | Būtina |  |  |
| 1.8. | Kojų atramos reguliuojamos visomis kryptimis |  | Būtina |  |  |
| 1.9. | Nerūdijančio plieno indas ir šoninis bėgelis priedų tvirtinimui |  | Būtina |  |  |
| 1.10. | Išmatavimai: Ilgis-plotis Aukštis Apkrova Svoris |  | 1880x600 ±10 mm 650-980 mm Ne daugiau kaip 150 kg 105 +/-1 kg |  |  |
| 1.11. | Sėdynės kampo reguliavimas: nuo -15° iki + 20° |  |  |  |  |
| 1.12. | Nugaros dalies kampo reguliavimas: nuo 0° iki +75° |  |  |  |  |
| 2. | Pusiau automatinis šlapimo analizatorius: |  |  |  |  |
| 2.1. | Modelis |  | Įrašyti gamintoją, modelio pavadinimą |  |  |
| 2.2. | Nustatomi parametrai |  | gliukozė, bilirubinas, ketonai, eritrocitai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai, albuminas, kreatininas, A:C (albumino: kreatinino santykis), HCG |  |  |
| 2.3. | Galimi naudojamų juostelių tipai |  | 10 parametrų juostelės nustatančios: gliukozę, bilirubiną, ketonus, santykinį tankį, eritrocitus, pH, baltymą, urobilinogeną, bakterijas, leukocitus 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino:kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį. Kasetės: HCG nustatymui |  |  |
| 2.4. | Darbinės aplinkos sąlygos (gali būti ir geresnės) |  | temperatūra: +15- +30 ˚C santykinė drėgmė: ≤85% |  |  |
| 2.5. | Portabilumas |  | galima atlikti ne mažiau kaip 200 matavimų nenaudojant elektros iš išorinio tinklo. |  |  |
| 2.6. | Ekranas |  | Liečiamas |  |  |
| 2.7. | Spausdintuvas |  | Vidinis terminis |  |  |
| 2.8. | Jungtys |  | LIS komunikacija, RS 232C, USB, bevielis interneto ryšys arba lygiavertės. |  |  |
| 2.9. | Matavimo metodas |  | Atspindžio spektrofotometras arba lygiavertis |  |  |
| 2.10. | Matavimo ciklas |  | 7 sekundės /1 tyrimui |  |  |
| 2.11. | Juostelės inkubavimo laikas |  | 1 minutė |  |  |
| 2.12. | Atmintis |  | Ne mažiau 1000 pacientų rezultatų |  |  |
| 2.13. | Spausdintuvas |  | Integruotas terminis spausdintuvas |  |  |
| 2.14. | Kalibracija |  | Automatinė kalibracija prieš kiekvieno tyrimo atlikimą. |  |  |
| 2.15. | Juostelių apsauga nuo drėgmės |  | Automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų |  |  |
| 2.16. | Juostelių jautrumas askorbino rūgščiai (vitaminui C) |  | Juostelės nejautrios askorbino rūgšties kiekiui aptinkamam šlapime iki 25 mg/dl. |  |  |
| 2.17. | Juostelių atpažinimas |  | Automatinis naudojamo juostelių tipo atpažinimas |  |  |
| 2.18. | Rezultatų patarėjas |  | Automatinė rezultatų interpretavimo patarėjo funkcija |  |  |
| 2.19. | Brūkšninis kodas |  | Pajungiamas pasirinktinai |  |  |
| 2.20. | Programinė įranga |  | Būtina galimybė atnaujinti programinę įrangą |  |  |
| 2.21. | Svoris |  | Aparato svoris ne daugiau 2 kg. |  |  |
| 2.23. | Kokybės kontrolė |  | Teigiamos ir neigiamos kontrolinės juostelės iš kurių ruošiamas kontrolės tirpalas, arba skysta kontrolė ne mažiau 2 lygių |  |  |
| 2.24. | Garantija |  | Ne trumpesnė 24 mėnesių gamyklinė garantija. |  |  |
| 2.25. | Analizatoriaus CE dokumentas |  | Būtina |  |  |
| 3. | Elektrokardiografas: |  |  |  |  |
| 3.1. | Modelis |  | Įrašyti gamintoją, modelio pavadinimą |  |  |
| 3.2. | 6-jų kanalų skaitmeninis elektrokardiografas |  | Būtina |  |  |
| 3.3. | Įrašymo tvarka |  | 12 standartinių derivacijų, Glasgow algoritmas |  |  |
| 3.4. | Įėjimo varža |  | >10 MΏ |  |  |
| 3.5. | Nuotėkio srovė į pacientą |  | <10 μA |  |  |
| 3.6. | Poliarizacijos srovės įtampa |  | daugiau nei +/- 500 mV |  |  |
| 3.7. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso |  | Iki 5000 V, 400J |  |  |
| 3.8. | Dažnių diapazonas ne blogiau |  | 0,01-150 Hz [3 dB-+0,4 dB] |  |  |
| 3.9. | Sinfazinių trukdžių malšinimas |  | >100 dB |  |  |
| 3.10. | Skaitmeniniai filtrai |  | AC: -30 dB, 60, 50 Hz Drift:- 3 dB, 0,5 Hz Muscle :- 3 dB, 35,25 Hz |  |  |
| 3.11. | Darbo režimai |  | Auto, Pre Check Mode, Manual, Long Term Mode |  |  |
| 3.12. | Integruotas spausdintuvas |  | Spausdinimo formatai: 6kanx2 eil., 6kanx1 eil. +ritmas, Aritmijos monitoravimo ataskaita, Spausdintuvas: terminis 8 taškai/mm Jautrumas 2.5, 5, 10 arba 20 mm/mV, Auto pasirinktis Greitis 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Popieriaus dydis ne daugiau: 210 mm x 150 m. |  |  |
| 3.13. | Išorinis terminis spausdintuvas |  | Per Bluetooth arba USB sąsają. |  |  |
| 3.14. | Atmintis |  | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 200 ramybės EKG |  |  |
| 3.15. | Reikalavimai programinei įrangai |  | 1. Standartinės programos naujagimiams, vaikams ir suaugusiems (0-11 metų amžiaus, 12-18 metų amžiaus, daugiau nei 19 metų amžiaus ) 2. EKG charakteristikų matavimas, rezultatų analizė, rekomendacijos |  |  |
| 3.16. | Kompaktiškas, lengvas |  | iki 1,5 kg |  |  |
| 3.17. | Autonominio maitinimo šaltinis |  | Būtina, darbo laikas pilnai pakrauto įrenginio ne mažiau 8h. |  |  |
| 3.18. | Ekranas |  | LCD jutiklinis, ne mažiau 14 cm su foniniu apšvietimu. Skiriamoji geba ne mažiau 320x240 taškų |  |  |
| 3.19. | Garantija |  | Ne trumpesnė 24 mėnesių gamyklinė garantija. |  |  |
| 3.20. | Komplektacija |  | EKG aparatas – 1 vnt. Paciento kabelis- 1 vnt Krūtininiai elektrodai- 6 vnt. Galūnių elektrodai – 4 vnt. EKG gelis – 1 vnt. Maitinimo laidas – 1 vnt. Popierius – 10 vnt. Transportavimo krepšys – 1 vnt. |  |  |
| 3.21. | CE deklaracija |  | Būtina |  |  |
| 4. | Hematologinis analizatorius: |  |  |  |  |
| 4.1. | Modelis |  | Įrašyti gamintoją, modelio pavadinimą |  |  |
| 4.2. | Hematologinis kraujo analizatorius tinkamas vaikams ir suaugusiems |  | ## Būtina |  |  |
| 4.3. | Hematologinis kraujo analizatorius, veikiantis sausos chemijos reagentų principu, pusiau-automatinis Komplekte turi būti: analizatorius, speciali centrifuga, spausdintuvas, stovas kapiliarams ir mėgintuvėliams, speciali pipetė veniniam kraujui imti |  | ## Būtina |  |  |
| 4.4. | Tiriami parametrai: Hematokritas (HCT), Hemoglobinas (HGB), Leukocitai (WBC), Trombocitai (PLT), Granuliocitai (absoliutus skaičius), Granuliocitai (procentinė išraiška), Limfocitai/Monocitai (absoliutus skaičius), Limfocitai/Monocitai (procentinė išraiška), vidutinė korpuskulinė hemoglobino koncentracija (MCHC) |  | ## Būtina |  |  |
| 4.5. | Leukocitų formulės diferenciacija į granuliocitus ir agranuliocitus |  | ## Būtina |  |  |
| 4.6. | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują |  | ## Būtina |  |  |
| 4.7. | Nereikalingos bandinio praskiedimo procedūros |  | ## Būtina |  |  |
| 4.8. | Reikalingas mėginio kiekis tyrimo atlikimui ne daugiau kaip 70 μl |  | ## Būtina |  |  |
| 4.9. | Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju |  | ## Būtina |  |  |
| 4.10. | Nereikalingi reagentai aparato dezinfekcijai ir praplovimui |  | ## Būtina |  |  |
| 4.11. | Tyrimo rezultatų pateikimo laikas nuo aparato įjungimo 5-10 min. |  | ## Būtina |  |  |
| 4.12. | Aparato kalibravimas - automatinis |  | ## Būtina |  |  |
| 4.13. | Rezultatai pateikiami SI sistemoje |  | ## Būtina |  |  |
| 4.14. | Juo gali dirbti specialaus laboratorinio pasiruošimo neturintis personalas |  | ## Būtina |  |  |
| 4.15. | Galimybė prijungti prie kompiuterio |  | ## Būtina |  |  |
| 4.16. | Maitinimas nuo AC adapterio 100-240V, 50-60Hz |  | ## Būtina |  |  |
| 4.17. | Analizatoriaus svoris ne daugiau kaip 10 kg |  | ## Būtina |  |  |
| 4.18. | Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas |  | ## Būtina |  |  |
| 4.19. | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija originalo ir lietuvių kalba |  | ## Būtina |  |  |
| 4.20. | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesių |  | ## Būtina |  |  |
| 5. | Suaugusiųjų elektroninės svarstyklės: |  |  |  |  |
| 5.1. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas: |  | -Elektroninės platformos tipo svarstyklės; -Patvarios svarstyklės su itin plačia, plokščia ir neslidžia platforma; -Su rankena transportavimui. -Ne mažiau kaip dviejų metrų ilgio laidas jungia LCD ekraną su svėrimo platforma. -Svarstyklių svoris ne daugiau 8 kg. |  |  |
| 5.2. | Platformos išmatavimai |  | Ne mažiau 300 x 320 mm |  |  |
| 5.3. | Svarstyklių tikslumo klasė |  | III ( vidutinio tikslumo) |  |  |
| 5.4. | Matuojamas svoris |  | ne mažiau kaip iki 200 kg |  |  |
| 5.5. | Matavimo diskretiškumas |  | 100g<150kg>200g |  |  |
| 5.6. | Funkcijos |  | a) automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; b) automatinis išjungimas; c) TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); d) HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); f) BMI ( kūno masės indeksas); |  |  |
| 5.7. | Maitinimas |  | 1.Elementai 2.Nuo el.tinklo |  |  |
| 5.8. | Svarstyklių ženklinimas |  | 1.Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 išleisto „ Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento“ reikalavimus 2.Būtinas prietaiso žymėjimas CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42 EEB reikalavimus. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją. |  |  |
| 5.9. | Komplektacija |  | - Transportavimo krepšys |  |  |
| 5.10. | Pirminė metrologinė patikra |  | Būtina |  |  |
| 5.11. | Garantija |  | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |
| 5.12. | CE deklaracija |  | Būtina |  |  |

| 6. | Ūgio matuoklė: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Konstrukcinis išpildymas | -Tvirtinama prie sienos, ruletės tipo. Ruletė turi sieną saugantį diską. -Ruletė metalinė, su aiškiai įžiūrima skale -Ūgis matomas ekranėlyje - Ūgis matuojamas matavimo slankiklio pagalba, kuris nuleidžiamas iš viršaus (kol atsiremia į matuojamojo galvą). |  |
| 6.2. | Ūgio matavimo ribos | Ne mažiau kaip 0 – 220 cm |  |
| 6.3. | Gradacija | 1 mm |  |
| 6.4. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 6.5. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

| 7. | CRB analizatorius: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Modelis | Įrašyti gamintoją, modelio pavadinimą |  |
| 7.2. | Tyrimo metodas – imunofluorescencinis, kuris yra labai jautrus ir leidžia nustatyti labai mažą antigeno ar antikūnų kiekį; | Būtina |  |
|  | Naudojami reagentai - vienkartinės atitinkamo testo kasetės | Būtina |  |
| 7.4. | Rezultatai gaunami per 3–15 min.; | Būtina |  |
| 7.5. | Tyrimui naudojamas kapiliarinis, veninis kraujas ar serumas | Būtina |  |
| 7.6. | Matavimo ribos ne mažiau kaip 0,5-200 mg/L | Būtina |  |
| 7.7. | Rezultatai pateikiami lietimui jautriame ekrane ir atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu | Būtina |  |
| 7.8. | Matavimo metodas Galima dirbti nereguliariai | Būtina |  |
| 7.9. | Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju | Būtina |  |
| 7.10. | Nereikia reagentų aparato dezinfekcijai ir praplovimui | Būtina |  |
| 7.11. | Sąsaja su LIS, RS232 jungtis, USB jungtys, Wi–fi, Bluetooth, SD kortelė | Būtina |  |
| 7.12. | Tiriami parametrai: infekcijos žymenys: CRB, PCT, ASO; kardiologiniai žymenys: Tn I, D–Dimerai, CK–MB, MYO, hsCRB; vėžio žymenys: PSA, i–FOB; diabeto žymenys: MAU, HbA1c; kiti parametrai: RF. | Būtina |  |
| 7.13. | Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas | Būtina |  |
| 7.14. | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija originalo ir lietuvių kalba | Būtina |  |
| 7.15. | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesių | Būtina |  |

| 8. | Elektroninės kūdikių svarstyklės su ūgio matuokliu: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas: | Nešiojamos ( su rankena), lengvai valomos bei dezinfekuojamos su specialia kūdikiu judėsiu slopinimo sistema. Apdaila atspari smūgiams ir įbrėžimams. Integruotas LCD displėjus Svarstyklių svoris - iki 3,5 kg ± 2% |  |
| 8.2. | Svarstyklių tikslumo klasė | III ( vidutinio tikslumo) |  |
| 8.3. | Matuojamas svoris | ne mažiau kaip 20kg |  |
| 8.4. | Matavimo diskretiškumas | Ne mažiau kaip 5 g < 10 kg > 10 g |  |
| 8.5. | Integruotas ūgio matuoklis | - Būtina - Matavimo ribos ne mažiau kaip nuo 0- 80 cm - Gradavimas 1 mm |  |
| 8.6. | Funkcijos | - automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; - automatinis išjungimas; - TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); - HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); - judėsiu slopinimo sistema |  |
| 8.7. | Maitinimas | - Elementai – būtina - El. tinklas - būtina |  |
| 8.8. | Komplektacija | -Transportavimo krepšys -Ūgio matuoklis -Adapteris darbui nuo el. tinklo |  |
| 8.9. | Svarstyklių ženklinimas | - Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymuNr.V-126 reikalavimus - Būtinas prietaiso žymėjimas CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42 EEB - reikalavimus. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją. |  |
| 8.10. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina |  |
| 8.11. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 9. | Defibriliatorius su monitoriumi |  |  |
| 9.1. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su kompensacija pagal paciento varžą. |  |
| 9.2. | Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas | Ne mažiau kaip 1 -200 J |  |
| 9.3. | Energijos keitimo žingsnis | Ne daugiau kaip 50J intervale nuo 1 iki defibriliatoriaus maksimalios energijos |  |
| 9.4. | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas. |  |
| 9.5. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė | Iki 200 J ne daugiau kaip 10 s. |  |
| 9.6. | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Nuo prietaiso panelės |  |
| 9.7. | Defibriliacijos elektrodai | Išoriniai daugkartinio naudojimo, vaikiški ir suaugusiems arba vienkartiniai elektrodai vaikiški ir suaugusiems |  |
| 9.8. | Automatinis defibriliavimo režimas | Lietuvių kalba garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotinumą |  |
| 9.9. | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrauto akumuliatoriaus naudojant 200 J energiją | Ne mažiau kaip 50 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo. |  |
| 9.10. | Metronomo funkcija ir paspaudimo gylio matavimas skirtas suaugusių gaivinimui | - Gaivinimo kompresijų dažnio nustatymas, pagal gaivinimo standartą bei paspaudimų gylio (cm), dažnio (k./min), taisyklingos krūtinės ląstos dekompresijos rodiklio ir perfuzijos rodiklio atvaizdavimas realiu laiku ekrane. 2. Skaitmeninis filtras leidžiantis stebėti ekrane EKG be trikdžių, krūtinės ląstos paspaudimo metu. |  |
| 9.11. | Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka | Būtina, eskaluojančios energijos pasirinkimui. |  |
| 9.12. | Parametrų rodymas ekrane: | sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS |  |
| 9.13. | Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas | Būtina |  |
| 9.14. | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija originalo ir lietuvių kalba | Būtina |  |
| 9.15. | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių | Būtina |  |
| Transkutaninio stimuliatoriaus charakteristikos |  |  |  |
| 9.16. | Stimuliacija | Sinchronizuotas ir nesichronnizuotas režimai. |  |
| 9.17. | Stimuliacijos dažnių diapazonas | Ne mažiau kaip nuo 30 iki 180 imp/min. |  |
| 9.18. | Stimuliacijos impulso forma | Monofazinė |  |
| 9.19. | Stimuliavimo srovė | Diapazonas ne mažiau kaip nuo 0 iki 140 mA |  |
| Gyvybinių funkcijų monitoriaus charakteristikos |  |  |  |
| 9.20. | Ekranas | Integruotas LCD skystųjų kristalų. Spalvotas su galimybe pakeisti į monochrominį priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. |  |
| 9.21. | Gyvybinių parametrų tendencijų monitoravimas ekrane | - Ne mažiau 8val. trukmės, - SpO2, - Širdies susitraukimų dažnis. |  |
| 9.22. | Įstrižainė ir raiška | Ne mažiau 16 cm; 640x480 taškų. |  |
| 9.23. | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius | Ne mažiau kaip 3 kreivių. |  |
| 9.24. | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau kaip 12 derivacijų. |  |
| 9.25. | 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | - Diagnozė pagal lytį ir amžių, - Analizė ir žodinė interpretacija EKG užrašo apimanti širdies aritmijas ir ST segmento pokyčius, analizės rezultatas atvaizduojamas ekrane. |  |
| 9.26. | EKG amplitudės dydžiai | Diapazonas ne mažiau kaip 0,125 – 4 cm/mV. |  |
| 9.27. | ŠSD matavimų aliarmų ribos | Ne mažiau kaip nuo 30 iki 280 k/min. |  |
| 9.28. | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau kaip 400 įvykių ir 32 ekrano vaizdų (monitoravimas, defibriliavimas, stimuliavimas, terapinės procedūros). |  |
| 9.29. | Duomenų perdavimas | Wifi, Bluetooth, mobilaus telefono modemas USB ar analogiška sąsaja duomenų (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį. |  |
| Spausdintuvo charakteristikos |  |  |  |
| 9.30. | Integruotas spausdintuvas | Ne mažiau kaip trijų kanalų terminis. |  |
| 9.31. | Užrašymo greičiai | Ne mažiau kaip dviejų EKG užrašymo greičių 25 mm/s ir 50 mm/s. |  |
| 9.32. | Spausdinimo įjungimas/išjungimas | Iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės. |  |
| 9.33. | Popieriaus plotis | Ne mažiau kaip 80 mm. |  |
| SpO2 modulis |  |  |  |
| 9.34. | Matavimo ribos | Atspari judesio artefaktams ir žemai perfuzijai, ne mažiau kaip nuo 1 iki 100%. |  |
| 9.35. | Matavimo paklaida | Ne daugiau kaip +/-2.0 skaičiai diapazone 70-100 %. |  |
| 9.36. | Duomenų indikacija | SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane. |  |
| 9.37. | ŠSD dažnio matavimo ribos | Ne mažiau kaip nuo 25 iki 240 k/min. |  |
| AKS modulis |  |  |  |
| 9.38. | AKS matavimo diapazonas | Ne mažiau kaip nuo 15 iki 255 mmHg. |  |
| 9.39. | Automatinio AKS matavimo laiko intervalas | Ne mažiau kaip nuo 2,5 iki 60 min |  |
| 9.40. | Manžetės apsauga nuo viršslėgio | Būtina |  |
| 9.41. | 3 dydžių manžetės | Vaikiškos, standartinės, prailgintos |  |
| 9.42. | Parametrų rodymas ekrane | sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS |  |
| Kapnometrijos matavimo modulis |  |  |  |
| 9.42. | Matavimo principas | Šoninio srauto arba lygiavertis |  |
| 9.43. | Mėginio paėmimo srautas | 50 ± 15 ml/min. |  |
| 9.44. | CO2 matavimo ribos | Ne mažiau kaip nuo 0 iki 140 mmHg |  |
| 9.45. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos | Ne mažiau kaip nuo 0 ik 140 k/min. |  |
| Energijos šaltinis |  |  |  |
| 9.46. | Akumuliatoriaus pilno pasikrovimo laikas | Ne daugiau kaip 4,5 valandų. |  |
| 9.47. | Akumuliatorius | - Ličio jonų arba lygiavertis akumuliatorius, - Pasikrovimo indikacija ant akumuliatoriaus, - Garsinis signalas, senkant akumuliatoriui. |  |
| 9.48. | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrauto akumuliatoriaus | Ne mažiau 6 val., nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo. |  |
| 9.49. | Specialus automobilinis laikiklis | Sertifikuotas pagal 10G standartą, leidžiantis krauti akumuliatorių automatiškai po defibriliatoriaus tvirtinimo prie laikiklio. |  |
| 9.50. | Aparato svoris su visais priedais ir akumuliatoriumi (be sieninio laikiklio) | Ne daugiau kaip 9 kg. |  |
| 9.51. | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis | Darbinės temperatūros diapazonas ne mažiau kaip nuo 0°C iki 50°C, santykinė drėgmės ne mažiau kaip nuo 15 iki 95%. |  |
| 9.52. | Atitikimui standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją | - Vandens rezistentiškumo standartas – ne mažiau kaip IPX5 arba lygiavertis, - Atsparumas smūgiams – atlaiko kritimą ne mažiau kaip iš 1,5 m, - Vibracija MIL-STD-810G arba lygiavertis, - CE atitikties deklaracija, - atsparumas kietoms detalėms - ne mažiau kaip IP5X arba lygiavertis. |  |
| 9.53. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 9.54. | Privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (bukletus, brošiūras ar kitą informacinę medžiagą). | Būtina. |  |
| 9.55. | Defibriliatoriaus komplektacija: | − vienkartiniai suaugusių defibriliavimo elektrodai (3 vnt.), − vaikiški vienkartiniai defibriliavimo elektrodai (1 vnt), − paciento EKG kabelis (1 vnt.), − el. maitinimo laidas, 12VDC vnt − EKG popierius (1 vnt.), − Transportavimo krepšys ( 1 vnt.). |  |
| 10. | Baktericidinė lempa: |  |  |
|  | UV–C srauto lempos, skirtos patalpų dezinfekavimui | Būtina |  |
|  | Uždaro tipo, darbui, kada personalas gali būti patalpoje | Būtina |  |
|  | 2–jų lempų TUV30 W arba lygiavertė | Būtina |  |
|  | Lempučių tarnavimo laikas. | Ne mažiau kaip 8000 val |  |
|  | Ventiliatoriaus pajėgumas | Ne mažiau kaip132 m³ / h |  |
|  | Efektyvus dezinfekuojamas plotas | Ne mažiau kaip 10–20 m² |  |
|  | Lempos svoris | Ne daugiau kaip 8,5 kg |  |
|  | Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas | Būtina |  |
|  | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija originalo ir lietuvių kalba | Būtina |  |
|  | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesių | Būtina |  |
| 11. | Centrifuga: |  |  |
| 11.1. | Skirta biocheminių, krešumo ir PPP mėgintuvėlių centrifugavimui | Būtina |  |
| 11.2. | Mėgintuvėlių vietų skaičius | Ne mažiau kaip 6 x 10 ml |  |
| 11.3. | - Išmatavimai 75–100 mm (17 mm); | 75–100 mm +/-20 mm |  |
| 11.4. | - 3 nustatyti ciklai: | 3 min. (Vacutainer), 5 min. (krešumo / PPP mėgintuvėliams) ir „nustatytas“ (geliniams / PST / SST mėgintuvėliams); |  |
| 11.5. | - Elektroninė apsisukimų greičio kontrolė: | Ne mažiau kaip iki 5300 RPM; RCF ne mažiau kaip iki 4000 g; |  |
| 11.6. | - Automatinis centrifugos dangčio užraktas; | Būtina |  |
| 11.7. | - Unikali konvekcinio aušinimo sistemos konstrukcija apsaugant mėginius nuo intensyvaus darbo krūvio; | Būtina |  |
| 11.8. | - Naudojimas | Vieno mygtuko operacija; |  |
| 11.9. | - Pasibaigus ciklui indikatorinės lemputės mirksėjimas | Būtina |  |
| 11.10. | - LED indikatoriai: pasirengusi centrifuguoti, centrifuguoja, centrifugavimo pabaiga; | Būtina |  |
| 11.11. | - Išmatavimai | Ne daugiau kaip 28 x 34 x 20 cm, svoris ne daugiau kaip 5,4 kg |  |
| 11.12. | - Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas | Būtina |  |
| 11.13. | - Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija originalo ir lietuvių kalba | Būtina |  |
| 11.14. | - Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesių | Būtina |  |