Numatomo vykdyti viešojo pirkimo

„Dirbtiniai mechaniniai širdies vožtuvai, žiedas skirtas triburio vožtuvo žiedo plastikai, pagalbinė kairįjį skilvelį asistuojanti sistema  (11371)“

rinkos konsultacijos suvestinė / išvados

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025-10-09 |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS ID 4790335 |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-10-02. Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-10-08, 07:00 val. |
| Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija | 1. Techninė specifikacija. 2. Žalieji reikalavimai |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 1 rinkos dalyvis (-iai)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| 1. | Dirbtiniai mechaniniai širdies vožtuvai (aortos) | Vožtuvo burių atsidarymo kampas 78-92°. Maksimalus vožtuvo protezo angos ir žiedo santykis. Žemiausias implantavimo aukštis (žemiau profilio). Minimaliai užimantis vietos su siauriausia manžete. Pirolito vožtuvo lapeliai. Laminarinė centrinė srovė. Kontroliuojamas pasisukimas apie ašį. | Siūlome, kad vožtuvų burių atsidarymas būtų nurodomas iki 85° kampo, dėl efektyvios laminarinės tėkmės ir saugumo, jog burės neužstriks jei bus didesnis kampas | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. |
| 2. | Dirbtiniai mechaniniai širdies vožtuvai (mitraliniai) | Minkštas apsiuvimo žiedas. Maksimalus vožtuvo protezo angos ir žiedo santykis. Kobaltchromo žiedas. Tylus darbas. Laminarinė centrinė srovė. Pirolito vožtuvo lapeliai. Kontroliuojamas pasisukimas apie ašį. | Prašome nurodyti, kad mitralinio protezo geometriniai angos plotai būtų: 23mm audinio žiedo skersmens -3,1cm2, 25mm audinio žiedo skersmens -3,8cm2, 27mm audinio žiedo skersmens -4,4cm2, 29mm audinio žiedo skersmens -4,4cm2, 31mm audinio žiedo skersmens -5,1cm2, 33mm audinio žiedo skersmens -5,1cm2, 35mm audinio žiedo skersmens -5,1cm2, 37mm audinio žiedo skersmens -5,1cm2. Galimybė pasirinkti vožtuvą su PTFE apmovu. | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. |

Surašė PI.