Numatomo vykdyti viešojo pirkimo 
„Šaldytuvai ir šaldikliai“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025 m. spalio 9 d. |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 3517334 |
| Rinkos konsultacijos atsakymų pateikimo data iki kada turi pateikti tiekėjai | Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas : 2025 m. liepos 14 d. |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 2 rinkos dalyvis (-iai)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| 2 p.d. 5.6 punktas | Durys | Permatomo stiklo arba lygiavertės medžiagos | Prašome praplėskite specifikacijas, kad durys būtų priimtinos su stiklu (ne pilnai stiklinės), kaip nuotraukoje. Ar tokios durys bus priimtinos kaip stiklinės? | Atsižvelgta. TS punktas pakoreguotas sekančiai: „Pilnai arba dalinai stiklinės“ |
| 2 p.d. 5.8 punktas | Fluktuacija matuojant kambario temperatūros aplinkoje | Ne didesnė nei 2.5°C | Prašome padidinti rėžį iki 3 C, modelis turi +/-3C | Atsižvelgta. Fluktuacijos rėžis padidintas iki +3 °C, atsižvelgiant į technines galimybes ir tai, kad toks nuokrypis išlieka kliniškai priimtinas bei neįtakoja įrenginio veikimo kokybės. Pakeitimas leidžia užtikrinti tiek reikalavimo proporcingumą, tiek platesnę konkurenciją tarp tiekėjų. |
| 2 p.d. 5.9 punktas | Gradientas matuojant kambario temperatūros aplinkoje | Ne didesnis nei 2.9°C | Prašome padidinti rėžį iki 3 C, modelis turi +/-3C | Atsižvelgta. Gradiento rėžis padidintas iki +3 °C, atsižvelgiant į technines galimybes ir tai, kad toks nuokrypis išlieka kliniškai priimtinas bei neįtakoja įrenginio veikimo kokybės. Pakeitimas leidžia užtikrinti tiek reikalavimo proporcingumą, tiek platesnę konkurenciją tarp tiekėjų. |
| 2 p.d. 6 punktas | Energijos suvartojimas šaldytuvo ir šaldiklio sistemai (matuojant kambario temperatūros aplinkoje) | Ne didesnis nei 4 kWh/para | Padidinkite parametrą iki 4,3 kWh/parą | Atsižvelgta. TS punktas pakeistas į: „Ne didesnis nei 5 kWh/parą“ |
| 3 p.d 2 punktas | Paskirtis | Ledukų gaminimui | Prašome nurodykite ar reikalingas modelis turi gaminti ledo gabaliukus ar "dribsnių" (flake) pavidalu | Atsižvelgta. TS punktas patikslintas ir detalizuotas: „Ledukų gaminimui dribsnių pavidalu (angl. flake)“ |
| 4 p.d. 3.7 punktas | Temperatūros nustatymo diapazono apatinė riba | Ne aukštesnė temperatūra nei -90 ºC | Sumažinkite reikalavimą iki ne aukštesnės nei -86C. | Atsižvelgta. TS punktas pakoreguotas: „Ne aukštesnė temperatūra nei -85 ºC“. Siekiant užtikrinti techninį pagrįstumą, rinkoje siūlomų modelių atitiktį bei išlaikyti atitinkamą įrangos funkcionalumo ir kokybės lygį. |
| 4 p.d. 3.17 punktas | Energijos suvartojimas | Ne daugiau kaip 5.4 kWh/parą prie -80°C | Prašome padidinti reikalavimą iki ne daugiau 10 kWh/parą. Parametras 5,4 kWh/parą apriboja tik iki vieno gamintojo Panasonic, modelis MDF-DU703VH-PE. Šis reikalavimas apriboja visus kitus gamintojus dalyvauti konkurse. | Neatsižvelgta. Nurodytos elektros sunaudojimo sąnaudos PO yra nepriimtinos. |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė:

Vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė

Guoda Černiauskaitė