RINKOS KONSULTACIJA

TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI, Nr. 4391482

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 2.13.1 | (+-) 0,5 mm | Nesutinkame, nes tokia nuokrypa gali paveikti plokštelės prigludimą prie kaulo, varžtų trajektoriją bei visos konstrukcijos stabilumą |
| 2.13.3 | (+- ) 1mm | Nesutinkame, nes 1 mm nuokrypis gali pakeisti varžtų kryptį, kampą ar plokštelės prigludimą prie kaulo paviršiaus. Galėtų pakenkti implanto funkcionalumui bei saugumui. |
| 2.13.4 | Kairės pusės: 5 kiaurymės 167 mm, 9 kiaurymės 246 mm, 13 kiaurymių 324 mm | Nesutinkame, nes siūlomas pakeitimas mažina plokščių ilgių spektrą ir neatitinka įstaigos poreikių |
| 2.13.9 | Dešinės pusės: 5 kiaurymės 167 mm, 9 kiaurymės 246 mm, 13 kiaurymių 324 mm | Nesutinkame, nes siūlomas pakeitimas mažina plokščių ilgių spektrą ir neatitinka įstaigos poreikių |
| 2.14.1 | (+-) 0.5 | Nesutinkame, nes tokia nuokrypa gali paveikti plokštelės prigludimą prie kaulo, varžtų trajektoriją bei visos konstrukcijos stabilumą |
| 2.14.3 | (+-) 1 mm | Nesutinkame, nes 1 mm nuokrypis gali pakeisti varžtų kryptį, kampą ar plokštelės prigludimą prie kaulo paviršiaus. Galėtų pakenkti implanto funkcionalumui bei saugumui. |
| 2.14.4 | Kairės pusės: 5 kiaurymės 132 mm, 7 kiaurymės 172 mm, 9 kiaurymės 212 mm, 13 kiaurymės 292 mm | Nesutinkame, nes siūlomas pakeitimas mažina plokščių ilgių spektrą ir neatitinka įstaigos poreikių |
| 2.14.9 | Dešinės pusės pusės: 5 kiaurymės 132 mm, 7 kiaurymės 172 mm, 9 kiaurymės 212 mm, 13 kiaurymės 292 mm | Nesutinkame, nes siūlomas pakeitimas mažina plokščių ilgių spektrą ir neatitinka įstaigos poreikių |
| 4.1.2 | Ilgis 120 – 150 mm | Sutinkame. |
| 4.1.3 | Ilgis 170 – 200 mm | Sutinkame. |
| 4.1.4 | Ilgis 220 – 250 mm | Sutinkame. |
| 4.1.5 | Ilgis 270 – 300 mm | Sutinkame. |
| 4.1.6 | Ilgis 320 – 350 mm | Sutinkame. |
| 4.1.7 | Ilgis 370 – 400 mm | Sutinkame. |
| 4.1.8 | Ilgis 420 – 450 mm | Sutinkame. |
| 4.5.1 | Ø 5,0 mm. Ilgis 110 – 130 mm, sriegio ilgis 40 mm | Sutinkame. |
| 4.5.2 | Ø 5,0 mm. Ilgis 131 – 150 mm, sriegio ilgis 50 mm | Sutinkame. |
| 4.5.3 | Ø 5,0 mm. Ilgis 151 – 180 mm, sriegio ilgis 60 mm | Sutinkame. |
| 4.5.4 | Ø 5,0 mm. Ilgis 181 – 200 mm, sriegio ilgis 60 mm | Sutinkame. |
| 5. | Gramatinė klaida "sriegio" 1 ir 2 punktuose | Sutinkame. |
| Kitos pastabos | TS faile reikalavimas, kad sraigtai/implantai ir instrumentai turi būti to paties gamintojo yra perteklinis. Prašome pakeisti nurodytą reikalavimą sekančiai: sraigtai ir instrumentai turi būti tarpusavyje suderinami. | Nesutinkame, nes gamintojai, kurdami implantus, tuo pačiu metu sukuria ir jiems implantuoti skirtus instrumentus. Gamybinis implantų ir instrumentų procesas yra specifinis kiekvienam gamintojui. Naudojant skirtingų gamintojų priemones galimi neatitikimai, tokie kaip metalo lydinių skirtumas, sukimo momento ribojimas, konuso skirtumai ir kt., kad ir smulkūs, tačiau galintys sukelti rimtus implantų pažeidimus ir dėl to sąlygoti ypač prastus operacijos ir implanto išlikimo rezultatus. Todėl implanto ir instrumentariumo gamintojas turi būti tas pats. |
|  | Pirkime skaidyti nurodytas TS į atskiras pirkimo dalis, kad daugiau tiekėjų galėtų pateikti savo pasiūlymus. Pirkimo dalių skaidymas galėtų būti toks, kaip yra nurodyta pridėtoje TS – pagal gelsvai nuspalvintas eilutes (1. Rakinama smulkiųjų kaulų sistema; 2. Rakinama stambiųjų kaulų sistema; 3. Kaniuliuotos intramedulinės vinys ir t.t.) | TS dokumente pirkimas jau yra suskaidytas į dalis – jos pažymėtos geltona spalva. Kiekviena iš dalių (pvz., 1. Rakinama smulkiųjų kaulų sistema; 2. Rakinama stambiųjų kaulų sistema; 3. Kaniuliuotos intramedulinės vinys ir kt.) yra laikoma atskira pirkimo dalimi, todėl tiekėjai gali teikti pasiūlymus dėl vienos, kelių ar visų dalių. |
|  | Jeigu sutartis bus sudaroma 12 mėn. ar ilgesniam laikotarpiui, tuomet taikyti įkainių perskaičiavimą atsižvelgiant į kainų lygio pokytį, kuris neturėtų būti nustatytas didesnis kaip 3 %. Įkainių perskaičiavimas galėtų būti inicijuojamas po 6 mėn. | Dėkojame už pasiūlymą, jis bus apsvarstytas sutarties rengimo metu |
| - |  |  |