Tiekėjas Nr. 1

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos dalyvio atsakymas | Išvada |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kokius Raman tipo spektrometro parametrus ir sąlygas siūlytumėte pakeisti arba papildomai įtraukti į Specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | 1.5.6 įranga turi automatinio fokusavimo lęšį, todėl nereikia priedų fokuso nustatymui. | Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą. |

Tiekėjas Nr. 2

|  | Kokius pakeitimus ir patobulinimus galite pasiūlyti, atsižvelgiant į pateiktą Specifikaciją? | 1.1 Punkte nurodomas bangos ilgis nedidesnis nei 1064 nm. Tai reiškia praktiškai bet koks spektrometras, net su mažesniu bangos ilgiu, kuris duoda ir prastą spektrą. Rekomenduojame palikti tik 1064 nm bangos ilgį, kas leidžia daugiau nei 3 tiekėjus, bei užtikrina kad analizuojamos medžiagos gali būti ir tamsesnės ir jų mišiniai. Pateikiame spektrų pavyzdžius: Esame susidūrę, kad klientas, pirkęs prekę pagal panašius reikalavimui, preke tiesiog nelabai gali naudotis, dėl to jiems tenka dar kartą organizuoti pirkimą. | Dėl spektrometro bangos ilgio pateikiama skirtinga informacija. Europos Sąjungos parengtose rekomendacijose RAMAN spektrometrams nurodoma, kad spektrometrų bangos ilgis turi būti ne didesnis kaip 1064 nm. Spektrometro tinkamumui nustatyti bus atliekamas spektrometro testavimas Muitinės laboratorijoje (Techninės specifikacijos 7.1 papunktis). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kokius Raman tipo spektrometro parametrus ir sąlygas siūlytumėte pakeisti arba papildomai įtraukti į Specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | 1.5.11 prašome panaikinti šį punktą, jei prietaisas kraunamas ir duomenys perduodami tiesiog prijungus USB kabelį. 5.1 Prašome leisti siūlyti įrangą, kuri turi vieną integruotą pakraunamą akumuliatorių, kuris skirtas karštam baterijų pakeitimui, ir vieną karštai pakeičiamą įkraunamą akumuliatorių laikantį 4 valandas, bei vieną atsarginį pakraunamą karštai pakeičiamą akumuliatorių papildomoms 4 valandoms. Tokiu būdu reikalaujamas funkcionalumas išlieka, bet galima prietaisu naudotis papildomas 4 valandas | Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimus. |
|  | Ar Specifikacijoje nurodyti techniniai reikalavimai pirkimo objektui yra aiškūs ir priimtini? Jei ne, prašytume argumentuotai nurodyti, kas neaišku ir kokius Specifikacijos reikalavimus turėtumėme patikslinti, kad visi suinteresuoti rinkos dalyviai vienodai suprastų keliamus reikalavimus. | Dalinai, 1.5.10 neaiški paskirtis, jei prietaisas tiesiogiai pajungiamas prie USB su kabeliu | Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą. |
|  | Ar Specifikacijoje nėra numatyta perteklinių reikalavimų, kurie iš esmės padidina pirkimo vertę? Jeigu yra, prašytume įvardyti šiuos konkrečius reikalavimus. | Dalinai. Pirkimo vertę didina šie punktai: 1.5.10 (nes neaiški paskirtis, jei prietaisas tiesiogiai pajungiamas prie USB su kabeliu), 6.2 (paprastas naudoti prietaisas nereikalauja 2x8 akademinių valandų), tačiau galimai pasirinkti, nes perkančiajai organizacijai atneš daugiau naudos | Ačiū už siūlymus. Pakeisime techninės specifikacijos 1.5.10 papunktį. Kadangi muitinės pareigūnai neturi daug darbo su RAMAN spektrometrais patirties, 8 valandų mokymų trukmė būtų optimali. |

Tiekėjas Nr. 3

|  | Kokius pakeitimus ir patobulinimus galite pasiūlyti, atsižvelgiant į pateiktą Specifikaciją? | 6.2 sumažinti mokymo trukmę iki 6 akademinių valandų. | Kadangi muitinės pareigūnai neturi daug darbo su RAMAN spektrometrais patirties, 8 valandų mokymų trukmė būtų optimali. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kokius Raman tipo spektrometro parametrus ir sąlygas siūlytumėte pakeisti arba papildomai įtraukti į Specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Rekomenduojame reikalauti 1064nm bangos ilgio lazerio, kad užtikrinti kokybišką medžiagos identifikavimą. | Dėl spektrometro bangos ilgio pateikiama skirtinga informacija. Europos Sąjungos parengtose rekomendacijose RAMAN spektrometrams nurodoma, kad spektrometrų bangos ilgis turi būti ne didesnis kaip 1064 nm. Spektrometro tinkamumui nustatyti bus atliekamas spektrometro testavimas Muitinės laboratorijoje (Techninės specifikacijos 7.1 papunktis). |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | 1.5.10. kam reikalinga USB atmintinė? Įrenginys turi integruota vidinę atminti ir kartu pristatome USB laikmena, kurioje yra naudotojo instrukcija, tačiau pačios laikmenos negalima prisijungti prie įrenginio. | Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą. |

Tiekėjas Nr. 4

| 2 | Kokius pakeitimus ir patobulinimus galite pasiūlyti, atsižvelgiant į pateiktą Specifikaciją? | Dalis reikalavimų suformuluoti taip, kad aprašo konkrečius daiktus, bet ne pageidaujamą funkcionalumą. 1.5.3. įkraunami keičiami akumuliatoriai skirti spektrometrui – 2 vienetai; ir 5.1. turi būti 2 vidiniai – pakraunami keičiami akumuliatoriai, užtikrinantis nepertraukiamą ne mažiau 4 val. darbo režimą; Rekomenduotume keisti į ”Akumuliatorių talpa užtikrinanti galimybę dirbti prietaisu 8 valandas“. Juk jei esama tokių sprendimų, kurie gali dirbti 8 valandas nieko nekeičiant – tai gerokai patogiau ir funkcionaliau. | Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kokius Raman tipo spektrometro parametrus ir sąlygas siūlytumėte pakeisti arba papildomai įtraukti į Specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | 4.4. pramoninės toksinės medžiagos (angl. „CWA“, „TIC“, „TIM“). Ši formuluotė yra abstrakti ir palieka erdvės nesąžiningam elgesiui. CWA spektrų biblioteka – griežtos apskaitos ir kontroliuojamo eksporto subjektas. Jei tiekimo apimtyje privalo būti cheminių ginklų biblioteka (CWA – Chemical Warfare Agents), teisinga būtų specifikuoti, kad spektrometras privalo būti komplektuojamas su CWA biblioteka, kurioje būtų ne mažiau nei 30 spektrų (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chemical_warfare_agents). Viena šios bibliotekos licencija kainuoja penkiaženklę sumą, tad 14 tokių licencijų turi reikšmingą įtaką bendrai projekto sąmatai. Taip pat ir su pramoninėmis toksinėmis medžiagomis, jei tokia biblioteka reikalinga, teisinga būtų specifikuoti, kad TIC/TIM biblioteka su ne mažiau kaip 500 spektrų. Priešingu atveju išlieka galimybė tiekti spektrometrą su ne pilnomis spektrų bibliotekomis | Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą. |
| 5 | Ar Specifikacijoje nurodyti reikalavimai neapriboja Jūsų galimybės dalyvauti pirkime (ar yra rinkos dalyvių konkurenciją ribojančių reikalavimų)? Jei taip, prašytume įvardyti, kurie Specifikacijos reikalavimai riboja galimybę dalyvauti pirkime, ir nurodyti kodėl. | 2 punkte minimi 2 akumuliatoriai tiesiog didina tiekėjo kaštus ir bendrą projekto sąmatą, kadangi reikės patiekti akumuliatorius, kurie praktiškai nebus panaudoti. Rekomenduojame aprašyti funkcionalumą: 8 darbo valandos, o ne akumuliatorių kiekį. Jei dalis tiekėjų siūlo sistemas su mažesniais akumuliatoriais, palikime jiems galimybė tiekti papildomus akumuliatorius, kad užtikrintų 8 valandų veikimą. Taip pat žr. 3 punktą dėl spektrų bibliotekų. | Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą. |

Tiekėjas Nr. 5

Techninio aprašo dalyje siūlomi pakeitimai:
1.1 „spektometras turi būti nešiojamas (viena ranka) automatizuotas su ne didesne kaip 1064 nm bangos ilgio lazerio technologija arba lygiaverte technologija, skirtas cheminių medžiagų identifikacijai ir spektrinei analizei atlikti;“

Mokslinėje literatūroje yra plačiai aprašytas bangos ilgio ir Raman sklaidos intensyvumo ryšys. Ramano sklaidos intensyvumas yra atvirkščiai proporcingas bangos ilgio ketvirtajam laipsniui, todėl trumpesni bangos ilgiai, pvz., 830 nm arba 785 nm suteikia žymiai stipresnį signalą.

Rankinėse Raman sistemose žemesnio nei 1064 nm bangos ilgio lazerio naudojimas yra pranašesnis dėl kelių esminių priežasčių. Pirma, jos išgauna ženkliai stipresnę Raman sklaidą. Antra, šios sistemos gali naudoti detektorius pagamintus silicio pagrindu (CCD/CMOS). Jie yra jautresni, pigesni ir turi aukštesnę spektrinę raišką nei brangesni InGaAs detektoriai, reikalingi 1064 nm sistemoms. Be to, trumpesnio bangos ilgio sistemos yra kompaktiškesnės, greitesnės ir tinkamos darbui tiek viduje, tiek lauke, nes užtikrina patikimą identifikaciją net esant mažoms koncentracijoms. 

Dėl šių priežasčių 1030 -785 nm bangos ilgio rankinės Raman sistemos yra tinkamesnis pasirinkimas, užtikrinantis geresnį signalo stiprumą ir tikslesnį medžiagų identifikavimą. 

Siūlome keisti reikalavimą į:
„<...>  ne didesne negu 1030 nm bangos ilgio lazerio technologija <...>“. 

Tiekėjo nuomone priėmus šį pakeitimą PO lūkesčiai būtų geriau išpildyti. Nes būtų renkamasi tarp  jautresnių ir greitesnių sistemų kurios optimaliau sužadina Raman sklaidą.

Dėl spektrometro bangos ilgio pateikiama skirtinga informacija. Europos Sąjungos parengtose rekomendacijose RAMAN spektrometrams nurodoma, kad spektrometrų bangos ilgis turi būti ne didesnis kaip 1064 nm.

Spektrometro tinkamumui nustatyti bus atliekamas spektrometro testavimas Muitinės laboratorijoje (Techninės specifikacijos 7.1 papunktis).

1.5.6 „spektrometro lazerio spindulio fokusavimo priedas“

Lazerio fokusavimo priedas nėra tipinis visoms Raman sistemoms. Dalis rankinių Raman sistemų turi fiksuotą lęšį kurio pozicija yra nereguliuojama arba yra optimizuota automatiškai. Todėl reikalauti, kad priedas būtų pateikiamas ir su sistemomis kurios jo nenaudoja yra netikslinga. 

Taip pat, reguliuojamos fokusavimo sistemos sukuria matavimų kintamumą ir padidinti išsiderinimo riziką, ypač lauko sąlygomis. Fiksuotas fokusavimas užtikrina pakartojamus ir patikimus matavimus bei yra saugesnis, kai tiriamos potencialiai sprogios medžiagos, nes išvengiama rankinių reguliavimų, galinčių sutrikdyti mėginį.

Siūlome keisti reikalavimą į:
Jei Raman sistemos spindulys turi būti fokusuotas, sistema pristatoma su spindulio fokusavimo priedu.

Ši formuluotė užtikrina, kad PO perkama įranga bus pristatyta su jai reikalingais priedais.

Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą.

1.5.11 „spektrometro duomenų perdavimo ir įkrovimo stotelė“

Tiekėjo nuomone, reikalavimas turėti atskirą spektrometro duomenų perdavimo ir įkrovimo stotelę yra perteklinis ir nepagrįstas. Abi funkcijos gali būti patogiai atliekamos paprastais sprendimais – baterija įkraunama naudojant standartinę jungtį ar įkroviklį, o duomenys perduodami per USB kabelį. Tokia schema yra lankstesnė: esant poreikiui galima naudoti atsarginius laidus, kuriuos lengva pakeisti ir kurie yra nebrangūs, be to, dauguma laboratorijų paprastai jau turi tinkamų jungčių iš anksčiau įsigytos įrangos. Tuo tarpu sugedus specialiai stotelei, rasti sprendimą tą pačią dieną gali būti neįmanoma, todėl kyla reali rizika prarasti sistemos funkcionalumą. Be to, viena stotelė ne tik nesuteikia papildomos vertės, bet ir didina įrangos kainą, sudėtingumą bei gedimų riziką.

Siūlomas pakeitimas:
Raman spektrometras turi būti sukomplektuotas su duomenų perkėlimui skirtais priedais (pvz., reikiami kabeliai, duomenų perkėlimo stotelė ar kita įranga). Spektrometras taip pat turi būti sukomplektuotas su akumuliatoriaus įkrovimui reikalinga įranga.

Priėmus šį pakeitimą būtų sudaryta galimybė rinktis sistemas pagal jų techninius pajėgumus, užuot nepagrįstai ribojus pasirinkimą reikalavimu, kuris nesuteikia papildomos vertės.

Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą.

5.1 „turi būti 2 vidiniai – pakraunami keičiami akumuliatoriai, užtikrinantis nepertraukiamą ne mažiau 4 val. darbo režimą;“

Tiekėjo nuomone šis punktas yra ne aiškus. 1.5.3. punkte šis reikalavimas jau buvo nurodytas. Šiuo metu nėra aišku ką PO turi omenyje reikalaudamas „vidinio“  akumuliatoriaus. Tipiškai į sistemą yra įmontuojamas/įstatomas pakrautas akumuliatorius. Siūlome aiškesnę formuluotę.

Siūlome keisti reikalavimą į:
Su vienu pakrautu akumuliatoriumi spektrometras turi veikti ne mažiau 4 valandų. Į sistemos komplektaciją iš viso įtraukti du akumuliatoriai. Akumuliatoriai gali būti keičiami.

Ši formuluotė aiškesnė, nepaliekanti vietos dviprasmiškai interpretacijai.

Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą.

7.1 „ spektrometro tinkamumui nustatyti bus atliekamas spektrometro testavimas Muitinės laboratorijoje<...>“

Pagal dabartinė formuoluotę šiuo metu nėra aišku kuriame etape bus vertinamas sistemos atitikimas. Taip pat, neaišku kokie yra viso pirkimo vertinimo kriterijai.

Spektrometro atitikimas bus vertinamas pasiūlymų vertinimo etape. Pirkimo vertinimo kriterijai – atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir spektrometro kaina.

7.3 „garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo ne per ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį užtikrinti spektrometro garantinio aptarnavimo ir/ar remonto darbų atlikimą. Esant ilgesniam nei 5 dienų garantinio aptarnavimo ir/ar remonto laikotarpiui tiekėjas pateikia užsakovui ne blogesnių charakteristikų analogišką spektrometrą laikinam naudojimui <...>“

Tiekėjo nuomone, šis reikalavimas yra sunkiai praktiškai įgyvendinamas. Rankinės Raman sistemos turi itin preciziškai sumontuotą optiką, kurios taisymui dažnai reikia specialių optinių stalų ir specializuotų instrumentų gamintojo serviso centre, todėl remonto trukmė tiesiogiai priklauso nuo gedimo tipo ir gamintojo reakcijos laiko. Dabartinė formuluotė yra pernelyg griežta ir neatspindi realių techninių bei logistinių galimybių.

Be to, nors tiekėjai gali deklaruoti atitiktį, kyla praktinis klausimas dėl realaus šio punkto įgyvendinimo. Atsižvelgiant į tai, kad kaina visuomet yra vienas svarbiausių vertinimo kriterijų, tikėtina, kad dalis tiekėjų šių kaštų į pasiūlymą neįskaičiuos, siekdami išlikti konkurencingi. Susidarius situacijai, kai prireiktų laikinai pakeisti įrangą, jie gali būti nepajėgūs to atlikti. Tai sukeltų perkančiajai organizacijai papildomų nepatogumų ir išlaidų.

Tiekėjo nuomone, veiksmingesnis ir PO interesus atspindintis sprendimas yra:

1) Įsigyti papildomą, atsarginę sistemą. Tokiu atveju darbai nebūtų pertraukti, o PO nepriklausytų nuo tiekėjo sugebėjimo efektyviai pateikti laikiną pakaitinį  instrumentą. 
IR
2) Pailginti terminą įrangos taisymui  iki pvz.: 15 d. Ilgesnis terminas leistų tiekėjui realiai įvykdyti įsipareigojimus, o PO neliktų priklausoma nuo tiekėjo ir gamintojo efektyvaus problemos sprendimo.

Tiekėjo nuomone, priėmus visus aukščiau nurodytus pakeitimus ir atlikus patikslinimus, perkančioji organizacija užsitikrintų, kad bus įsigyta pažangiausia ir jos poreikius atitinkanti sistema, o nustatyti kriterijai užtikrintų sąžiningą konkurenciją bei objektyvų ir adekvatų pasiūlymų vertinimą.

Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą.

Tiekėjas Nr. 6

| 1 | Kokius pakeitimus ir patobulinimus galite pasiūlyti, atsižvelgiant į pateiktą Specifikaciją? | Pasiūlymas 1) 8000 mėginių biblioteka šiais laikais yra sąlyginai maža – rekomenduojama ją padidinti iki bent 20 000 skirtingų medžiagų, kad būtų galima atlikti platesnius ir detalesnius matavimus. | Patikslinsime techninę specifikaciją. Ačiū už pastebėjimą. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kokius Raman tipo spektrometro parametrus ir sąlygas siūlytumėte pakeisti arba papildomai įtraukti į Specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Papildomi parametrai 1) Integruota kolorimetro sistema, skirta aptikti pėdsakinius narkotikų kiekius. | Dėkojame už pasiūlymą. Remdamiesi savo praktika, narkotinių medžiagų identifikavimui techninėje specifikacijoje yra reikalavimai spektrų bibliotekos turiniui. |