Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS

VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras (specifikacija) | Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinio įrenginio komplektas – 2 vnt. Nurodyti modelį, gamintoją |  |
| 1.1 | Paciento kėdė |  |
| 1.1.1 | Kėdės maitinimas 230 V50Hz |  |
| 1.1.2 | Kėdės keliamoji galia ne mažiau 180 kg paciento svorio |  |
| 1.1.3 | Kėdės judėjimas elektromechaninis |  |
| 1.1.4 | Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų stalelio ir kojiniu pedalu |  |
| 1.1.5 | Ne mažiau keturių programuojamų padėčių, užprogramuotos išspjovimo padėtis, grįžimo į prieš tai buvusią padėtį, išlaipinimo padėtis, trenderburgo padėtis |  |
| 1.1.6 | Kėdės sėdimoji dalis turi kilti/leistis intervale: apatinė pozicija ne aukščiau 44 cm, viršutinė pozicija ne žemiau 80 cm nuo grindų |  |
| 1.1.7 | Kairys porankis |  |
| 1.1.8 | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę po kėdės pagrindu. |  |
| 1.1.9 | Galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų |  |
| 1.2 | Odontologo instrumentų stalas |  |
| 1.2.1 | Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko pantografine alkūne |  |
| 1.2.2 | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimas su padėties fiksavimo stabdžiu. |  |
| 1.2.3 | Įmontuotas skaitmeninis spalvotas, lietimui jautrus ekranas : Turi valdyti ir rodyti : - Pasirinktą instrumentą ir jo nustatymus - mikrovariklio apsisukimų skaičių, - mikrovariklio nustatytą sukimo jėgą, - naudojamo antgalio perdavimo skaičių, - sukimosi kryptį, - ne mažiau 2 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje - skalerio nustatytą galią, - skalerio darbo režimą (Normalus-Endo- Perio) - kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymas. - programuojamų kėdės padėčių valdymas. - mikrovariklio ir skalerio apsisukimų ir galios nustatymai - Šviestuvo, įjungimo / išjungimo valdymas - turbinos, mikrovariklio ir skalerio pašvietimo įjungimo / išjungimas. - vandens, paduodamo į antgalius įjungimo / išjungimo valdymas - spjaudyklės apiplovimo įjungimas. - stiklinės pripildymo įjungimas - antgalių reikalingo sutepimo laiko programavimas - pranešimas apie reikalingą atlikti antgalio sutepimą - laikrodis su data - chronometras |  |
| 1.2.4 | Odontologo instrumentai : 1-daugiafunkcinis pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) 2- rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu MIDWEST 6 standarto; 3- rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu MIDWEST 6 standarto; 4- rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 5- rankovė ultragarsinio skalerio antgaliui su pašvietimu; |  |
| 1.2.5 | Vandens kiekio, paduodamo į antgalius, reguliavimas (išskyrus pūtiklį) |  |
| 1.2.6 | Pagalbinis padėkliukas-lentynėlė |  |
| 1.3 | Elektrinis Mikrovariklis su LED šviesa |  |
| 1.3.1 | Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 50 aps/min. |  |
| 1.3.2 | Reguliuojamas maksimalūs apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps/min. |  |
| 1.3.3 | Su LED šviesos šaltiniu |  |
| 1.3.4 | Apsisukimų skaičius valdomas kojiniu pedalu, ribose nustatytose programuojant odontologo darbo stale |  |
| 1.3.5 | Ne mažiau 2 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje |  |
| 1.3.6 | Odontologo instrumentų stale sumontuotas skaitmeninis displėjus turi rodyti mikrovariklio esamus nustatymus ir būsena ( nustatytus ir esamus apsisukimus, jėgą, darbo režimą, pasirinktą programą, sukimosi krytį) |  |
| 1.4 | Ultragarsinis skaleris su Endo funkcija. Nurodyti modelį, gamintoją |  |
| 1.4.1 | Su LED Pašvietimu |  |
| 1.4.2 | Tinkantis Endo ir Higienos procedūroms |  |
| 1.4.3 | Komplekte turi būti: - darbiniai antgaliukai ne mažiau 5 vnt. - dinamometrinis raktas antgaliukų keitimui 1 vnt. |  |
| 1.4.4 | Galingumas valdomas kojiniu pedalu, ribose nustatytose programuojant odontologo darbo stale |  |
| 1.4.5 | Odontologo instrumentų stale sumontuotas skaitmeninis displėjus turi rodyti skalerio esamus nustatymus ir būsena ( nustatytą ir esamą galią, darbo režimą.) |  |
| 1.5 | Instrumentų valdymo pedalas |  |
| 1.5.1 | Tuo pačiu kojiniu pedalu turi būti valdomas: - instrumentų paleidimas, - mikrovariklio sūkių , skalerio galios reguliavimas, - vandens įjungimas/išjungimas instrumentams, - paciento kėdės padėčių keitimas, - paciento kėdės išlaipinimo padėties įjungimas, |  |
| 1.6 | Spjaudyklės blokas |  |
| 1.6.1 | Blokas su tvirtinimu prie paciento kėdės ir keliasi kartu su kėde |  |
| 1.6.2 | Švaraus vandens sistema ne mažiau 1 l buteliu. |  |
| 1.6.3 | Pasukamas spjaudyklės dubuo |  |
| 1.6.4 | Įmontuotas separatorius su kietų dalelių nusodintuvo surinkimo indu ir automatiniu skysčių pašalinimu į kanalizaciją. Skysčių pašalinimo metu siurbimas nestabdomas. |  |
| 1.7 | Padėjėjo staliukas |  |
| 1.7.1 | Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko |  |
| 1.7.2 | Dvi seilių ir dulkių nusiurbimo žarnos |  |
| 1.7.3 | Padėjėjo staliuke turi būti ne mažiau 4-ių lizdų instrumentams |  |
| 1.7.4 | Pagalbinė lentynėlė-padėkliukas |  |
| 1.8 | LED Šviestuvas |  |
| 1.8.1 | Tvirtinamas prie spaudyklės bloko |  |
| 1.8.2 | Šviesos šaltinis LED-as |  |
| 1.8.3 | Šviesos intensyvumas ribose ne mažiau 8 000 - 35 000 Lux |  |
| 1.8.4 | Ne mažiau 5 lygių arba tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas |  |
| 1.8.5 | Garantija įrangos komplektui ne mažiau 24 mėn. |  |
| 2. | Aspiracinis siurblys – 2 vnt. |  |
| 2.1 | Oro srautas 1 200 l/min |  |
| 2.2 | Elektrinė galia ne daugiau 415 W |  |
| 2.3 | Garantija ne mažiau 24 mėn |  |
| 3. | Turbininis antgalis su šviesa – 2 vnt. |  |
| 3.1 | Komplekte greita jungtis su LED šviesa |  |
| 3.2 | Titano korpusas |  |
| 3.3 | Svoris ne daugiau 49 g |  |
| 3.4 | Grąžto fiksacija mygtuku |  |
| 3.5 | Oro vandens aušinimas ne mažiau kaip 4 skylutės |  |
| 3.6 | Galia ne mažiau 40 W |  |
| 3.7 | Apsukos ribose ne mažiau 280 000 - 310 000 ap/min |  |
| 3.8 | Garantija ne mažiau 12 mėn. |  |
| 3.9 | Privalo būti ant antgalio unikalusis priemonės identifikatorius (UDI ženklinimas) |  |
| 3.10 | CE ženklinimas |  |
| 4. | Kampinis antgalis su šviesa – 2 vnt. |  |
| 4.1 | Maks apsukos 40 000 ap/min |  |
| 4.2 | Grąžto fiksacija mygtuku |  |
| 4.3 | Garantija ne mažiau 12 mėn. |  |
| 4.4 | Privalo būti ant antgalio unikalusis priemonės identifikatorius (UDI ženklinimas) |  |
| 4.5 | CE ženklinimas |  |
| 5. | Oro kompresorius – 1 vnt. |  |
| 5.1 | Su oro sausintuvu |  |
| 5.2 | Oro talpa ne mažiau 24 l |  |
| 5.3 | Našumas 140 l prie 5 bar |  |
| 5.4 | Triukšmas ne daugiau 67 db |  |
| 5.5 | Nominali galia 1,5 kW |  |
| 5.6 | Įtampa 230 V / 50 Hz |  |
| 5.7 | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |
| 6. | Kėdutė gydytojui – 2 vnt. |  |
| 6.1 | Apmušalų spalva kaip ir paciento kėdės |  |
| 6.2 | Lenkta atrama nugarai |  |
| 6.3 | Sėdimos dalies aukščio reguliavimas |  |
| 6.4 | Stumdoma, ant penkių ratukų |  |
| 7. | Kiti reikalavimai |  |
| 7.1 | Su įranga, turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba; Odontologinis įrenginys turi turėti CE ženklinimą, sertifikatą arba jį atvirtinantį dokumentą. Būtina |  |