TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VITREKTOMIJOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiškos atlikti viešąjį pirkimą: 2025-08-18 Nr. VPP-5570.

Posėdžio protokolas 2025 08 27, Nr. 32. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinuota (vitrektomijos ir fakoemulsifikacijos) vienkartinė kasetė su priedais, pritaikyta dirbti su 10000 kirpimų/min. vitrektomo antgaliu (23 G, 25 G) | - Pritaikyta dirbti su 23/25G instrumentais. - Komplektacija turi būti pateikta vienoje sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės). - Pritaikyta dirbti su 10000 kirpimų/min. vitrektomo antgaliu firmos „Alcon“ Constellation aparatu. - Komplektacija: - Skysčių valdymo kasetė su skysčio surinkimo maišeliu – 1vnt. - Vitrektomijos antgalis – 1 vnt. - Apšvietimo instrumentas – 1 vnt. - Infuzijos kaniulė – 1 vnt. - Trokarų/kaniulių su vožtuvais rinkinys – 1 vnt. - Infuzijos žarnelių su automatiniu vožtuvu komplektas – 1 vnt. - Irigacijos/aspiracijos žarnelių komplektas – 1 vnt. - Trijų krypčių kranelis – 1 vnt. Skysčių padavimo į kasetę žarnelių komplektas – 1 vnt. | 3 000 |
| 2 | Vienkartinis antgalis diatermijai, skirtas dirbti su firmos ,,Alcon" aparatu ,,Constellation" 25G | - 25 G. - Smailėjantis galas, užlenktas 30°±5° kampu. | 150 |
| 3. | Vienkartinis pinceto antgalis silpnoms membranoms 25G | - Plonais galiukais geresnei vizualizacijai. - Pinceto galas turi atkartoti tinklainės radius. - Suėmimo jėga 25 G – ne mažiau kaip 25 gramų. - Tinkamas įstatyti į firmos „Grieshaber“ daugkartinę rankeną „Renaissance Advanced“. | 500 |
| 4. | Vienkartinis pinceto antgalis stiprioms membranoms 23G, 25 G | - Mikrotekstūrinis galiukų suėmimo paviršius. - Suėmimo jėga ne mažiau kaip 60 gramų. - Tinkamas įstatyti į firmos „Grieshaber“ daugkartinę rankeną „Renaissance Advanced“. | 400 |
| 5. | Vienkartinis skysčių išsiurbimo instrumentas (fleita) 25G | - Minkštu galiuku. - Pritaikytas aktyviai ir pasyviai aspiracijai. - Turintis chirurgo kontroliuojamą sistemą, skirtą greitai aspiracijos ir atgalinės tėkmės kontrolei. | 50 |
| 6. | Vienkartinis lenktų žirklučių antgalis 23G ir 25G | - Žirklučių lenktumas 40°±5°. - Tinkamas įstatyti į firmos „Grieshaber“ daugkartinę rankeną „Renaissance Advanced“. | 120 |
| 7. | Vienkartinė pakuotė kataraktos operacijoms, skirta dirbti su firmos ,,Alcon" aparatu ,,Constelation" | - Komplektaciją sudaro: - skysčių valdymo kasetė su skysčių surinkimo maišeliu 1 vnt.; - irigacijos/aspiracijos žarnelių komplektas 1 vnt.; - skysčių padavimo į kasetę žarnelių komplektas 1 vnt.; - Komplektacija pateikiama vienoje sterilioje pakuotėje. | 100 |
| Papildomi reikalavimai: - Visos priemonės turi būti sterilios (simbolis ant pakuotės) ir vienkartinės (pažymėta simboliu). - Įpakuota po 1 vnt. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai. Būtinas prekių žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |  |  |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.