Reagentų ir papildomų priemonių kraujo tyrimų atlikimui kartu su automatizuotos sistemos įsigijimu panaudos būdu TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraujo tyrimus atliekanti automatizuota sistema (toliau - Sistema) (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | įrašo tiekėjas |
| 1.1. | Sistemos paskirtis | Techniškai pajėgi atlikti visus 1 priede išvardintus tyrimus. | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Sistemos komplektacija | - Hematologiniai analizatoriai (identiški, nemažiau kaip 2 vnt.) - Tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga. - Tepinėlių mikroskopijos įranga. - Tarpinė programinė įranga visų atliekamų tyrimų rezultatų analizavimui, interpretavimui, vertinimui bei patvirtinimui. - Kompiuterizuota darbo vieta (kompiuterinė aparatūrinė bei programinė įranga analizatorių valdymui ir tyrimo rezultatų analizei) – 1 vnt. - Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai) analizatorių ir kitos Sistemą sudarančios įrangos, nurodytos techninės specifikacijos 1.2 punkto 1–3 dalyse, pajungimui į elektros tinklą. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti pajėgūs eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus, užtikrinti, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti. | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Hematologinio analizatoriaus techniniai parametrai |  |  |
| 1.3.1. | Hematologinio analizatoriaus našumas | Vieno analizatoriaus našumas tiriant veninį kraują su diferenciacija (CBC+DIFF) – ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą | įrašo tiekėjas |
| 1.3.2. | Tyrimo metodai | Tiriamųjų analičių matavimams taikomi ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai iš žemiau išvardintų: 1) Elektrinės varžos pokyčio matavimo metodas 2) Šviesos sklaidos (priekinės ir šoninės) matavimo metodas (tėkmės citometrija) 3) Spektrofotometrijos metodas 4) Fluorescencinio dažymo metodas 5) Radijo bangų laidumo ir penkiakryptės šviesos sklaidos matavimo metodas | įrašo tiekėjas |
| 1.3.3. | Tiriami ėminiai | Veninis kraujas Kapiliarinis kraujas | įrašo tiekėjas |
| 1.3.4. | Įsiurbiamo ėminio kiekis | Veninio kraujo, kapiliarinio kraujo automatizuotam tyrimui atlikti reikalingas (įsiurbiamas) ėminio kiekis ne didesnis kaip 200 µl. | įrašo tiekėjas |
| 1.3.5. | Matuojami parametrai | - WBC, - RBC, - HGB, - HCT, - MCV, - MCH, - MCHC, - RDW-SD, - PLT, - MPV, - neutrofilai (#, %), - limfocitai (#, %), - monocitai (#, %), - eozinofilai (#, %), - bazofilai (#, %), - branduolėti eritrocitai (nRBC) (#, %). | įrašo tiekėjas |
| 1.3.6. | Įspėjamieji pranešimai | - Blastai, - Variantiniai (reakciniai) limfocitai, - Nebrandūs granulocitai, - Leukogramos poslinkis į kairę, - Poikilocitozė, - Anizocitozė, - Hiperchromija, - Hipochropija, - Mikrocitai, - Makrocitai, - Šistocitai, - Ląstelių fragmentai, - Branduolėti eritrocitai, - Trombocitų sankaupos. (arba lygiaverčiai įspėjamieji pranešimai (flags)). | įrašo tiekėjas |
| 1.3.7. | Kraujo mėginiuose matuojamų parametrų ribos (ne siauresnės nei nurodytos) | 1. RBC: 0,01–8,5 ×1012/l; 2. HGB: 1–255 g/l; 3. WBC: 0,03–400 ×109/l; 4. PLT: 1–3000 ×109/l. | įrašo tiekėjas |
| 1.3.8. | Reikalavimai hematologiniam analizatoriui | - Tyrimas atliekamas iš uždarų ir atvirų mėgintuvėlių. - Automatiniai hematologiniai analizatoriai turi veikti autonomiškai: stabdant vieno analizatoriaus darbą, kitų darbas nepertraukiamas. Vieno analizatoriaus gedimo atveju kitų darbas nesustoja ir gali būti tęsiamas. - Hematologinis analizatorius turi ėminių barkodų skenavimą. - Reagentų duomenys įvedami į kompiuterį arba į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. - Analizatoriuose turi būti ši informacija: reagentų pavadinimai, reagentų tinkamumo naudoti laikas po atidarymo (nuo įdėjimo į analizatorių), partijos Nr., likusio tūrio/tyrimų kiekis, turi būti informacija/įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. - Talpa automatiniam ėminių padavimui – ne mažiau kaip 20 vnt. ėminių stovelių, stovelyje ne mažiau kaip 5 vnt. mėgintuvėlių (iš viso ne mažiau kaip 100 mėgintuvėlių į vieną analizatorių). - Galima nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu. - Duomenų saugojimo talpa ne mažiau kaip 40 000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir taškines diagramas. | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Tepinėlių ruošimo ir dažymo įrangos techniniai parametrai |  |  |
| 1.4.1. | Įrangos našumas | Tepinėlių ruošimas ir dažymas – ne mažiau kaip 60 tepinėlių per valandą. | įrašo tiekėjas |
| 1.4.2. | Mėginiai | Kraujo tepinėliai | įrašo tiekėjas |
| 1.4.3. | Vieno tepinėlio ruošimo ir nudažymo laikas | Ne daugiau kaip 25 min. | įrašo tiekėjas |
| 1.4.4. | Dažymo metodas | May-Grunwald–Giemsa arba lygiavertis | įrašo tiekėjas |
| 1.4.5. | Įsiurbiamo mėginio kiekis | Įsiurbiamas mėginio kiekis, reikalingas tepinėliui atlikti iš standartinio tūrio mėgintuvėlio ir mikromėgintuvėlio, turi būti ne didesnis kaip 180 µl. | įrašo tiekėjas |
| 1.4.6. | Reikalavimai tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangai | - Yra brūkšninių kodų spausdintuvas, tepinėliai yra pažymimi brūkšniniais kodais, kuriuos nuskaito tepinėlių mikroskopijos įranga. - Prietaisas sujungtas nepertraukiama konvejerine jungtimi su hematologiniais analizatoriais – vakuuminiai mėgintuvėliai iš hematologinio analizatoriaus automatiškai nukeliauja į tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangą. - Yra galimybė rankiniu būdu įdėti pavienius mėgintuvėlius. - Skubaus tyrimo funkcija. - Įranga užprogramuota taip, kad tepinėliai būtų ruošiami, priklausomai nuo kraujo tyrimo rezultato arba pasirinktinai; | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Tepinėlių mikroskopijos įrangos techniniai parametrai |  |  |
| 1.5.1. | Tepinėlių mikroskopijos įrangos našumas | Mikroskopija – ne mažiau kaip 30 tepinėlių per valandą. | įrašo tiekėjas |
| 1.5.2. | Mėginiai | Kraujo tepinėliai | įrašo tiekėjas |
| 1.5.3. | Tepinėlių mikroskopijos prietaise integruoti moduliai | 1. Tiesinės šviesos mikroskopas su LED apšvietimo sistema. 2. Aukštos kokybės progresinio nuskaitymo CCD spalvotas fotoaparatas (arba lygiavertis), vaizdų didinimo nustatymai: 5, 10, 40 (arba 50) ir 100 kartų. | įrašo tiekėjas |
| 1.5.4. | Reikalavimai tepinėlio mikroskopijos įrangai | - Automatinės mikroskopijos režimai: - Leukocitų diferencijavimas: įranga turi diferencijuoti leukocitus ir kt. branduolėtas ląsteles į ne mažiau kaip 12 kategorijų, įskaitant šias: blastai, promielocitai, mielocitai, metamielocitai, lazdeliniai neutrofilai, segmentuoti neutrofilai, eozinofilai, bazofilai, limfocitai, reakciniai limfocitai, plazminės ląstelės, monocitai; turi būti galimybė įvesti ne mažiau kaip 12 vartotojo pasirinktų leukocitų morfologijos kategorijų. - Eritrocitų vertinimas: įranga turi diferencijuoti eritrocitus į ne mažiau kaip 17 kategorijų, įskaitant šias: anizocitozė, makrocitai, ovalūs makrocitai, mikrocitai, hipochromija, akantocitai, echinocitai, dakriocitai, eliptocitai, pjautuvo formos eritrocitai, sferocitai, šistocitai, stomatocitai, taikinio formos eritrocitai, polichromatofilija, bazofilinis taškuotumas, Howell-Jolly kūnai; turi būti galimybė įvesti ne mažiau kaip 10 vartotojo pasirinktų eritrocitų morfologijos kategorijų. - Trombocitų vertinimas: įranga turi suklasifikuoti trombocitus į ne mažiau kaip 2 kategorijas, įskaitant šias: trombocitų sankaupos, gigantiniai trombocitai. - Turi būti galimybė įvesti papildomas vartotojo pasirinktas ląstelių/radinių klasifikavimo kategorijas. - Turi būti galimybė apskaičiuoti absoliutų trombocitų kiekį. - Skubaus tyrimo funkcija. | įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Sistemos analizatorių ir kitos įrangos naudojimo instrukcijos | Pateikiamos kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.7. | Įrangos CE ženklinimas | Sistemą sudarantys analizatoriai ir kita įranga turi būti CE sertifikuoti bei žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių sistemą sudarančių analizatorių CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, bei galiojančių dokumentų, liudijančių sistemą sudarančių papildomų modulių (nurodytų techninės specifikacijos 1.2 punkto 2 ir 3 dalyse) žymėjimą CE ženklu, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Reagentai ir kitos priemonės | - Tiekėjas turi pateikti visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (reagentų, ploviklių, kontrolinių medžiagų (3-jų lygių), kalibratorių ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. - Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, bus atliekami išoriniai (ne mažiau kaip 1 kartą per 6 mėn.) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Šie tyrimai neįskaičiuoti į tyrimų kiekį. - Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai, kontrolinių medžiagų ir kalibratorių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). - Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais/įranga. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomo analizatoriaus/įrangos) reagentai ir/ar papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomų analizatorių gamintojo arba tiekėjo siūlomų reagentų ir papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais. - Tyrimo metodikos, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų, kalibratorių) aprašymai anglų ir lietuvių kalbomis kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti elektronine, o laimėjimo atveju – spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.9. | Reagentų žymėjimas | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.10. | Reikalavimai Sistemos programinei įrangai |  |  |
| 1.10.1. | Sistemos (analizatoriaus ir/ar programinės įrangos) suderinamumas su LIS | Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose (toliau Kauno klinikos) veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste – LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7, standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal analizatoriuje integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. - Pateikti tiek ir tokios kompiuterinės įrangos (angl. hardware), kad ji užtikrintų sklandų programinės įrangos (angl. software) veikimą, įskaitant ir informacinių sistemų konfigūravimo duomenų atsarginių kopijų saugojimą ir aukštą patikimumą. Diegiamo sprendimo serveriai turi būti montuojami Kauno klinikų duomenų centre. Serveriai turi būti montuojami į Kauno klinikų turimą 19“ spintą, komplektuojami su bėgeliais, skirtais serverių ištraukimui iš serverinės spintos. Serveriai turi turėti dubliuotus maitinimo šaltinius bei dubliuotus aušintuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 1.10.2. | Tarpinės programinės įrangos funkcionalumas | - Programinė įranga privalo turėti kokybės kontrolės modulį kuris: - Skaičiuotų kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą). - Generuotų pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus. - Turėtų kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją. - Programinė įranga privalo turėti galimybę kurti atsargines kopijas (vidaus kokybės kontrolės ir pacientų tyrimų duomenų). - Programinė įranga turi apjungti visus Sistemos prietaisus (hematologinius analizatorius, tepinėlių ruošimo ir dažymo įrangą, tepinėlių mikroskopijos įrangą, su ne mažiau kaip 1 darbo vieta tepinėliams mikroskopuoti ir vertinti), ir atlikti: 3.1. tyrimų rezultatų vertinimą; 3.2. automatišką tyrimų pakartojimo užsakymą, 3.3. automatišką kraujo tepinėlio paruošimo, dažymo, mikroskopijos ir vertinimo užsakymą,; 3.4. automatinį rezultatų patvirtinimą pagal perkančiosios organizacijos nustatytas taisykles ; 3.5. tyrimo rezultatų perdavimą į LIS. 4. Analizatoriaus programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatorių būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.11. | Reikalavimai įrangos aptarnavimui | Tiekėjas turi užtikrinti sistemos įrangos aparatūrinės ir programinės dalies nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavęs pranešimą apie Sistemos gedimą /veiklos sutrikimą, Tiekėjo specialistas privalės prisijungti prie Sistemos nuotoliniu būdu ne vėliau kaip per 30 min. nuo pranešimo gavimo momento ir pašalinti sutrikimą, o nepavykus pašalinti Sistemos gedimo ar sutrikimo nuotoliniu būdu per 60 min., ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo gavimo momento atvykti į Kauno klinikas ir 4 valandų laikotarpyje pašalinti gedimą arba kitaip atkurti ir užtikrinti Sistemos veikimą. Nesant galimybės pašalinti gedimų per nurodytą laiką, Nuomotojas privalės kitais būdais ir savo lėšomis užtikrinti kokybišką ir savalaikišką tyrimų atlikimą pagal Kauno klinikų poreikius. Visiškai pašalinti gedimą turi per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 24 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |

1 priedas

Reagentai ir papildomos priemonės kraujo tyrimų atlikimui

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 6 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 6 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Suma, EUR be PVM 6 mėn. laikotarpiui | Suma, EUR su PVM 6 mėn. laikotarpiui | Gamintojas, prekės katalogo numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tyrimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota išplėstine ≥ 5-ių dalių leukograma | 144000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.2. | ... | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Citomorfologinis kraujo tepinėlio tyrimas, automatizuotas | 10 200 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2.2. | ... | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| Pasiūlymo kaina iš viso: |  | x | x | x | x | x | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | x |