TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vykdomos rinkos konsultacijos CVP IS priemonėmis (ID 4542427) dėl pirkimo „VMKL- 55735-5 Medicininė įranga, naujam operacinės blokui (Infuzinės pompos)“ dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* |
| --- | --- | --- |
| DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |
| 1. | - | Pagal Jūsų pateiktą specifikacijos projektą, 100 proc. laimėtojas yra „A“ serijos pompa ir stotelė. „B“ gamintojas neturi lygiavertės prekės, kad galėtų dalyvauti šiame konkurse. Daugiau lygiaverčių konkurentų jūsų pateiktai specifikacijai nėra. Visi kiti gamintojai gali pasiūlyti 50 proc. ar brangesnes pompas su didesnės įstrižainės ekranais ar geresniais parametrais. Siūlomi ekonominio naudingumo kriterijai yra per mažos vertės, WI FI sąsajos parinktas kriterijus apskritai yra nelogiškas. Kodėl nenorite įdėti lietuvių kalbos meniu? Juk gyvename Lietuvoje ir kalbame lietuviškai? Ar ne? Pagal pateiktą techninę specifikaciją „B“ tiekėjas nedalyvaus šiame konkurse, dėl specifikacijos tendencingai surašytos tik vienam gamintojui. |
| DĖL I PIRKIMO OBJEKTO DALIES ( Reanimacijos skyriaus stotelės su švirkštinėmis ir tūrinėmis pompomis (komplektai), 19 vnt.) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |
| 2. | 2.3. Akumuliatorius: Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 1 val. | Prašome peržiūrėti šį reikalavimą ir įvertinti galimybę jį pakeisti į neprivalomą (pageidautiną). Mūsų siūlomas prietaisas neturi integruoto akumuliatoriaus, nes yra skirtas naudoti stacionarioje aplinkoje – reanimacijos skyriuje, kur nuolatinis elektros energijos tiekimas yra užtikrinamas infrastruktūriškai. Reikalavimas dėl akumuliatoriaus šiuo atveju neatitinka faktinių klinikinių poreikių, todėl vertintinas kaip perteklinis ir galimai ribojantis tiekėjų konkurenciją, pažeidžiant proporcingumo principą (VPĮ 17 str.). Siūlome: Šį reikalavimą pašalinti; arba Įtraukti jį kaip papildomą vertinimo kriterijų, jeigu PO vertina mobilumo aspektą kaip papildomą naudą, o ne būtinybę. |
| 3. | 2.5. Klasifikacija: 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės arba lygiavertė. | Pažymime, kad tiek infuzinės pompos, tiek stotelės paprastai naudojamos kontroliuojamoje uždaroje ligoninių aplinkoje, o ne sąlygomis, kurioms reikalinga apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių. IP23 apsaugos klasė yra standartinė ir pakankama saugiam naudojimui ligoninės aplinkoje ir intensyviosios terapijos skyriuose, apsauganti nuo vertikaliai/įstrižai lašančio vandens. Pakeitimas užtikrintų, jog techninės specifikacijos reikalavimas būtų proporcingas faktiniams klinikiniams poreikiams ir atitiktų sąžiningumo, proporcingumo ir neribojančios konkurencijos principus. |
| 4. | 4.24. Pompos maitinimo galimybės: 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio) | Jei galima interpretuoti, kad stotelė yra prijungta prie elektros tinklo, tuomet, pompos yra maitinamos iš stotelės. Jei omenyje turimas maitinimas atskirai iš stotelės akumuliatoriaus - tuomet mes jo neturime. |
| DĖL I PIRKIMO OBJEKTO DALIES ( Reanimacijos skyriaus stotelės su švirkštinėmis ir tūrinėmis pompomis (komplektai), 19 vnt.) VERTINIMO TVARKOS: |  |  |
|  |  | T1 Infuzinė tūrinė pompa pritaikyta enterinei mitybai. Vertinimo būdas: Statinis (taip / ne). Kriterijaus parametro lyginamasis svoris L1=10 | Atsisakyti, nes enterinės mitybos pompos yra atskiros. |
|  |  | T2 Švirkštinės ir infuzinės tūrinės pompų Wi-Fi sąsaja, atitinkanti saugumo standartus: Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2). Vertinimo būdas: Statinis (taip / ne). Kriterijaus parametro lyginamasis svoris L2=10 | Atsisakyti, nes wisi WiFi prisijungimai apsaugoti slaptažodžiu |

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* |
| --- | --- | --- |

| Eil. Nr. |  | Pirkimo sąlygų reikalavimas |  | Siūlymas * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DĖL II PIRKIMO OBJEKTO DALIES ( Reanimacijos skyriaus enterinio maitinimo pompos) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |  |
|  | 18. Baterijos darbo laikas: Ne trumpiau nei 24 h |  | Ne trumpiau nei 10 h, nes pacientai, kuriems reikalingas maitinimas yra paprastai gulintys pacientai, tai visada galima prietaisą prijungti prie tinklo. Todėl didesnės talpos baterija yra perteklinė. Be to, didesnės talpos baterijos labiau teršia aplinką jas utilizuojant. |  |
|  | 21. Klasifikacija: 2. Apsauga nuo kietų dalelių ir skysčių patekimo į pompos vidų ne mažesnė nei IP 25. |  | 2. Apsauga nuo kietų dalelių ir skysčių patekimo į pompos vidų ne mažesnė nei IP 44. IP25 yra skirta vienam gamintojui, apriboja konkurenciją. Kito tipo pompoms prsšoma IP44 apsaugos klasės, todėl šiam pompų tipui optimali irgi tokia pat |  |
| DĖL III PIRKIMO OBJEKTO DALIES ( Švirkštinės pompos, skirtos operacinėms) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |  |
|  | 5. Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas - Būtina |  | Pakeisti į „Pageidautina“. Tai atitinka „C“ patentą, pritaikytas vienam gamintojui, todėl siūlome keisti, siekian padidinti konkurenciją |  |
|  | 12. Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  | Pakeisti į „ml/h“, nes prietaisas visada greitį perskaičiuoja į ml/h, tai trumpa vienkartinė infuzija, ar papildomas bolusas patogiausi programuoti tokiais vienetais |  |
|  | 20. Darbo iš akumuliatoriaus trukmė: Ne mažiau kaip 10 h, esant ne mažesniam kaip 5 ml/h greičiui. |  | Pakeisti į „Ne mažiau kaip 8 h, esant ne mažesniam kaip 5 ml/h greičiui“. Dauguma gamintojų siūlo ne didesnį kaip šis infuzijos laiką, kurio pilnai pakanka. Be to naudojimas šių prietaisų daugumoje stacionarus, tai didesnis darbo laokas nuo baterijos yra perteklinis. |  |
| DĖL III PIRKIMO OBJEKTO DALIES ( Švirkštinės pompos, skirtos operacinėms) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas - Būtina |  | Pakeisti į „Pageidautina“. Tai atitinka „C“ patentą, pritaikytas vienam gamintojui, todėl siūlome keisti, siekian padidinti konkurenciją |  |
|  |  | 12. Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  | Pakeisti į „ml/h“, nes prietaisas visada greitį perskaičiuoja į ml/h, tai trumpa vienkartinė infuzija, ar papildomas bolusas patogiausi programuoti tokiais vienetais |  |
|  |  | 20. Darbo iš akumuliatoriaus trukmė: Ne mažiau kaip 10 h, esant ne mažesniam kaip 5 ml/h greičiui. |  | Pakeisti į „Ne mažiau kaip 8 h, esant ne mažesniam kaip 5 ml/h greičiui“. Dauguma gamintojų siūlo ne didesnį kaip šis infuzijos laiką, kurio pilnai pakanka. Be to naudojimas šių prietaisų daugumoje stacionarus, tai didesnis darbo laokas nuo baterijos yra perteklinis. |  |
| DĖL VI PIRKIMO OBJEKTO DALIES ( Infuzinės tūrinės pompos, skirtos operacinėms) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Smūginė dozė - boliusas (bolus): 4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU/U arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  | Pakeisti į „ml/h“, nes prietaisas visada greitį perskaičiuoja į ml/h, tai trumpa vienkartinė infuzija, ar papildomas bolusas patogiausi programuoti tokiais vienetais. |  |
|  |  |  | 5. Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo - Būtina |  | Pakeisti į „Pageidautina“. Tai nebūtina, nes okliuzija yra aukšto prioriteto aliarmas, prietaisas stoja, Reikalingas infuzinės sistemos patikrinimas ir priežasties nustatymas, o ne automatinis infuzijos paleidimas |  |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas

Informuojame, kad, atsižvelgdama į gautų pastabų ir siūlymų apimtį, perkančioji organizacija priėmė sprendimą iš esmės pakeisti pirkimo technines specifikacijas bei pasiūlymų vertinimo tvarką. Po techninių specifikacijų ir vertinimo tvarkos atnaujinimo bus paskelbta nauja rinkos konsultacija.

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.