1 pirkimo objekto dalis. Reanimacijos skyriaus stotelės su švirkštinėmis ir tūrinėmis pompomis (komplektai), 19 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2 | Vienas komplektas sudarytas iš nemažiau: |  |  |
| 2.1 | Stotelės | Infuzinius prietaisus integruojantis ir laikantis įrenginys, sudarytas iš 1 arba 2 vnt. įrenginių. |  |
| 2.2 | Infuzinės švirkštinės pompos | 4 vnt. |  |
| 2.3 | Infuzinės tūrinės pompos | 2 vnt. |  |
| 3. | Reikalavimai stotelei: |  |  |
| 3.1 | Stotelės fiksacija | Prie vertikalaus strypo (konsolės ar infuzinio stovo) |  |
| 3.2 | Jungtys | 1. Personalo iškvietimo; 2. Pompų elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko. 3. Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko (jungtis stotelėje ir/arba pompoje); |  |
| 3.3 | Akumuliatorius | Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 1 val. |  |
| 3.4 | Galimų fiksuoti infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės. |  |
| 3.5 | Klasifikacija | 1. I arba aukštesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės arba lygiavertė. 3. Atsparus defibriliacijai; |  |
| 3.6 | Fiksuojamų pompų skaičius | Ne mažiau šešių pompų. |  |
| 3.7 | Įrenginio maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo. |  |
| 3.8 | Tuščios stotelės svoris | ≤ 10 kg. |  |
| 4 | Reikalavimai švirkštinei pompai (4 vnt.): |  |  |
| 4.1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2 ml arba 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 arba 60 ml. |  |
| 4.2 | Atpažįstami gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų |  |
| 4.3 | 50 ml ir didesnės talpos švirkštų infuzijos greičio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val. |  |
| 4.4 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Ne siauresnės nei nuo 1 min iki 99 val. |  |
| 4.5 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau kaip 2 % arba nedidesnė nei 0.005ml |  |
| 4.6 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Būtina |  |
| 4.7 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU/U arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento kūno masei (pavyzdžiui, mg/kg/min.) |  |
| 4.8 | Įrašų išsaugojimas | Ne mažiau kaip 1000 įrašų, seniausi įrašai perrašomi. |  |
| 4.9 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą |  |
|  |  | 2. Vaisto koncentraciją |  |
| 4.10 | Boliuso funkcija: | 1. Boliusas su tūrio ar dozės nustatymu; |  |
|  |  | 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); |  |
|  |  | 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės tapos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; |  |
|  |  | 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU/U arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  |
|  |  | 5. Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos. |  |
| 4.11 | Ekrane vaizduojamos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis; |  |
|  |  | 2. Infuzuotas tūris; |  |
|  |  | 3. Likęs suleisti infuzijos tūris; |  |
|  |  | 4. Likęs infuzijos laikas; |  |
|  |  | 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; |  |
|  |  | 6. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); |  |
|  |  | 7. Aliarmo priežastys. |  |
| 4.12 | Vizualiniai bei garsiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos | 1. Tūris beveik suleistas arba Infuzijos laikas beveik pasibaigė; |  |
|  |  | 2. Švirkštas beveik tuščias; |  |
|  |  | 3. Baterija beveik tuščia; |  |
| 4.13 | Vizualiniai bei garsiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias; |  |
|  |  | 2. Tūris suleistas; |  |
|  |  | 3. Baterija tuščia; |  |
|  |  | 4. Baigėsi KVO režimo veikimas (funkcija būtina); |  |
|  |  | 5. Per aukštas spaudimas; |  |
|  |  | 6. Neteisingai įstatytas švirkštas arba švirkštas neteisingai užfiksuotas. |  |
| 4.14 | Reakcija į sistemos okliuziją | Slenksčio ribos ne siauresnės kaip 0,2 – 1,0 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai |  |
| 4.15 | Spalviniai indikatoriai | Būtina: |  |
|  |  | 1. Normali būsena (vyksta infuzija); |  |
|  |  | 2. Veikimo sutrikimas; |  |
|  |  | 3. Kritinės situacijai įspėjimas. |  |
| 4.16 | Pompos maitinimas: | 1. Vidinis akumuliatorius; |  |
|  |  | 2. 230V, 50 Hz elektros tinklas; |  |
|  |  | 3. Centralizuotas elektros energijos aprūpinimo iš infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio. |  |
| 4.17 | Pompos veikimo iš vidinio akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 val., esant infuzijos greičiui ne mažesniam nei 5 ml/val. |  |
| 4.18 | Pompos spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės |  |
| 4.19 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu (įsigijus papildomą programinę įrangą) | Būtina |  |
| 4.20 | Švirkštinės pompos sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; |  |
|  |  | 2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimui ar lygiavertis sprendimas pompos pajungimui prie personalo iškvietimo sistemos |  |
|  |  | 3. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių ar lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu |  |
|  |  | 4. Wi-Fi sąsaja (saugumo standartas: WPA2 ar WPA2-PSK ar lygiavertis) |  |
| 4.21 | Vaistų biblioteka | 1. Ne mažiau kaip 3000 vaistų pavadinimų; |  |
|  |  | 2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; |  |
|  |  | 3. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą; |  |
| 4.22 | Pauzės / budėjimo laiko nustatymo ribos | Ne mažiau kaip iki 23 val 59 min. |  |
| 4.23 | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina |  |
| 4.24 | Švirkštinės pompos svoris | Ne daugiau 2,5 kg. |  |
| 4.25 | Švirkštinės pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; |  |
|  |  | 2. Ne mažesnė kaip I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); |  |
|  |  | 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės). |  |
| 4.26 | Maitinimo šaltinis | Būtina. Tiekėjas turi pateikti pompos maitinimo šaltinį su reikalingais laidais arba tik maitinimo laidą, jeigu šaltinis yra integruotas pompoje |  |
| 4.27 | Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu | Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas |  |
| 5 | Reikalavimai infuzinei tūrinei pompai (2 vnt.): |  |  |
| 5.1 | Tūrinės pompos darbo režimai: | 1. Enterinės mitybos 2. Nuolatinės infuzijos 3. Transfuzijos |  |
| 5.2 | Oro burbulų nustatymas | Aptinka oro burbulus iki 0,015 ml tūrio arba mažesnius |  |
| 5.3 | Infuzijos greičio ribos | Ne mažiau kaip nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. |  |
| 5.4 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau 3% |  |
| 5.5 | Okliuzijos slėgio slėgio nustatymo ribos | 1. Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1.0 bar nevertinant paklaidų; 2. Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai; |  |
| 5.6 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 9999 ml |  |
| 5.7 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Nuo 1 min iki 99 val. |  |
| 5.8 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo skaičiavimas | Būtina |  |
| 5.9 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinais vienetais: | mg, µg, IU/U arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento kūno masės vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) |  |
| 5.10 | Boliuso funkcija: | 1. Boliusas su tūrio ar dozės nustatymu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU/U arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  |
| 5.11 | Integruotas priešsrovinis slėgio daviklis okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje nustatymui | Būtina |  |
| 5.12 | Įrašų išsaugojimas | Ne mažiau 1000 įrašų, seniausi įrašai perrašomi. |  |
| 5.13 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti tūris; 3. Suleistas tūris; 4. Likusi infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija; 6. „Vyksta infuzija“ indikacija; 7. Vaisto pavadinimas; 8. Aliarmo priežastys. |  |
| 5.14 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos | 1. Infuzija beveik baigta; 2. Baterija beveik tuščia; |  |
| 5.15 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Oras infuzinėje sistemoje; 2. Infuzijos pabaiga; 3. Okliuzija; 4. Baterija išsikrovusi; |  |
| 5.16 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą; 2. Vaisto koncentraciją; |  |
| 5.17 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Veikimo sutrikimas; 3. Kritinės situacijai įspėjimas. |  |
| 5.18 | Wi-Fi sąsaja | Wi-Fi sąsaja (saugumo standartas: WPA2 ar WPA2-PSK ar lygiavertis) |  |
| 5.19 | Pompos maitinimas: | 1. Vidinis akumuliatorius; 2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo; 3. Centralizuotas elektros tiekimas iš infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio; |  |
| 5.20 | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 10 val., esant infuzijos greičiui ne mažesniam nei 25 ml/val |  |
| 5.21 | Pompos spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių |  |
| 5.22 | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu (įsigijus papildomą įrangą) |  |
| 5.23 | Tūrinės pompos sąsajos | 1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimui 2. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių ar lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu |  |
| 5.24 | Vaistų sąrašas | 1. Ne mažiau kaip 3000 vaistų pavadinimų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; 3. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą; |  |
| 5.25 | Pauzės / budėjimo laiko nustatymo ribos | Ne mažiau kaip iki 23 val 59 min. |  |
| 5.26 | Slėgio infuzinėje sistemoje stebėsena | Būtina |  |
| 5.27 | Naktinis režimas ar galimybė reguliuoti ekrano ryškumą | Būtina |  |
| 5.28 | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Būtina |  |
| 5.29 | Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija | Būtina |  |
| 5.30 | Pauzės funkcija | Būtina |  |
| 5.31 | Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija | Būtina |  |
| 5.32 | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina |  |
| 5.33 | Pompos svoris | Ne daugiau 2.5 kg |  |
| 5.34 | Pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; 2. Ne mažesnė kaip I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33). |  |
| 5.35 | Maitinimo šaltinis | Būtina. Tiekėjas turi pateikti pompos maitinimo šaltinį su reikalingais laidais arba tik maitinimo laidą, jeigu šaltinis yra integruotas pompoje |  |
| 6 | Garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn. |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.

2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų arba lietuvių kalba), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).Techninės specifikacijos lentelės 4-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.