2 pirkimo objekto dalis. Reanimacijos skyriaus enterinio maitinimo pompos

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2 | Enterinio maitinimo pompos paskirtis (taikymas) | Programuojama pompa enterinio maitinimo tirpalams infuzuoti |  |
| 3 | Reguliuojami infuzijos parametrai: |  |  |
| 3.1 | Infuzijos greitis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 600 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu) |  |
| 3.2 | Infuzijos tūris (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 4000 ml (≤ 1 ml žingsniu) |  |
| 3.3 | Smūginės dozės („bolius“) greitis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 600 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu) |  |
| 3.4 | Smūginės dozės („bolius“) tūris (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 2000 ml (≤ 1 ml žingsniu) |  |
| 4 | Infuzijos greičio paklaida | ≤ ± 5% |  |
| 5 | Pompos darbo režimai | - 1. Pastovaus maitinimo režimas; - 2. Kintamo maitinimo režimas (porcijomis pasirinktais laiko intervalais); 3. Automatinio sistemos užpildymo režimas. |  |
| 6 | Displėjuje atvaizduojama informacija | - 1. Infuzijos greitis; - 2. Infuzijos trukmė; - 3. Bendras tūris; - 4. Boliuso greitis; - 5. Boliuso tūris; 6. Aliarmo priežastys. |  |
| 7 | Vizualinis bei akustinis aliarmas | Būtina. - 1. Spaudimas infuzinėje sistemoje (okliuzija); - 2. Oras infuzinėje sistemoje; - 3. Infuzijos tūris suleistas; - 4. Baterija išsikrovė; - 5. Techninis signalas. |  |
| 8 | Paskutinės programos ar duomenų išsaugojimas | - Būtina |  |
| 9 | Pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai | 1. Nominalios vertės 220V ±10% 50 Hz. El. tinklas - 2. Vidinis akumuliatorius. |  |
| 10 | Pompos darbo laikas, maitinant iš pilnai įkrauto akumuliatoriaus | ≥ 10 h |  |
| 11 | Kartu su pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo | Būtina |  |
| 12 | Klasifikacija | - 1. Atspari defibriliacijai; - 2. Ne blogesnė nei I apsaugos klasė pagal IEC 60 601-1 arba lygiavertė; 3. Apsauga nuo skysčių patekimo į pompos vidų ne mažesnė nei IP 34. |  |
| 13 | Garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn. |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.

2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų arba lietuvių kalba), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).Techninės specifikacijos lentelės 4-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.