3 pirkimo objekto dalis. Švirkštinės pompos, skirtos operacinėms

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2 ml arba 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 arba 60 ml. |  |
| 3 | Atpažįstami gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų |  |
| 4 | 50 ml ir didesnės talpos švirkštų infuzijos greičio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val. |  |
| 5 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Ne siauresnės nei nuo 1 min iki 99 val. |  |
| 6 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau kaip 2 % arba nedidesnė nei 0.005ml |  |
| 7 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Būtina |  |
| 8 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU/U arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento kūno masei (pavyzdžiui, mg/kg/min.) |  |
| 9 | Įrašų išsaugojimas | Ne mažiau kaip 1000 įrašų, seniausi įrašai perrašomi. |  |
| 10 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą |  |
|  |  | 2. Vaisto koncentraciją |  |
| 11 | Boliuso funkcija: | 1. Boliusas su tūrio ar dozės nustatymu; |  |
|  |  | 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); |  |
|  |  | 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės tapos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; |  |
|  |  | 4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU/U arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai. |  |
|  |  | 5. Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos. |  |
| 12 | Ekrane vaizduojamos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis; |  |
|  |  | 2. Infuzuotas tūris; |  |
|  |  | 3. Likęs suleisti infuzijos tūris; |  |
|  |  | 4. Likęs infuzijos laikas; |  |
|  |  | 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; |  |
|  |  | 6. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); |  |
|  |  | 7. Aliarmo priežastys. |  |
| 13 | Vizualiniai bei garsiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos | 1. Tūris beveik suleistas arba Infuzijos laikas beveik pasibaigė; |  |
|  |  | 2. Švirkštas beveik tuščias; |  |
|  |  | 3. Baterija beveik tuščia; |  |
| 14 | Vizualiniai bei garsiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias; |  |
|  |  | 2. Tūris suleistas; |  |
|  |  | 3. Baterija tuščia; |  |
|  |  | 4. Baigėsi KVO režimo veikimas (funkcija būtina); |  |
|  |  | 5. Per aukštas spaudimas; |  |
|  |  | 6. Neteisingai įstatytas švirkštas arba švirkštas neteisingai užfiksuotas. |  |
| 15 | Reakcija į sistemos okliuziją | Slenksčio ribos ne siauresnės kaip 0,2 – 1,0 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai |  |
| 16 | Spalviniai indikatoriai | Būtina: |  |
|  |  | 1. Normali būsena (vyksta infuzija); |  |
|  |  | 2. Veikimo sutrikimas; |  |
|  |  | 3. Kritinės situacijai įspėjimas. |  |
| 17 | Pompos maitinimas: | 1. Vidinis akumuliatorius; |  |
|  |  | 2. 230V, 50 Hz elektros tinklas; |  |
|  |  | 3. Centralizuotas elektros energijos aprūpinimo iš infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio. |  |
| 18 | Pompos veikimo iš vidinio akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 val., esant infuzijos greičiui ne mažesniam nei 5 ml/val. |  |
| 19 | Pompos spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės |  |
| 20 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu (įsigijus papildomą programinę įrangą) | Būtina |  |
| 21 | Švirkštinės pompos sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; |  |
|  |  | 2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimui ar lygiavertis sprendimas pompos pajungimui prie personalo iškvietimo sistemos |  |
|  |  | 3. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių ar lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu |  |
|  |  | 4. Wi-Fi sąsaja (saugumo standartas: WPA2 ar WPA2-PSK ar lygiavertis) |  |
| 22 | Vaistų biblioteka | 1. Ne mažiau kaip 3000 vaistų pavadinimų; |  |
|  |  | 2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų; |  |
|  |  | 3. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą; |  |
| 23 | Pauzės / budėjimo laiko nustatymo ribos | Ne mažiau kaip iki 23 val 59 min. |  |
| 24 | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina |  |
| 25 | Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba prie kiekvienos pompos turi būti pridėta ir sumontuota arba lengvai uždedama rankena ar priedas pompos transportavimui | Būtina |  |
| 26 | Švirkštinės pompos svoris | Ne daugiau 2,5 kg. |  |
| 27 | Švirkštinės pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai; |  |
|  |  | 2. Ne mažesnė kaip I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); |  |
|  |  | 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės). |  |
| 28 | Maitinimo šaltinis | Būtina. Tiekėjas turi pateikti pompos maitinimo šaltinį su reikalingais laidais arba tik maitinimo laidą, jeigu šaltinis yra integruotas pompoje |  |
| 29 | Fiksatorius prie infuzinio stovo | Būtina. Gali būti atskiras priedas arba jau integruotas ar bendras su transportavimo rankena |  |
| 30 | Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu | Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas |  |
| 31 | Garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn. |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.

2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų arba lietuvių kalba), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).Techninės specifikacijos lentelės 4-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.