Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas

VAKUUMO GARO STERILIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai arba reikalavimai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės, nurodant aprašymo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vakuumo garo sterilizatorius 1 kompl. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |
|  | Paskirtis | Garinis sterilizatorius skirtas vienalytės, tuščiavidurės ir akytos įkrovos sterilizacijai |  |
|  | Sterilizacijos temperatūros ribos | nuo 121º C iki 134º C |  |
|  | Sterilizatorius dvipusis | Būtina |  |
|  | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys. Esama anga sterilizatoriui yra 670 mm (plotis) ir 1515 mm (aukštis) | Plotis ne didesnis nei 650 mm; Aukštis (su kojelėmis) ne didesnis nei 1510 mm; Gylis ne daugiau nei 900 mm. |  |
|  | Sterilizatoriaus darbinė talpa | 70 litrų ± 10 % |  |
|  | Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, kameros durys, kameros apvalkalas ir integruotas garo generatorius (pagaminti iš nerūdijančio plieno) | Keturkampė, nerūdijančio plieno markė ne žemesnė kaip AISI 316 L arba lygiavertė |  |
|  | Kameros ilgaamžiškumas | Ne mažiau 25 000 ciklų, pateikiamas tai įrodantis dokumentas |  |
|  | Garų įleidimo blokavimas esant atidarytoms ar netinkamai uždarytoms durims | Būtina |  |
|  | Ciklo paleidimo blokavimas esant atidarytoms ar netinkamai uždarytoms durims | Būtina |  |
|  | Durų užraktų sistema blokuojanti abiejų durų atidarymą tuo pat metu | Būtina |  |
|  | Avarinis ciklo nutraukimo jungiklis abiejuose sterilizatoriaus pusėse su aiškiai matoma aktyvavimo indikacija | Būtina |  |
|  | Garas iš įmontuoto elektros garo generatoriaus | Būtina |  |
|  | Garų generatorius su apsauga nuo perkaitimo | Būtina |  |
|  | Įmontuotas vakuuminis siurblys arba kitas sprendimas vakuumo sudarymui | Būtina |  |
|  | Bendras įrenginio galingumas ≤ 15 kW | Būtina |  |
|  | Sterilizatorius valdomas įmontuotu mikroprocesoriumi | Būtina |  |
| 17. | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje sumontuotas spalvoto vaizdo, lietimui jautrus valdymo ir kontrolės ekranas | Būtina |  |
| 17.1. | Ekrane pateikiama informacija: | - Fizininių kintamųjų vertės (temperatūra, slėgis, laikas); - Durų būklė (atidarytos/uždarytos); - Sterilizacijos laiko atgalinis skaičiavimas; - Programos proceso statusas; - Ciklo fazės pavadinimas; - Pasirinktos programos; - Pranešimai vartotojui; - Aliarmų pranešimai; Informacija pateikiama lietuvių kalba. |  |
| 17.2. | Ekrane iškviečiama skaitinė-raidinė klaviatūra | Tekstinės ir skaitinės informacijos suvedimui |  |
| 18. | Sterilizatoriaus iškrovimo pusėje ekranas | Būtina |  |
| 18.1. | Informacija ekrane ir/arba papildomų indikatorių juostoje: | - Durų būklė; - Pasirinkta programa arba ciklo fazė; - Ciklo pabaiga ciklo informacija; - Aliarmų ir gedimų pranešimai. Informacija pateikiama lietuvių kalba. |  |
| 19. | Sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 5 sterilizacijos ir patikros programas: | 19.1. Bowie - Dick ir sandarumo (vakuumo) testai yra privalomi; 19.2. Standartinė 134 °C programa (tekstilė ir instrumentai); 19.3. 134 °C programa konteineriams; 19.4. Standartinė 121 °C programa; 19.5. Galimybė instaliuoti ne mažiau kaip 2 (du) papildomus ciklus pagal vartotojo poreikį. |  |
| 20. | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje įmontuotas spausdintuvas ciklo ataskaitoms ir darbo parametrams spausdinti | Būtina |  |
| 21. | Supakuotų instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134 °C su oro pašalinimu ir džiovinimu | Ne daugiau 60 min. |  |
| 22. | Maksimali įkrova procesui | Ne mažiau 15 kg instrumentų arba 7 kg tekstilės |  |
| 23. | Garantinio laikotarpio terminas | Ne mažiau 24 mėn. | Nurodoma reikšmė Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 24. | Komplektuojamas su transportavimo vežimėliu | 24.1. Kiekis - 1 vnt. 24.2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos. 24.3. Išmatavimai atitinka siūlomo sterilizatoriaus darbinius matmenis. |  |
| 25. | Sterilizatoriaus komplektacija (pagaminta iš ne žemesnės nerūdijančio plieno markės kaip AISI 304 arba lygiavertės) | 25.1. Išimamas rėmas su lentynomis (1 vnt.) arba ištraukiama lentyna (1 vnt.). 25.2. Sterilizacijos krepšys, atitinkantis kameros matmenis (2 vnt.). |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys sterilizatoriaus atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eilės Nr., esantį šioje specifikacijoje:

1.1. gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai lietuvių kalba. Jeigu dokumentai, įrodantys sterilizatoriaus atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas;

1.2. atitikimą LST     EN     ISO     285     (Europos     standartui     garo sterilizatoriams),  Europos    Parlamento   ir     Tarybos reglamentui (ES) 217/745 dėl medicinos prietaisų arba lygiaverčiams įrodantys dokumentai (originalo ir lietuvių kalbomis);

1.3. CE sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas (originalo ir lietuvių kalbomis).

2. Siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta (angl. not refurbished).