TSD-947, VPP-5940

Reanimacinės konsolės kolonų techninė specifikacija (kiekis 7 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai įrangos vežimėliui su vertikalia įrangos montavimo kolona |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai kolonai ir tvirtinimui | - Kolona montuojama prie „tilto“ tipo konsolės (horizontalaus balkio); - Siūloma kolona yra tvirtinama dešinėje konsolės pusėje; - Vertikalios kolonos ilgis ≥ 100 cm; - Kolonos rotacija ≥ 330°; - Kolonos leistina didžiausia apkrova ≥ 120 kg. |  |
| 1.2. | Įrangos vežimėlio judėjimas | Įrangos vežimėlis gali slankiojanti horizontaliu balkiu („tiltu“) ≥ 41 cm ribose |  |
| 1.3. | Vežimėlio judesio ribotuvai | - Yra judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su kolona linijinių judesių horizontalaus balkio atžvilgiu ribojimui; - Stabdžiai pneumatiniai arba elektromagnetiniai; - Stabdžiai valdomi kolonoje integruotos rankenos pagalba, prie vertikalių įrangos stovų pritvirtintos lentynos pagalba arba mygtuko pagalba. |  |
| 1.4. | Įrangos vežimėlio leistina didžiausia apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 1.5. | Priedų tvirtinimas | Konsolės kolonos priekiniame ir užpakaliniame paviršiuose įrengti vertikalūs bėgeliai, lentynų ir kitų konsolės aksesuarų tvirtinimui arba prie horizontalios kolonos pritvirtinti du įrangos tvirtinimo stovai |  |
| 1.6. | Vertikalios įrangos montavimo kolonos komplektacija: |  |  |
| 1.6.1. | Jungtys | - Kolonoje sumontuotos jungtys: - elektros rozetės su dangteliu (230V, su įžeminimu) – 10 vnt.; - elektrinių potencialų išlyginimo rozetės (gnybtai) – 4 vnt.; - kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45) – 4 vnt.; - vakuumo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; - deguonies tiekimo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; - medicininio suspausto oro tiekimo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt. - Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukomplektuoti tinkami DIN standarto medicininės įrangos pajungimo antgaliai. |  |
| 1.6.2. | Pasukama dviguba alkūnė paciento monitoriaus tvirtinimui (1 vnt.) | - Bendras alkūnių ilgis ≥ 40 cm; - Leistina apkrova ≥ 10 kg; - Kabelius galima paslėpti alkūnėje; - Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. |  |
| 1.6.3. | Atlenkiama lentyna su bėgeliais (1 vnt.) | - Lentyna su šoniniais bėgeliais medicininės įrangos fiksavimui; - Lentyna tvirtinama prie konsolės kolonos vertikalių bėgelių priekinėje dalyje; - Lentynos išmatavimai: plotis 430–530 mm, gylis 450–480 mm; - Maksimali leistina apkrova ≥ 40 kg; - Šoninių bėgelių išlaikomas svoris ≥ 10 kg. |  |
| 1.6.4. | Infuzinis stovas ir pompų tvirtinimo stovas (1 vnt.) | - Prie konsolės kolonos vertikalaus bėgelio tvirtinamas infuzinis stovas ir infuzinių bei švirkštinių pompų tvirtinimo stovas su dviguba alkūne; - Galima apkrova ≥ 30 kg; - Prie pompų stovo tvirtinamos švirkštinių/infuzinių pompų stotelės (4 vietų arba 8 vietų). |  |
| 1.7. | Konstrukciniai elementai, palengvinantys valymą | - Kolona dažyta milteliniu būdu arba dengta anoduotu aliuminiu; - Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms; - Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; - Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių. |  |
| 2. | Suderinamumas | Siūlomos reanimacinės konsolės kolonos (su vežimėliu) turi būti techniškai suderinamos su Vaikų intensyvios terapijos skyriuje montuojamomis gamintojo „Mindray“ „tilto“ tipo medicininėmis konsolėmis „HyPort R80“ |  |
| 3. | Atitikimas standartui | Siūlomos konsolės atitinka ISO 11197, EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2 (arba lygiaverčius) standartus |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 6. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba (elektroninė versija); - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 9. | Garantijos sąlygos | - 36 mėnesiai; - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems.