TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamas Asfalto dangą veikiančių realių transporto priemonių eismo ir aplinkos sąlygų simuliavimo komplektas (1 kompl.) (toliau – Įranga), skirtas asfalto dangą veikiančių veiksnių simuliavimui ir vertinimui. Įrangos komplektą sudaro: universalios bandymų mašinos komplektas (1 vnt.), bitumo modifikavimo komplektas (2 vnt.), minkštėjimo temperatūros nustatymo komplektas (1 vnt.).

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Visa siūloma Įranga ir komponentai turi būti tarpusavyje suderinti, o jų naudojimas kartu numatytas gamintojo.

- Turi būti atlikta Įrangos patikra pagal gamintojo numatytą metodiką arba atliktas Įrangos kalibravimas, kurių mokestis turi būti įskaičiuotas į Įrangos kainą. Pristatant prekes turi būti pateikiamas kalibravimo liudijimas, gamintojo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

- Įrangos pristatymo vieta – VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių mokslo laboratorija, Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Garantiniu laikotarpiu visas išlaidas, susijusias su sugedusiais komponentais, turi padengti Tiekėjas.

- Įrangos pristatymo terminas: ne vėliau kaip per 7 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų įrangos funkcionalumo patikrinimą. Įrangos išpakavimo, sumontavimo ir funkcionalumo patikrinimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą.

- Tiekėjas įsipareigoja apmokyti dirbti su Įranga ne mažiau kaip 1 perkančiosios organizacijos darbuotoją.

- Kartu su pristatyta Įranga turi būti pateiktos naudojimosi ir priežiūros instrukcijos lietuvių arba anglų kalba, taip pat tinkamą Įrangos veikimą įrodantis dokumentas (Įrangos gamintojo sertifikatas ar liudijimas arba lygiavertis dokumentas).

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir tikslus modelis | Universalios bandymų mašinos komplektas (1 vnt.) - Minkštėjimo temperatūros nustatymo komplektas (1 vnt.) Bitumo modifikavimo komplektas (2 vnt.) | Nurodomas kiekvieno komplekto (komponento): Gamintojas (nurodyti): Modelis (nurodyti, jeigu yra): Kodas (nurodyti, jeigu yra): |
|  | Pagrindiniai komponentai | - Universalios bandymų mašinos komplektas (1 vnt.): - Skirtas atlikti statinius ir dinaminius asfalto bandinių bandymus su visa reikalinga įranga ir priedais (įskaitant apkrovos rėmą, servohidraulinį pavaros mazgą, daviklius, hidraulinę maitinimo sistemą, integruotą kelių ašių valdymo sistemą, kompiuterį su gamintojo numatyta programine įranga, klimatinę kamerą). - Minkštėjimo temperatūros nustatymo komplektas (1 vnt.), skirtas atlikti modifikuoto bitumo minkštėjimo temperatūrą. - Bitumo modifikavimo komplektas (2 vnt.). | TAIP/NE [nereikalinga išbraukti] |
|  | Atitikimas standartams ir bandymo metodikoms | Universalios bandymų mašinos komplektas turi atitikti ir turėti reikiamus priedus/priemones bandymų atlikimui pagal šių arba lygiaverčių standartų reikalavimus: EN 12697-24 D ir E metodai; EN12697-25 A1, A2 metodai, B metodas; EN 12697-26 B metodas; EN12697-44; EN 12697-46; AASHTO TP31, ASTM D4123, EN 12697-26C & AS 2891.13.1; AASHTO T322/TP9; AASHTO TP107, EN 12697-26 D&E metodai; AASHTO TP107 (mažo skersmens bandiniai); AASHTO T378/TP79 (NCHRP 9-29); Tex-248-F, ASTM WK26816; ASTM D7313. - Minkštėjimo temperatūros nustatymo komplektas turi atitikti EN 1427 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Parametrai | - Universalios bandymų mašinos komplektas Galimybė atlikti statinius ir dinaminius bandymus kontroliuojant deformacijas, apkrovą, dažnį, temperatūrą, laiką. Galimybė atlikti 4 taškų lenkimo bandymus su ne mažesniais bandiniais kaip (ilgis × aukštis × plotis) 750 × 100 ×150 mm; Apkrovos rėmas, susidedantis iš ne mažiau kaip 2 apvalių plieninių kolonų ir aliuminės apkrovimo galvutės. - Tarpas tarp atramų ne mažesnis kaip 770 mm. - Galimybė sutalpinti bandinius, kurių matmenys ne mažesni kaip (ilgis × aukštis × plotis) 750 × 100 ×150 mm. - Efektyvi erdvė ne mažiau kaip 1000 mm. - Rutulinė sferinė atrama. - Velenas, kurio skersmuo 45 mm±5°mm, ilgis 470 mm±5 mm; - Du velenai, kurių skersmuo 35mm ±5°mm, ilgis 185 mm±5°mm. Pavara ir davikliai - Dvigubo veikimo servo hidraulinė pavara, lygaus paviršiaus ir mažos trinties, užtikrinanti ne mažesnę kaip 125 kN statinę apkrovą ir ne mažesnę kaip 95 kN dinaminę apkrovą. - Apkrovos eiga ne mažesnė kaip +/- 50 mm (100 mm intervalas) su įmontuotu LVDT arba lygiaverčiu poslinkio davikliu. - Uždaro tipo servo vožtuvo jungtis su pavara. - Slėgio filtras pavaroje, užtikrinantis apsaugą nuo užteršimo. - Ne prastesnis kaip hidraulinis akumuliatorius su ne mažiau kaip 40 barų išankstiniu įkrovimu, užtikrinantis tinkamą slėgio reguliavimą. - Tiesioginė pavara, servo vožtuvas ne prastesnis kaip: -3db @ 350Hz, +/- 5% amplitudė. - Ne prastesnis kaip žemo profilio 0,1% tikslumo apkrovos elementas. Normalizuota išvestis su tiesioginiu signalu. Hidraulinis maitinimo šaltinis - Veikianti kintamo tūrio stūmoklinio siurblio technologija, su alyvos srauto valdymu. - Darbinis slėgis ne mažesnėse ribose kaip nuo 100 iki 210 Bar. - Kintamo tūrio siurblys, kurio debitas ne mažesnis kaip 17 l/min. - Ne prastesnis nei 7 kW, 3 fazių, 208V/415V, 50/60Hz variklis. - Grįžtamosios linijos filtravimas. - Indikatorius, perspėjantis apie per mažą alyvos kiekį ir /ar perkaitimą ir / ar nešvarų filtrą. - Nuotolinis hidraulinio aptarnavimo kolektoriaus paleidimas ir kompiuterio valdymas. - Šilumokaičio vandens aušinimas, su galimybe aušinti oru. - Hidraulinis akumuliatorius su išankstiniu ne mažiau kaip 140 Bar įkrovimu. - Integruota kelių ašių valdymo sistema Didelės spartos (24 bitų) skaitmeninis servo valdymas, ne mažiau kaip 2 ašių (su galimybe išplėsti iki ne mažiau kaip 5 ašių). - Skaitmeninis uždarojo ciklo valdymas iki ne mažiau kaip 25 kHz. - Kompiuteriu programuojamas, proporcingas, integruotas ir išvestinis (PID) valdymo algoritmas. - Programinės įrangos algoritmas, užtikrinantis dinaminį smailės tikslumą pagal numatytus atlikti bandymų metodus. - Ne mažiau kaip 3 grįžtamojo ryšio valdymo režimai. (ne mažiau kaip jėga, padėtis ir įtempimas bandinyje). - Tolygus perėjimas keičiant valdymo režimą. - Kompiuteriu programuojama skaitmeninė apkrovos bangos forma. - - Duomenų rinkimas - Ne mažiau kaip 8 analoginiai (±10 voltų) įvesties kanalai (galimybė išplėsti iki ne mažiau kaip 20 įvesties kanalų). - Ne prastesnė kaip 16 bitų raiškos skaitmeninio gavimo sistema. - Galimybė pasirinkti programinės įrangos analoginius įvesties stiprumus ne mažiau kaip X1, X4, X16 arba automatinis diapazonas. - Ne prastesnis kaip 24 bitų raiškos valdiklis. - Analoginė įvestis automatiškai kalibruojama įjungus maitinimą. - Atrankos dažnis iki ne mažiau kaip 200 kHz. Visų kanalų atranka vienu metu. - Ne mažiau kaip 4 kartus daugiau atrankos (kintama iki ne mažiau kaip 64 kartų). - Davikliai - Visi keitikliai su signalo kondicionavimu su integruotu filtru. - Tiesiškumo, pakartojamumo ir triukšmo rodikliai turi priklausyti nuo keitiklio ir diapazono nustatymo. - Flash“ arba lygiaverčiu pagrindu sukurta programinė įranga leidžianti atnaujinti visus modulius. - Automatinis keitiklis, visiškai atitinkantis TEDS IEEE 1451.4 ar lygiavertį standartą, automatiškai įkeliantis kalibravimo failus ir užkertantis kelią žmogiškoms klaidoms (t. y. neteisingam kalibravimo failui). - Kombinuotas našumas: - Ne prasčiau kaip 3 eilės maksimaliai plokščio filtro charakteristika su Fc: 300 Hz (nominali). - Fazių suderinimas tarp keitiklių ne prastesnis kaip 0,5 laipsnio (esant 25 Hz). - Visiškai suderinama su numatyta programine įranga. - Sąsajos - Vartotojo sąsaja su ne mažesniu kaip 4 colio spalvotu jutikliniu ekranu. - Gigabit Ethernet arba lygiavertė sąsaja. - 10/100 Mb Ethernet prieiga prie interneto, duomenų bendrinimas (ne mažiau kaip nuotolinė diagnostika, atnaujinimai). - RS232/RS485 arba lygiaverčiai prievadai, skirti nuosekliajam plėtikliui ir valdikliui (ne mažiau kaip klimato kamera). - CAN magistralė, skirta bendrajam periferiniam plėtikliui (ne mažiau kaip hidraulinė plokštė). - HDMI vaizdo išvestis. - USB ir SD kortelės lizdas. - Kodavimo įvestis: - Tinkama nuotoliniam interneto ryšiui - Duomenų saugojimas: - Duomenų saugojimas – kelios vidinės/išorinės registravimo galimybės. - Integruota vietinė saugykla (ne mažiau kaip 4 GB). - Izoliuotas bendrosios paskirties I/O ir ESTOP, turintis ne prastesnes kaip šios charakteristikos: - Standartinė DB25 arba lygiavertė jungtis. - Ne mažiau kaip 8 įvestys (PNP / NPN arba lygiavertės). - Ne mažiau kaip 8 išėjimai (atviras kolektorius). - Bandymo metu suteikiami kampiniai įlinkiai/deformacijos ne mažesnio greičio ribose nei nuo 0 rad/s iki 220 rad/s. Programinė įranga - Gamintojo numatyta medžiagų dinaminių bandymų ir analizės programinė įranga, su grafine sąsaja ir tiesioginiais realaus laiko daviklių ekranais. - Galimybė programuoti bandymo parametrus, įskaitant įvairias apkrovos formas, tokias kaip sinusoidinės, kvadratinės ir trikampės bangos, su vartotojo pasirinktais dažniais ir duomenų rinkimo sparta. - Galimybė pritaikyti bandymų konfigūracijoms pagal EN, ASTM, AASHTO, BS ir AS arba lygiaverčius standartus. - Ataskaitų teikimo funkcija, galimybė kurti vartotojo numatytas ataskaitas ir diagramas su bet kokiais pasirinktais vienetais (ne mažiau kaip SI) ir atvaizduojamais parametrais . - Galimybė personalizuoti ataskaitas, kuriant pasirinktines antraštes ir poraštes, įskaitant importuotus logotipus. - Grafinis „žingsnis po žingsnio“ bandymo sekos pateikimas. - Iš anksto suprogramuotų bandymo metodų biblioteka, apimanti ne mažiau kaip šioje specifikacijoje nurodytus s bandymų standartus. - Galimybė redaguoti ir išsaugoti vartotojo nustatytas bandymų sekas ir procedūras. - Ne mažiau kaip dvi vartotojo lygio prieigos teisės. Galimybė administratoriui pasirinkti: kokį prieigos lygį leisti kiekvienam vartotojui arba pasirinkti vieną iš anksto nustatytų vartotojo tipų. - Visiškai suderinama su numatytais valdikliais. - Minkštėjimo temperatūros nustatymo komplektas Pilnai automatinis minkštėjimo temperatūros nustatymo prietaisas su automatiniu bandinio paviršiaus nustatymu. Lazeriu aptinkama bandinio pozicija. Magnetinis vandens maišytuvas. Bandymo rėmelis. Automatinis rezultato fiksavime lietimui jautriame ekrane. Lietimui jautraus ekrano dydis ne mažiau kaip 7 coliai. Galimybė realiu laiku stebėti temperatūros/laiko grafiką. Bandymo rezultatų įrašymo galimybė. Įdiegta kalibravimo sistema, užtikrinanti temperatūros korekciją. Bandymo temperatūros palaikymo įranga. Pagalbinės priemonės bandymo atlikimui ( ne mažiau kaip stikliniai indai, žnyplės, bandinių formavimo priemonės). - Bitumo modifikavimo komplektas (2 vnt.) - Galimybė modifikuoti bitumą ne mažesniame intervale kaip nuo 1 mL iki 10 L. - Ne prastesnis nei 1hp (750W) variklis. - Maksimalus apsisukimų skaičius ne mažesnis kaip 9000 aps./min. - Integruota apsisukimų skaičiaus nustatymo sistema. - Bitumo modifikavimo antgalis, skirtas modifikavimui SBS polimerams ar lygiavertėms medžiagoms (su ne mažiau kaip 2 priešinga kryptimi besisukančiais atgaliais). - Elektra valdomas pakėlimo/nuleidimo mechanizmas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kalibravimas/patikra | - Turi būti atlikta įrangos patikra (aptarnavimas) pagal gamintojo numatytą metodiką arba atliktas įrangos kalibravimas, kurių mokestis turi būti įskaičiuotas į Įrangos kainą. | TAIP/NE [paliekama pasirenkama reikšmė] |
|  | Programinės įrangos palaikymas ir remontas | Tiekėjas privalo užtikrinti techniškai tvarkingos įrangos funkcionavimą ir palaikymą. Tiekėjas turi užtikrinti įrangos gamintojo konsultacijas Įrangos tinkamo veikimo klausimais internetu arba telefonu ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. - Tiekėjas privalo užtikrinti visos naudojamos programinės įrangos atnaujinimus ne mažiau kaip 5 metus nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Turi būti užtikrinta galimybė išspręsti su programine įranga susijusias problemas naudojant nuotolinį palaikymą. Visi programinės įrangos palaikymo mokesčiai šiam laikotarpiui turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. | TAIP/NE [paliekama pasirenkama reikšmė] |
|  | Garantinis terminas | Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. | TAIP/NE [paliekama pasirenkama reikšmė] |

*Kartu su pasiūlymu Tiekėjas taip pat pateikia nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba pateikia įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Pageidaujama, kad šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas nurodytų konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmes (nurodytas puslapis, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyta rodyklėmis, ir /ar pabraukta ir pan.). Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.