## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OFTALMOLOGINĖ DIAGNOSTINĖ ĮRANGA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis (toliau – p.o.d.):

1 p.o.d. Kompiuterinis perimetras;

2 p.o.d. Optinis koherentinis tomografas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

lentelė Nr. 1

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterinis perimetras | Komplektas | 1 |
| 2. | Optinis koherentinis tomografas | Komplektas | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Perkant Įrangą užpildomas Priedas Nr.1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytais adresais.

  - Pristatymo adresai:

Kompiuterinio perimetro pristatymo adresas: Baltų pr. 7, Kaunas;

Optinio koherentinio tomografo pristatymo adresas: Pramonės pr. 31, Kaunas.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90   kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo–priėmimo aktas / krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių / Priemonės perdavimo–priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

- PRIEDAI

Priedas  Nr. 1 – Techniniai parametrai oftalmologinė diagnostinė įranga (Kompiuterinio perimetro techninė specifikacija ir Optinio koherentinio tomografo techninė specifikacija).

__________

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

OFTALMOLOGINĖ DIAGNOSTINĖ ĮRANGA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Pirkimo dalies prekėms taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

1 p.o.d. Kompiuterinis perimetras, Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 1 kompl.

lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių / Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompiuterinis perimetras skirtas paciento regėjimo lauko įvertinimui, akių ligų diagnostikai. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Valdymas | 1 Integruotas, prisilietimu valdomas skystųjų kristalų ekranas (LCD tipo arba lygiavertis), arba išorinis kompiuteris 2. Klaviatūra | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Stimulo spalva | Balta | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Stimulo dydis | Keičiamo dydžio nuo I iki V pagal Goldmaną arba lygiaverčiai (nuo 0,25 mm2 iki 64 mm2) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Fono apšvietimo intensyvumas intervale | 30–32 ASB (9,5–10,5 cd/m²) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Stimulo trukmė | intervale nuo 190 ms iki 210 ms | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
|  | Maksimali temporalinė tyrimų sritis | Ne mažiau 90° | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Įrangoje turi būti galimybė pasirinkti iš anksto nustatytus regos lauko tyrimų šablonus (strategijas), atitinkančius klinikinius glaukomos, tinklainės, neurologinių pažeidimų ir bendros regos analizės poreikius. | Testo laukai: „30-2“, „24-2“, „10-2“, „Makula“, „Periferinis 60-4“ arba „60-4”, „Nosies laiptelis“ | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Slenksčio testo strategijos | Slenksčio nustatymo strategijos, įskaitant klasikinį pilno slenksčio metodą. Siūloma įranga taip pat privalo turėti pagreitintas testavimo strategijas, kurios, palyginti su klasikiniu pilno slenksčio testavimo metodu, sutrumpina tyrimo trukmę ne mažiau kaip 40 %, išlaikydamos kliniškai lygiavertį tikslumą, pvz.: SITA; SITA Fast; SITA Faster; Full Threshold. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Įranga turi turėti iš anksto įdiegtas viršslenkstines tyrimų strategijas (centrines ir periferines), leidžiančias greitai įvertinti regos funkciją pagal klinikinį poreikį (glaukomai, tinklainei, neurologijai, bendram tyrimui). | Centrinio lauko testai „C-40“ ; „C-64“ ; „C-80“ ; „C-Armaly“ ; „Nosies laiptelio“ ir Periferinio lauko: Periferinis (60-72 taškai) Pilno lauko (81 taškas) Pilno lauko (120 taškų) Pilno lauko (135 taškų) Pilno lauko (246 taškų) „Armaly“ pilno lauko testas (102 taškai) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Virš slenkstinės (patikros) testavimo strategijos | Įranga privalo turėti įvairius greitosios patikros režimus, kurie užtikrintų skirtingo detalumo rezultatų pateikimą. Tokiais režimais laikomi, pavyzdžiui, bet neapsiribojant: „Koreguotas pagal amžių“ (Age-corrected), „Susietas su slenksčiu“ (Threshold-related), „Kiekybinis defektas“ (Quantify Defect) ar kitos lygiavertės strategijos. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Specialūs testai | Pakeitimas: 1. Binokuliarinis testas, skirtas vairuotojų sveikatos tikrinimui ir neįgalumo vertinimui, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus (pvz., Esterman tipo testas). 2. Monokuliarinis Esterman tipo testas. 3. Specializuoti testai, skirti viršutinio akipločio dalies ištyrimui, apimantys ne mažiau kaip 30 taškų (bazinis testas) ir ne mažiau kaip 60 taškų (išplėstinis testas) virš horizontalaus meridiano. 4. Galimybė gydytojui pačiam kurti, redaguoti ir išsaugoti individualias testavimo programas bei taškų išdėstymo šablonus. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Testo duomenų išsaugojimas | 1 Išsaugant prietaiso arba išorinio kompiuterio atmintyje - instaliuotame ≥ 500 GB talpos kietajame diske; 2. USB sąsaja, ne prastesnė nei 2.0; 3. Būtina galimybė perduoti duomenis kompiuteriniu tinklu; 4. Būtinas DICOM suderinamumas (Duomenų, išsaugojimas, darbų sąrašo palaikymas). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas | 1. Aklosios dėmės monitoringas/ Akies video monitorius. 2. Arba Žvilgsnio sekimas/Mirksėjimo sekimas. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas | Motorizuotos smakro atramos pagalba. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Regėjimo korekcija | Regėjimo korekcijai numatytas bandomųjų lęšių laikiklis. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Specializuota programinė įranga | 1. Vieno lauko analizė. 2. Glaukomos pusinio lauko testas (GHT) arba lygiavertė pusrutulių palyginimo analizė. 3. Regos lauko indeksas (VFI) arba lygiavertis globalus akipločio būklės indeksas. 4. Progresijos analizė, leidžianti nustatyti statistiškai reikšmingus pokyčius laike. 5. Serijinė laukų apžvalga. 6. Atliktų tyrimų ir tyrimų ataskaitų išsaugojimas kompiuterinėje darbo vietoje PDF, ePDF arba lygiaverčiu formatu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Testo duomenų pateikimas | 1.Aparato arba išorinio kompiuterio ekrane, 2.Spausdintame formate (suderinamas su tinkliniu įstaigos spausdintuvu) esant poreikiui. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  | Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku | Keičiamo aukščio stalelis su elektros pavara, skirtas perimetro sumontavimui, su 4 ratukais ir stabdžiais. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |

1 p.o.d. Kompiuterinio perimetro kokybės kriterijai.

Pasiūlymo vertinimo kriterijai:

lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 90 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |
| 2.1. | Prekei suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai | Wkokybė = 10 |

2 p.o.d. Optinis koherentinis tomografas, Dainavos padalinys, Pramonės per. 31, Kaunas, 1 kompl.

lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių / Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto); 3. spalvotos akių dugno fotografijos. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2. | Prietaiso technologinis išpildymas ir komplektacija | Prietaisas sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3. | OKT skenavimo greitis | Ne mažiau 50 000 A skenų per sekundę | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4. | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | Ne mažiau 12 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5. | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | Ne mažiau 9 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6. | OKT skenavimo ašinė rezoliucija | Ne daugiau 8 µm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 7. | OKT skenavimo šoninė rezoliucija | Ne daugiau 20 µm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 8. | OKT skenavimo šablonai | 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 9. | Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui | Ne daugiau 2,5 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 10. | Minimalus vyzdžio diametras akies dugno fotografijos tyrimui | Ne daugiau 4,0 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 11. | Akies dugno vizualizavimas | ≥ 40° apžvalgos kampu, daugiažidininio skenuojančio oftalmoskopo arba spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 12. | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 13. | Glaukomos analizės galimybės | Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio storio apie optinį diską nustatymas. Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas. Pokyčių tendencijų nustatymas, rementis ne mažiau nei 4 tyrimais | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 14. | Priekinio akies segmento tyrimo modulis | Būtinas | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 15. | OKT angiografijos tyrimas | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles, nenaudojant kontrasto | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 16. | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, rezultatų siuntimas per DICOM | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 17. | Komplekte su kompiuteriu | Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra, pele, arba nešiojamas kompiuteris, pilnai užtikrinantis prietaiso funkcionavimą. Kompiuteryje turi būti instaliuotos programos, būtinos prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 18. | Procesorius | Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmarkperformance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 7500. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 18.1 | Suderinamumas | Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (Windows 10 arba naujesne versija) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 18.2 | Procesoriaus architektūra | Ne mažiau nei 64 bitai | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 18.3 | Operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau nei 8 GB | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 18.4 | Kietasis diskas | SSD tipo, duomenų skaitymo/rašymo greitis ne mažiau 500/500 MB/s, talpa ne mažiau nei 1 TB | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 18.5 | Operacinė sistema | Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, Windows 10 arba naujesne versija) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 18.6 | Monitorius (jei kompiuteris stacionarus) | LCD arba lygiavertis monitorius, ekrano įstrižainė nuo 23" iki 24,5", ekrano kraštinių santykis ne mažiau nei 16:9, ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 1920x1080 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 18.7 | Priedai | Kompiuteris su monitoriumi arba nešiojamas kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 18.8 | Komplekte su spausdintuvu | Spalvotas lazerinis arba lygiavertis, tyrimo rezultatų spausdinimui. Maksimalus spausdinimo lapas A4 formatas. Skiriamoji geba (raiška) ne mažiau nei 600x600 dpi. Pateikiama (-os) to paties įrangos gamintojo dažomųjų miltelių kasetė (-ės), kurios (-ių) resursas ne mažiau kaip 4 000 standartinių A4 formato lapų. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 19. | Staliukas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti. | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas su ratukais ir stabdžiais. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 20. | Realiojo laiko akies sekimas (pvz. kuris kompensuoja mirksnius, fiksacijos praradimą ir nevalingus judesius OCT skenavimo metu) | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |

2 p.o.d. Optinio koherentinio tomografo kokybės kriterijai.

Pasiūlymo vertinimo kriterijai:

lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 50 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |
| 2.1. | Programinės įrangos suderinamumas su perkančiosios organizacijos turima OKT ir kitų oftalmologinių vaizdų valdymo programa Imagenet 6 | Wkokybė = 5 |
| 2.2. | Prietaiso valdymas iš bet kurios pusės, įskaitant paciento (apsisukimas 360 laipsnių) | Wkokybė = 5 |
| 2.3. | OKT skenavimo greitis ≥ 80000 A-skenų/sek. | Wkokybė = 8 |
| 2.4. | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas ≥ 10 sluoksnių | Wkokybė = 5 |
| 2.5. | OKT skenavimo optinė šoninė rezoliucija ne daugiau 18 µm | Wkokybė = 8 |
| 2.6. | OKT skenavimo dydis tinklainėje (horizontaliai x vertikaliai) ne mažiau arba lygu 15x15 mm | Wkokybė = 8 |
| 2.7. | A-skenavimo gylis daugiau nei 2,7 mm | Wkokybė = 5 |
| 2.8. | OKT skenavimo ašinė optinė rezoliucija ne daugiau 5 µm | Wkokybė = 6 |