Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Tėkmės citometras ląstelių analizei (PTC)“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025-10-09 |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 3507476 |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-07-04 Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-07-11 |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 1 rinkos dalyvis (UAB Biotecha)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| 5 | Fluorescencijos jautrumas ir skiriamoji geba | MESF: FITC <150, PE<100 ir APC<100. Ne mažiau kaip 4 eilės logaritminėje skalėje, duomenis pateikiant lin, log ir hyperlog skalėse | Prašome išbraukti Hylerlog skalę arba pakeisti į lygiavertį reikalavimą, nes Cytek pilno spektro tėkmės citometrai naudoja "spectral unmixing" būdą ir nereikalauja "Hyperlog" skalės. | Į tiekėjo pasiūlymą neatsižvelgta. Hyperlog skalė buvo pasirinkta kaip vieninga analizės vizualizavimo priemonė visiems naudojamiems tėkmės citometrams, užtikrinanti duomenų palyginamumą tarp skirtingų platformų. Nors Cytek instrumentai naudoja spectral unmixing principą, Hyperlog skalės taikymas duomenų vaizdavimui netrukdo rezultatų interpretacijai ir sudaro sąlygas išlaikyti vieningą analizės formatą. |
| 6 | Minimalus analizuojamas tūris | Minimalus analizuojamas tūris - ne daugiau kaip 10 ul. | Prašome praplėsti reikalavimus iki 50 ul. 10 ul yra per mažas tūris analizei | Į tiekėjo pasiūlymą neatsižvelgta. Reikalavimas dėl mažiausio analizuojamo tūrio (≤10 µL) yra pagrįstas tyrimų specifika, kai mėginio kiekis yra ribotas (ypač dirbant su pacientų krauju, PBMC frakcijomis ar kitais žmogaus mėginiais). Reikalavimas užtikrina, kad įranga būtų tinkama naudoti tiek klinikiniuose, tiek moksliniuose tyrimuose, leidžiančiuose analizuoti kelis parametrus iš vieno mėginio be reikšmingų mėginio nuostolių. Taip pat dauguma šiuolaikinių citometrų leidžia analizuoti nuo 5–10 µL tūrius. Tad toks reikalavimas nėra perteklinis ar diskriminuojantis – tai atitinka šiuolaikinės įrangos techninius standartus. |
| 7 | Analizuojamo mėginio tūrio ribos | Analizuojamo mėginio tūrio ribos ne siauresnės nei nuo 10 iki 400 ul. | Prašome praplėsti reikalavimus iki 50 ul. 10 ul yra per mažas tūris analizei | Į tiekėjo pasiūlymą neatsižvelgta. Reikalavimas dėl mažiausio analizuojamo tūrio (≤10 µL) yra pagrįstas tyrimų specifika, kai mėginio kiekis yra ribotas (ypač dirbant su pacientų krauju, PBMC frakcijomis ar kitais žmogaus mėginiais). Reikalavimas užtikrina, kad įranga būtų tinkama naudoti tiek klinikiniuose, tiek moksliniuose tyrimuose, leidžiančiuose analizuoti kelis parametrus iš vieno mėginio be reikšmingų mėginio nuostolių. Taip pat dauguma šiuolaikinių citometrų leidžia analizuoti nuo 5–10 µL tūrius. Tad toks reikalavimas nėra perteklinis ar diskriminuojantis – tai atitinka šiuolaikinės įrangos techninius standartus. |
| 18 | Analizei ir matavimams tinkami mėginių formatai | Prietaisas turi būti sukomplektuotas taip, kad matavimus būtų galima atlikti: - 1,5 ml mėgintuvėlyje (vienas mėginys vienu metu) - 5 ml tėkmės citometrijos mėgintuvėlyje (12x75 mm) (vienas mėginys vienu metu) - 5 ml tėkmės citometrijos mėgintuvėliuose (12x75 mm) (ne mažiau nei 20 mėginių vienu metu) - 96 šulinėlių plokštelėje | Prašome išbraukti 1,5 ml mėgintuvėlių (perteklinis reikalavimas), nes visą analizę su minimaliais tūriais galima vykdyti 5 mL mėgintuvėliuose | Į tiekėjo pasiūlymą neatsižvelgta. Dirbant su riboto tūrio mėginiais (pvz. vaikų kraujo, PBMC suspensijos, ar supernatantų), 1,5 mL mėgintuvėliai leidžia saugiai ir efektyviai tvarkyti mažus tūrinius kiekius be mėginio praradimo ar tirpalo išgaravimo. 5 mL mėgintuvėlyje mažas mėginio tūris (pvz. 50–200 µL) pasiskirsto plačiame dugne, dėl ko gali kilti netolygus srauto įsiurbimas ar ląstelių nusėdimas — tai tiesiogiai veikia matavimo tikslumą. Todėl reikalavimas nėra ribojantis konkurenciją, o tik užtikrina įrangos funkcinį universalumą ir pritaikomumą tyrimų poreikiams. |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė: