Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Laminaras (GMP) (PTC)“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025-10-09 |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 3507094 |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-07-04 Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-07-11 |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 6 rinkos dalyvis * *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| 7 | Vidinės kameros dydis (plotis x gylis, mm) | Ne siauresnis nei 1500 mm Ne gilesnis nei 600 mm | Taip. Siūlome 7 punkte reikalavimą: “plotis ne siauresnis nei 1500 mm” pakoreguoti į “plotis ne siauresnis nei1490 mm”. Tokių būdu padidinsite konkurencingumą, o dėl tokio mažo ploto skirtumo įranga lygiai taip pat atliks savo funkciją. | ATSIŽVELGTA. Atnaujintas 7p reikalavimas: Ne siauresnis nei 1450 mm. Ne gilesnis nei 650 mm. |
| 7 | Vidinės kameros dydis (plotis x gylis, mm) | Ne siauresnis nei 1500 mm Ne gilesnis nei 600 mm | Yra nurodyti reikalavimai: "Vidinės kameros dydis: Ne siauresnis nei 1500 mm; Ne gilesnis nei 600 mm", kodėl negalima siūlyti gilesnės vidinės kameros, kas suteiktų privalumą turėti didesnę darbinę kamerą, tuo labiau, jos dydis yra apibrėžiamas ir išoriniais išmatavimais (ne gilesnis nei 850 mm). Tad šis reikalavimas turėtų būti keičiamas į -> vidinės kameros dydis: gylis ne mažiau 600 mm. | ATSIŽVELGTA. Atnaujintas 7p reikalavimas: Ne siauresnis nei 1450 mm. Ne gilesnis nei 650 mm |
| 9 | Apšvietimas | Integruotas LED arba apšvietimas laminarinės traukos spintos viduje. Apšvietimo veikimas turi būti reguliuojamas elektroniškai. Apšvietimo intensyvumas ne mažiau nei 1000 lux. | Tinka. Prašome patikslinti apšvietimo veikimo reguliavimas elektroniška: - čia turi būti mygtukas įjungimui ir išjungimui ar čia kalbama apie apšviestumo intensyvumo keitimą? Siūlomas modelis turi galimybę keisti apšviestumo intensyvumą nuo 800 lux iki 1700 lux. | ATSIŽVELGTA. Atnaujintas 9 p reikalavimas, patikslintas apšvietimo veikimo reguliavimas. Atnaujintas reikalavimas išdėstytas taip: Integruotas LED arba apšvietimas laminarinės traukos spintos viduje. Apšvietimo veikimas turi būti valdomas per lietimui jautrų ekraną. Apšvietimo intensyvumas ne mažiau nei 1000 lux. |
| T6 | T6 techninio pranašumo reikalavimas | Laminarinės traukos spintos šoninėse sienelėse (abiejose pusėse) turi būti ne mažiau nei po 2 jungtis žarnų prijungimui (pvz. dalelių monitoravimo zondo pajungimui). Jungtys turi būti sandarios, užtikrinančios, kad nėra oro nuotėkio į laminarinės traukos spintos vidų bei iš laminarinės traukos spintos vidaus į aplinką | Prašome patikslinti kokio tipo jungtys turi būti montuojamos laminaro šonuose. Ar tri-clamp ar jungtis skirta dalelių matuokliui su išvedimu į išorę? Dažniausiai dalelių matuoklio jungtis montuojama laminarų viduryje, prie galinės sienelės. | ATSIŽVELGTA. T6 reikalavimas pakoreguotas, patikslinta, kad šoninėse sienelėse turi būti angos vamzdelių pajungimui. Atnaujintas reikalavimas išdėstytas taip: Laminarinės traukos spintos šoninėse sienelėse (abiejose pusėse) turi būti ne mažiau nei po 2 angas vamzdelių prijungimui (pvz. oro kietųjų dalelių monitoravimo zondo pajungimui). Angos turi turėti užsandarinimus, užtikrinančius, kad nėra oro nuotėkio į laminarinės traukos spintos vidų bei iš laminarinės traukos |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė: Medicinos technikos skyriaus vedėjas, Andrius Malvicas