Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Laboratorinė įranga III (PTC)“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025-10-08 |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 3505333 |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-07-04 Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-07-11 |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 4 rinkos dalyviai* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| 10 | Išoriniai išmatavimai (aukštis) | Ne mažiau kaip 1000 mm, bet ne didesnis nei 1300 mm | "Prašome pakoreguoti maksimalų priimtiną aukštį iki 1432 mm su sąlyga, kad pačio pasiekiamumo aukštis yra 1172 mm" | Atsižvelgta. Keičiama į 1500 mm |
| 25.2 | Lentynėlės dėžutės vidiniai matmenys | Ne mažesni nei 235mm x 133 mm x 16 mm mm ir ne didesni nei 240 mm x 140 x 18 mm | Lentynėlės dėžutės vidiniai matmenys (Ne mažesni nei 235mm x 133 mm x 16 mm ir ne didesni nei 240 mm x 140 x 18 mm) Siūlome pakeisti į „Ne mažesni nei 235mm x 133 mm x 11 mm” | Atsižvelgta. Keičiama į „Ne mažesni nei 235mm x 133 mm x 11 mm ir ne didesni nei 240 mm x 140 x 18 mm“ |
|  |  |  | Siūlome pakeisti į „Ne mažesni nei 235mm x 133 mm x 11 mm” Atsižvelgta |  |
| 25.6 | Inventorinės sistemos talpa (jei laikoma tik skysto azoto garų fazėje) | Ne mažiau 290 vnt | Inventorinės sistemos talpa (jei laikoma tik skysto azoto garų fazėje) ne mažiau kaip 440 vnt. 500 ml. kraujo maišelių. | Atsižvelgta iš dalies - keičiama į „Ne mažiau 290 vnt. 500 ml. kraujo maišelių.“ Motyvas - tiekėjo siūlomos ribos apriboja konkurenciją su kitais rinkos variantais. O jie telpa į dabartines ribas |
|  |  |  | Pakeisti į "ne mažiau kaip 440 vnt. 500 ml. kraujo maišelių." | Atsižvelgiama dalinai. Motyvas - tiekėjo siūlomos ribos apriboja konkurenciją su kitais rinkos variantais. O jų nurodytos ribos patenka į dabartines. |
| 25.9 | Lentynėlių kiekis laikiklyje (vertikaliai) | Ne mažiau 5 lentynėlės | Lentynėlių kiekis laikiklyje (vertikaliai) siūlome pakeisti į „Ne mažiau 4 lentynėlių“ | Atsižvelgta keičiama į „Ne mažiau 4 lentynėlių“ atsižvelgta, pakeista į „Ne mažiau 4 lentynėlių“ |
|  |  |  | „Ne mažiau 4 lentynėlių“ atsižvelgta |  |
| 25.10 | Vieno laikiklio talpa (lentynėlių kiekis) | Ne daugiau 10 lentynėlių | Vieno laikiklio talpa (lentynėlių kiekis) „Ne daugiau 4 lentynėlių“ | Neatsižvelgta nes ribotų konkurenciją. Ir tik sumažintų leistinas parametrų ribas |
|  |  |  | Siūloma „Ne daugiau 4 lentynėlių“ | Neatsižvelgta nes apribotų konkurenciją su kitais tiekėjais. Ir tik sumažintų leistinas parametrų ribas |
| 25.11 | Metalinių lentynėlių laikiklių kiekis | Ne mažiau 37 laikiklių | Metalinių lentynėlių laikiklių kiekis “Ne mažiau 110 vnt.” | Neatsižvelgta nes tiekėjo siūlomos ribos atitinka |
|  |  |  | "Metalinių lentynėlių laikiklių kiekis “Ne mažiau 110 vnt.”- | Neatsižvelgta nes tiekėjo siūlomos ribos atitinka |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė: Andrius Malvicas