


TSD-934, VPP-5555
Infuzinių tirpalų šildytuvų techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)

	Eil. 
Nr.
	Pavadinimas (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Infuzinių skysčių šildymui ir temperatūros palaikymui
	

	2.
	Konstrukcija
	1. Kompaktiškas, stacionarus, pastatomas ant stalo;
2. Vienos kameros, be papildomų lentynų ar stalčių;
3. Dangtis permatomas, su savaime užsidarančiu mechanizmu.
	

	3.
	Išoriniai prietaiso matmenys  (plotis×gylis×aukštis)
	Ne didesni kaip 370×650×450 mm 
	

	4.
	Naudingas kameros tūris 
	30–35 litrai
	

	5.
	Temperatūros reguliavimo ribos
	Ne siauresnės negu nuo 25 °C iki 70 °C
	

	6.
	Temperatūros keitimo žingsnis 
	≤ 1°C
	

	7.
	Darbinės aplinkos sąlygos
	1. Temperatūra ne siauresniame kaip 15–25 °C diapazone;
2. Drėgmė ne siauresniame kaip 30–70% diapazone.
	

	8.
	UV dezinfekcijos sistema
	Kameroje integruota UV dezinfekcijos sistema, veikianti virusus ir bakterijas
	

	9.
	Valdymo pultas 
	1. Integruotas šildytuvo korpuso priekyje;
2. Lietimui jautrus.
	

	10.
	Ekranas
	1. Integruotas šildytuvo korpuso priekyje;
2. Atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus.
	

	11.
	Apsauga nuo perkaitimo
	Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė
	

	12.
	Darbo ciklas
	Nepertraukiamas
	

	13.
	Vizualiniai ir garsiniai aliarmai 
	1. Neuždaryto dangčio aliarmas;
2. Temperatūros svyravimai kameroje.
	

	14.
	Prietaiso kaitinimo galia
	≥ 400W
	

	15.
	Bendras prietaiso svoris
	≤ 25 kg
	

	16.
	Maitinimas
	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo
	

	17.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	18.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas CE (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	19.
	Prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą 
	Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvai 2017/745 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitikties sertifikato kopiją).
	

	20.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	21.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	22.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	



Pastabos, papildomi reikalavimai: 
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).
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