TSD-934, VPP-5555

Infuzinių tirpalų šildytuvų techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Infuzinių skysčių šildymui ir temperatūros palaikymui |  |
| 2. | Konstrukcija | - Kompaktiškas, stacionarus, pastatomas ant stalo; - Vienos kameros, be papildomų lentynų ar stalčių; - Dangtis permatomas, su savaime užsidarančiu mechanizmu. |  |
| 3. | Išoriniai prietaiso matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne didesni kaip 370×650×450 mm |  |
| 4. | Naudingas kameros tūris | 30–35 litrai |  |
| 5. | Temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnės negu nuo 25 °C iki 70 °C |  |
| 6. | Temperatūros keitimo žingsnis | ≤ 1°C |  |
| 7. | Darbinės aplinkos sąlygos | - Temperatūra ne siauresniame kaip 15–25 °C diapazone; - Drėgmė ne siauresniame kaip 30–70% diapazone. |  |
| 8. | UV dezinfekcijos sistema | Kameroje integruota UV dezinfekcijos sistema, veikianti virusus ir bakterijas |  |
| 9. | Valdymo pultas | - Integruotas šildytuvo korpuso priekyje; - Lietimui jautrus. |  |
| 10. | Ekranas | - Integruotas šildytuvo korpuso priekyje; - Atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus. |  |
| 11. | Apsauga nuo perkaitimo | Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė |  |
| 12. | Darbo ciklas | Nepertraukiamas |  |
| 13. | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | - Neuždaryto dangčio aliarmas; - Temperatūros svyravimai kameroje. |  |
| 14. | Prietaiso kaitinimo galia | ≥ 400W |  |
| 15. | Bendras prietaiso svoris | ≤ 25 kg |  |
| 16. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas CE (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 19. | Prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą | Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvai 2017/745 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitikties sertifikato kopiją). |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).