Spalva pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
                                                                                                                                                                                                               Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025  -    -
Pirkimo pavadinimas: Kraujo surinkimo ir grąžinimo  įranga (Nr.10115-1)

	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė:
	

	Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris:
	

	Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas:
	


Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
	Vardas, pavardė, pareigos
	 

	Vardas, pavardė, pareigos
	 

	Vardas, pavardė, pareigos
	 

	1. Tiekėjo patvirtinimai:
	
	
	

	1.1  Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

	1.2 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
	
	

	1.3  Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos , apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

	1.4 Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.


2. Bendrieji reikalavimai: 

2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. 
2.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
2.3. Tiekėjo siūlomos prekės (Įranga) turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745   reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.  
2.4. Tiekėjo siūlomos prekės (Priemonės) turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.5. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
2.6. Kartu su prekėmis (Įranga) pateikiama dokumentacija: naudojimo ir valymo/dezinfekcijos instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus.
2.7.  Įrangos garantijos terminas  ≥ 36 mėnesiai.
	3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

	*Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
** Suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).


4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės ir kaina:
	Eil. Nr.
	Parametras
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1.
	Įrenginio paskirtis
	Įrenginys, skirtas kraujo autotransfuzijai (paciento netekto kraujo surinkimui, nuolatiniam plovimui ir filtravimui bei raudonųjų kraujo kūnelių koncentrato sugrąžinimui atgal į jo kraujotaką).
	

	2.
	Įrenginio veikimo principas
	Įrenginys turi užtikrinti kraujo surinkimą, plovimą ir reinfuziją.
	

	3.
	Vienkartiniai rinkiniai (priemonės Įrangai)
	Įrenginys turi būti pritaikytas visoms pacientų amžiaus grupėms; vienkartinių rinkinių konfigūracija (vieno dydžio ar kelių dydžių) priklauso nuo gamintojo sprendimo, tačiau turi užtikrinti tinkamą kraujo apdorojimą ir kokybę.
	

	4.
	Plovimo programos
	4.1. Įrenginys turi turėti ne mažiau nei tris skirtingo greičio darbo režimus arba skirtingus greičio veikimo režimus, kurie automatiškai prisitaiko prie vienkartinių rinkinių konfigūracijos.

4.2. Įrenginys turi turėti greito veikimo režimą (greitis ne mažiau nei 100 ml/min).
	

	5.
	Automatinė funkcija
	Auto-Start galimybė nustatyti pagal numanomą kraujo netekimo kiekį ir greitį arba pagal rezervuare surinkto kraujo kiekį.
	

	6.
	Kokybė ir saugumas
	6.1. Eritrocitų gražinimas: ne mažiau nei 85%.

6.2. Baltymų pašalinimas: ne mažiau nei 98%.

6.2. Heparino pašalinimas: ne mažiau nei 99%.

6.3. Kalio pašalinimas: ne mažiau nei 92%.

6.5.Neemulsuotų riebalų pašalinimas: ne mažiau nei 99%.
	

	7.
	Įrenginio jutikliai
	Įrenginys turi turėti hematokrito matavimo jutiklį (-ius), užtikrinančius realaus laiko duomenų stebėseną arba bent 2 optinius jutiklius, užtikrinančius maksimalų išplautos eritrocitų masės švarumą ir laisvo hemoglobino pašalinimą.
	

	8.
	Įrenginio siurbliai ir našumas
	8.1. Įrenginys turi turėti siurblius, užtikrinančius tinkamą eritrocitų, surinkto kraujo ir plovimo tirpalo judėjimą; 

8.2. Centrifugos greitis: ne mažiau nei 1800 apsukų per minutę.
	

	9.
	Ekranas ir valdymas 
	9.1. Spalvotas lietimui jautrus ekranas (gali būti valdomas su pirštinėmis).

9.2. Prieiga prie „Help“ funkcijos.
	

	10.
	Duomenų valdymas
	10.1. USB jungtis, brūkšninių kodų skaitymas, spausdintuvas. 

10.2. WiFi arba Ethernet jungtis. 
	

	11.
	Konstrukcija ir mobilumas
	11.1. Prietaisas reguliuojamo aukščio (ne mažiau nei 3 lygiai). 

11.2. Ekrano pasukimas 360o.

11.3. Dviejų ratų stabdžių sistema.
	

	12.
	Integruotas vakuuminis siurblys, valdomas per ekraną
	Būtina.
	

	13.
	Maitinimas
	230 V (±10%), 50/60 Hz.
	


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas (%)
	Suma Eur,  be PVM
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje

	1
	2
	3
	4
	5
	6= 3 x 4
	7

	1. Kraujo surinkimo ir grąžinimo įranga su priemonėmis

	1.1
	Kraujo surinkimo ir grąžinimo įranga
	1
	 
	 
	
	 

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Maksimalus kiekis, vnt.
	Vieneto įkainis EUR, be PVM
	PVM tarifas (%)
	Suma Eur,  be PVM
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje

	1.2
	Vienkartinis rinkinys
	20
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina (1.1+1.2), Eur be PVM:
	
	
	

	PVM  suma (EUR) (1.1+1.2):
	 
	
	

	Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina (1.1+1.2), Eur su PVM*:
	 
	
	

	Suteikiama garantija Įrangai, mėn.:
	 
	
	


Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. 
	Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
	
	
	

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus?
Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	
	
	

	Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.



	Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


