TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽTERŠTUMO STEBĖSENOS PRIETAISAI,  skirti

STIRPINTI SAVIVALDYBIŲ APLINKOS ORO MONITORINGĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Pirkimo objektas – automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius ir indikatoriniai kietųjų dalelių matavimo jutikliai oro kokybės vertinimui (toliau – prekės), taip pat duomenų rinkimas, laikymas, siuntimas, atvaizdavimas ir viešinimas, bei techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos.

Tiekimo terminas – prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per ne ilgesnį kaip 5 (penkių) mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Duomenų rinkimo, laikymo, siuntimo, atvaizdavimo ir viešinimo, bei techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų trukmė – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo prekių pristatymo ir sumontavimo. Tiekėjas įsipareigoja aprūpinti prekes eksploatacinėmis medžiagomis, užtikrinančiomis ne mažiau kaip 36 mėnesių nepertraukiamą veikimą (pvz. filtrai, tarpinės, ir pan.).

Perkamų analizatorių skaičius (AMS) – 1 komplektas (turi būti instaliuotas Pagirių k., Durpių ir Pagirių g. sankryžoje).

Perkamų indikatorinių kietųjų dalelių matavimo jutiklių skaičius – 23 vnt. (instaliuojamų vietų sąrašas pridedamas sąrašas - excel priedas).

Tiekėjas įsipareigoja pravesti ne trumpesnius kaip 3 kontaktinių valandų mokymus lietuvių kalba dėl prekių naudojimo ir veikimo. Mokymus  turi pravesti gamintojas arba tinkamą kvalifikaciją (gamintojo suteiktą sertifikatą ar lygiaverčius dokumentus) turintis asmuo.

Prekėms taikomas ne mažiau kaip 2 metų garantinis laikotarpis. Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms dalims ir eksploatacinėms medžiagoms.

Prekių charakteristikos lentelė:

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Automatinis kietųjų dalelių matavimo analizatorius (AMS), 1 kompl. |  |
| 1. | Automatinis nuolatinio veikimo kietųjų dalelių matavimo analizatorius oro kokybės vertinimui, skirtas vykdyti matavimus lauko sąlygomis. |
| 1.1. | AMS sistemą turi sudaryti šie pagrindiniai įrenginiai: - kietųjų dalelių mėginių ėmimo sistema; - kietųjų dalelių matavimo jutiklis; - nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių optinis analizatorius. Visi sistemos komponentai tarpusavyje suderinti, o komponentų panaudojimas kartu yra numatytas sistemos gamintojo ir valdomi analizatoriaus viduje sumontuoto (integruoto į analizatorių) kompiuterio. |
| 1.2. | Siūlomas modelis sertifikuotas pagal LST EN 16450 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. (atitiktis reikalavimui tikrinama prekių pristatymo metu) Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami internete. |
| 1.3. | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių mėginių ėmimo sistemai: - imamo oro mėginio džiovinimo sistema, apsauganti nuo matavimo netikslumų, atsirandančių dėl kondensato ar dėl didelės imamo oro mėginio drėgmės. |
| 1.4. | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių matavimo jutikliui: - optinis aerozolių spektrometras, kuris nustato dalelių dydį; - dalelių skaičius matuojamas pagal išsklaidytų šviesos impulsų skaičių; - matavimas turi nepaveikti oro bandinio cheminių ir fizinių savybių; - matuojamų dalelių frakcijų dydis ir masės koncentracija matuojama realiu laiku ir tuo pačiu metu. |
| 1.5. | Minimalūs reikalavimai nepertraukiamo kietųjų dalelių optiniam analizatoriui: - automatiškai realiame laike matuoja KD1, KD2,5 ir KD10 masės koncentracijas; - kietųjų dalelių masės koncentracijos matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0 – 20 000 µg/m3; - AMS kaupia ir išsaugoja matavimo duomenis vartotojo pasirenkamu dažniu: nuo 1s iki ne mažiau kaip 24 val.; - optiškai matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 18 µm; - optiškai matuojamų dalelių optinių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 30; - išėjimo sąsajos: RS232, USB ir LAN arba lygiaverčio tipo; - matavimo duomenų pateikimas įrenginio ekrane ir nuotoliniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje); - ekrane turi būti pateikiami šie duomenys: KD1, KD2,5 ir KD10 ir bendros dalelių masės koncentracija, dalelių skaičius, dalelių dydžių pasiskirstymas, imamo mėginio slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė; - analizatoriaus valdymas: per integruotą sąsają ir per išorinį įrenginį; - matavimo duomenų kaupimas ir saugojimas: vidinėje saugykloje arba išorinėje atmintinėje, jungiamoje prie analizatoriaus USB jungtimi. - Duomenų saugykla/atmintinė turi savyje gebėti talpinti ne mažiau kaip 1 mėnesio nepertraukiamų matavimų duomenis, matavimus atliekant 1 min. dažniu; - valdymas: nuotolinis valdymas ir sistemos priežiūra prisijungus prie sistemos internetu; - programinė įranga: kartu su automatinio kietųjų dalelių matavimo analizatoriaus sistema turi būti pateikiama gamintojo programinė įranga skirta asmeniniam kompiuteriui, surinktų duomenų analizei ir apdorojimui. Programa turi būti pritaikyta automatiškai atlikti matavimo duomenų vertinimą (0,5 val. 1 val. ir 24 val. vidurkių skaičiavimus, kietųjų dalelių dydžio ir skaičiaus konvertavimą į koncentraciją (µg/m3); KD1, KD2,5 ir KD10 matavimo duomenų pateikimą viename grafike pasirinktam laiko intervalui; temperatūros, santykinės drėgmės, atmosferinio slėgio duomenų pateikimą viename grafike pasirinktam laiko intervalui; matavimo duomenų eksporto galimybes xls, txt ar lygiaverčiais failų formatais. - darbinis temperatūros diapazonas: ne mažesnis kaip -20 – +50 °C; - prietaiso išskiriamas triukšmo lygis ne daugiau kaip 50dB. - prietaisas pritaikytas jį tvirtinti ant stulpo/kolonos ar panašaus elemento 1,5 – 4 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. |
| 1.6. | Kartu su AMS būtina pateikti: - LTE modemą (integruotą arba išorinį) matavimo duomenų persiuntimui į serverį (-ius) ir nuotoliniam prietaiso valdymui užtikrinti, suderinamą su Lietuvoje eksploatuojamais mobiliojo ryšio tinklais. - Visas reikalingas priemones AMS tvirtinti prie stulpo ar kolonos. Sutartyje numatyta, kad Kietųjų dalelių analizatorius ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai turi būti kalibruojamas jo instaliavimo/eksploatavimo vietoje (neišmontuojant). |
|  | Reikalavimai |
| Automatinis kietųjų dalelių matavimo indikatorinis jutiklis, 23 vnt. |  |
| 2. | Automatinis nuolatinio veikimo kietųjų dalelių matavimo jutiklis oro kokybės vertinimui skirtas vykdyti matavimus lauko sąlygomis: - nuolatinis KD1, KD2,5 ir KD10 stebėjimas vienu metu; - matavimo principas: optinė šviesos sklaida; - optiškai matuojamų dalelių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 8; - matavimo diapazonas (masės koncentracija) ne mažesnis kaip: nuo 0 iki 500 μg/m3; - apatinė aptikimo riba: ne daugiau kaip 5 μg/m3; - maksimali matavimo neapibrėžtis: ne daugiau kaip 35 %; - darbinis temperatūros diapazonas: ne mažesnis kaip -20 – +50 °C; - apsauga nuo atmosferinio poveikio: ne žemesnė kaip IP44; - būtini duomenų vidurkinimo laikotarpiai: 60 min ir 24 val.; - tinka montuoti ant stulpo/kolonos ar prie sienos 2–4 m aukštyje; - vidinė atmintinė geba išsaugoti mažiausiai 1 mėnesio duomenis vidurkinant ir išsaugant kas 10 min. |
| 2.1. | Kartu su kietųjų dalelių matavimo indikatoriniais jutikliais: - LTE modemas (integruotas arba išorinis) matavimo duomenų persiuntimui į serverį (-ius) ir nuotoliniam prietaiso valdymui užtikrinti, suderinamas su Lietuvoje eksploatuojamais mobiliojo ryšio tinklais; - sistema turi nepertraukiamai registruoti ir išsaugoti išmatuotus duomenis, taip pat juos persiųsti internetu į serverį; - Visas reikalingas priemones indikatorinių jutiklių tvirtinti prie stulpo, kolonos ar sienos. |
| 2.2. | Jeigu garantiniu laikotarpiu perkančioji organizacija nustato, kad kietųjų dalelių matavimo jutiklio parodymai yra nekokybiški (neatitinka pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų), tiekėjas privalo atlikti jutiklio kietųjų dalelių matavimo ekvivalentiškumo pamatiniam KD matavimo metodui testą ir pateikti galutinio testo teigiamą vertinimą arba jutiklį pakeisti nauju jutikliu ir suteikti jam ne trumpesnį kaip 2 metų garantinį laikotarpį. |

Duomenų rinkimas, laikymas, siuntimas, atvaizdavimas ir viešinimas:

- duomenys iš analizatorių ir AMS siunčiami į duomenų bazę esančią “debesyje” ir ten kaupiami. Duomenys iš AMS (tik iš AMS) turi būti siunčiami į Aplinkos apsaugos agentūrą suderintu formatu. Turi būti galimas dubliuotas duomenų siuntimas į perkančiosios organizacijos nurodytą serverį.

- duomenų atvaizdavimas. Turi būti pateikta „debesyje“ integruojama programinė platforma (įranga) kuri būtų susieta su internetine nuoroda. Pateiktą nuorodą turi būti galima įkelti į perkančiosios organizacijos interneto svetainę. Paspaudus nuorodą turi būti pateikiamas interaktyvus Vilniaus rajono žemėlapis su išdėstytais faktiniais tyrimų taškais, kiekviename taške nurodytas naudojamos įrangos tipas (ekvivalentinė – AMS, indikatorinė – jutiklinė stotis), pateikiamas oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis apibūdinant rėžiais, ir atitinkamai spalvomis indikuojant kietųjų dalelių koncentraciją (gera – žalia, 0-20 µg/m3; vidutinė – geltona, 20-50 µg/m3; bloga – raudona, 50-100 µg/m3, labai bloga – tamsiai raudona >100 µg/m3), taip pat nurodyti skaitines valandos vidurkių ribas.

- Interaktyvi programinė platforma turi gebėti automatiškai įvertinti matavimo duomenis (skaičiuoti 1 valandos, 24 valandų koncentracijos vidurkius, taip pat grafike pateikti matavimų duomenis pasirinktame laiko intervale iš visų matuojamų vietų pagal KD1, KD2,5 ir KD10 kietąsias daleles, turi būti galimybė eksportuoti (atsisiųsti) matavimo duomenis xls, txt ar lygiaverčiais duomenų formatais;

- Programinės platformos (įrangos) atnaujinimai nemokamai tiekiami ne mažiau kaip 3 metus; Jeigu programinė platforma (įranga) su terminuota licencija, licencijos trukmė turi būti ne mažiau kaip 3 metai.

Standartų lygiavertiškumo įrodymas priskiriamas tiekėjo atsakomybei