Pirkimo sąlygų 2 priedas

VAIZDO KOLONOSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas kiekis – 1 (vienas) vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir atitikimų patvirtinimas su tikslia nuoroda į gamintojo dokumentaciją (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopas | [siūlomas modelis ir gamintojas] |  |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 170° |  |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 1.3 | Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 180° |  |
|  |  | Žemyn ≥ 180° |  |
|  |  | Kairėn ≥ 160° |  |
|  |  | Dešinėn ≥ 160° |  |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 13,2 mm |  |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 3,2 mm |  |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1600 mm |  |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.9 | Įvedimo vamzdelio savybės | - Pasyviojo lenkimo funkcija - Lankstumo reguliavimo funkcija |  |
| 1.10 | Suderinamumas | - HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą - Suderinmas su turimais šviesos šaltiniu (CLV-190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190) |  |
| 1.11 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |