Pirkimo sąlygų  2 priedas

| PIRKIMO „ULTRAGARSO APARATAS“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Pirkimo I-II dalys 1. Numatoma įsigyti ultragarso aparatus (toliau – prekės) – 2 vnt. 2. Pirkimo objektas yra skaidomas į dvi pirkimo dalis: 2.1. pirkimo I dalis: ultragarso aparatas (1 vnt.); 2.2. pirkimo II dalis: ultragarso aparatas (1 vnt.). 3. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu su identifikavimo numeriu. 4. Kiekvienoje pirkimo dalyje prekei nustatomi tokie patys reikalavimai. Prekės privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus (kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti prekių atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai ir nuorodos į konkretų dokumento psl.): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |
| 2. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektui |  |
| 2.1 | Sistemą sudaro: | 2.1.1. Echoskopas, |
|  |  | 2.1.2. Konvekcinis daviklis, |
|  |  | 2.1.3. Linijinis daviklis. |
| 3. | Reikalavimai echoskopui: |  |
| 3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga) | 3.1.1. Vidaus organų diagnostikai, |
|  |  | 3.1.2. Smulkių struktūrų tyrimams atlikti, |
|  |  | 3.1.3. Kraujagyslių tyrimams atlikti, |
|  |  | 3.1.4. MSK tyrimams atlikti. |
| 3.2 | Monitorius | 3.2.1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos, |
|  |  | 3.2.2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm, |
|  |  | 3.2.3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, |
|  |  | 3.2.4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. |
| 3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 3.3.1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, |
|  |  | 3.3.2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. |
|  |  | 3.3.3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |
| 3.4 | Sistemos valdymo pultas | 3.4.1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm |
|  |  | 3.4.2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ± 90° |
| 3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |
| 3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Display Port arba HDMI arba lygiavertės |
| 3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |
| 3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 sek. |
| 3.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1900 kadrų/sek. |
| 3.10 | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |
| 3.11 | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |
| 3.12 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |
| 3.13 | Skenavimo režimai | 3.13.1. 2D, |
|  |  | 3.13.2. Trapecinis vaizdavimas, |
|  |  | 3.13.3. Spalvinis dopleris, |
|  |  | 3.13.4. Galios dopleris, |
|  |  | 3.13.5. Audinių dopleris, |
|  |  | 3.13.6. Pulsinės bangos dopleris, |
|  |  | 3.13.7. HPRF pulsinės bangos dopleris, |
|  |  | 3.13.8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais, |
|  |  | 3.13.9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, |
|  |  | 3.13.10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai. |
| 3.14 | 2D režimas | 3.14.1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, |
|  |  | 3.14.2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), |
|  |  | 3.14.3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M, |
|  |  | 3.14.4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde, |
|  |  | 3.14.5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija. |
| 3.15 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 3.15.1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, |
|  |  | 3.15.2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose, |
|  |  | 3.15.3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu, |
|  |  | 3.15.4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. |
| 3.16 | Specialūs skenavimo režimai | 3.16.1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: (1) arba (2), |
|  |  | 3.16.2. Tripleksinis režimas, |
|  |  | 3.16.3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, |
|  |  | 3.16.4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, |
|  |  | 3.16.5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |
| 3.17 | Matavimai | 3.17.1. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais, |
|  |  | 3.17.2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike. |
| 3.18 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 3.18.1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, |
|  |  | 3.18.2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, |
|  |  | 3.18.3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |
| 3.19 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 3.19.1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas, |
|  |  | 3.19.2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, |
|  |  | 3.19.3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): |
|  |  | 3.19.3.1 Send (arba Store), |
|  |  | 3.19.3.2 Print. |
| 3.20 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, ratukai fiksuojami atskirai arba centriniu stabdžiu |
| 4. | Reikalavimai konvekciniam davikliui | 4.1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz, |
|  |  | 4.2. Elementų skaičius ≥ 160, |
|  |  | 4.3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70°, |
|  |  | 4.4. Monokristalinė arba matricinė technologija. |
| 5. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 5.1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz, |
|  |  | 5.2. Elementų skaičius ≥ 960, |
|  |  | 5.3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm, |
|  |  | 5.4. Monokristalinė arba matricinė technologija. |
| 6. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |

Techninę specifikaciją parengė VšĮ ,,Kėdainių ligoninė” Konsultacijų poliklinikos vedėja

Dovilė Furmanavičienė

Suderinta su VšĮ ,,Kėdainių ligoninė” administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė