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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Užsakovas – Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (V. Kudirkos g. 1, Anykščiai).
2. Objekto pavadinimas – Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro  odontologo darbo vietos įranga (2 komplektai).
3. Pristatymo adresas – V. Kudirkos g. 1, Anykščiai.
4. Prekės pristatymo terminas – odontologinis įrenginys (2 komplektai), Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui turi būti pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.


	Eil. Nr.
	Parametrai, komplektacija
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.
Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus. Pridedama. Bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.

	
	
	
	Siūlomos prekės techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	Dokumento
pavadinimas
	Pasiūlymo lapo Nr.

	1. Odontologo darbo įrangos komplektas (nurodyti modelį/tipą, šalį, gamintoją):
	

	1.1
	Odontologinis centras, 2 vnt.
	
	

	1.1.1
	Paciento kėdė:
	
	

	a)
	Kėdės judesių reguliavimas
	Būtinas reguliavimas elektriniais arba hidrauliniais varikliais 
	
	
	

	b)
	Maksimalus kėdės pakilimo aukštis
	Ne mažiau 780 mm
	
	
	

	c)
	Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis
	Ne daugiau 400 mm
	
	
	

	d)
	Pakeliamas svoris 
	Ne mažiau 140 kg
	
	
	

	e)
	Porankiai
	Dešinės pusės porankis turi būti nulenkiamas
	
	
	

	f)
	Apmušalai
	Atsparūs dezinfekavimui, besiūliai, minkšti, dirbtinės odos, spalva pasirenkama ne mažiau iš trijų 
	
	
	

	g)
	Galvos atlošas 
	Ne mažiau dviejų šarnyrų. 
	
	
	

	h)
	Programuojamos kėdės pozicijos
	Ne mažiau 2 individualiai programuojamos darbo pozicijos, paciento išlaipinimo programa ir skalavimo programa
	
	
	

	j)
	Judėjimo stabdymas
	Jungikliai turi būti: gydytojo elemente ir/ar paciento kėdėje, pedale, asistento elemente 
	
	
	

	2.9
k)
	Sėdimosios dalies, nugaros ir atstumto galvos atlošo bendras ilgis
	Ne mažiau kaip 1800 mm
	
	
	

	
l)
	Kojūgalis
	Atsparus valymui bei dezinfekcijai  arba turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę
	
	
	

	
m)
	Kėdės valdymas
	Nuo odontologo antgalių bloko ir valdymo pedalo 
	
	
	

	
n)
	Kėdės montavimas
	Kėdė montuojama kartu su siurbiklio bloku ir tvirtinama prie grindų
	
	
	

	1.1.2
	Lempa
	
	
	
	

	a)
	Šviestuvas
	Montuojamas prie siurbiklio bloko, kaip ir odontologo antgalių blokas
	
	
	

	b)
	Apšvietimas
	LED tipo
	
	
	

	c)
	Maksimalus šviesos intensyvumas
	Ne mažiau 40000 lux
	
	
	

	d)
	Šviesos temperatūra
	Reguliuojama ribose ne blogiau 4600-5500 K ribose
(galimybė pasiūlyti maksimalią reguliuojamos šviesos temperatūros ribą ne mažesnę nei 6200K bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiantis papildomų balų).
	
	
	

	e)
	Darbo režimai 
	Turi būti specialus kompozitų režimas, šviesos srautas bešešėlinis, neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą.
	
	
	

	f)
	Spalvų atkūrimo indeksas (CRI)
	>90
	
	
	

	g)
	Apšvietimo įjungimas/išjungimas 
	Valdomas judesio davikliu ar lygiaverčiu technologiniu sprendimu bei automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją, ir iš odontologo antgalių bloko. Apšvietimo intensyvumo ir specialaus kompozitų režimo valdymas atliekamas nuo šviestuvo, odontologo antgalių bloko
	
	
	

	h)
	Valdymas  
	Trimis ašimis (galima pakreipti)
	
	
	

	j)
	Nuimamos ir sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos 
	Iš abiejų lempos pusių
	
	
	

	1.1.3
	Antgalių blokas
	
	
	
	

	a)
	Antgalių blokas
	Tvirtinamas prie pagrindinio seilių siurbiklio bloko pantografine alkūne  
	
	
	

	b)
	Antgalių bloką sudaro
	1) Daugiafunkcinis prapūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 
2) Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu;
3) Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;
4) Rankovė ultragarsiniam antgaliui su pašvietimu;
5) Rankovė pneumatiniam instrumentui
	
	
	

	c)
	Padėkliukas instrumentams
	Pasukamas, ne mažesnis kaip 18 x 28 cm
	
	
	

	d)
	Antgalių bloko aukščio ir padėties reguliavimas
	Padėtis fiksuojama pneumatiniu stabdžiu 
	
	
	

	e)
	Odontologo darbo vietos antgalių tvirtinimas
	Iš viršaus
	
	
	

	f)
	Antgalių bloke sumontuotas valdymo pultas, rodantis antgalio nustatymus, įspėjimus apie klaidas
	Būtina
	
	
	

	g)
	Programuojami ir nustatomi mikrovariklio ir ultragarsinio skalerio darbo parametrai
	Būtina
	
	
	

	h)
	Turi būti galimybė multifunkciniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkciją ir kėdės programas.
	Būtina
	
	
	

	j)
	Tolygus mikrovariklio apsukų nustatymas naudojant valdymo pedalą
	Būtina
	
	
	

	k)
	Vandens kiekio reguliavimas gydytojo elemente kiekvienam antgaliui atskirai.
	Būtina
	
	
	

	l)
	Papildomas vandens reguliavimas mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio antgalio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu antgaliu. 
(galimybė pasiūlyti papildomą vandens reguliavimą mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio antgalinio korpuse arba žarnos jungtyje
su ultragarsiniu antgaliu bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiantis papildomų balų).
	Pageidautina

	
	
	

	m)
	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai.
	Būtina
	
	
	

	1.1.4
	Selių siurbiklio blokas
	
	
	
	

	a)
	Tvirtinimas prie grindų
(galimybė pasiūlyti tvirtinimą prie grindų bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų)
	Pageidautina
	
	
	

	b)
	Asistento instrumentų laikiklis
	Ne mažiau 4-ių lizdų  asistento instrumentų laikiklis ant atskiros alkūnės
	
	
	

	c)
	Seilių ir dulkių siurblių rankovės
	Būtina
	
	
	

	d)
	Spjaudyklė

	Tvirtinama ant siurbiklio bloko. Turi būti išimama ir lengvai plaunama
	
	
	

	e)
	Švaraus vandens butelis su perjungimu prie vandentiekio
	Būtina
	
	
	

	f)
	Odontologo darbo vietos įranga paruošta jungimui prie šlapio siurbimo siurblio 
	Būtina
	
	
	

	1.1.5
	Antgalio elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (bešepetėlinis)
	
	
	
	

	a)
	Apsisukimų skaičius
	Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min . 
Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40000 aps/min . 
	
	
	

	b)
	Valdymas
	Sūkiai valdomi kojiniu pedalu ir ant instrumentų stalelio. 
Mikrovariklio sūkių programavimas iš gydytojo instrumentų dalies
	
	
	

	c)
	Maksimalus sukimo momentas
	Ne mažiau 3,0 N
	
	
	

	d)
	Aušinimas
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu
	
	
	

	e)
	Šviesos šaltinis
	Su LED šviesos šaltiniu
	
	
	

	f)
	Mikrovariklio krypties pakeitimas
	Būtina
	
	
	

	g)
	Gamyklinė garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	
	
	

	1.1.6
	Kampinis antgalis mikrovarikliui:
	
	
	
	

	a)
	Aušinimas
	Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio  padavimu
	
	
	

	b)
	Antgalio galvutės diametras
	Ne didesnis nei 9mm , aukštis ne didesnis nei 13mm
	
	
	

	c)
	Perdavimo santykis
	1:1
	
	
	

	d)
	Grąžto fiksacija
	Mygtuku
	
	
	

	e)
	Pašvietimas
	Integruotas šviesolaidis
	
	
	

	f)
	Sterilizuojamas
	Būtina
	
	
	

	g)
	Gamyklinė garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	
	
	

	1.1.7
	Antgalis turbininis su greita jungtimi:
	
	
	
	

	a)
	Aušinimas
	Su vandens-oro aušinimu iš ne mažiau 4 atskirų skylučių oras-vanduo
	
	
	

	b)
	Maksimalūs sūkiai 
	Ne mažiau 370 000 aps/min
	
	
	

	c)
	Guoliai
	Keraminiai
	
	
	

	d)
	Galia
	Ne mažiau 26 W.
	
	
	

	e)
	Galvutės matmenys
	Diametras ne daugiau 11,5 mm , o aukštis ne didesnis nei 13 mm
	
	
	

	f)
	Pašvietimas
	LED tipo
	
	
	

	g)
	Jungimas
	Per greitą jungtį, komplekte turi būti jungtis
	
	
	

	h)
	Sterilizuojamas
	Būtina
	
	
	

	j)
	Gamyklinė garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	
	
	

	1.1.8
	Antgalis ultragarsinis 
	
	
	
	

	a)
	Pjezokeraminis su pašvietimu
	Būtina
	
	
	

	b)
	Tinkamumas
	Tinkamas periodontologinėm, endodontologinėm ir higienos procedūroms
	
	
	

	c)
	Visiškai integruotas į odontologinę įrangą
	Būtina
	
	
	

	d)
	Apšvietimas
	LED tipo
	
	
	

	e)
	Komplektacija suderinta su perkama odontologine įranga
	Ne mažiau nei 2 antgaliukai ir raktas antgaliukų keitimui
	
	
	

	f)
	Virpesių dažnis
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 iki 32 kHz
	
	
	

	g)
	Gamyklinė garantija 
	Ne mažiau 24 mėn.
	
	
	

	1.1.9
	Gydytojo odontologo kėdutė 
	
	
	
	

	a)
	Reguliuojamas aukštis 
	Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus 
	
	
	

	b)
	Kėdės atlošas
	Būtina
	
	
	

	c)
	Ratukai
	Ne mažiau 5 ratukai
	
	
	

	d)
	Kėdutės apmušalų danga
	Lengvai valoma ir dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkama odontologine įranga
	
	
	

	1.2
	Vakuuminis siurblys dviems darbo vietoms
	
	
	
	

	
	Maitinimas 
	230V, 50Hz
	
	
	

	
	Garso  lygis 
	Ne daugiau 67dB
	
	
	

	
	Galingumas 
	Ne daugiau kaip 1.2 kW
	
	
	

	
	Siurbiamo oro srautas 
	Ne mažiau nei 1500 l/min
	
	
	

	
	Maksimalus vakuumo gylis 
	Ne daugiau 175mbar
	
	
	

	
	Garantija 
	Ne trumpesnė nei 36 mėnesiai
	
	
	

	
	Medicininės paskirties gaminių klasė IIa
	Būtina
	
	
	

	1.3
	Kompresorius  dviems darbo vietoms
	
	
	
	

	
	Maitinimas
	230V, 50 Hz
	
	
	

	
	Suspausto oro diapazonas ne siauresnėse ribose
	6-7,8 bar
	
	
	

	
	Garso lygis 
	ne daugiau 68 dB
	
	
	

	
	Galingumas 
	Ne daugiau kaip 1.3 kW
	
	
	

	
	Tiekiamo oro srautas prie 5bar
	Ne mažiau 110 l/min
	
	
	

	
	Membraninis džiovintuvas
	Būtina
	
	
	

	
	Talpa 
	ne daugiau 20 l;
	
	
	

	
	Gamintojo garantija 
	Ne trumpesnė nei 36 mėnesių.
	
	
	

	
	Medicininės paskirties gaminių klasė IIa
	Būtina
	
	
	

	1.4
	Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas
	Būtinas (įskaičiuota į pasiūlymo kainą)
	
	
	

	1.5
	CE ženklinimas
	Būtinas  
	
	
	

	1.6
	Vartotojo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis
Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą prideda abiejų instrukcijų variantus elektronine forma. Spausdintas instrukcijas abiem kalbomis pateikia įrangos priėmimo perdavimo metu.
	Būtina
	
	
	

	1.7
	Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti ne mažiau 2 (dviem) serviso darbuotojams gamintojo išduotus sertifikatus aptarnauti parduodamą įrangą. 
	Būtina
	
	
	

	1.8.
	Reikalavimai įrangos paruošimui darbui
	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.
	
	
	

	1.8.1
	
	Visa perkama įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, įranga testuota.
	
	
	

	1.8.2
	
	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Personalo apmokymai turi vykti įrangos pristatymo vietoje.
	
	
	

	1.8.3
	
	Montavimo darbai ir tvirtinimo elementai, reikalingi laidai, jungtys ir priedai įtraukiami į bendrą pasiūlymo kainą.
	
	
	



Bendrieji reikalavimai:

Prekės tarpusavyje turi derėti, sudaryti vientisus, tinkamai funkcionuojančius odontologinių įrenginių komplektus.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius:
1. Kad tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas parduoti siūlomas prekes, instaliuoti, apmokyti darbuotojus ir atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turi oficialų rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, skaitmeninės kopijos anglų ir lietuvių kalbomis; 
2. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalbomis. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka;
3. Pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus  reikalavimus, kopijas anglų ir lietuvių kalbomis;
4. Jeigu medicinos priemonė turi būti prijungta prie kitos (-ų) medicinos priemonės (-ių), kad galėtų veikti pagal paskirtį, turi būti pateikiami įrodymai, kad ji atitinka esminius Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18, reikalavimus - prijungus prie kitos (-ų) medicinos priemonės (-ių), turinčių medicinos priemonės gamintojo nurodytas charakteristikas (pateikiamas arba kompetentingos institucijos oficialus dokumentas (bandymo protokolas, sertifikatas, pažyma, liudijimas ir pan.), arba gamintojo techniniai dokumentai);
5. Jeigu medicinos priemonė turi būti komplektuojama ir jos gamintojas yra nustatęs reikalavimus komplektavimui ar prijungiamiems įtaisams (pvz., komplektavimui su kito gamintojo pagamintomis dalimis / įrenginiais), turi būti pateikti įrodymai, kad reikalavimai yra išpildyti / įgyvendinti. 

Visus nurodytus ženklus, reikalavimus ir pan. gali atitikti lygiaverčiai. Jei teikiamas lygiavertis pasiūlymas, turi būti nurodyto pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu privalo būti pateikti lygiavertiškumą patvirtinantys dokumentai.






