Viešojo pirkimo paraiškos 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Užsakovas – Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (V. Kudirkos g. 1, Anykščiai).

2. Objekto pavadinimas – Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro  odontologo darbo vietos įranga (2 komplektai).

3. Pristatymo adresas – V. Kudirkos g. 1, Anykščiai.

4. Prekės pristatymo terminas – odontologinis įrenginys (2 komplektai), Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui turi būti pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus. Pridedama. Bukletų, techninių aprašų puslapių Nr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo Nr. |
| 1. Odontologo darbo įrangos komplektas (nurodyti modelį/tipą, šalį, gamintoją): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Odontologinis centras, 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Paciento kėdė: |  |  |  |  |
| a) | Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas elektriniais arba hidrauliniais varikliais |  |  |  |
| b) | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 780 mm |  |  |  |
| c) | Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 400 mm |  |  |  |
| d) | Pakeliamas svoris | Ne mažiau 140 kg |  |  |  |
| e) | Porankiai | Dešinės pusės porankis turi būti nulenkiamas |  |  |  |
| f) | Apmušalai | Atsparūs dezinfekavimui, besiūliai, minkšti, dirbtinės odos, spalva pasirenkama ne mažiau iš trijų |  |  |  |
| g) | Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų šarnyrų. |  |  |  |
| h) | Programuojamos kėdės pozicijos | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos darbo pozicijos, paciento išlaipinimo programa ir skalavimo programa |  |  |  |
| j) | Judėjimo stabdymas | Jungikliai turi būti: gydytojo elemente ir/ar paciento kėdėje, pedale, asistento elemente |  |  |  |
| 2.9 k) | Sėdimosios dalies, nugaros ir atstumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažiau kaip 1800 mm |  |  |  |
| l) | Kojūgalis | Atsparus valymui bei dezinfekcijai arba turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę |  |  |  |
| m) | Kėdės valdymas | Nuo odontologo antgalių bloko ir valdymo pedalo |  |  |  |
| n) | Kėdės montavimas | Kėdė montuojama kartu su siurbiklio bloku ir tvirtinama prie grindų |  |  |  |
| 1.1.2 | Lempa |  |  |  |  |
| a) | Šviestuvas | Montuojamas prie siurbiklio bloko, kaip ir odontologo antgalių blokas |  |  |  |
| b) | Apšvietimas | LED tipo |  |  |  |
| c) | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 40000 lux |  |  |  |
| d) | Šviesos temperatūra | Reguliuojama ribose ne blogiau 4600-5500 K ribose (galimybė pasiūlyti maksimalią reguliuojamos šviesos temperatūros ribą ne mažesnę nei 6200K bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiantis papildomų balų). |  |  |  |
| e) | Darbo režimai | Turi būti specialus kompozitų režimas, šviesos srautas bešešėlinis, neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą. |  |  |  |
| f) | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | >90 |  |  |  |
| g) | Apšvietimo įjungimas/išjungimas | Valdomas judesio davikliu ar lygiaverčiu technologiniu sprendimu bei automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją, ir iš odontologo antgalių bloko. Apšvietimo intensyvumo ir specialaus kompozitų režimo valdymas atliekamas nuo šviestuvo, odontologo antgalių bloko |  |  |  |
| h) | Valdymas | Trimis ašimis (galima pakreipti) |  |  |  |
| j) | Nuimamos ir sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų lempos pusių |  |  |  |
| 1.1.3 | Antgalių blokas |  |  |  |  |
| a) | Antgalių blokas | Tvirtinamas prie pagrindinio seilių siurbiklio bloko pantografine alkūne |  |  |  |
| b) | Antgalių bloką sudaro | 1) Daugiafunkcinis prapūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 2) Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu; 3) Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) Rankovė ultragarsiniam antgaliui su pašvietimu; 5) Rankovė pneumatiniam instrumentui |  |  |  |
| c) | Padėkliukas instrumentams | Pasukamas, ne mažesnis kaip 18 x 28 cm |  |  |  |
| d) | Antgalių bloko aukščio ir padėties reguliavimas | Padėtis fiksuojama pneumatiniu stabdžiu |  |  |  |
| e) | Odontologo darbo vietos antgalių tvirtinimas | Iš viršaus |  |  |  |
| f) | Antgalių bloke sumontuotas valdymo pultas, rodantis antgalio nustatymus, įspėjimus apie klaidas | Būtina |  |  |  |
| g) | Programuojami ir nustatomi mikrovariklio ir ultragarsinio skalerio darbo parametrai | Būtina |  |  |  |
| h) | Turi būti galimybė multifunkciniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkciją ir kėdės programas. | Būtina |  |  |  |
| j) | Tolygus mikrovariklio apsukų nustatymas naudojant valdymo pedalą | Būtina |  |  |  |
| k) | Vandens kiekio reguliavimas gydytojo elemente kiekvienam antgaliui atskirai. | Būtina |  |  |  |
| l) | Papildomas vandens reguliavimas mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio antgalio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu antgaliu. (galimybė pasiūlyti papildomą vandens reguliavimą mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio antgalinio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu antgaliu bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteikiantis papildomų balų). | Pageidautina |  |  |  |
| m) | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai. | Būtina |  |  |  |
| 1.1.4 | Selių siurbiklio blokas |  |  |  |  |
| a) | Tvirtinimas prie grindų (galimybė pasiūlyti tvirtinimą prie grindų bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų) | Pageidautina |  |  |  |
| b) | Asistento instrumentų laikiklis | Ne mažiau 4-ių lizdų asistento instrumentų laikiklis ant atskiros alkūnės |  |  |  |
| c) | Seilių ir dulkių siurblių rankovės | Būtina |  |  |  |
| d) | Spjaudyklė | Tvirtinama ant siurbiklio bloko. Turi būti išimama ir lengvai plaunama |  |  |  |
| e) | Švaraus vandens butelis su perjungimu prie vandentiekio | Būtina |  |  |  |
| f) | Odontologo darbo vietos įranga paruošta jungimui prie šlapio siurbimo siurblio | Būtina |  |  |  |
| 1.1.5 | Antgalio elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (bešepetėlinis) |  |  |  |  |
| a) | Apsisukimų skaičius | Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min . Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40000 aps/min . |  |  |  |
| b) | Valdymas | Sūkiai valdomi kojiniu pedalu ir ant instrumentų stalelio. Mikrovariklio sūkių programavimas iš gydytojo instrumentų dalies |  |  |  |
| c) | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 3,0 N |  |  |  |
| d) | Aušinimas | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |  |  |
| e) | Šviesos šaltinis | Su LED šviesos šaltiniu |  |  |  |
| f) | Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina |  |  |  |
| g) | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |
| 1.1.6 | Kampinis antgalis mikrovarikliui: |  |  |  |  |
| a) | Aušinimas | Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu |  |  |  |
| b) | Antgalio galvutės diametras | Ne didesnis nei 9mm , aukštis ne didesnis nei 13mm |  |  |  |
| c) | Perdavimo santykis | 1:1 |  |  |  |
| d) | Grąžto fiksacija | Mygtuku |  |  |  |
| e) | Pašvietimas | Integruotas šviesolaidis |  |  |  |
| f) | Sterilizuojamas | Būtina |  |  |  |
| g) | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |
| 1.1.7 | Antgalis turbininis su greita jungtimi: |  |  |  |  |
| a) | Aušinimas | Su vandens-oro aušinimu iš ne mažiau 4 atskirų skylučių oras-vanduo |  |  |  |
| b) | Maksimalūs sūkiai | Ne mažiau 370 000 aps/min |  |  |  |
| c) | Guoliai | Keraminiai |  |  |  |
| d) | Galia | Ne mažiau 26 W. |  |  |  |
| e) | Galvutės matmenys | Diametras ne daugiau 11,5 mm , o aukštis ne didesnis nei 13 mm |  |  |  |
| f) | Pašvietimas | LED tipo |  |  |  |
| g) | Jungimas | Per greitą jungtį, komplekte turi būti jungtis |  |  |  |
| h) | Sterilizuojamas | Būtina |  |  |  |
| j) | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |
| 1.1.8 | Antgalis ultragarsinis |  |  |  |  |
| a) | Pjezokeraminis su pašvietimu | Būtina |  |  |  |
| b) | Tinkamumas | Tinkamas periodontologinėm, endodontologinėm ir higienos procedūroms |  |  |  |
| c) | Visiškai integruotas į odontologinę įrangą | Būtina |  |  |  |
| d) | Apšvietimas | LED tipo |  |  |  |
| e) | Komplektacija suderinta su perkama odontologine įranga | Ne mažiau nei 2 antgaliukai ir raktas antgaliukų keitimui |  |  |  |
| f) | Virpesių dažnis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 iki 32 kHz |  |  |  |
| g) | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |
| 1.1.9 | Gydytojo odontologo kėdutė |  |  |  |  |
| a) | Reguliuojamas aukštis | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus |  |  |  |
| b) | Kėdės atlošas | Būtina |  |  |  |
| c) | Ratukai | Ne mažiau 5 ratukai |  |  |  |
| d) | Kėdutės apmušalų danga | Lengvai valoma ir dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkama odontologine įranga |  |  |  |
| 1.2 | Vakuuminis siurblys dviems darbo vietoms |  |  |  |  |
|  | Maitinimas | 230V, 50Hz |  |  |  |
|  | Garso lygis | Ne daugiau 67dB |  |  |  |
|  | Galingumas | Ne daugiau kaip 1.2 kW |  |  |  |
|  | Siurbiamo oro srautas | Ne mažiau nei 1500 l/min |  |  |  |
|  | Maksimalus vakuumo gylis | Ne daugiau 175mbar |  |  |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė nei 36 mėnesiai |  |  |  |
|  | Medicininės paskirties gaminių klasė IIa | Būtina |  |  |  |
| 1.3 | Kompresorius dviems darbo vietoms |  |  |  |  |
|  | Maitinimas | 230V, 50 Hz |  |  |  |
|  | Suspausto oro diapazonas ne siauresnėse ribose | 6-7,8 bar |  |  |  |
|  | Garso lygis | ne daugiau 68 dB |  |  |  |
|  | Galingumas | Ne daugiau kaip 1.3 kW |  |  |  |
|  | Tiekiamo oro srautas prie 5bar | Ne mažiau 110 l/min |  |  |  |
|  | Membraninis džiovintuvas | Būtina |  |  |  |
|  | Talpa | ne daugiau 20 l; |  |  |  |
|  | Gamintojo garantija | Ne trumpesnė nei 36 mėnesių. |  |  |  |
|  | Medicininės paskirties gaminių klasė IIa | Būtina |  |  |  |
| 1.4 | Įrangos instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Būtinas (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) |  |  |  |
| 1.5 | CE ženklinimas | Būtinas |  |  |  |
| 1.6 | Vartotojo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą prideda abiejų instrukcijų variantus elektronine forma. Spausdintas instrukcijas abiem kalbomis pateikia įrangos priėmimo perdavimo metu. | Būtina |  |  |  |
| 1.7 | Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti ne mažiau 2 (dviem) serviso darbuotojams gamintojo išduotus sertifikatus aptarnauti parduodamą įrangą. | Būtina |  |  |  |
| 1.8. | Reikalavimai įrangos paruošimui darbui | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |  |  |
| 1.8.1 |  | Visa perkama įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, įranga testuota. |  |  |  |
| 1.8.2 |  | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Personalo apmokymai turi vykti įrangos pristatymo vietoje. |  |  |  |
| 1.8.3 |  | Montavimo darbai ir tvirtinimo elementai, reikalingi laidai, jungtys ir priedai įtraukiami į bendrą pasiūlymo kainą. |  |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

Prekės tarpusavyje turi derėti, sudaryti vientisus, tinkamai funkcionuojančius odontologinių įrenginių komplektus.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius:

1. Kad tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas parduoti siūlomas prekes, instaliuoti, apmokyti darbuotojus ir atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba turi oficialų rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, skaitmeninės kopijos anglų ir lietuvių kalbomis;

2. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalbomis. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka;

3. Pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus  reikalavimus, kopijas anglų ir lietuvių kalbomis;

4. Jeigu medicinos priemonė turi būti prijungta prie kitos (-ų) medicinos priemonės (-ių), kad galėtų veikti pagal paskirtį, turi būti pateikiami įrodymai, kad ji atitinka esminius Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18, reikalavimus - prijungus prie kitos (-ų) medicinos priemonės (-ių), turinčių medicinos priemonės gamintojo nurodytas charakteristikas (pateikiamas arba kompetentingos institucijos oficialus dokumentas (bandymo protokolas, sertifikatas, pažyma, liudijimas ir pan.), arba gamintojo techniniai dokumentai);

5. Jeigu medicinos priemonė turi būti komplektuojama ir jos gamintojas yra nustatęs reikalavimus komplektavimui ar prijungiamiems įtaisams (pvz., komplektavimui su kito gamintojo pagamintomis dalimis / įrenginiais), turi būti pateikti įrodymai, kad reikalavimai yra išpildyti / įgyvendinti.

Visus nurodytus ženklus, reikalavimus ir pan. gali atitikti lygiaverčiai. Jei teikiamas lygiavertis pasiūlymas, turi būti nurodyto pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu privalo būti pateikti lygiavertiškumą patvirtinantys dokumentai.