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Įvertinus pateiktas tiekėjų pastabas ir pasiūlymus, prieš skelbiant pirkimą bus atlikti šie pakeitimai:

1. Tiekėjo siūlymas 1.17. punktą keisti į „Būtina integruota kokybės kontrolės programa, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti kontrolių rezultatus grafiškai. Vidaus kokybės kontrolės medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos turi būti nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijose.  Jei kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijose tai nenurodyta, gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis“.

Tai 1.17. punktas nebus keičiamas dėl galimai klaidingos tiekėjų interpretacijos, o remiantis sveikatos apsaugos ministro 2007 m.  gruodžio 5 d. patvirtinto įsakymo Nr. V-998 „Dėl laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 19.6 punkto papunkčių 19.6.1 ir 19.6.2 nuostatomis laboratorijoje viskas yra vykdoma pagal poreikį.

2. Panaikintas „kiekybinis SARS-CoV-2 antikūnų nustatymo“ tyrimas.

3. Keičiami pasiūlymo vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime:

Pasiūlymo kaina su PVM = 60 
Kokybiniai kriterijai = 40

4. Kokybiniai kriterijai pakoreguoti sekančiai:

2.3. p. „Troponino tyrimo metodu, kurio aptikimo ribos (angl. Limit of Detection, LoD) vertė, nurodyta reagentų naudojimo instrukcijoje, yra pati mažiausia iš visų pasiūlymų“ keičiamas į „Troponino tyrimo metodas atitinka didelio jautrumo širdies troponino tyrimams keliamus IFCC reikalavimus:
1)	Variacijos koeficientas ties 99-ąja normalių reikšmių intervalo procentile ≤10% vyrams ir moterims.
2)	Sveikiems vyrams ir sveikoms moterims koncentracija virš aptikimo ribos (LoD) turi būti išmatuojama bent 50% asmenų“.

2.4. p. „Biocheminių tyrimų reakcijos vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse, kurių nereikia keisti visą sutarties galiojimo laikotarpį“ keičiamas į „Bent vienas iš analizatorių siūlomas su mėgintuvėlių kamštelių nuėmimo ir mėgintuvėlių uždarymo funkcionalumu“.

