Pirkimo sąlygų  6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ULTRAGARSO APARATO

PIRKIMO ___ DALIS

(įrašomas pirkimo dalies (I arba II), kuriai teikiamas pasiūlymas, numeris)

(Dėl kiekvienos pirkimo dalies teikiamas atskiras pasiūlymas)

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ultragarso aparatas | Vnt. | 1 |  |  |  |
| __________________________________________________________________ (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomų parametrų reikšmės (Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie parametro)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektui |  |  |
| 2.1 | Sistemą sudaro: | 2.1.1. Echoskopas, |  |
|  |  | 2.1.2. Konvekcinis daviklis, |  |
|  |  | 2.1.3. Linijinis daviklis. |  |
| 3. | Reikalavimai echoskopui: |  |  |
| 3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga) | 3.1.1. Vidaus organų diagnostikai, |  |
|  |  | 3.1.2. Smulkių struktūrų tyrimams atlikti, |  |
|  |  | 3.1.3. Kraujagyslių tyrimams atlikti, |  |
|  |  | 3.1.4. MSK tyrimams atlikti. |  |
| 3.2 | Monitorius | 3.2.1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos, |  |
|  |  | 3.2.2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm, |  |
|  |  | 3.2.3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, |  |
|  |  | 3.2.4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. |  |
| 3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 3.3.1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, |  |
|  |  | 3.3.2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. |  |
|  |  | 3.3.3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |
| 3.4 | Sistemos valdymo pultas | 3.4.1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm |  |
|  |  | 3.4.2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ± 90° |  |
| 3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Display Port arba HDMI arba lygiavertės |  |
| 3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 sek. |  |
| 3.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1900 kadrų/sek. |  |
| 3.10 | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  |
| 3.11 | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |  |
| 3.12 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 3.13 | Skenavimo režimai | 3.13.1. 2D, |  |
|  |  | 3.13.2. Trapecinis vaizdavimas, |  |
|  |  | 3.13.3. Spalvinis dopleris, |  |
|  |  | 3.13.4. Galios dopleris, |  |
|  |  | 3.13.5. Audinių dopleris, |  |
|  |  | 3.13.6. Pulsinės bangos dopleris, |  |
|  |  | 3.13.7. HPRF pulsinės bangos dopleris, |  |
|  |  | 3.13.8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais, |  |
|  |  | 3.13.9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, |  |
|  |  | 3.13.10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai. |  |
| 3.14 | 2D režimas | 3.14.1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, |  |
|  |  | 3.14.2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), |  |
|  |  | 3.14.3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M, |  |
|  |  | 3.14.4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde, |  |
|  |  | 3.14.5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija. |  |
| 3.15 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 3.15.1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, |  |
|  |  | 3.15.2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose, |  |
|  |  | 3.15.3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu, |  |
|  |  | 3.15.4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| 3.16 | Specialūs skenavimo režimai | 3.16.1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: (1) arba (2), |  |
|  |  | 3.16.2. Tripleksinis režimas, |  |
|  |  | 3.16.3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, |  |
|  |  | 3.16.4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, |  |
|  |  | 3.16.5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |
| 3.17 | Matavimai | 3.17.1. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais, |  |
|  |  | 3.17.2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike. |  |
| 3.18 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 3.18.1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, |  |
|  |  | 3.18.2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, |  |
|  |  | 3.18.3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |
| 3.19 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 3.19.1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas, |  |
|  |  | 3.19.2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, |  |
|  |  | 3.19.3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): |  |
|  |  | 3.19.3.1 Send (arba Store), |  |
|  |  | 3.19.3.2 Print. |  |
| 3.20 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, ratukai fiksuojami atskirai arba centriniu stabdžiu |  |
| 4. | Reikalavimai konvekciniam davikliui | 4.1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz, |  |
|  |  | 4.2. Elementų skaičius ≥ 160, |  |
|  |  | 4.3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70°, |  |
|  |  | 4.4. Monokristalinė arba matricinė technologija. |  |
| 5. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 5.1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz, |  |
|  |  | 5.2. Elementų skaičius ≥ 960, |  |
|  |  | 5.3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm, |  |
|  |  | 5.4. Monokristalinė arba matricinė technologija. |  |
| 6. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Siūlomos techninių parametrų reikšmės:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Balų skaičius* | Pasirinkti parametrai (pildo Tiekėjas) (pasirinkto parametro iš dviejų galimų variantų pasirenkamas vienas variantas ir įrašoma TAIP arba NE; jeigu parametras paliekamas neužpildytas arba įrašoma kita negu TAIP arba NE reikšmė, už atitinkamą parametrą skiriama 0 balų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bendrasis dinaminis diapazonas > 350 dB (T1) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 2. | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 (T2) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 3. | Linijinio daviklio (p.5) viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 20 MHz (T3) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 4. | Komplektuojamo konvekcinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° (T4) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 5. | Komplektuojama kepenų riebalingumo kvantifikacijos programinė įranga su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais ir integruotu Hepatorenalinio indekso (HRI) kiekybiniu įvertinimu (T5) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 6. | Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s. T6) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 7. | Programinė įranga, kuri automatiškai analizuoja elastografijos kadrų kilpas ir parenka kadrus matavimui 2D pulsinės (Shear wave) elastografijos vaizde. Įranga rekomenduoja matavimo vietas šiuose pasirinktuose kadruose. Vaizdas analizuojamas pagal tolygumą kiekviename vietiniame regione, kiekvieno regiono laikinį stabilumą, palyginti su tais pačiais regionais gretimuose kadruose, ir kiekvieno pikselio panašumą, palyginti su likusiais pikseliais langelio viduje (ROI). (T7) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 8. | Siūlomos medicininės įrangos gamintojas yra netaršus (angl. „Carbon Neutral“) (T8) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 9. | Siūlomai įrangai gamintojo išleistas EKO pasas arba aplinkosauginė deklaracija. Dokumente apibendrinama gaminių nauda aplinkai vienoje ar keliose pagrindinėse srityse. Pavyzdžiui, didesnis energijos vartojimo efektyvumas, tvaresnė pakuotė arba pakartotiniam panaudojimui paruoštas gaminio dizainas; optimizuotas remontui; atnaujinimui ir perdirbimui (T9) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |

Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pasirinktiems Techninių pranašumų (T) parametrams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 7 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |