Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija “

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai mobiliam odontologiniam įrenginiui su priedais (2 kompl.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Mobilus odontologinis įrenginys | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |  |
| 1.1 | Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir karučio | Būtina |  |  |
| 1.2 | Lagaminas pritaikytas transportavimui ant karučio ir darbui tvirtinant ant karučio | Būtina |  |  |
| 1.3 | Lagaminas pritaikytas nešimui ne mažiau 2-iejų rankenų pagalba | Būtina |  |  |
| 1.4 | Lagamino svoris | Ne daugiau 13 kg |  |  |
| 1.5 | Lagamino matmenys (ilgis, plotis, aukštis) | Kiekvienas matmuo ne didesnis nei 40 cm x 25 cm x 55 cm |  |  |
| 1.6 | Lagamine integruoti gydytojo instrumentai, kompresorius, nusiurbimo sistema, kojinis instrumentų valdymo pedalas, švaraus vandens butelis | Būtina |  |  |
| 1.7 | Gydytojo instrumentai | - 3-jų funkcijų švirkštas, - Elektrinis mikrovariklis, - Ultragarsinis skaleris, - Nusiurbimo žarna |  |  |
| 1.8 | Nusiurbimo sistemos našumas | Ne mažiau 300 l/min |  |  |
| 1.9 | Skysčių surinkimo talpa | Ne mažiau 1 l |  |  |
| 1.10 | Nusiurbimo sistemos apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |  |
| 1.11 | Švaraus vandens talpa | Ne mažiau 0,7 l |  |  |
| 1.12 | Kompresoriaus triukšmingumas | Ne daugiau 50 dB |  |  |
| 1.13 | Darbinis slėgis | 3,0 - 4,0 bar ribose su galimybe reguliuoti |  |  |
| 1.14 | Karutis su daiktadėže, ne mažiau kaip ant 4 ratukų | Būtina |  |  |
| 1.15 | Karučio viduje turi būti ne mažiau kaip 3 stalčiai su užsifiksuojančiais dangteliais | Būtina |  |  |
| 1.16 | Karučio su daiktadėže matmenys (ilgis, plotis, aukštis) | Kiekvienas matmuo ne didesnis nei 45 cm x 45 cm x 55 cm |  |  |
| 1.17 | Karučio su daiktadėže svoris | Ne daugiau 10 kg |  |  |
| 1.18 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.19 | Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |
| 1.19.1 | Mikrovariklio tipas | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED arba lygiaverčiu pašvietimu |  |  |
| 1.19.2 | Maksimalūs sūkiai | Ne mažiau 40000 aps./min |  |  |
| 1.19.3 | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 3,0 Ncm |  |  |
| 1.19.4 | Sūkių valdymas | Būtina |  |  |
| 1.19.5 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.20 | Ultragarsinis piezo elektrinis skaleris |  |  |  |
| 1.20.1 | Pašvietimas | Su LED arba lygiaverčiu pašvietimu |  |  |
| 1.20.2 | Veikimo dažnis | Ne siauresnėse nei 28-32 kHz ribose |  |  |
| 1.20.3 | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai | Būtina |  |  |
| 1.20.4 | Komplekte ne mažiau 3-jų instrumentų apnašų valymui | Būtina |  |  |
| 1.20.5 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 2. | Kampinis antgalis mikrovarikliui: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
|  | Su vidiniu oro/vandens aušinimu | Būtina |  |  |
| 2.1 | Sūkių perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:1 |  |  |
| 2.2 | Grąžto fiksacija mygtuku | Būtina |  |  |
| 2.3 | Su šviesos perdavimu | Būtina |  |  |
| 2.4 | Sterilizuojamas | Būtina |  |  |
| 2.5 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 3. | Kampinis greitinantis antgalis mikrovarikliui: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 3.1 | Su vidiniu oro/vandens aušinimu | Būtina |  |  |
| 3.2 | Sūkių perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:5 |  |  |
| 3.3 | Grąžto fiksacija mygtuku | Būtina |  |  |
| 3.4 | Su šviesos perdavimu | Būtina |  |  |
| 3.5 | Sterilizuojamas | Būtina |  |  |
| 3.6 | Grąžto aušinimas vandeniu ne mažiau kaip iš 4-ių taškų | Būtina |  |  |
| 3.7 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 4. | Mobili paciento kėdė: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 4.1 | Kėdė transportuojama ant ratukų kaip lagaminas arba vežimėlis | Būtina |  |  |
| 4.2 | Nugaros atlošas reguliuojamas ir sinchronizuotas su kojų atrama | Būtina |  |  |
| 4.3 | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina |  |  |
| 4.4 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 145 kg |  |  |
| 4.5 | Paciento kėdės svoris | Ne daugiau kaip 20 kg |  |  |
| 4.6 | Galimybė pasirinkti dangos spalvą iš ne mažiau dviejų variantų | Būtina |  |  |
| 4.7 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 5. | Transportuojamas operacinis šviestuvas: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 5.1 | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 68 000 Lux esant 70 cm atstumu | Būtina |  |  |
| 5.2 | Ne mažiau kaip 4-i šviesos intensyvumo lygiai | Būtina |  |  |
| 5.3 | Spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažiau kaip 94 | Būtina |  |  |
| 5.4 | Spalvos temperatūra | 4500K ± 100K ribose |  |  |
| 5.5 | LED šviesos lempučių tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 68000 valandų | Būtina |  |  |
| 5.6 | Nuimama ir sterilizuojama šviestuvo padėties reguliavimo rankena | Būtina |  |  |
| 5.7 | Pritaikytas tvirtinimui prie mobilios paciento kėdės, nurodytos 4 punkte | Būtina |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 5.8 | Komplekte transportavimo lagaminas | Būtina |  |  |
| 5.9 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 6. | Transportuojama gydytojo kėdutė: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 6.1 | Laisvai stumdoma, ne mažiau 5 ratukų | Būtina |  |  |
| 6.2 | Išrenkama ne daugiau kaip į 3 dalis transportavimui – kryžmė su ratukais, stūmoklis ir sėdima dalis | Būtina |  |  |
| 6.3 | Kėdutės kėlimo aukštis | Ne siauresnis intervalas kaip 550-660 mm |  |  |
| 6.4 | Kėdutės svoris | Ne daugiau kaip 6 kg |  |  |
| 6.5 | Krepšys transportavimui | Būtina |  |  |
| 6.6 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekės tarpusavyje turi derėti, sudaryti vientisus, tinkamai funkcionuojančius odontologinių įrenginių komplektus (2 vnt.).

- Įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.

- Įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota ir testuota.

- Į įrangos komplektą turi įeiti visi reikalingi tvirtinimo elementai, laidai, kabeliai, adapteriai, jungtys ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius, reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

- Detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės);

- Dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra siūlomų prekių  gamintojas arba oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomas prekes, ir atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba oficialus rašytinis susitarimas su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis bei prekių garantinio aptarnavimo atlikimo. 3. 	CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“  arba lygiavertės nustatytus reikalavimus.